
附件6-2

采购需求表
：

	一、项目要求及技术需求

	用途:本科实验教学

	项号
	采购内容
	单位及数量
	参考规格及型号
	技术需求

	1
	数字式流体力学综合实验装置
	4套
	华德电子HD701
	一、装置功能：

通过本实验熟悉流体力学实验的操作流程。该实验台可测定：

1.沿程阻力系数测定实验。

2.局部阻力系数测定实验（突扩、突缩实验）。

3.雷诺实验（有机玻璃管内流体流态变化）。

4.伯努利方程实验。

5.文丘里流量计测流量系数实验。

6.孔板流量计测流量系数实验。

7.毕托管流量计测流量系数实验。

二、主要技术参数：

1.雷诺管：透明有机玻璃管，总长1250mm、内径φ14mm，下临界雷诺系数：2000-2320之间。

2.沿程阻力管：透明有机玻璃管，总长1250mm、内径φ14mm，两测压点间的距离：800mm。

3.伯努利管：透明有机玻璃管，总长1250mm、内径φ14mm。

4.局部阻力管：透明有机玻璃管，总长1250mm、细管内径φ14mm，粗管内径φ20±0.5mm，管长590mm。

5.文丘里流量计：透明有机玻璃管，总长1250mm、内径φ14mm、最窄处内直径φ8mm，长120mm，可进行流量系数校核和阀门实验。

6.孔板流量计：透明有机玻璃管，总长1250mm、内径φ14mm、最窄处内直径为φ7mm，长55mm，可进行流量系数校核。

7.毕托管流量计：透明有机玻璃管，总长1250mm、内径φ14mm，304不锈钢毕托管，可进行流量系数校核。

8.三重恒压稳流水箱：材质透明有机玻璃、壁厚10mm、尺寸390*740*550mm。

9.回水箱：材质透明有机玻璃、壁厚6mm、尺寸212*800*130mm。

10.示踪剂盒：透明有机玻璃管、壁厚5mm、φ70*75，带上盖。

11.可调式不锈钢示踪剂管路：304不锈钢有色水管路，304不锈钢微调阀。

12.实验用有色指示液：能延时消色，环保，可循环。

13.蓄水箱：材质PP、壁厚10mm、尺寸850*705*400,水箱底板上安装有放空阀，方便将水排净。

14.提升泵：电压220V、功率150W、扬程5.0米、流量6800L/h。

15.测压装置：测压板背板材质304不锈钢板、壁厚0.8mm、打印刻度读数精度1mm；测压管30根、透明有机玻璃管、Φ10*1.5mm。

16.温度传感器1个：温度范围0~100℃，通过RS485通讯实现数据传输。

17.压差变送器6个：0~4KPa。

18.流量计： 执行标准 GB/T778-2007《封闭满管道中水流量的测量 ，饮用冷水水表和热水水表 》、JJG162-2009《冷水水表》；可同时显示瞬时流量及累计流量。量程：2.5m³/h 可测 最小流速 0.003m/s，标准 Modbus-RTU 协议；

19.控制系统一套：10英寸彩色触摸式液晶显示屏、模拟量输入模块带RS485通讯端口。

20.数据处理：控制软件-具有动态监控功能；历史数据定时存储，U盘存储功能；采集系统-由PLC模块、RS485模拟量输入模块、压差传感器和温度传感器（带RS485通讯）与上位机触控屏走modbus总线通讯，数据采集抗干扰性强，数据稳定性好。

21.透明硅胶管，DN15铜质闸阀，DN25回水铜质截止阀，UPVC回水管若干。

22.各项操作及温度、压力、流量的显示、调节、控制全在控制屏面板进行。

23.正泰品牌电气设备，漏电保护和空气开关；

24.提供实验报告测试样本（作调试验收标准）。

25.不锈钢框架结构（带脚轮及禁锢脚），不锈钢管路、管件及阀门不锈钢仪表柜。测控、电器设备在实验架上。

▲26.配备数字传感器，包括温度，流量和压差等；配备10英寸触摸屏，含有在线控制装置，能够自动采集记录实验数据、自动计算和绘制实验曲线；能够提供在线监控软件一套，需采用工业组态软件操作界面，能够实现实时同步数据显示和报警同步提示。

27.装置可实现分步式语音操作反馈功能：根据实验操作步骤进行语音播报。

▲28.具备系统参数设置功能，可以接入不同规格的文丘里流量计和雷诺管，并设置流量计口径参数。（须提供系统参数设置功能界面软件截图）

▲29.具备压力传感器校正功能，（须提供压力参数校正功能软件界面截图）
30.含教学资源和配套仿真软件1套

	2
	电热恒温鼓风干燥箱
	3台
	上海跃进HGZF-Ⅱ/H-101-2


	一、产品特点

1.外箱材质：冷轧钢板表面喷塑，内部材质：SUS不锈钢板。

2.无玻璃内门，外门有观察窗；背部进出风口。

3.采用不锈钢管环式加热器。

4.LED数码管显示P.I.D.温度控制器，控温精准；

5.连续运行或定时运行：0~9999min；

6.具有参数记忆功能，来电自动恢复运行。

7.内箱采用圆弧结构设计，便于清洁。

8.可抽拉活动式搁板，间距可调。

二、技术参数

1.温度范围：RT+10°C~300°C

2.温度波动度：±1℃

3.温度均匀度：≤最高工作温度±2.5%

4.箱内循环方式：强制对流，背部加热

5.报警类型：超温报警、温度探头损坏报警

6.内部尺寸W×D×H（cm）：55×45.4×55

7.内部容积（L）：137

8.外部尺寸W×D×H（cm）：83.5×73×75.2

9.搁板：3

10.功率（W）：3000

11.电源：1Ø 220V 50Hz

	3
	全钢边台
	1台
	毕净鑫思8400*750*800
	规格：8400*750*800

1、款式类型：落地式全钢柜体，带工作空位； 

2、柜体材质：采用厚度≥1.0mm镀锌钢板冷弯焊接制作，整体钢质结构表面经除油均匀喷涂静电粉末等喷涂工艺，抗压性强，耐酸碱，抗腐蚀，结构稳定；

3、五金配置：

3.1 门把手：“一”字型内凹钢质拉手；

3.2 导轨：三节静音抽屉导轨；

3.3 铰链合页：阻尼缓冲铰链；

3.4 地脚：柜体下方隐藏式尼龙地脚，承重、防滑、耐腐蚀，可调高度0～20mm保持与地面水平。

4、台面：采用国内知名品牌12.7mm厚实芯（双面）理化板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至25.4mm由专业生产厂家用CNC机械加工而成。

	4
	全钢边台
	1台
	毕净鑫思2000*750*800
	规格：2000*750*800

1、款式类型：落地式全钢柜体，带工作空位； 

2、柜体材质：采用厚度≥1.0mm镀锌钢板冷弯焊接制作，整体钢质结构表面经除油均匀喷涂静电粉末等喷涂工艺，抗压性强，耐酸碱，抗腐蚀，结构稳定，柜内配置水槽托架，可活动调节升降固定；

3、五金配置：

3.1 门把手：“一”字型内凹钢质拉手；

3.2 导轨：三节静音抽屉导轨；

3.3 铰链合页：阻尼缓冲铰链；

3.4 地脚：柜体下方隐藏式尼龙地脚，承重、防滑、耐腐蚀，可调高度0～20mm保持与地面水平。

4、台面：采用国内知名品牌12.7mm厚实芯（双面）理化板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至25.4mm，开水槽孔，精修边，配置≥60mm高同色理化板挡水条，由专业生产厂家用CNC机械加工而成。

5、配套管道防静电材料一项

▲5.1、废液软管为防止实验过程中产生静电，全部核心材料均为防静电材质，且体积电阻率＞1.8×105Ω.m，投标须提供具备资质的检测机构出具报告复印件（签订合同时，检测报告附有二维码或检测报告原件及机构联系电话核验真伪）

▲5.2、废液管道快接头为防止实验过程中产生静电，全部核心材料均为防静电材质，且体积电阻率＞2.2×103Ω.m，电阻率越小防静电越好，投标须提供具备资质的检测机构出具报告复印件（签订合同时，检测报告附有二维码或检测报告原件及机构联系电话核验真伪）

▲5.3、废液管道为防止实验过程中产生静电，全部核心材料均为防静电材质，且两点电阻＞4×104Ω，电阻率越小防静电越好，投标须提供具备资质的检测机构出具报告复印件（签订合同时，检测报告附有二维码或检测报告原件及机构联系电话核验真伪）

	5
	实验给水系统
	2套
	毕净鑫思550*450*310
	规格：550*450*310

1、水槽材质：采用高密度PP,耐强腐蚀，如酸、碱、王水等；

2、水槽表面纹理：槽内表面处理为光滑，易去水，颜色与台面板一致；

3、尺寸：外径约L550×W450×D310mm（含）以上。

4、具PP OUTLET（落水头），其内并附有PP滤水垫片，PP或不锈钢滤水提笼及塑料水盖。

5、另附PP材质组合式水槽落水头堵臭装置，具有过滤效果及堵臭功能。

6、台下托底式安装，且利于台面残水自然回流

7、鹅 颈 管：可360度旋转，灵活游刃无卡阻，并具有防旋落设计。

8、进水口尺寸：DN15，为达到实验用水清洁要求，水龙头进水口配有过滤网，有效过滤水中杂质，并有效延长水龙头使用寿命。

9、开关方式：旋拧式，PP手轮，符合人体工位学设计，手感舒适，开关轻便。

10、出 水 嘴：出水口距离台面为425MM，为可拆卸型尖嘴，可插接∮12MM橡胶软管。

11、螺距长度：50MM，底座锁母配有齿形止退垫，连接后不易松动，与台面安装更加牢固。

12、配套管道防静电材料一项

▲12.1、废液软管为防止实验过程中产生静电，全部核心材料均为防静电材质，且体积电阻率＞1.8×105Ω.m，投标须提供具备资质的检测机构出具报告复印件（签订合同时，检测报告附有二维码或检测报告原件及机构联系电话核验真伪）

▲12.2、废液管道快接头为防止实验过程中产生静电，全部核心材料均为防静电材质，且体积电阻率＞2.2×103Ω.m，电阻率越小防静电越好，投标须提供具备资质的检测机构出具报告复印件（签订合同时，检测报告附有二维码或检测报告原件及机构联系电话核验真伪）

▲12.3、废液管道为防止实验过程中产生静电，全部核心材料均为防静电材质，且两点电阻＞4×104Ω，电阻率越小防静电越好，投标须提供具备资质的检测机构出具报告复印件（签订合同时，检测报告附有二维码或检测报告原件及机构联系电话核验真伪）

	6
	插座及线材
	7套
	公牛10孔
	10孔插座，明装，含电源线材及安装。

	质量标准
	符合设备制造厂家合格产品的出厂质量标准。

	验收条件及标准
	设备需全新、完好、无破损，按照技术要求的各项指标进行验收。

	验收方法及方案
	设备开机试运行，测试设备的技术性能指标，确认各项功能正常运行，同时检查随机文件应齐整。

	二、商务要求表

	质保期
	按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，免费质保期最短不得少于  1 年（设备技术要求栏中有特别注明的除外），保修期内上门维修免收维修费和元器件费，并提供终身维修服务。

	售后及技术服务

要求
	1、免费送货上门，免费安装、免费调试，免费提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能；若设备自带软件，则在保修期免费升级；其余按投标人承诺进行。

2、提供售后服务联系电话及联系人，免费质保期内，接到报障电话在承诺时间内派工程技术人员上门维修解决问题。如果需要更换配件的，要求更换的配件应跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需征得用户方管理人员同意。

3、提供保修期外零配件优惠供应方案。

	交货时间及地点
	交货期：自签订合同之日起  30  个工作日必须到货，并全部安装调试合格完毕；
交货地点：广西桂林市采购人指定地点

	付款条件
	在交货验收合格、培训指导完成及设备正常使用后，成交供应商在3日内开具增值税专用发票给采购人，采购人收到增值税专用发票后30日内支付100％的合同金额（无息）。


	三、其他要求

1、供应商于响应文件中对所竞本项目所有产品的技术参数要求作出真实、有效的响应和承诺。所提供的产品必须为原装正品的、全新的、符合国家有关质量标准的产品。设备到货安装前，采购人现场根据竞争性谈判文件要求及响应文件承诺逐条对应进行核验，核验不合格的，采购人有权终止合同执行并全部退货，同时报相关监督管理部门处理，由此造成采购人经济损失的由成交供应商负责承担全部赔偿责任。如有异议，将交由国家认可并具检验检测资格的第三方机构邀请相关专家进行实际检验，所有产生的费用由成交供应商承担。
2、以上“采购项目需求一览表”中的“技术需求”全部为实质性要求，若有任意一项负偏离作无效响应处理。

3、履约保证金金额：按成交金额的5 %。

4、合同签订前，成交供应商请按规定把履约保证金转入指定账户并把转款回单扫描件交采购人一份：

开户名称：桂林电子科技大学

开户银行：工商银行桂林市屏风支行

银行账号：2103 2152 0924 9017 694




格式文件
采购需求响应表

	序号
	货物名称
	采购文件要求


	响应文件响应内容
	质保年限（年）
	故障处理响应时间（小时）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	……
	……
	……
	……
	
	


供应商名称（盖章）  ：                        年   月   日
商务要求响应表

	项目
	采购文件商务要求
	供应商响应内容

	质保期
	
	

	售后及技术服务要求
	
	

	交货时间、地点
	
	

	…
	
	

	…
	
	


供应商名称（盖章）  ：                           年   月   日

格式文件
竞  标  报  价  表
	序号
	货物名称
	数量及单位
①
	品牌
	规格
型号
	制造商
	原产地
	单价
②
	竞标报价
③=①×②

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	……
	
	
	
	
	
	
	


供应商名称（盖章）  ：                        年   月   日



