采购需求表
：

	一、项目要求及技术需求

	用途:用于材料的提纯。

	项号
	采购内容
	单位及数量
	参考规格及型号
	技术需求

	1
	区熔炉
	1台
	TLQRL-4P
	整体结构：整机采用一体式机架结构，内置4套相互独立的立式加热炉膛单元，4个独立炉膛单元并行布局，可单独或同时实现控温。炉膛单元内部石英管竖直安放，单支石英管标准规格：外径φ30mm，长度400mm，同时石英管上下配套安装有夹持卡座，保证石英管竖直居中、无偏心晃动；该设备可一次性同时装入4支标准规格石英管开展实验。加热炉的炉膛采用耐高温氧化铝纤维砌筑，有效阻断热量向外传导，其保温、节能性能显著。
2. 控温系统：每组加热炉配备独立控温单元，采用 PID 控温模式，支持设置 32 段升降温曲线；最高工作温度≤850℃，控温精度 ±2℃；恒温区为环形，恒温区宽度≤10mm，炉体上下配置隔温材料。
3. 加热配置：4套环形发热圈，单套加热器功率 1kW，材质310S。采用分段控温方式，功率平缓输出，无瞬时电流冲击，延长发热体使用寿命。发热体模块化可拆卸设计，后期检修、更换便捷，无需整体拆解炉体。
4. 升降系统：采用一套升降装置带动4个独立加热炉膛单元一起升降；升降装置由伺服电机、减速箱、高精度直线模组等组成传动结构；升降速度在20～100mm/h连续可调；配备炉体上下限位保护，炉体到达限位位置自动停止升降，可通过程序选择继续加热或停止加热。

5. 操作控制：搭载微电脑控制器，配置彩色中文液晶触摸屏，可在屏幕上完成升降速度、启停加热等参数设置与设备操控；设备支持自动升温、保温、软停机等自动化运行功能。

	质量标准
	符合设备制造厂家合格产品的出厂质量标准。

	验收条件及标准
	设备需全新、完好、无破损，按照技术要求的各项指标进行验收。

	验收方法及方案
	设备开机试运行，测试设备的技术性能指标，确认各项功能正常运行，同时检查随机文件应齐整。

	二、商务要求表

	质保期
	按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，免费质保期最短不得少于  1  年（设备技术要求栏中有特别注明的除外），保修期内上门维修免收维修费和元器件费，并提供终身维修服务。

	售后及技术服务

要求
	1、免费送货上门，免费安装、免费调试，免费提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能；若设备自带软件，则在保修期免费升级；其余按投标人承诺进行。

2、提供售后服务联系电话及联系人，免费质保期内，接到报障电话在承诺时间内派工程技术人员上门维修解决问题。如果需要更换配件的，要求更换的配件应跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需征得用户方管理人员同意。

3、提供保修期外零配件优惠供应方案。

	交货时间及地点
	交货期：自签订合同之日起  120  个工作日必须到货，并全部安装调试合格完毕；
交货地点：广西桂林市采购人指定地点

	付款条件
	在交付验收合格、培训指导完成及产品正常使用后，成交供应商在3日内开具增值税专用发票给采购人，采购人收到增值税专用发票后30日内支付100%的合同金额（无息）。

	三、其他要求

1、履约保证金金额：按成交金额的5 %。

2、合同签订前，成交供应商请按规定把履约保证金转入指定账户并把转款回单扫描件交采购人一份：

开户名称：桂林电子科技大学

开户银行：工商银行桂林市屏风支行
银行账号：2103 2152 0924 9017 694



格式文件
采购需求响应表

	序号
	货物名称
	采购文件要求


	响应文件响应内容
	质保年限（年）
	故障处理响应时间（小时）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	……
	……
	……
	……
	
	


供应商名称（盖章）  ：                        年   月   日
商务要求响应表

	项目
	采购文件商务要求
	供应商响应内容

	质保期
	
	

	售后及技术服务要求
	
	

	交货时间、地点
	
	

	…
	
	

	…
	
	


供应商名称（盖章）  ：                           年   月   日

格式文件
竞  标  报  价  表
	序号
	货物名称
	数量及单位
①
	品牌
	规格
型号
	制造商
	原产地
	单价
②
	竞标报价
③=①×②

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	……
	
	
	
	
	
	
	


供应商名称（盖章）  ：                        年   月   日



