## 大型科研仪器
仪器基本信息 仪器基本信息 仪器基本信息 仪器基本信息 仪器基本信息 仪器基本信息 | [30 empty] | 联系人信息 |  |  |  |  | 海关管理 |  |  |  | 数据状态
仪器编号（不可修改、新增仪器请空缺不填） | 所在单位仪器编号 | 仪器设备名称 | 英文名称 | 所属资源载体类型（选择重大科研基础设施、科学仪器中心、国家重点实验室、国家工程技术研究中心、生物种质资源库馆中的一个按全称填写，没有请空缺不填） | 所属资源载体内部编号（所属资源载体类型填写重大科研基础设施、科学仪器中心时，填写所属资源载体内部编号，其他填写名称，没有请空缺不填） | 所属单位内部门 | 仪器分类编码 | 设备仪器来源（购置、研制、赠送、其他） | 是否在海关监管年限内（是/否） | 原值（单位万元、保留小数点后两位） | 产地国别 | 生产制造商 | 建账日期（例：2016-01-01） | 仪器设备类别（通用/专用） | 规格型号 | 主要技术指标（最多500字） | 主要功能（最多300字） | 主要学科领域（如有多个，用逗号分隔，最多填写4个） | 主要购置经费来源（中央财政资金、地方财政资金、单位自有资金、其他资金，如有多个，用逗号分隔，最多填写4个） | 服务内容（分析测试项目等）（最多200字） | 图片（仪器图片的文件名称，jpg格式、1M以内大小） | 年运行机时（小时） | 用户须知（最多500字） | 参考收费标准（最多500字） | 预约服务网址 | 安放地址-省 | 安放地址-市 | 安放地址-区县 | 安放地址-街道（乡镇） | 年对外服务机时（小时） | 联系人 | 电话 | 电子邮箱 | 通讯地址 | 邮政编码 | 进口报关单编号（18位） | 进口报关单项号（2位数字） | 海关放行日期（例：2016-01-01） | 仪器设备在进口报关单上的名称 | 审核状态 | 审核原因 | 数据完整度 | 主管部门名称 | 管理单位名称 | 仪器分类编码：一级 | 仪器分类编码：二级 | 仪器分类编码：三级 | 上架日期 | 修改时间 | 创建时间 | 备注
5ffea76dfa1be73ed264134e | 1191238S | 3D飞秒激光微纳加工系统 | 无 | 无 |  | 光电工程学院 | 990000 | 购置 | 否 | 299.8 | 中国 | UABALTECHNA R&D | 2019-12-01 | 专用 | FemtoLAB | <div>飞秒激光器：</div><div>&nbsp; &nbsp;波长：1030 nm</div><div>&nbsp; &nbsp;平均功率：4 W@1030nm</div><div>重频：60K Hz - 1 MHz可调</div><div>脉宽：290 fs -10 ps可调</div><div>最大脉冲能量：&gt;65 μJ@60KHz</div><div>2、激光倍频器：</div><div>波长：515 nm（SHG）</div><div>转换效率：&gt;60%（SHG）</div><div>3、精密定位平台：X+Y+Z轴</div><div>行程：160×160×5mm</div><div>精度XYZ： ±300 nm</div><div>最大速度XY：50 mm/s</div><div>重复定位精度：±100 nm</div><div>4、电动衰减器：波长1030 nm，515 nm；功率调节：0-100%</div><div>6、电控偏振转换器：波长1030 nm，515nm</div> | 光纤微结构加工 | 其他 | 地方财政资金 | 微结构加工 | http://oss.labeye.cn/gxyq/imgs/20210113155523_OtN6cz3R.png | 350 | 仪器仅限委托检验 | 无 | 无 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 七星区 | 金鸡岭1号桂林电子科技大学花江校区 | 80 | 杨世泰 | 18945040709 | 1499790830@qq.com | 金鸡岭1号桂林电子科技大学花江校区 | 541000 | [6 empty] | 100.00% | 自治区教育厅 | 桂林电子科技大学 | 其他仪器 | 其他 | 其他 | 2021-01-27 | 2023-02-02 | 2021-01-13
5def4691c7371c00309b72f1 | 1501370S | 混合信号示波器 | 无 | 无 |  | 电子工程与自动化学院 | 040103 | 购置 | 否 | 51.73 | 美国 | 泰克科技（中国）有限公司 | 2015-07-17 | 通用 | MSO70404C | 模拟宽带高达4GHz，上升时间快达 9 ps。 支持对最新的高速串行标准的测试 四通道同时使用性能 高达 25 GS/s 实时采样率 高达 500 M 样点记录长度，具有 MultiView Zoom™ 快速导航 最快波形捕获速率，每条通道最高为 &gt;300,000 wfms/s 16 条逻辑通道，为数字和模拟信号调试提供高达 80ps 定时分辨率（仅限 MSO70000 系列） 可利用独有的 iCapture® 功能通过单探头连接查看数字通道的模拟特点 6.25 Gb/s 实时串行触发－ 保证指定的 NRZ 或 8b/10b 码型第一次出现时触发，以隔离码型相关影响 | 该示波器结合了非凡的信号采集性能和分析工具，拥有独特的性能，能加速测量工作。简化复杂数字设计，高达 4GHz 的带宽以及高达 25 GS/s 的采样速率，成为分析重要高速信号时的不二之选。 | 电子与通信技术 | 单位自有资金 | 对硬件板进行检测分析，提供直观显示，可用于检测性能 | https://oss.labeye.cn/gxyq/imgs/20191210151621-UOQCHvuC.png | 1225 | 仪器既可以委托检验也可以上机实验 | 300元/小时 | 无 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 灵川县 | 灵川乡灵田镇桂林电子科技大学花江校区四创中心2号楼202室 | 0 | 蒙超勇 | 18395565118 | tchen@guet.edu.cn | 广西桂林市金鸡路1号桂林电子科技大学7教512室 | 541004 | [6 empty] | 100.00% | 自治区教育厅 | 桂林电子科技大学 | 电子测量仪器 | 通用电子测量仪器 | 示波器 | 2020-10-23 | 2025-07-01 | 2019-12-10
5dfc34c693abbf4da0756501 | 1501866S | 可控强度光电化学谱仪 | Controlled intensity modulation light and electrochemical spectrometer | 无 |  | 材料科学与工程学院 | 019900 | 购置 | 否 | 59.53 | 德国 | 德国Zahner公司 | 2015-10-20 | 通用 | CIMPS-2 | 1．频谱范围：10uHz-4MHz；2．输出电流范围：±1nA～±2.5A；；3．绿光光源：530nm，340W/m2，白光光源，400W/m2，蓝光光源470nm，600W/m2，红光光源627nm，300W/m2。紫外光源:370nm,428nm,470nm 强度分别为13、40、60W/m2 | 静态光电压曲线，静态光电流曲线，动态光致电压效率，动态光致电流效率，填充因子，zui大功率，峰值转化效率，时域谱测量，瞬态光强度下电压，电流对时间谱，斩光伏安法，电荷抽取等方法，常规电化学测量（EIS，CV等 | 化学 | 地方财政资金 | 电化学测试、光电联用测试 | https://oss.labeye.cn/gxyq/imgs/20191220103255-YU7pG413.png | 382.5 | 仪器仅限委托检验 | 无 | 无 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 七星区 | 金鸡路1号 | 21 | 彭洪亮 | 15678391327 | hlpeng2005@126.com | 广西区桂林市七星区金鸡路1号（桂林电子科技大学花江校区第四教学楼4509室） | 541004 | [6 empty] | 100.00% | 自治区教育厅 | 桂林电子科技大学 | 分析仪器 | 其他 | 其他 | 2020-10-23 | 2023-02-02 | 2019-12-20
5dfc530293abbf4da0756ba4 | 1501869S | 热化学分析系统 | Setaram evo TG-DSC | 无 |  | 材料科学与工程学院 | 990000 | 购置 | 否 | 357.3 | 法国 | 法国塞塔拉姆仪器公司 | 2014-03-01 | 专用 | Seneys evo T600 | 温度范围-120~600℃ 研究材料的热稳定性和组份，多种热力学和动力学参数，如比热容、焓变、反应热、相图、反应速率、结晶速率、高聚物结晶度、样品线度等。 | 样品热稳定、热分解的测试 | 材料科学 | 地方财政资金 | 研究材料的热稳定性和组份，多种热力学和动力学参数，如比热容、焓变、反应热、相图、反应速率、结晶速率、高聚物结晶度、样品线度等。 | https://oss.labeye.cn/gxyq/imgs/20191220124924-qHhKm8yn.png | 360 | 仪器仅限委托检验 | 200/样 | 无 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 七星区 | 金鸡路1号 | 0 | 张焕芝 | 18877317790 | zhanghuanzhi@guet.edu.cn | 广西区桂林市七星区金鸡路1号（桂林电子科技大学花江校区第四教学楼4509室） | 541004 | [6 empty] | 100.00% | 自治区教育厅 | 桂林电子科技大学 | 其他仪器 | 其他 | 其他 | 2020-10-23 | 2023-02-02 | 2019-12-20
5dfb07c9ec64780b58d241f9 | 1502113S | 高频电磁波微功率计 | High frequency electromagnetic wave micro power meter | 无 |  | 信息与通信学院 | 040204 | 购置 | 否 | 59.45 | 俄罗斯联邦 | 俄罗斯科学研究院微结构物理研究所 | 2015-05-30 | 通用 | HEM-02 | 1．工作频率范围：8 GHz-140 GHz； 2．工作温度：≤80K； 3．功率范围：0.1nW-100mW； 4．检测灵敏度：≤1nW； 5．LO power (min)：10 dBm； 6．IF output power level at input power Pin = 0.1 nW：50 – 100 µW； | 8 GHz-140 GHz频段内的0.1nW-100mW功率范围的太赫兹信号测试 | 电子与通信技术 | 单位自有资金 | 太赫兹信号测试 | https://oss.labeye.cn/gxyq/imgs/20191219131648-7XAt7mtX.jpg | 502 | 仪器仅限委托检验 | 无 | 无 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 七星区 | 金鸡路1号 桂电东区7教3楼 | 0 | 肖功利 | 13317838969 | xiaogl.hy@gmail.com | 桂林电子科技大学花江校区信息与通信学院 | 541000 | [6 empty] | 100.00% | 自治区教育厅 | 桂林电子科技大学 | 电子测量仪器 | 射频和微波测试仪器 | 射频和微波测量系统 | 2020-10-23 | 2024-12-30 | 2019-12-19
5850bf841893b0915ce51cf8 | 1506168S | 激光显微拉曼光谱仪 | Laser Micro-Raman Spectrometer | 无 |  | 生命与环境科学学院 | 090399 | 购置 | 是 | 173.91 | 美国 | Thermo Fisher Scientific Inc.（赛默飞世尔科技公司） | 2015-06-23 | 专用 | DXR Xi | 1.通光效率：光学系统采用独特消像散反射式光路设计，全光谱范围无色差，系统通光效率&gt;30%。 2.灵敏度：单晶硅三阶峰的信噪比优于15:1，可观察到四阶峰。（检测条件：使用单晶硅片，波长532 nm，样品点功率10mW，狭缝宽度（或针孔）25微米，总曝光时间300秒,binning = 1，50X或100X显微物镜）。3.*光谱分辨率：&lt;2cm-1（检测条件：采用氖灯测量，10×物镜，1800线光栅，+1级衍射；测量氖灯谱线585nm半高宽，全半高宽（FWHM）:&lt;2cm-1）。4.光谱重复性：优于±0.2cm-1（检验方法：使用表面抛光的单晶硅样品，50×物镜，光谱范围50～3500cm-1，重复20次。观测硅一阶拉曼峰（520cm-1），520峰中心位置重复性≤±0.2 cm-1） | DXR型拉曼显微镜由全集成化的预准直组件组合而成，方便进行快速现场安装和更换配置。 这种灵活的，创新系统采用了多种专利设计，可将测试优化过程全自动化。可更换的SMART附件的安装卸载均无需选拧，并可自动变化系统设置。专利的自动准直和自动校准技术确保得到可信的结果。光纤选项可用于远程分析样品。 此外，这种显微镜通过ValPro全系统验证软件包，可完全符合cGMP 和FDA 规定的要求。同时还提供世界上最大的拉曼光谱库以便用户检索，进行样品鉴别。主要应用于生物医学工程学科研究生教学和科研。 | 化学,材料科学,生物学,物理学 | 单位自有资金 | 生物材料拉曼信号检测 | https://oss.labeye.cn/2016/12/14/5850be741893b0915ce51ce4.jpg | 724 | 仪器既可以委托检验也可以上机实验 | 100元/小时 | 无 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 灵川县 | 灵田乡桂林电子科技大学花江校区生命与环境科学学院11教A408 | 19 | 李宏周 | 15077186229 | 14078980@qq.com | 广西桂林市桂林电子科技大学 | 541004 | 000000000000000000 | 00 | 2015-06-23 | ThermoFisher |  |  | 100.00% | 自治区教育厅 | 桂林电子科技大学 | 医学诊断仪器 | 电子诊察仪器 | 其他 | 2020-10-23 | 2025-07-01 | 2016-12-14
5850bdfa1893b0915ce51ce1 | 1506169S | 全数字化彩色多普勒超声系统 | Fully Digital Color Doppler Ultrasound System | 无 |  | 生命与环境科学学院 | 090207 | 购置 | 否 | 90 | 德国 | Siemens AG（西门子股份公司） | 2015-11-01 | 专用 | ACUSON X300 | 1.3.1 显示：全屏、双幅显示、双幅实时显示，四幅显示，图像旋转、真实放大。1.3.2 扫描：以下所有探头的二维和谐波成像的中心频率均可视可调，电子相控阵探头频率范围：2.0 ~ 4.0 MHz，电子凸阵探头频率范围：2.0 ~ 5.0 MHz，电子线阵探头频率范围：5.0 ~ 10.0 MHz。2.3.3 帧频：18厘米成像深度，全视野，帧频 ≥ 55帧/秒。1.3.4 深度增益补偿：8段DGC控制，B/M可独立调节。1.3.5 二维成像可选频率：相控阵探头 ≥ 4 个，凸阵、线阵、腔内探头 ≥ 3个。1.3.6 组织谐波成像：相控阵探头可选谐波频率 ≥ 5个，凸阵、线阵探头可选谐波频率 ≥ 2个。 | 腹部 、心脏 、妇科、产科、早孕、小器官、血管、儿科、胎儿心脏、泌尿科、急诊科、矫形科、肌肉骨骼、经颅、负荷超声心动图等检查，具备全面专业的心脏、血管、妇产科、腹部先进技术和解决方案，可配置容积探头实现实时三维等功能。不仅仅具有当下常用的超声诊断功能，而且还具有诸多独特的创新功能，提供独特的诊断手段和准确的诊断结果和良好的社会效益。主要应用于生物医学工程学科研究生教学和科研。通过查询，目前国内还没有能满足这些要求的产品。 | 生物学,基础医学,临床医学 | 单位自有资金 | 生物体超声成像 | https://oss.labeye.cn/2016/12/14/5850e9431893b0915ce51d77.jpg | 814 | 仪器既可以委托检验也可以上机实验 | 120元/小时 | 无 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 灵川县 | 灵田乡桂林电子科技大学花江校区生命与环境科学学院11教A408 | 24 | 李宏周 | 15077186229 | 14078980@qq.com | 广西桂林桂林电子科技大学生命与环境科技大学 | 541004 | [6 empty] | 100.00% | 自治区教育厅 | 桂林电子科技大学 | 医学诊断仪器 | 影像诊断仪器 | 超声波诊断机 | 2020-10-23 | 2025-07-01 | 2016-12-14
5850ae0e1893b0915ce51bb6 | 1506171S | 多功能近红外脑功能成像系统 | Multifunctional Near-Infrared Brain Function Imaging System（NIRS Imaging System） | 无 |  | 生命与环境科学学院 | 090299 | 购置 | 否 | 244.58 | 美国 | NIRx | 2015-09-22 | 专用 | NIRScout Extended 24*24 | 1、光源发射器参数： ★a)光源数量：24 b)光源类型：LED c)检测波长：760nm和850nm d)发射功率：≥5毫瓦 2、探测器参数： ★a)探测器数量：24 b)探测器类型：硅光二极管 c)灵敏度：&lt; 1 pW d)动态范围：≥90 dBopt ★3、光源和探测器支持光学脑地形图和层析图成像，同步近红外NIRS测量通道≥500个 ★4、相同软件系统可以方便的支持系统升级成48*48系统 5、采样率：2.5Hz-62.5Hz，采用时分复用技术分时采样 6、数据传输接口：USB 2.0 或3.0 7、同步接口：TTL/CMOS (最大8输入/ 8输出) ★8、兼容性：兼容Eprime、matLab，Presentation等多种刺激呈现编译软件，支持同步EEG、TMS、fMRI等设备，需要提供相关设备发表SCI论文证明 ★9、测量帽：根据国际标准10-20导联布局的测量帽，全脑测量帽，用户可自由设置感兴趣的大脑区域，尺寸不仅适用于成人也适用于不同年龄的儿童。 ★10、静态定标仿真：作为开展实验的对照，并可对实验数据进行验证。 | 近红外光穿过头盖，与大脑皮层相互作用的能力多年来一直促使研究者探索近红外方法的功用。近红外脑图像分析仪扩大了NIR分光研究，提供3-D层析成像影像，详细说明血管对各种形式神经活化的反应的动力学。近红外脑图像分析仪不仅可以部分代替功能磁共振成像而且与功能磁共振成像(fMRI)不同，它采用的光学方法可以区分由于血容量或血氧变化引起的脱氧血红蛋白水平间的变化。此外，光学方法考虑到了由于患者接近和患者头部运动受限，使其他功能性成像方式非常不实际或不可行的实验范式。 | 生物学,基础医学,临床医学 | 单位自有资金 | 脑功能研究 | https://oss.labeye.cn/2016/12/14/5850ac6f1893b0915ce51b7d.jpg | 585 | 仪器仅限委托检验 | 200元/小时 | 无 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 灵川县 | 灵田乡桂林电子科技大学花江校区生命与环境科学学院11教C407 | 45 | 梁永波 | 13507731380 | liangyongbo@guet.edu.cn | 广西桂林市桂林电子科技大学生环学院 | 541004 | [6 empty] | 100.00% | 自治区教育厅 | 桂林电子科技大学 | 医学诊断仪器 | 影像诊断仪器 | 其他 | 2020-10-23 | 2025-07-01 | 2016-12-14
585250f81893b74d6c375459 | 1600567S | 三维光学显微镜 | ContourGT InMotion | 无 |  | 电子工程与自动化学院 | 010801 | 购置 | 否 | 154.1 | 德国 | Bruker NANO Inc. | 2015-06-07 | 专用 | ContourGT InMotion | 1.Z轴分辨率： ≤ 0.1nm； 2.RMS重复性 ：≤ 0.01nm； 3.垂直测量范围：0.1nm至10mm; 4.垂直扫描速度：47μm/s； 5.干涉物镜：2.5倍，20倍； 6.干涉物镜工作距离：3.5mm； 7.放大目镜：2倍，1倍，0.55倍； 8.Z轴工作范围100mm； （*）动态性能测量部分: A.驱动频率：0Hz (静态); 11Hz to 2.4MHz； B.垂直分辨率：0.1nm； C.水平分辨率：700nm； D.水平位移分辨率：0.1 像素； E.频率分辨率：频率的0.0005%； F.相位分辨率：≤10kHz时0.018°; 100kHz时0.18°; 1MHz时1.8°; 2.4MHz时4.3°； G.相位范围：0 至 720° (连续)； H.驱动频率波形：DC, 正弦波, 三角波, 方波, 自定义； | 可以进行全面的三维表面分析，能够实时表征被测对象的动态形态，设备运用白光干涉的原理，能够以非接触的方式测量激励状态下微纳器件表面三维形貌特征。 | 信息科学与系统科学,力学,物理学 | 单位自有资金 | 三维表面分析，实时表征被测对象的动态形态 | https://oss.labeye.cn/2016/12/15/58524ea01893b74d6c375421.png | 806 | 仪器仅限上机使用 | 300元/小时 | 无 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 灵川县 | 灵川乡灵田镇桂林电子科技大学花江校区慧谷3#楼3-412室 | 0 | 马峻 | 18378301649 | majun@guet.edu.cn | 广西桂林市七星区金鸡路1号桂林电子科技大学电子工程与自动化学院 | 541004 | [6 empty] | 100.00% | 自治区教育厅 | 桂林电子科技大学 | 分析仪器 | 显微镜及图像分析仪器 | 光学显微镜 | 2020-10-23 | 2025-07-01 | 2016-12-15
5def485cc7371c00309b7359 | 1600910S | AXIe任意波形发生器 | 无 | 无 |  | 电子工程与自动化学院 | 040102 | 购置 | 否 | 100.93 | 马来西亚 | 是德科技有限公司 | 2016-03-07 | 通用 | M9505A | 精确的任意波形发生器 (AWG), 提供两种 DAC 设置 分辨率 14 位时, 采样率最高为 8 GSa/s 分辨率 12 位时, 采样率最高为 12 GSa/s 125 MSa/s - 8/12 GSa/s 的可变采样率 高达 90 dBc 典型值的无杂动态范围 (SFDR) 谐波失真 (HD) 高达 - 72 dBc 典型值 有效位数 (ENOB) 高达 12.25 | 产生各种类型的波形，用户可以通过软件配置命令在几种输出方式之间切换动态序列，控制输入功能支持用户实时、直接访问单独的存储器分段。 | 电子与通信技术 | 单位自有资金 | 产生各种波形，用于对硬件板的性能检测 | https://oss.labeye.cn/gxyq/imgs/20191210152459-wQDusb1k.png | 1114 | 仪器既可以委托检验也可以上机实验 | 300元/小时 | 无 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 灵川县 | 灵川乡灵田镇桂林电子科技大学花江校区四创中心2号楼202室 | 0 | 蒙超勇 | 18395565118 | tchen@guet.edu.cn | 广西桂林市金鸡路1号桂林电子科技大学7教512室 | 541004 | [6 empty] | 100.00% | 自治区教育厅 | 桂林电子科技大学 | 电子测量仪器 | 通用电子测量仪器 | 信号发生器 | 2020-10-23 | 2025-07-01 | 2019-12-10
5dfb4543ec64780b58d25098 | 1600968S | 富氮冷凝系统 | Nitrogen-rich Condensation System | 无 |  | 材料科学与工程学院 | 049900 | 购置 | 否 | 86 | 中国 | 浙江富阳亨特气体设备有限公司 | 2016-03-15 | 专用 | HTN39-40 | "性能指标： 压缩空气表压：≤0.8 Mpa； 液氮产量：≥30 L/h； 氮气纯度：≥99.9 %； 有效耗气量：≤3.1 Nm3/min； 液氮出口压力：≤0.1 MPa； 露点：≤ -40 ℃； 可靠性：连续24小时正常工作 性能指标：" | 制备高纯液氮 | 材料科学 | 地方财政资金 | 用于材料低温处理，材料低温制备，材料低温破碎，高真空环境，液氮预冷等材料科学研究，同时满足透射电镜，比表面积分析仪，差示扫描量热仪，核磁共振等设备的液氮使用需求。 | https://oss.labeye.cn/gxyq/imgs/20191219170820-1N2ClxE9.png | 400 | 仪器仅限委托检验 | 无 | 无 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 灵川县 | 桂林电子科技大学 | 0 | 李彬 | 13978379918 | lbcsu@165.com | 广西桂林 桂林电子科技大学花江校区 | 541004 | [6 empty] | 100.00% | 自治区教育厅 | 桂林电子科技大学 | 电子测量仪器 | 其他 | 其他 | 2020-10-23 | 2023-02-02 | 2019-12-19
5858e54b1893b07080a346e7 | 1602516S | 射频信道模拟仪 | RF channel simulator | 无 |  | 信息与通信学院 | 040301 | 购置 | 否 | 175.46 | 美国 | 美国思博伦网络设备公司 | 2016-05-05 | 通用 | VR5-HD | 1、8个物理通道，32个数字通道，可实现一组4x4/4x2内部双向MIMO，或两组2x2内部双向MIMO；或一组8x4单向MIMO，或两组4x4/4x2单向MIMO，或4组2x2单向MIMO，或8组SISO连接。包括AWGN高斯白噪声，4个独立本振；支持内部双向测试，可实现包括AWGN高斯白噪声，支持内部双向测试；380MHz至6.0GHz，信道模拟带宽最大100MHz，可动态模拟拟2/3/4G主要信道环境4、多普勒频移最大4000Hz；、相对时间延迟0至2000µs，0.1 ns分辨率,相对相移0-360度, 0.1度分辨率；5、信道模型更新速率100次每秒。 | "VR5-HD是思博伦通信生产的新一代无线信道衰落仿真器，可在无线接收机测试过程中重现RF衰退和干扰效果。该产品具备的先进衰退引擎可确保对HSPA、HSPA+、EV-DO、E-UTRA（LTE）、UMB、WLAN和WiMAX等先进技术实施精确的测试。VR5-HD可以支持各种高中低配置的MIMO及波束成型测试。它可以用于模拟无线传播环境的各种衰落效应，包括快衰落、慢衰落、多径时延分布、干扰噪声及移动情况下的多普勒效应等。 | 信息科学与系统科学 | 单位自有资金 | 无线信道衰落仿真 | https://oss.labeye.cn/2016/12/20/5858e4ed1893b07080a346db.JPG | 252 | 仪器既可以委托检验也可以上机实验 | 无 | 无 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 七星区 | 金鸡路1号 | 0 | 郑霖 | 15977329009 | giet.liu@163.com | 七星区金鸡路1号 | 541004 | [6 empty] | 100.00% | 自治区教育厅 | 桂林电子科技大学 | 电子测量仪器 | 通讯测量仪器 | 无线通讯测量仪 | 2020-10-23 | 2024-01-13 | 2016-12-20
5dfaf060ec64780b58d23c09 | 1603802S | HEV硬件在环仿真测试系统 | 无 | 无 |  | 电子工程与自动化学院 | 990000 | 购置 | 否 | 194.49 | 德国 | 德国dspace公司 | 2016-06-22 | 专用 | DS1006 | HEV的硬件在环测试系统可以进行HCU、MCU、BMS和EMS几个部分的硬件在环测试。包括基础汽油机模型库、传动系统基础模型库、电气系统模型库、可编程电源供应器、IGBT逆变器模型、逆变器热模型、阻抗仿真板卡、CAN通信板卡、电机仿真板卡和处理器、故障注入模块、IO接口模块和处理器模块。 HCU的控制功能测试可以对HCU的使用者意图分析、能量管理与模式切换、诊断系统与安全功能进行测试。 | <div>HEV的硬件在环测试系统可以进行HCU、MCU、BMS和EMS几个部分的硬件在环测试。包括基础汽油机模型库、传动系统基础模型库、电气系统模型库、可编程电源供应器、IGBT逆变器模型、逆变器热模型、阻抗仿真板卡、CAN通信板卡、电机仿真板卡和处理器、故障注入模块、IO接口模块和处理器模块。</div><div>HCU的控制功能测试可以对HCU的使用者意图分析、能量管理与模式切换、诊断系统与安全功能进行测试。</div> | 机械工程 | 单位自有资金 | HEV硬件在环仿真与测试研究。 | https://oss.labeye.cn/gxyq/imgs/20191219113534-lNaCRTO4.jpg | 814 | 仪器既可以委托检验也可以上机实验 | 300元/小时 | 无 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 灵川县 | 灵川乡灵田镇桂林电子科技大学花江校区慧谷3#楼3-101室 | 0 | 黄源 | 13978391897 | 6146785@qq.com | 桂林电子科技大学花江校区电子工程与自动化学院 | 541004 | [6 empty] | 100.00% | 自治区教育厅 | 桂林电子科技大学 | 其他仪器 | 其他 | 其他 | 2020-10-23 | 2025-07-01 | 2019-12-19
5dfb8167ec64780b58d25b0c | 1603882S | 热电材料合成处理系统 | 无 | 无 |  | 材料科学与工程学院 | 990000 | 购置 | 否 | 106.5 | 中国 | 合肥科晶材料技术有限公司 | 2016-03-15 | 通用 | OTF-1200X-VHP 290*150*300 | 工作温度：＜1000℃；工作压力：50Mpa | 块体材料的加热烧结，针对金属化合物、陶瓷、无机化合物、纳米材料等在真空或保护气氛的条件下进行加压加热烧结处理 | 材料科学 | 地方财政资金 | 制备块体热电材料 | https://oss.labeye.cn/gxyq/imgs/20191219214612-EchCpxui.png | 500 | 仪器既可以委托检验也可以上机实验 | 无 | 无 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 灵川县 | 桂林电子科技大学花江校区1103 | 0 | 高杰 | 18207735053 | nextyeargj@foxmail.com | 广西省桂林市灵川县灵田镇桂林电子科技大学 | 541000 | [6 empty] | 100.00% | 自治区教育厅 | 桂林电子科技大学 | 其他仪器 | 其他 | 其他 | 2020-10-23 | 2023-02-02 | 2019-12-19
5dfb9aadec64780b58d25f90 | 1604801S | 有机光电材料测试系统 | 无 | 无 |  | 材料科学与工程学院 | 020399 | 购置 | 否 | 59.56 | 中国 | 光焱科技股份有限公司（台湾） | 2016-09-17 | 通用 | QE-R3011 | <div>1、测量波长：300-1100nm（可扩展），扫描间隔10nm，测量不超过3分钟，测量重复性≥99.4%；</div><div>2、75 W氙灯光源，波长范围：250-1800nm，提供300-2500nm连续波长，配有高效率、高反射率椭圆反射镜集光系统；</div><div>3、Czerny-Turner式单色仪，焦长＜120nm，F/#：3.9，扫描间隔：0.1-50nm；</div><div>4、配有量子效率测量系统、光源系统、单色仪、光源成像系统、校正探测器、测量软件、操作计算机、屏蔽暗箱（60cm标准暗箱）等。</div> | 1.可快速测试太阳能电池的J-V特性曲线，测量重复性高； 2.可用于测试太阳能电池外部量子效率。 3.可以随意控制测试样品的电极选通； 4.具有方波信号探测功能，可随时在测量过程中监测信号导通情况。 | 物理学 | 地方财政资金 | 太阳能电池电流密度-电压曲线测试系统的测试分析 | https://oss.labeye.cn/gxyq/imgs/20191219232331-5JU9S48y.png | 600 | 仪器仅限委托检验 | 测试样品200/个，特殊要求测试1000/每个机时。 | 无 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 七星区 | 桂林电子科技大学花江校区 | 0 | 张坚 | 15296806930 | jianzhang@guet.edu.cn | 广西壮族自治区桂林市桂林电子科技大学材料科学与工程学院 | 541004 | [6 empty] | 100.00% | 自治区教育厅 | 桂林电子科技大学 | 物理性能测试仪器 | 光电测量仪器 | 其他 | 2020-10-23 | 2023-02-02 | 2019-12-19
5dfb6b81ec64780b58d25751 | 1604803S | 有机太阳能电池制备系统 | 无 | 无 |  | 材料科学与工程学院 | 030799 | 购置 | 否 | 70.8 | 中国 | 沈阳立宁真空技术研究所 | 2016-09-07 | 通用 | LN-1044FS | <div>1、配套两个蒸镀仓，有机蒸镀腔有6个有机蒸发源，4个膜厚监测仪；金属蒸镀腔有3个普通金属蒸发源，1个Au蒸发源，6个有机蒸发源和6个膜厚监测仪；</div><div>2、两个镀膜腔体均配备高真空镀膜系统，真空度＜1.0E-06 mbar；</div> | 可在高真空条件下实现气相沉积成膜，将金属或有机物等材料在高真空环境下蒸发到衬底表面形成均匀薄膜。 | 化学,材料科学 | 地方财政资金 | 真空热蒸镀系统的使用 | https://oss.labeye.cn/gxyq/imgs/20191219201816-9WbJJGxn.png | 572 | 仪器仅限委托检验 | 无 | 无 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 七星区 | 金鸡路1号 | 14 | 张坚 | 15296806930 | jianzhang@guet.edu.cn | 广西壮族自治区桂林市桂林电子科技大学材料科学与工程学院 | 541000 | [6 empty] | 100.00% | 自治区教育厅 | 桂林电子科技大学 | 计量仪器 | 光学计量仪器 | 其他 | 2020-10-23 | 2023-02-02 | 2019-12-19
5def4461c7371c00309b7298 | 1604852S | AXIe数字化仪 | 无 | 无 |  | 电子工程与自动化学院 | 040199 | 购置 | 否 | 64.71 | 美国 | 是德科技有限公司 | 2016-09-18 | 通用 | M9703A | 具有 8 个通道，输入频率范围为直流至 2 GHz，12 位分辨率； 高达 3.2 GS/s 采样率（在交织采样模式下）； 多模块处理同步，支持超过 100 个相位相干通道； 板上 FPGA 可以生成定制处理算法或 OTS 宽带实时数字下变频（DDC） M9703A 通过 4 个 Virtex 6 FPGA 提供实时数据处理功能，具有极长时间的采集能力，与 W1462BP SystemVue FPGA Architect 同时运行时，可以实施定制处理算法。 | M9703A是8通道数字化仪，能够以12位分辨率捕获直流至2GHz的信号，并具有1.6GS/s采样率。通道交叉存取功能允许在四通道上以3.2GS/s的速率进行信号采集，提供最佳的测量精度。M9703内部FPGA还配有可选的实时数字下变频器（DDC），可为信号分析提供调谐和缩放。DDC功能可以扩展动态范围，延长捕获时间以及加快测量速度。通过与Keysight 89600 VSA软件结合使用，可进行高级测量分析。高密度数据采集系统具有大量宽动态范围的高速同步通道，全新 AXIe 数字化仪能够显著简化系统的创建。 | 电子与通信技术 | 单位自有资金 | 高密度数据采集系统具有大量宽动态范围的高速同步通道，全新 AXIe 数字化仪能够显著简化系统的创建。 | https://oss.labeye.cn/gxyq/imgs/20191210150257-qkM0bzqi.png | 850 | 仪器既可以委托检验也可以上机实验 | 300元/小时 | 无 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 灵川县 | 灵川乡灵田镇桂林电子科技大学花江校区四创中心2号楼202室 | 0 | 蒙超勇 | 18395565118 | tchen@guet.edu.cn | 广西桂林市金鸡路1号桂林电子科技大学7教512室 | 541004 | [6 empty] | 100.00% | 自治区教育厅 | 桂林电子科技大学 | 电子测量仪器 | 通用电子测量仪器 | 其他 | 2020-10-23 | 2025-07-01 | 2019-12-10
5df78c58e83a67575462abc6 | 1604864S | 脑活动矢量分析仪 | 无 | 重大科研基础设施 | 无 | 机电工程学院 | 019900 | 购置 | 否 | 85.97 | 美国 | 安捷伦 | 2016-09-20 | 专用 | N5221A | 10 MHz 至 13.5 GHz；2 端口（单信号源）或 4 端口（2 个内置信号源）；127 dB 系统和 131 dB 接-收机动态范围、100,001个点、200 个通道、15 MHz 中频带宽 | 脑电波检测 | 机械工程 | 单位自有资金 | 科研，脑电波测量 | https://oss.labeye.cn/gxyq/imgs/20191216214259-8WZXI23z.jpg | 230 | 仪器仅限委托检验 | 无 | 无 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 灵川县 | 桂林电子科技大学花江校区 | 0 | 郝卫东 | 18934776959 | 477927258@qq.com | 七星区金鸡路2号 | 541005 | [6 empty] | 100.00% | 自治区教育厅 | 桂林电子科技大学 | 分析仪器 | 其他 | 其他 | 2020-10-23 | 2023-02-02 | 2019-12-16
5858d9001893b07080a345c2 | 1607019S | 膜辅助电子封装精密模塑封机 | 无 | 无 |  | 机电工程学院 | 120302 | 购置 | 否 | 162.59 | 荷兰 | Boschman Technologies B.V., NL | 2016-12-01 | 通用 | Unistar-Innovate-2-FF-L | 1）同时封装基板数：2； 最大基板尺寸（mm）：255×75×1； 2）模具最高温度：190℃；模温分布误差：±2.5℃。 3）模具驱动方法：由伺服马达快速闭模，功率单元夹紧模具。 4）闭模精度：&lt; 0.04mm。 5）模具夹紧力：10-50吨； 6）转移模压有关参数：压力：10-150bar；速度：0.1-10mm/s; 行程：27mm；可编程步骤：25；速度控制：由伺服马达闭环控制；压力控制：由伺服马达闭环控制。 7）模具顶出系统：行程：&lt; 2mm，总顶出力：30KN。 8）引线框架传送工作高度：1100mm。 9）辅助膜：膜厚度：25-100um（SFT），35-40（AFT）；膜宽：25-205mm；每卷膜长：100-200m。 10）模塑封料：塑封饼料直径：10-18mm；最大饼料高度：27mm。 11）系统/工艺控制：操作系统：OS-9/OS-2. 12）转化时间：4min（标准模塑封） 13）设备尺寸：2722×1592×2290. 14）设备重量：&lt; 3000kg。 | 除了应用于标准IC（集成电路）的封装之外，还能明显的优势应用于下列封装： 1） MEMS和传感器的封装，包括光学传感器、流体/湿度传感器、指纹识别传感器 生物/微流体传感器、压力/MEMS传感器、晶园级封装等。 2） LED的封装，包括EMC-LED、透明封装、模组式封装等。 3） 集成式封装，多个器件于一个封装的集成封装。 4） 烧结工艺（Sintering process）,功率器件的烧结工艺。 | 信息科学与系统科学,物理学 | 单位自有资金 | 科研，半导体膜辅助塑封 | https://oss.labeye.cn/2016/12/20/5858d83d1893b07080a345bf.jpg | 764 | 仪器仅限委托检验 | 3000/次 | 无 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 七星区 | 金鸡路1号 | 0 | 刘东静 | 15296009347 | ldj168168@126.com | 广西桂林市七星区金鸡路1号 | 541004 | [6 empty] | 100.00% | 自治区教育厅 | 桂林电子科技大学 | 工艺实验设备 | 电子工艺实验设备 | 半导体集成电路工艺实验设备 | 2020-10-23 | 2023-02-02 | 2016-12-20
5df9896025721e5790d7393d | 1607448S | 3D测量激光显微镜 | 3D measuring laser microscope OLS4100 | 无 |  | 机电工程学院 | 010802 | 购置 | 否 | 60.48 | 日本 | 日本OLYMPUS光学工业株式会社 | 2016-12-07 | 通用 | OLS4100 | 总倍率：108X-17280X；变焦：光学变焦1X-8X；测量正确性：测量值的±2%以内 ；高度测量显示分辨率：1nm； Z对焦部分行程100mm；XY载物台：100x100mm，选件300X300mm | 3D形貌分析，表面粗糙度测量 | 材料科学,机械工程 | 单位自有资金 | 科研，加工样件的表面3维形貌，表面粗糙度测量 | https://oss.labeye.cn/gxyq/imgs/20191218100317-cmp4dcjE.jpg | 408.4 | 仪器仅限委托检验 | 无 | 无 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 灵川县 | 桂林电子科技大学花江校区机电大楼303 | 80 | 龙芋宏 | 13471275965 | longyuhong@guet.edu.cn | 桂林电子科技大学花江校区机电大楼303 | 541004 | [6 empty] | 100.00% | 自治区教育厅 | 桂林电子科技大学 | 分析仪器 | 显微镜及图像分析仪器 | 激光共焦显微镜 | 2020-10-23 | 2023-02-02 | 2019-12-18
5dfc3f9b93abbf4da0756799 | 1607502S | X射线衍射仪 | X-ray Diffractometer | 无 |  | 材料科学与工程学院 | 030599 | 购置 | 否 | 215.29 | 德国 | BRUKER公司 | 2015-07-02 | 通用 | D8 Advance | 2θ，该台大型仪器设备的主要测量范围为10-90° | 物相定性分析、结晶度及非晶相含量分析、物相定量分析、晶粒尺寸分析等。 | 材料科学 | 地方财政资金 | 材料结构表征，样品测试、分析检测 | https://oss.labeye.cn/gxyq/imgs/20191220111500-SkZmVPtj.png | 1087 | 仪器仅限委托检验 | 500元/时 | 无 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 七星区 | 金鸡路1号 | 78 | 李彬 | 13978379918 | 37659140@qq.com | 广西区桂林市七星区金鸡路1号（桂林电子科技大学花江校区第四教学楼4108-1室） | 541004 | [6 empty] | 100.00% | 自治区教育厅 | 桂林电子科技大学 | 计量仪器 | 时间频率计量仪器 | 其他 | 2020-10-23 | 2024-01-13 | 2019-12-20
5dfc3c5693abbf4da07566c6 | 1607503S | 四圆单晶X射线衍射仪 | X-Ray Single Crystal Diffractomer | 无 |  | 材料科学与工程学院 | 030599 | 购置 | 否 | 302.09 | 德国 | 德国BRUKER公司 | 2015-07-02 | 通用 | D8 Venture | 1、测角仪部分：测角仪采用光学编码器方式；2、球差保证：对心以后，任何移动，球差不超过7微米。3、束锥比：1:1，无空间畸变，无光线传导。4、制冷方式：风冷，shuttless技术，无读出时间，帧与帧之间无停顿。 | 精准测试物质的晶体结构 | 材料科学 | 地方财政资金 | 单晶结构测试 | https://oss.labeye.cn/gxyq/imgs/20191220111212-o4JRN7UX.png | 800 | 仪器仅限委托检验 | 300元/每个样 | 无 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 七星区 | 金鸡路1号 | 0 | 李彬 | 13978379918 | 37659140@qq.com | 广西区桂林市七星区金鸡路1号（桂林电子科技大学花江校区第四教学楼4108-3室） | 541004 | [6 empty] | 100.00% | 自治区教育厅 | 桂林电子科技大学 | 计量仪器 | 时间频率计量仪器 | 其他 | 2020-10-23 | 2024-01-13 | 2019-12-20
5dfb2657ec64780b58d24840 | 1607831S | 荧光光谱仪 | spectrofluorometer FS5 | 无 |  | 材料科学与工程学院 | 990000 | 购置 | 否 | 80.12 | 英国 | 爱丁堡公司 | 2016-03-11 | 通用 | FS5 | "1. 光学系统带宽0-30 nm，波长精确度±0.5 nm，扫描速度100 nm/s; 2. 光源为150 W 氙灯，5 W闪烁氙灯，405 nm皮秒脉冲激光二极管; 3. 激发单色器光谱范围200-1000 nm， 1200 g/mm，350 nm闪耀波长光栅，自动滤光片轮; 4. 校正硅参比检测器，吸收检测器; 5. 发射单色器范围200-1000 nm，1200 g/mm，350 nm闪耀波长光栅，自动滤光片轮; 6. 发射检测器采用电制冷单光子计数光电倍增管，响应范围230-870 nm，响应宽度600 ps; 7. MCS技术模块时间范围5 μ s-10 s，最大时间通道8000，最小分辨率10 ns; 8. TCSPC模块时间范围2.5 ns-50 μs，时间通道512-8192，最小分辨率305 fs， 液体、固体、积分球样品支架。 " | 研究发光材料的荧光、磷光和化学发光等发光性能和光物理。 | 材料科学,化学,物理学 | 地方财政资金 | 激发光谱，发射光谱，荧光寿命，量子效率 | https://oss.labeye.cn/gxyq/imgs/20191219152552-qIPshDwD.png | 1500 | 仪器仅限委托检验 | 激发、发射光谱80每个样品，荧光寿命160每个样品，量子效率120每个样品。特殊要求测试600每个机时 | 无 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 七星区 | 桂林电子科技大学花江校区 | 0 | 韦婷婷 | 15078356900 | liangzixue@163.com | 广西桂林电子科技大学材料学院 | 541004 | [6 empty] | 100.00% | 自治区教育厅 | 桂林电子科技大学 | 其他仪器 | 其他 | 其他 | 2020-10-23 | 2024-01-13 | 2019-12-19
5dfc4f5593abbf4da0756af7 | 1608284S | 化学吸附仪系统 | Chemical adsorption instrument system | 无 |  | 材料科学与工程学院 | 019900 | 购置 | 否 | 56.46 | 美国 | 美国康塔 | 2016-12-16 | 通用 | 康塔PULSAR | "化学吸附仪系统必须包含化学吸附仪、真密度分析仪、振实密度分析仪三部分组成。 气体输入口：自动进气控制，6个输入口 TPR/TPD 加热速率： ①、1ºC min-1 to 100 ºC min-1 ②、1ºC min-1 to 50ºC min-1 ③、1ºC min-1 to 30ºC min-1 。 ④、1ºC min-1 to 20ºC min-1 。 精确度：0.02%（大样品池）；0.03%（中样品池）；0.03%（小样品池）。重复性：0.01%（大样品池）；0.015%（中样品池）；0.015%（小样品池），分辨率：0.0001g/cc 具有三个大小不同（10 cc、50 cc、135cc）样品池，可以互相替换代，适应测量大小范围不同的样品。 两个内置膨胀容积（参考）可根据通用的样品池尺寸（目的是取得最佳的性能）自动选择。 自带天平接口，以便于把样品重量从分析天平上传输到真比重测定仪上。 计算机连接：可以通过USB接口与PC连接并与标准网络浏览器通讯。 。 振实方式：计数式（MAX:9999）或样品池连续旋转。" | "可以进行以下其他吸附测试： 化学吸附气体：典型气体 H2， O2， CO， NO， SO2， NH3。 物理吸附气体：典型气体 N2， Ar， Kr， CO2 （氦气为载气）。 " | 材料科学 | 地方财政资金 | 气体化学吸附分析、气体物理吸附分析 | https://oss.labeye.cn/gxyq/imgs/20191220122432-mGT1Ypmd.png | 1200 | 仪器仅限委托检验 | 无 | 无 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 七星区 | 金鸡路1号 | 0 | 彭洪亮 | 15678391327 | hlpeng2005@126.com | 广西区桂林市七星区金鸡路1号（桂林电子科技大学花江校区第四教学楼4509室） | 541004 | [6 empty] | 100.00% | 自治区教育厅 | 桂林电子科技大学 | 分析仪器 | 其他 | 其他 | 2020-10-23 | 2023-02-02 | 2019-12-20
5dfc399a93abbf4da075663a | 1608285S | 多通道微量热系统 | Multi-channel microcalorimetric system | 无 |  | 材料科学与工程学院 | 019900 | 购置 | 否 | 129.18 | 美国 | 美国TA | 2016-12-16 | 通用 | TAM III V | "一、主机性能参数 1、恒温介质:油。 2、量热通道:1～4，可扩展配置不同功能量热计。 3、温度范围：15～150℃。 4、温度准确度：&lt;±0.1℃。 5、长期稳定性：&lt;±100μK/24h。 6、短期稳定性：&lt;±10μK（p-p）。 7、扫描速率：&lt;±2℃/h（在20～150℃温度区间内）。 二、纳瓦级量热计性能参数 1、该量热计用于ITC实验，测量两相之间相互作用时的微弱的热量变化。其性能参数如下： ①、短期噪音：&lt;± 10nW。 ②、基线漂移：&lt;±40nW/24h。 ③、准确度：&lt;1％。 " | 可用于化学反应，滴定反应，生物反应等的热测量。 | 物理学,化学 | 地方财政资金 | 反应的微量热分析、电池材料放热分析 | https://oss.labeye.cn/gxyq/imgs/20191220105305-oMOe5Kku.png | 1423 | 仪器仅限委托检验 | 无 | 无 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 七星区 | 金鸡路1号 | 0 | 彭洪亮 | 15678391327 | hlpeng2005@126.com | 广西区桂林市七星区金鸡路1号（桂林电子科技大学花江校区第四教学楼4509室） | 541004 | [6 empty] | 100.00% | 自治区教育厅 | 桂林电子科技大学 | 分析仪器 | 其他 | 其他 | 2020-10-23 | 2023-02-02 | 2019-12-20
5dfb37a2ec64780b58d24d15 | 1700541S | 光谱仪 | 无 | 无 |  | 电子工程与自动化学院 | 010499 | 购置 | 否 | 78 | 中国 | 上海高晶影像科技有限公司 | 2017-04-11 | 通用 | TP-F15K | 1. 光谱范围：＞3.5 THz (透射)； 2. 采用光纤化封装的光电导天线作为太赫兹源和探测器； 3. 光路结构：采用太赫兹透镜而非抛物面镜，带电动旋转平台，可以实现不同角度下的透射反射式测量（收发角度可根据要求改变）； 4. 光谱分辨率 ：＞10 GHz； 5. 动态范围 ：＞60 dB； 6. 扫描速度：＜2 s (快扫模式)； 7. 全光纤方案，带气密室，且气密室与机箱两部分可分离； 8. 带一台光纤飞秒激光器 8.1．激光中心波长：约1560 nm； 8.2. 激光器功率：＞100 mW; 8.3. 激光器重复频率：100 MHz； 8.4. 脉冲宽度：＜90 fs； 8.5. 保偏光纤尾纤输出； 9. 带基于Labview的软件，同时显示时域信号和傅里叶振幅谱。 | 1． 太赫兹频段的物质光谱测量。 2． 可变换角度的太赫兹光谱测试。 | 电子与通信技术 | 单位自有资金 | 对光信息进行抓取、电脑化自动显示数值仪器以及分析，检测目标对象含有的具体元素 | https://oss.labeye.cn/gxyq/imgs/20191219163916-D1TWPy1X.png | 810 | 仪器既可以委托检验也可以上机实验 | 300元/小时 | 无 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 灵川县 | 灵川乡灵田镇桂林电子科技大学花江校区慧谷3#楼3-405室 | 0 | 江明珠 | 18978366880 | 165266240@qq.com | 桂林电子科技大学花江校区电子工程与自动化学院 | 541004 | [6 empty] | 100.00% | 自治区教育厅 | 桂林电子科技大学 | 分析仪器 | 光谱仪器 | 其他 | 2020-10-23 | 2025-07-01 | 2019-12-19
5df8349b9c356b435c331fac | 1701359S | 深度学习GPU超级计算机 | 无 | 无 |  | 计算机与信息安全学院 | 130201 | 购置 | 否 | 135.67 | 中国 | 苏州超集信息科技有限公司 | 2017-06-28 | 通用 | NVIDIA DGX-1 | 2x Intel Xeon E5-2698 v4 CPU 8x Tesla P100 GPU 16x 32GB DDR4 内存 4x 1600w 电源 | 神经网络模型的训练与推理、深度学习等机器学习算法并行计算、基于CUDA的通用GPU计算等 | 计算机科学技术 | 单位自有资金 | 教学与实践、科研实验，主要内容包括：神经网络模型的训练与推理、深度学习等机器学习算法实践、基于CUDA的通用GPU计算实验等 | https://oss.labeye.cn/gxyq/imgs/20191217095046-PAzlkd5l.jpg | 3780 | 仪器既可以委托检验也可以上机实验 | 无 | 无 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 七星区 | 桂林电子科技大学花江校区 | 2360 | 刘振丙 | 13977388234 | 3936924@qq.com | 广西桂林市七星区金鸡路1号桂林电子科技大学东区 | 541004 | [6 empty] | 100.00% | 自治区教育厅 | 桂林电子科技大学 | 计算机及其配套设备 | 服务器 | 服务器 | 2020-10-23 | 2023-02-02 | 2019-12-17
5dfc375993abbf4da07565a7 | 1701376S | 薄膜材料制备系统 | 无 | 无 |  | 材料科学与工程学院 | 139900 | 购置 | 否 | 63 | 中国 | 沈阳立宁真空技术研究所 | 2018-11-09 | 通用 | DDMS-9 | <div>1、 极限真空度：≤6.6×10-3Pa（经烘烤除气后）；</div><div>2、 系统漏率：停泵关机24小时后，镀膜室真空度≤10Pa；</div><div>3、 工作真空：二次恢复真空时间：短时间暴露大气（充干燥氮气）30min（空载） 可以抽至6.6×10-3Pa。</div><div>4、反应溅射条件：可以同时控制3路气体(Ar、O2、N2)完成反应溅射。</div> | 沉积薄膜材料<br> | 材料科学 | 地方财政资金 | 薄膜材料制备 | https://oss.labeye.cn/gxyq/imgs/20191220105116-xgIp0s9u.png | 310 | 仪器仅限委托检验 | 100.00元/时 | 无 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 七星区 | 金鸡路1号 | 0 | 闫二虎 | 17777326282 | yeh@guet.edu.cn | 广西区桂林市七星区金鸡路1号（桂林电子科技大学花江校区第四教学楼4108-3室） | 541004 | [6 empty] | 100.00% | 自治区教育厅 | 桂林电子科技大学 | 计算机及其配套设备 | 其他 | 其他 | 2020-10-23 | 2023-02-02 | 2019-12-20
5df8851b9c356b435c33308e | 1701554S | 高性能计算交叉服务平台 | 无 | 无 |  | 数学与计算科学学院 | 130101 | 购置 | 否 | 149.5 | 中国 | 苏州超集信息科技有限公司 | 2017-06-05 | 专用 | PSC-HB1X | Intel E5 2650V4系列高性能计算节点；256GB*8 2400MHz DDR4 内存；存储硬盘：8TB*8 SATA 6Gb/S；配17块 GPU Nvidia TITAN XP | 偏微分数值方程收敛 矩阵迭代和并行优化 | 数学 | 单位自有资金 | 偏微分方程及矩阵计算 | https://oss.labeye.cn/gxyq/imgs/20191217153302-5wOfRhbw.jpg | 5388 | 仪器既可以委托检验也可以上机实验 | 无 | 无 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 七星区 | 金鸡路1号 | 2036 | 徐增敏 | 13807839028 | 25429688@qq.com | 桂林市金鸡岭1号 | 541004 | [6 empty] | 100.00% | 自治区教育厅 | 桂林电子科技大学 | 计算机及其配套设备 | 计算机 | 计算机 | 2020-10-23 | 2023-02-02 | 2019-12-17
5dfb1947ec64780b58d244e7 | 1703153S | PXI RF综合测试系统 | 无 | 无 |  | 信息与通信学院 | 030320 | 购置 | 否 | 158.04 | 美国 | 安捷伦科技有限公司 | 2016-11-05 | 专用 | VR5-HD | "18-slot PXIe插槽，3U高度，8GB/s数据总线带宽； 嵌入式PXIe控制器，Dual Core, 4GB RAM, 160 SSD, 4 GB/s； DDR3内存 8GB ； 矢量信号分析器指标 PXI前置衰减分配器带宽100 kHz to 26.5 GHz； PXI下变频器1频率范围：2.75 GHz to 26.5 GHz; PXI下变频器2频率范围: 50 MHz to 2.9 GHz PXI 本振频率范围: 3 GHz to 10 GHz； PXIe中频数字化仪采样位宽12-Bit,模拟信号带宽1GHz； PXIe中频数字化仪采样率2GS/s； PXIe中频数字化仪采样存储器512MB ； DDC 数字下变频器，中频带宽100MHz； 矢量信号发生器指标 频率范围1 MHz to 6 GHz； 射频调制带宽160 MHz； 调制波形发生器存储空间1024MSa。" | RF外场综合测试诊断系统基于安捷伦模块化PXI平台，接收机频率范围覆盖50MHz~26.5GHz，最大250MHz分析带宽，在数据记录模式下，支持最大100MHz分析带宽，连续13个小时不间断的RF信号捕获，捕获下来的信号通过高速PCIe 2.0总线存储至高速RAID磁盘阵列中。发射机频率范围覆盖1MHz~3GHz/6GHz，最大160MHz带宽。 | 电子与通信技术 | 地方财政资金 | 测量RF信号及数字调制信号的调制质量分析 | https://oss.labeye.cn/gxyq/imgs/20191219143126-zvlAo8qa.png | 675 | 仪器仅限委托检验 | 无 | 无 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 七星区 | 金鸡路1号 | 0 | 刘争红 | 15977329009 | giet.liu@163.com | 广西区桂林市七星区金鸡路1号桂林电子科技大学信息与通信学院 | 541000 | [6 empty] | 100.00% | 自治区教育厅 | 桂林电子科技大学 | 计量仪器 | 力学计量仪器 | 低频水平向振动副基准装置 | 2020-10-23 | 2023-02-02 | 2019-12-19
5df9a01a25721e5790d73e78 | 1703154S | 半导体参数分析系统 | Semiconductor Parameter Analysis System | 无 |  | 信息与通信学院 | 120302 | 购置 | 否 | 120.16 | 美国 | 是德科技有限公司 | 2015-10-10 | 通用 | B1505A | 1.在 0.1 fA - 1 A / 0.5 µV - 200 V 范围内执行精确的电流-电压（IV）测量，支持点测量、扫描测量、采样和脉冲测量。<br>2.在 1 kHz 至 5 MHz 频率范围内执行交流电容测量，支持准静态电容-电压（QS-CV）测量。<br>3.先进的脉冲 IV 测量和超快 IV 测量，最低采样间隔为 5 ns（200 MSa/s）。<br>4.高达 40 V 的高压脉势，适用于非易失存储器测试。<br>5.测量模块可升级至 10 插槽配置。<br> | B1500A 半导体器件分析仪是一款用于器件表征的综合解决方案。它支持 IV、CV、脉冲 IV 及快速 IV 测量，可对器件、材料、半导体、有源/无源元件以及任意电气器件进行各种电气表征和评测。模块化结构可根据测试需求进行仪器升级到更多插槽配置。先进的图形用户界面可执行高效、数据可恢复的器件表征。B1500A 是唯一一款能够适应多种测量需要的参数分析仪，具备极高的测量可靠性和易于使用的测试环境，可实现高效、数据可恢复的器件表征。 | 电子与通信技术 | 单位自有资金 | 器件表征测量 | https://oss.labeye.cn/gxyq/imgs/20191218112639-78dip7jl.JPG | 454 | 仪器仅限委托检验 | 无 | 无 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 七星区 | 金鸡路1号 桂电东区7教2楼 | 136 | 陈永和 | 15877032381 | yhchen@guet.edu.cn | 广西 桂林市 金鸡路1号 桂电东区 7418 | 541000 | [6 empty] | 100.00% | 自治区教育厅 | 桂林电子科技大学 | 工艺实验设备 | 电子工艺实验设备 | 半导体集成电路工艺实验设备 | 2020-10-23 | 2023-02-02 | 2019-12-18
5860b0ba1893b043108362da | 1703158S | 差示扫描量热仪 | 无 | 无 |  | 材料科学与工程学院 | 029900 | 购置 | 否 | 66.31 | 德国 | 德国耐驰公司 | 2003-01-01 | 专用 | Phoenix 204 | 温度范围：-70℃~700℃； 灵敏度：3~3.5mv/mw； 传感器时间常数：0.6秒； 加热速率范围：0.1~99.9K/min | 研究各种有机物、无机物、高分子材料、金属材料、半导体材料、药物、生物材料等的热性能、相转变、结晶动力学等。 | 材料科学 | 单位自有资金 | 材料热分析测试 | https://oss.labeye.cn/gxyq/imgs/20191220162248-aD7bQ7kf.png | 1093.5 | 仪器既可以委托检验也可以上机实验 | 无 | 无 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 七星区 | 金鸡路1号 | 0 | 杜玉松 | 18172659521 | duyusong@guet.edu.cn | 广西桂林市七星区桂林电子科技大学花江校区材料学院 | 541002 | [6 empty] | 100.00% | 自治区教育厅 | 桂林电子科技大学 | 物理性能测试仪器 | 其他 | 其他 | 2020-10-23 | 2023-02-02 | 2016-12-26
5dfb286bec64780b58d248dc | 1704971S | 宽带通信网络控制平台 | 无 | 无 |  | 信息与通信学院 | 040401 | 购置 | 否 | 50.04 | 美国 | 国家仪器（NI) | 2017-05-31 | 通用 | PXIe-5644R | " PXIe-5644R: RF分析仪瞬时带宽：80Mhz RF发生器频率范围：65MHz-6GHz 发生器调谐时间（典型）：0.95ms RF发生器瞬时带宽：80MHz I/O类型：RF RF分析仪频率范围：65MHz-6GHz " | " PXIe-5644R: 采用了用户可编程的Xilinx Virtex-6 FPGA，可重配置的FPGA资源、支持使用LabVIEW FPGA模块进行编程。该FPGA连接至VSA和VSG基带I/Q数据与24条数据速率高达250 Mbit/s的数字I/O线。 RF技术、高速数字I/O技术与FPGA技术的有力结合，使得NI PXIe-5644R有能力处理如实时在测设备(DUT)控制、自定义触发、功率电平伺服、软件定义无线电和通道仿真等诸多应用。" | 电子与通信技术 | 单位自有资金 | 软件定义无线电和通道仿真等 | https://oss.labeye.cn/gxyq/imgs/20191219153519-ywgYjtLN.jpg | 265 | 仪器仅限委托检验 | 300元/小时 | 无 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 七星区 | 金鸡路1号 | 0 | 李晓欢 | 13977370132 | lxhguet@guet.edu.cn | 广西壮族自治区桂林市七星区金鸡路1号 | 541000 | [6 empty] | 100.00% | 自治区教育厅 | 桂林电子科技大学 | 电子测量仪器 | 网络分析仪器 | 矢量分析仪 | 2020-10-23 | 2023-02-02 | 2019-12-19
5dfb8553ec64780b58d25baf | 1705402S | 台式脉冲通电加压烧结系统 | Tabletop type SPS system | 无 |  | 材料科学与工程学院 | 990000 | 购置 | 否 | 97.7 | 日本 | SINTER LAND | 2019-12-18 | 通用 | LABOX-325 | 最大加压力：30kN；烧结电极移动行程：80mm；压力控制系统：交流伺服电机纵向一轴加压；烧结工作台尺寸：直径90mm；加压电极杆：内部水冷式、电极端口配有盖子；真空室：2500℃；抽真空：回转泵；真空计：波登管压力连成计、皮拉尼真空计；烧结使用气体状态：真空、惰性气体、大气；输出最大脉冲电流：1500A/2500A/5000A；脉冲控制：ON/OFF直流脉冲控制；脉幅设置：任意可调节ON/1~999msec OFF/1-99msec；本体尺寸：1404×1154×2241mm；装置重量：约1200kg | 轻松实现难烧结材料、多元素材料的烧结；烧结过程中抑制颗粒形成、可以制作出微细组织结构的烧结体（对纳米粒子有很高的适用性）；可以控制试样内的温度倾斜梯度（几百°/mm)；粒子表面的净化效果（消除吸附气体和氧化覆膜）及粒子表面的活性化；可制作出组分织、密度毫无偏差的均一烧结体；容易控制密度（从多孔体到致密体）；对高真空、还原性气体状态的依赖性低；与传统的方法相比、可以在更低温度下、以更短时间实现迅速烧结；适应温度范围广（从低温到超过2000℃的超高温领域 | 材料科学 | 单位自有资金 | 样品烧结合成 | https://oss.labeye.cn/gxyq/imgs/20191219220623-mUw4kGeG.png | 694 | 仪器既可以委托检验也可以上机实验 | 300元/样 | 无 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 灵川县 | 灵田乡西岸村桂林电子科技大学花江校区 | 60 | 周建华 | 18290040055 | miaolei@guet.edu.cn | 广西桂林市七星区桂林电子科技大学花江校区材料学院 | 541004 | [6 empty] | 100.00% | 自治区教育厅 | 桂林电子科技大学 | 其他仪器 | 其他 | 其他 | 2020-10-23 | 2024-01-13 | 2019-12-19
5dfb1aaaec64780b58d24529 | 1706005S | 矢量网络分析仪 | Vector Network Analysis | 无 |  | 信息与通信学院 | 040401 | 购置 | 否 | 83.77 | 美国 | 安捷伦科技有限公司 | 2016-07-21 | 专用 | N5234A | "频率范围：10 MHz 至43.5 GHz；频率精度：±1 ppm；端口数≥2个；系统动态范围（测试端口接入）:500 MHz to 20 GHz ≥118dB；20 GHz to 40 GHz ≥107dB；相位噪声(1 MHz偏置)：2 GHz to 4 GHz -115dBc/Hz； 4 GHz to 8 GHz -109dBc/Hz；8 GHz to 16GHz -103dBc/Hz；最大测量轨迹点数：100,001；中频带宽范围：1 Hz ～15 MHz；温度稳定度（测试频率：40GHz）：①幅度0.03dB/°C ②相位0.45°/°C 轨迹噪声(1kHz中频带宽，保证值)： 幅度: 0.02dB rms，45MHz-500MHz；0.003dB rms，500MHz-13GHz；相位：0.1deg rms，45MHz-500MHz；0.025deg rms，500MHz-13GHz； | 用于无源、有源器件的插入损耗、增益、回波损耗、隔离度、群时延、幅度和相位等测试，有效的评估各种微波器件的性能。 | 电子与通信技术 | 地方财政资金 | 用于无源、有源器件的插入损耗、增益、回波损耗、隔离度、群时延、幅度和相位等测试，有效的评估各种微波器件的性能。 | https://oss.labeye.cn/gxyq/imgs/20191219143602-zkWT1CV1.png | 870 | 仪器仅限委托检验 | 无 | 无 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 七星区 | 金鸡路1号 | 0 | 刘争红 | 15977329009 | giet.liu@163.com | 广西区桂林市七星区金鸡路1号桂林电子科技大学信息与通信学院 | 541000 | [6 empty] | 100.00% | 自治区教育厅 | 桂林电子科技大学 | 电子测量仪器 | 网络分析仪器 | 矢量分析仪 | 2020-10-23 | 2023-02-02 | 2019-12-19
5df97c4425721e5790d73441 | 1800018S | 高分辨激光光谱仪 | LabRAM HR Evolution | 无 |  | 材料科学与工程学院 | 010406 | 购置 | 否 | 195.03 | 日本 | HORIBA | 2018-01-15 | 通用 | LabRAM HR Evolution | 1、光谱范围：50-9000cm-1； 2、焦长：800mm； 3、最低波数：10 cm-1； 4、光谱分辨率：≤0.35 cm-1； 5、空间分辨率：横向1um，纵向2um。 | 可精确、快速、重复地对半导体材料、 有机聚合物、碳材料等进行无损伤的定性分析。 | 材料科学 | 单位自有资金 | 拉曼光谱表征 | https://oss.labeye.cn/gxyq/imgs/20191218090526-Cf3nI7kH.png | 623 | 仪器仅限委托检验 | 75元/样 | 无 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 七星区 | 桂林电子科技大学花江校区一教1103 | 30 | 高杰 | 18207735053 | nextyeargj@foxmail.com | 桂林电子科技大学花江校区一教1103 | 541004 | [6 empty] | 100.00% | 自治区教育厅 | 桂林电子科技大学 | 分析仪器 | 光谱仪器 | 激光光谱仪 | 2020-10-23 | 2023-02-02 | 2019-12-18
5dfb3964ec64780b58d24da2 | 1800534S | 场发射扫描电子显微镜 | Scanning Electron Microscope | 无 |  | 材料科学与工程学院 | 039900 | 购置 | 否 | 245.89 | 美国 | FEI | 2018-03-21 | 通用 | QUANTA 450-FEG | 1、分辨率：二次电子（SE）：高真空模式1.0nm@30kV；3.0nm@1kV；低真空模式1.4nm@30kV；3.0nm@3kV 环境真空模式1.4nm@30kV；背散射电子（BSE）：高真空和低真空模式：2.5nm@30kV；2、加速电压200V-30kV，连续可调；3、放大倍数：6倍-100万倍；4、图像处理最大像素6144×4096。 | 材料样品形貌观察 | 生物学,材料科学,机械工程 | 地方财政资金 | 材料形貌表征 | https://oss.labeye.cn/gxyq/imgs/20191219163622-SqUjocEN.png | 879 | 仪器仅限委托检验 | 300元/时 | 无 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 七星区 | 金鸡路1号 | 76 | 李林 | 13788745778 | lilin1236@guet.edu.cn | 广西区桂林市七星区金鸡路1号（桂林电子科技大学花江校区第四教学楼4108-3室） | 541004 | [6 empty] | 100.00% | 自治区教育厅 | 桂林电子科技大学 | 计量仪器 | 其他 | 其他 | 2020-10-23 | 2023-02-02 | 2019-12-19
5dfc304793abbf4da07563b8 | 1800551S | 8通道数字示波器 | Digital Storage Oscilloscope | 无 |  | 信息与通信学院 | 040103 | 购置 | 否 | 148 | 美国 | 安捷伦公司 | 2013-12-01 | 通用 | DSO91208A | - 带宽：12GHz，前端：50Ω - 8个数字通道，40GSa/s的采样率 - 采集存储器从20M点到1G点（可选） - 本底噪声：100 mV/格时为 2.8 mV | 1、可以测量直流信号、交流信号的电压幅度 2、可以测量交流信号的周期，并以此换算出交流信号的频率。 3、可显示交流信号的波形。 4、可以用多个通道分别进行信号测量。 5、可以在屏幕上同时显示多个信号的波形，即多踪测量作用。此作用能够测量多个信号之间的差，和波形之间形状的差别。 | 电子与通信技术 | 地方财政资金 | 捕获，分析波形，测量电压 | https://oss.labeye.cn/gxyq/imgs/20191220102045-L7F2z8Nb.png | 675 | 仪器既可以委托检验也可以上机实验 | 无 | 无 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 七星区 | 金鸡路1号 | 157 | 廖可非 | 15295958228 | kefeiliao@guet.edu.cn | 桂林市七星区金鸡路一号桂林电子科技大学 | 541004 | [6 empty] | 100.00% | 自治区教育厅 | 桂林电子科技大学 | 电子测量仪器 | 通用电子测量仪器 | 示波器 | 2020-10-23 | 2023-02-02 | 2019-12-20
5df88a3f9c356b435c333200 | 1800552S | 8通道数采系统 | 无 | 无 |  | 信息与通信学院 | 130401 | 购置 | 否 | 182.87 | 美国 | 安捷伦公司 | 2013-12-01 | 专用 | M9202A | "- 采样率：2GS/s，带宽：1GHz - 分辨率：12bit - 512MB DDR3内存 - PXIe 单槽 3U - SFDR&gt;65dBc，SNR&gt;55dBc@500MHz - 3dB带宽：30MHz~1GHz" | "M9202A 采用了 Xilinx® Virtex-6 FPGA，可根据用户选择的固化软件选件执行不同的功能。 BAS 选件提供基本的数字转换器功能，例如信号捕获、把数据保存到存储器或通过背板连接器发送。 DDC 选件除了具有基本的数字转换器功能之外，还在 300 MHz 至 700 MHz 频带内实施数字下变频算法，从而改善无杂散动态范围（SFDR）或信噪比（SNR）等模拟性能，并且缩短数据上传时间。" | 信息科学与系统科学 | 地方财政资金 | 快速信号捕获，模数转换 | https://oss.labeye.cn/gxyq/imgs/20191217155414-pj72Psy4.jpg | 675 | 仪器仅限委托检验 | 无 | 无 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 七星区 | 金鸡路1号 | 157 | 廖可非 | 15295958228 | kefeiliao@guet.edu.cn | 桂林市七星区金鸡路一号桂林电子科技大学 | 541004 | [6 empty] | 100.00% | 自治区教育厅 | 桂林电子科技大学 | 计算机及其配套设备 | 数据采集及工作站 | 数据采集及工作站 | 2020-10-23 | 2023-02-02 | 2019-12-17
5df98ea925721e5790d73a6c | 1800555S | 超宽带任意波形发生器 | Arbitrary Waveform Generator | 无 |  | 信息与通信学院 | 040102 | 购置 | 否 | 64.31 | 美国 | 安捷伦公司 | 2013-12-01 | 专用 | M8190A | "精密的任意波形发生器，提供两个 DAC 设置 - 14 位分辨率，高达 8 GSa/s - 12 位分辨率，高达 12 GSa/s 从 125 MSa/s 至 8 / 12 GSa/s 的可变采样率 高达 80 dBc 典型值的无杂散动态范围（SFDR） 高达 -72 dBc 典型值的谐波失真 (HD) 高达 2 GSa 任意波形存储器/通道，具有高级排序功能 5 GHz 模拟带宽(直接 DAC 输出)" | 1.优化信号输出，满足各种应用需求 2.波形存储，高效生成复杂波形 3.多电平信号，仿真真实场景 | 电子与通信技术 | 地方财政资金 | 生成所需波形的基带信号 | https://oss.labeye.cn/gxyq/imgs/20191218102735-bLTttiFn.jpg | 675 | 仪器仅限委托检验 | 无 | 无 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 七星区 | 金鸡路1号 | 157 | 廖可非 | 15295958228 | kefeiliao@guet.edu.cn | 桂林市七星区金鸡路一号桂林电子科技大学 | 541000 | [6 empty] | 100.00% | 自治区教育厅 | 桂林电子科技大学 | 电子测量仪器 | 通用电子测量仪器 | 信号发生器 | 2020-10-23 | 2023-02-02 | 2019-12-18
5df9903e25721e5790d73ac4 | 1800556S | 超宽带任意波形发生器 | Arbitrary Waveform Generator | 无 |  | 信息与通信学院 | 040102 | 购置 | 否 | 64.31 | 美国 | 安捷伦公司 | 2013-12-01 | 专用 | M8190A | "精密的任意波形发生器，提供两个 DAC 设置 - 14 位分辨率，高达 8 GSa/s - 12 位分辨率，高达 12 GSa/s 从 125 MSa/s 至 8 / 12 GSa/s 的可变采样率 高达 80 dBc 典型值的无杂散动态范围（SFDR） 高达 -72 dBc 典型值的谐波失真 (HD) 高达 2 GSa 任意波形存储器/通道，具有高级排序功能 5 GHz 模拟带宽(直接 DAC 输出)" | 1.优化信号输出，满足各种应用需求 2.波形存储，高效生成复杂波形 3.多电平信号，仿真真实场景 | 电子与通信技术 | 地方财政资金 | 生成所需波形的基带信号 | https://oss.labeye.cn/gxyq/imgs/20191218103429-lqfPSX43.jpg | 675 | 仪器既可以委托检验也可以上机实验 | 无 | 无 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 七星区 | 金鸡路1号 | 157 | 廖可非 | 15295958228 | kefeiliao@guet.edu.cn | 桂林市七星区金鸡路一号桂林电子科技大学 | 541000 | [6 empty] | 100.00% | 自治区教育厅 | 桂林电子科技大学 | 电子测量仪器 | 通用电子测量仪器 | 信号发生器 | 2020-10-23 | 2023-02-02 | 2019-12-18
5df9917125721e5790d73b01 | 1800557S | 超宽带任意波形发生器 | Arbitrary Waveform Generator | 无 |  | 信息与通信学院 | 040102 | 购置 | 否 | 64.31 | 美国 | 安捷伦公司 | 2013-12-01 | 专用 | M8190A | "精密的任意波形发生器，提供两个 DAC 设置 - 14 位分辨率，高达 8 GSa/s - 12 位分辨率，高达 12 GSa/s 从 125 MSa/s 至 8 / 12 GSa/s 的可变采样率 高达 80 dBc 典型值的无杂散动态范围（SFDR） 高达 -72 dBc 典型值的谐波失真 (HD) 高达 2 GSa 任意波形存储器/通道，具有高级排序功能 5 GHz 模拟带宽(直接 DAC 输出)" | 1.优化信号输出，满足各种应用需求 2.波形存储，高效生成复杂波形 3.多电平信号，仿真真实场景 | 电子与通信技术 | 地方财政资金 | 生成所需波形的基带信号 | https://oss.labeye.cn/gxyq/imgs/20191218103939-n24Oehrc.jpg | 675 | 仪器仅限委托检验 | 无 | 无 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 七星区 | 金鸡路1号 | 157 | 廖可非 | 15295958228 | kefeiliao@guet.edu.cn | 桂林市七星区金鸡路一号桂林电子科技大学 | 541000 | [6 empty] | 100.00% | 自治区教育厅 | 桂林电子科技大学 | 电子测量仪器 | 通用电子测量仪器 | 信号发生器 | 2020-10-23 | 2023-02-02 | 2019-12-18
5df9929f25721e5790d73b47 | 1800558S | 超宽带任意波形发生器 | Arbitrary Waveform Generator | 无 |  | 信息与通信学院 | 040102 | 购置 | 否 | 64.31 | 美国 | 安捷伦公司 | 2013-12-01 | 专用 | M8190A | "精密的任意波形发生器，提供两个 DAC 设置 - 14 位分辨率，高达 8 GSa/s - 12 位分辨率，高达 12 GSa/s 从 125 MSa/s 至 8 / 12 GSa/s 的可变采样率 高达 80 dBc 典型值的无杂散动态范围（SFDR） 高达 -72 dBc 典型值的谐波失真 (HD) 高达 2 GSa 任意波形存储器/通道，具有高级排序功能 5 GHz 模拟带宽(直接 DAC 输出)" | 1.优化信号输出，满足各种应用需求 2.波形存储，高效生成复杂波形 3.多电平信号，仿真真实场景 | 电子与通信技术 | 地方财政资金 | 生成所需波形的基带信号 | https://oss.labeye.cn/gxyq/imgs/20191218104441-8PFzCx4i.jpg | 675 | 仪器仅限委托检验 | 无 | 无 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 七星区 | 金鸡路1号 | 157 | 廖可非 | 15295958228 | kefeiliao@guet.edu.cn | 桂林市七星区金鸡路一号桂林电子科技大学 | 541000 | [6 empty] | 100.00% | 自治区教育厅 | 桂林电子科技大学 | 电子测量仪器 | 通用电子测量仪器 | 信号发生器 | 2020-10-23 | 2023-02-02 | 2019-12-18
5df88cbf9c356b435c3332ab | 1800559S | 微波矢量信号发生器 | Vector Signal Generator | 无 |  | 信息与通信学院 | 040102 | 购置 | 否 | 101.75 | 美国 | 安捷伦公司 | 2013-12-01 | 专用 | E8267D | "- 频率选件：13、20、31.8、44 GHz，可扩展至 1.1 THz - 性能水平：1 GHz 时的输出功率为-130 dBm 至 +21 dBm 1 GHz 时，20 kHz 频偏处的相位噪声为-143 dBc/Hz - 频率转换时间小于16 ms - 调制：Q6AM、FM、ØM、脉冲和扫描 - 两个内置函数发生器：正弦波、方波、三角波、斜波和噪声" | 该平台可为本振（LO）替代或扫描激励响应分析生成连续波(CW)信号。它还可以有选择性地添加AM、FM、ØM和/或脉冲调制，来精确地描述射频和微波元器件及设备。同时，可以通过一些性能增强选件来配置符合您特定测试需求的信号发生器。 | 电子与通信技术 | 地方财政资金 | 生成用于调制的高频信号 | https://oss.labeye.cn/gxyq/imgs/20191217160712-tcZQ3fa0.jpg | 675 | 仪器仅限委托检验 | 无 | 无 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 七星区 | 金鸡路1号 | 157 | 廖可非 | 15295958228 | kefeiliao@guet.edu.cn | 桂林市七星区金鸡路一号桂林电子科技大学 | 541004 | [6 empty] | 100.00% | 自治区教育厅 | 桂林电子科技大学 | 电子测量仪器 | 通用电子测量仪器 | 信号发生器 | 2020-10-23 | 2023-02-02 | 2019-12-17
5df88ec89c356b435c333340 | 1800560S | 微波矢量信号发生器 | Vector Signal Generator | 无 |  | 信息与通信学院 | 040102 | 购置 | 否 | 101.75 | 美国 | 安捷伦公司 | 2013-12-01 | 专用 | E8267D | "- 频率选件：13、20、31.8、44 GHz，可扩展至 1.1 THz - 性能水平：1 GHz 时的输出功率为-130 dBm 至 +21 dBm 1 GHz 时，20 kHz 频偏处的相位噪声为-143 dBc/Hz - 频率转换时间小于16 ms - 调制：Q6AM、FM、ØM、脉冲和扫描 - 两个内置函数发生器：正弦波、方波、三角波、斜波和噪声" | 该平台可为本振（LO）替代或扫描激励响应分析生成连续波(CW)信号。它还可以有选择性地添加AM、FM、ØM和/或脉冲调制，来精确地描述射频和微波元器件及设备。同时，可以通过一些性能增强选件来配置符合您特定测试需求的信号发生器。 | 电子与通信技术 | 地方财政资金 | 生成用于调制的高频信号 | https://oss.labeye.cn/gxyq/imgs/20191217161548-nlTp09Uv.jpg | 675 | 仪器仅限委托检验 | 无 | 无 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 七星区 | 金鸡路1号 | 157 | 廖可非 | 15295958228 | kefeiliao@guet.edu.cn | 桂林市七星区金鸡路一号桂林电子科技大学 | 541004 | [6 empty] | 100.00% | 自治区教育厅 | 桂林电子科技大学 | 电子测量仪器 | 通用电子测量仪器 | 信号发生器 | 2020-10-23 | 2023-02-02 | 2019-12-17
5df8e4479c356b435c334218 | 1800561S | 微波矢量信号发生器 | Vector Signal Generator | 无 |  | 信息与通信学院 | 040102 | 购置 | 否 | 101.75 | 美国 | 安捷伦公司 | 2013-12-01 | 专用 | E8267D | "- 频率选件：13、20、31.8、44 GHz，可扩展至 1.1 THz - 性能水平：1 GHz 时的输出功率为-130 dBm 至 +21 dBm 1 GHz 时，20 kHz 频偏处的相位噪声为-143 dBc/Hz - 频率转换时间小于16 ms - 调制：Q6AM、FM、ØM、脉冲和扫描 - 两个内置函数发生器：正弦波、方波、三角波、斜波和噪声" | 该平台可为本振（LO）替代或扫描激励响应分析生成连续波(CW)信号。它还可以有选择性地添加AM、FM、ØM和/或脉冲调制，来精确地描述射频和微波元器件及设备。同时，可以通过一些性能增强选件来配置符合您特定测试需求的信号发生器。 | 电子与通信技术 | 地方财政资金 | 生成用于调制的高频信号 | https://oss.labeye.cn/gxyq/imgs/20191217222034-zpchabpm.jpg | 675 | 仪器既可以委托检验也可以上机实验 | 无 | 无 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 七星区 | 金鸡路1号 | 157 | 廖可非 | 15295958228 | kefeiliao@guet.edu.cn | 桂林市七星区金鸡路一号桂林电子科技大学 | 541000 | [6 empty] | 100.00% | 自治区教育厅 | 桂林电子科技大学 | 电子测量仪器 | 通用电子测量仪器 | 信号发生器 | 2020-10-23 | 2023-02-02 | 2019-12-17
5df98b7525721e5790d739bb | 1800562S | 微波矢量信号发生器 | Vector Signal Generator | 无 |  | 信息与通信学院 | 040102 | 购置 | 否 | 101.75 | 美国 | 安捷伦公司 | 2013-12-01 | 专用 | E8267D | "- 频率选件：13、20、31.8、44 GHz，可扩展至 1.1 THz - 性能水平：1 GHz 时的输出功率为-130 dBm 至 +21 dBm 1 GHz 时，20 kHz 频偏处的相位噪声为-143 dBc/Hz - 频率转换时间小于16 ms - 调制：Q6AM、FM、ØM、脉冲和扫描 - 两个内置函数发生器：正弦波、方波、三角波、斜波和噪声" | 该平台可为本振（LO）替代或扫描激励响应分析生成连续波(CW)信号。它还可以有选择性地添加AM、FM、ØM和/或脉冲调制，来精确地描述射频和微波元器件及设备。同时，可以通过一些性能增强选件来配置符合您特定测试需求的信号发生器。 | 电子与通信技术 | 地方财政资金 | 生成用于调制的高频信号 | https://oss.labeye.cn/gxyq/imgs/20191218101221-vxdPGcYm.jpg | 675 | 仪器仅限委托检验 | 无 | 无 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 七星区 | 金鸡路1号 | 157 | 廖可非 | 15295958228 | kefeiliao@guet.edu.cn | 桂林市七星区金鸡路一号桂林电子科技大学 | 541000 | [6 empty] | 100.00% | 自治区教育厅 | 桂林电子科技大学 | 电子测量仪器 | 通用电子测量仪器 | 信号发生器 | 2020-10-23 | 2023-02-02 | 2019-12-18
5df995a325721e5790d73bee | 1800563S | 高性能信号分析仪 | signal analyzer | 无 |  | 信息与通信学院 | 040108 | 购置 | 否 | 69.31 | 美国 | 安捷伦公司 | 2013-12-01 | 专用 | N9030A | "- ±0.19 dB 绝对幅度精度 - +22 dBm 三阶截获（TOI） - 利用前置放大器和本底噪声扩展可生成 -172 dBm 显示平均噪声电平（DANL） - -83 dB （-88 dB 额定值）W-CDMA ACLR 动态范围（启动噪声校正功能） " | 借助虚拟仪器的概念和高速的数字信号处理算法将传统的函数发生器、示波器、数据记录仪、频率计、谱分析仪以及滤波器设计和仿真等功能高度集成、统一平台方便使用。 | 电子与通信技术 | 地方财政资金 | 频谱分析 | https://oss.labeye.cn/gxyq/imgs/20191218105729-fVHMxvpq.png | 1200 | 仪器仅限委托检验 | 无 | 无 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 七星区 | 金鸡路1号 | 0 | 叶金才 | 18907737351 | 18907737351@189.com | 桂林市七星区金鸡路一号桂林电子科技大学 | 541000 | [6 empty] | 100.00% | 自治区教育厅 | 桂林电子科技大学 | 电子测量仪器 | 通用电子测量仪器 | 频谱分析仪 | 2020-10-23 | 2023-02-02 | 2019-12-18
5dfb1451ec64780b58d2440a | 1800564S | 高性能信号分析仪 | Real-Time Spectrum Analysis | 无 |  | 信息与通信学院 | 030905 | 购置 | 否 | 69.31 | 美国 | 是德科技有限公司 | 2018-03-22 | 专用 | N9030A | "频率范围，3 Hz 至 26.5 GHz；实时分析带宽40MHZ； 微波旁路预选功能； 高精度时钟参考； ±0.19 dB 幅度精度； 在 2 GHz 时，+21 dBm 三阶截获（TOI）； -172 dBm 显示平均噪声电平（DANL） ； -83（-88 dBc 额定值）W-CDMA ACLR 动态范围（噪声修正功能启动） " | " 使用 PXA 推动您的演进 Agilent N9030A PXA 信号分析仪是 Agilent X 系列分析仪中一款具有实时频谱分析性能的产品。它能够提供高达 26.5 GHz 的频率范围，通过可选的测量功能和硬件可扩展性能够确保当前和未来的灵活性。此外，PXA 分析仪还包括广泛的远程语言兼容特性，可以更轻松地替代现有的安捷伦或惠普高性能信号分析仪。" | 电子与通信技术 | 地方财政资金 | 频谱分析 | https://oss.labeye.cn/gxyq/imgs/20191219141016-ssg2sWDA.png | 830 | 仪器仅限委托检验 | 无 | 无 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 七星区 | 金鸡路1号 | 0 | 刘争红 | 15977329009 | giet.liu@163.com | 广西区桂林市七星区金鸡路1号桂林电子科技大学信息与通信学院 | 541000 | [6 empty] | 100.00% | 自治区教育厅 | 桂林电子科技大学 | 计量仪器 | 电子学计量仪器 | 频谱分析仪 | 2020-10-23 | 2023-02-02 | 2019-12-19
5dfb0bcfec64780b58d242b4 | 1801018S | 原子层淀积系统 | Atomic layer deposition system | 无 |  | 信息与通信学院 | 120402 | 购置 | 否 | 162.91 | 芬兰 | 芬兰Picosun | 2016-12-21 | 通用 | R200 | 晶片尺寸：2-6”, 50-150 mm (8’’ = 200 mm on request)；工艺温度&nbsp;：&nbsp;Up to 500°C；前驱体&nbsp;：2-6 气体 / 气体 / 固体；尺寸：27.6 x 41.3 x 36.4’’, 70 x 105 x 92.5 cm (W x H x D)；重量 ：&nbsp;200 kg；电源：100-240 V, 50/60 Hz, 1- or 3-phase, 3.7 kW Vac；真空泵：30-80 m3/h；载气：&nbsp;99.999 % N2&nbsp; / Ar, min. 2 slm | 荷兰Picosun SUNALETM&nbsp;R-200 Series型 原子沉积系统，功能强大且多元化，不仅具有沉积单一的薄膜、纳米叠层与梯度薄膜、掺杂质多组分薄膜、三元薄膜等功能，同时沉积的薄膜能够得到极度均匀性和高度重复性，具有在复杂基底上、苛刻环境中进行沉积的能力 | 电子与通信技术 | 单位自有资金 | 研究不同功能材料在原子层次的厚度变化对其电学、光学和机械等性质变化的影响。 | https://oss.labeye.cn/gxyq/imgs/20191219133257-sDIoSV0S.png | 272 | 仪器仅限委托检验 | 无 | 无 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 七星区 | 桂林电科技大学金鸡岭校区7教5楼 | 0 | 陈永和 | 15877032381 | yhchen@guet.edu.cn | 广西 桂林市 金鸡路1号 桂电东区 7421 | 541000 | [6 empty] | 100.00% | 自治区教育厅 | 桂林电子科技大学 | 工艺实验设备 | 加工工艺实验设备 | 电加工工艺实验设备 | 2020-10-23 | 2023-02-02 | 2019-12-19
5dfb335dec64780b58d24bf6 | 1801028S | X射线光电子能谱仪 | X-ray photoelectron spectrometer | 重大科研基础设施 | 重大科研基础设施 | 材料科学与工程学院 | 010303 | 购置 | 否 | 443.8 | 美国本土外小岛屿 | Thermo Fisher | 2018-05-11 | 通用 | MULTIMODE8-AM | "1.束斑尺寸可在200μm--900μm 2.能量分辨率：对Ag3d5/2峰，半高宽优于0.5 e V " | 元素种类、元素含量、元素价态分析 | 化学,材料科学 | 其他资金 | XPS UPS | https://oss.labeye.cn/gxyq/imgs/20191219161022-EteKQ2yu.png | 676 | 仪器仅限委托检验 | 1.xps 300元/样（不含数据分析） 2.UPS 500元/样（不含数据分析） | 无 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 灵川县 | 桂林电子科技大学材料学院 | 56 | 张秀云 | 14795981869 | 14795981869@qq.com | 广西区桂林市七星区金鸡路1号（桂林电子科技大学花江校区第四教学楼4108-3室） | 541004 | [6 empty] | 100.00% | 自治区教育厅 | 桂林电子科技大学 | 分析仪器 | X射线仪器 | X射线能谱仪 | 2020-10-23 | 2023-02-02 | 2019-12-19
5dfc579093abbf4da0756c88 | 1801029S | 显微镜 | Scanning Probe Microscope | 无 |  | 材料科学与工程学院 | 010404 | 购置 | 否 | 141.67 | 德国 | 德国布鲁克公司(BRUKER) | 2018-05-11 | 专用 | MULTIMODE8-AM | "扫描器部分： 1. 超高精度扫描器，扫描范围XY方向： 2. 高精度大范围扫描器，扫描范围XY方向： 控制器部分： 新的NanoscopeV扫描探针显微镜控制器，使用Bruker最先进的控制器。它提供了最大5k x 5k的最高分辨率。 光学成像系统： 高倍数倍物镜，可以实现450倍放大，分辨率2um，垂直方向移动范围超过100mm， 500万像素CCD，可缩放不同倍率. 噪音水平： 噪音水平及分辨率：RMS&lt;0.3 Å ，横向分辨率：0.2nm 成像模式与功能： 1、接触模式、 2. 轻巧模式、提供智能扫描模式3、力曲线及力谱线 4横向力显微镜5磁力扫描模式 6静电力扫描模式 7开尔文力扫描模式 8纳米力学测量模式 7压电测试8隧道电流扫描模式 温度控制： 温度范围：-35 ℃到250 ℃，温度分辨率：0.1 ℃。" | 1.表面扫描、2.力曲线及力谱线 （Force curve/Force volume）、3.横向力显微镜(LFM)、4.磁力扫描模式 （Magnetic Force）、5.静电力扫描模式 （Electric Force）、6.开尔文力扫描模式 （KPFM）、7.纳米力学测量模式 （PF-QNM）、8.压电测试、9.隧道电流扫描模式（TUNA） | 材料科学,物理学 | 地方财政资金 | 表面形貌、力学常数、压电力、I-V曲线和磁畴 | https://oss.labeye.cn/gxyq/imgs/20191220125204-SceCiLwG.png | 1440 | 仪器仅限委托检验 | 无 | 无 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 七星区 | 金鸡路1号 | 0 | 熊健 | 13471275449 | 1392025503@qq.com | 广西桂林市七星区桂林电子科技大学花江校区材料学院 | 541004 | [6 empty] | 100.00% | 自治区教育厅 | 桂林电子科技大学 | 分析仪器 | 光谱仪器 | 原子荧光光谱仪 | 2020-10-23 | 2024-01-13 | 2019-12-20
5dfaea79ec64780b58d23a99 | 1806371S | 三维扫描仪 | 无 | 无 |  | 电子工程与自动化学院 | 140101 | 购置 | 否 | 72.5 | 德国 | 法如有限公司 | 2018-12-13 | 通用 | M70 | 测量范围从0.6米到70米 高动态范围(HDR)照片记录 2x/3x/5x 测量速率高达488,000点/秒 距离精度达到±3毫米 密封设计 - IP54防护等级 集成型彩色摄像机：分辨率最大 165 M 像素 更大工作温度范围： -20° - 55°C 激光器类型：一类（Class 1） 重量： 4.2kg 多传感器：GPS、指南针、高度传感器、双轴补偿器 尺寸：230 X 183 X 103mm 扫描器操作：通过触摸屏显示器和 WLAN 进行操作 | 超便携的FocusM 70能够快速、直接和精确地测量小型工地、小型建筑立面、复杂的结构、生产/供应设施和易于处理的事故和犯罪现场，每次扫描的距离为70米。三维扫描数据可被轻松地导入所有常用的建筑、取证和事故重建或工业制造软件解决方案。 | 信息科学与系统科学,计算机科学技术,测绘科学技术 | 单位自有资金 | 地理地貌、建筑物及内部空间扫描建模 | https://oss.labeye.cn/gxyq/imgs/20191219111034-OUJ8et6w.jpg | 820.5 | 仪器既可以委托检验也可以上机实验 | 300元/小时 | 无 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 灵川县 | 灵川乡灵田镇桂林电子科技大学花江校区慧谷3#楼3-413室 | 0 | 朱望纯 | 13977303456 | zhwch@guet.edu.cn | 广西桂林市七星区金鸡路1号 桂林电子科技大学 | 541004 | [6 empty] | 100.00% | 自治区教育厅 | 桂林电子科技大学 | 激光器 | 激光器 | 激光器 | 2020-10-23 | 2025-07-01 | 2019-12-19
5df9999225721e5790d73ce7 | 1806510S | 车联网环境感知系统 | PXIe-1082DC | 无 |  | 信息与通信学院 | 049900 | 购置 | 否 | 69.89 | 中国 | 上海恩艾仪器有限公司 | 2018-10-19 | 通用 | PXIe-8880 | "PXIe-8840: CPU：英特尔酷睿i5 4400 E(2.70 GHz双核处理器) On-die L2高速缓存：3 MB 单通道1600 MHz DDR3L RAM,PC3 12800:标准4GB 最大8 GB 硬盘：250 g串行ATA,最低* 以太网：两个10/100/1000 BaseT端口 PXIe4 链接配置：x4, x4, x4，x4 PXIe2 链接配置：x8，x8 GPIB(IEEE 488 控制器)：yes 串口(rs-232)：1个 并行端口：无 高速USB(2.0)：4个 USB(3.0):2个 ExpressCard/34插槽(可用在PXIe-8840双核心ExpressCard变种):yes PS/2键盘鼠标接口：无 PXI触发总线输入/输出：有 操作系统：windows 7 Professional PXIe-5644R: RF输入和RF输出包含独立的本地振荡器(LO)、65MHz至6GHz的频率范围以及高达80MHz的瞬时带宽。 PXIe-5632: PXI矢量网络分析仪具有两个端口，可选择T/R测试集或全S参数功能" | "PXIe-8840： ​用于​PXI​系统​的​嵌入式​控制器，​适用​于​处理​器​密集​型、​模​块​化​仪器​和​数据​采集​应用。 PXIe-5644R: 采用了用户可编程的Xilinx Virtex-6 FPGA，支持使用LabVIEW FPGA模块进行编程。该FPGA连接至VSA和VSG基带I/Q数据与24条数据速率高达250 Mbit/s的数字I/O线。 RF技术、高速数字I/O技术与FPGA技术的有力结合，使得NI PXIe-5644R有能力处理如实时在测设备(DUT)控制、自定义触发、功率电平伺服、软件定义无线电和通道仿真等诸多应用。 | 电子与通信技术 | 单位自有资金 | 车载空间环境信息采集及获取 | https://oss.labeye.cn/gxyq/imgs/20191218111354-aoNyFOnq.png | 240 | 仪器既可以委托检验也可以上机实验 | 无 | 无 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 七星区 | 金鸡路1号 | 0 | 李晓欢 | 13977370132 | lxhguet@guet.edu.cn | 广西壮族自治区桂林市七星区金鸡路1号 | 541000 | [6 empty] | 100.00% | 自治区教育厅 | 桂林电子科技大学 | 电子测量仪器 | 其他 | 其他 | 2020-10-23 | 2023-02-02 | 2019-12-18
5def13aef7bce83484421c2a | 1900163S | 脑电记录分析系统 | 无 | 无 |  | 生命与环境科学学院 | 130301 | 购置 | 否 | 57.9 | 中国 | 江苏智积源信息技术有限公司 | 2019-03-06 | 专用 | eegm1m mylab | 一、放大器：1套 1. 放大器要求由64通道EEG、24通道EMG组成的88通道一体机，放大器含电池重量要小于500g。全移动，内置充电锂电池所有通道同时采集可持续记录5小时以上。2. 全频道EEG，DC放大。5. 可与移动EEG、EMG、近红外（NIRS）、眼动、视频信息、fMRI（功能核磁共振成像）、MEG（脑磁图）、TMS（经颅磁）等同步整合记录。 二、电极帽：2顶 1. 64通道纳米材料干电极帽：1顶（中号）。 2. 64通道Ag/AgCI电极帽 1顶。 三、采集分析软件：1套 1. 记录分析软件可以进行一站式EEG/ERP记录参数设置2. 可进行EEG/ERP（事件相关潜电位）/MEG/TMS分析。3. 时频分析（Wavelet、ERD/ERS、Coherence、Band Power，FFT……）。 四、刺激呈现软件：1套： 要求是3.0专业版。 ▲五、脑电与眼动同步装置系统1套 1. 能够实现同步信号的分流，E-prime等刺激呈现软件可同时向两套系统（脑电、眼动、多导仪、近红外等）发送同步信号，实现两套系统的同步性。 | 指记录自发脑电图的专用仪器。主要包括放大、记录、显示器与闪光灯，并含电极或电极帽、导电膏、清洁剂等消耗品。有些尚具有脑电分析功能。一般可同时接收8～24导脑电信号。其放大部分除具有放大脑电信号的功能外，尚具滤波功能，时间常数与灵敏度可以调节 | 环境科学技术及资源科学技术 | 单位自有资金 | 脑电研究、行为研究 | https://oss.imetric.cn/gxyq/imgs/20191210142110-0sECuhLk.jpg | 323 | 仪器既可以委托检验也可以上机实验 | 2000元/天 | 无 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 七星区 | 金鸡路1号 |  | 康正晓 | 18577346518 | kangzx1982@163.com | 广西桂林金鸡路1号 | 541004 | [6 empty] | 100.00% | 自治区教育厅 | 桂林电子科技大学 | 计算机及其配套设备 | 软件 | 软件 | 2020-10-23 | 2026-07-17 | 2019-12-10
5df8935a9c356b435c333446 | 1900296S | 深度学习超算服务系统 | 无 | 无 |  | 数学与计算科学学院 | 130301 | 购置 | 否 | 82.22 | 中国 | 华为技术有限公司 | 2019-01-20 | 专用 | G5500 | 配1块 480GB SSD固态硬盘和1块4T 7.2K SATA硬盘；配8块GPU GTX1080Ti-11GD5X，DP 1.4*3+HDMI 2.0；配置2*10GE接口，2个万兆多模光模块 | 应用数学最优化计算 非线性目标函数求解 | 数学 | 单位自有资金 | 非线性目标函数过程及结果计算 | https://oss.labeye.cn/gxyq/imgs/20191217163407-KZ8v1wKC.jpg | 5164 | 仪器仅限委托检验 | 无 | 无 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 七星区 | 金鸡路1号 | 1698 | 徐增敏 | 13807839028 | 25429688@qq.com | 桂林市金鸡路1号 | 541004 | [6 empty] | 100.00% | 自治区教育厅 | 桂林电子科技大学 | 计算机及其配套设备 | 软件 | 软件 | 2020-10-23 | 2023-02-02 | 2019-12-17
5dfc63c593abbf4da0756e9c | 1900408S | 透射电子显微镜 | Transmision electron microscope | 无 |  | 材料科学与工程学院 | 010101 | 购置 | 否 | 1700 | 美国 | FEI | 2016-12-07 | 通用 | Talos F200X | TEM分辨率：0.25nm;STEM分辨率：0.16nm | 材料的结构表征 | 材料科学 | 地方财政资金 | 材料结构表征 | https://oss.labeye.cn/gxyq/imgs/20191220140114-AQX6iSS6.png | 1440 | 仪器仅限委托检验 | 500元/时 | 无 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 七星区 | 金鸡路1号 | 0 | 张可翔 | 18677319932 | kxzhang@guet.edu.cn | 广西区桂林市七星区金鸡路1号（桂林电子科技大学花江校区第四教学楼4108-3室） | 541004 | [6 empty] | 100.00% | 自治区教育厅 | 桂林电子科技大学 | 分析仪器 | 电子光学仪器 | 透射电镜 | 2020-10-23 | 2023-02-02 | 2019-12-20
5dfb3977ec64780b58d24da6 | 1900425S | 微脉冲激光雷达 | 无 | 无 |  | 光电工程学院 | 070499 | 购置 | 否 | 62.1 | 中国 | 合肥中科迪沃宁科技有限公司 | 2019-04-10 | 专用 | MPL-T08 | 有效探测范围 白天：0---5km（视大气状况）；夜间：0---18km（视大气状况） 时/ 空分辨 5s min / 30m min 用户可自行设置 工作环境温度 5℃--35℃ （在增加专用温控箱的条件下，-15℃--40℃） 通讯方式 可联网 主机尺寸 350mm*300mm*200mm 耗 电 AC220V ～150w 工作方式 全天候、全自动工作 (连续或间歇工作模式) | 测量大气、云等各种参数：如气溶胶光学厚度，云顶高度等 | 测绘科学技术,地球科学 | 单位自有资金 | 气溶胶和云层的长期自动观测，获取数据分析 | https://oss.imetric.cn/gxyq/imgs/20191219164848-2TQfFdEi.jpg | 1200 | 仪器既可以委托检验也可以上机实验 | 无 | 无 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 七星区 | 金鸡路1号 | 0 | 李树 | 13481392875 | xqwang2006@126.com | 广西壮族人民自治区、桂林市、七星区、桂林电子科技大学金鸡岭校区、3教510室 | 541004 | [6 empty] | 100.00% | 自治区教育厅 | 桂林电子科技大学 | 大气探测仪器 | 主动大气遥感仪器 | 其他 | 2020-10-23 | 2025-09-22 | 2019-12-19
5dfb7817ec64780b58d2597a | 1900572S | 电子探针 | 无 | 无 |  | 材料科学与工程学院 | 030307 | 购置 | 否 | 572.78 | 日本 | 日本电子 | 2019-04-25 | 通用 | JXA-8230 | 1、检测元素范围5B～92U，分析精度优于1%；空间分辨率大于0.1μm，图像放大倍率&nbsp;40～&nbsp;300000倍；最大样品尺寸&nbsp;100mm × 100mm × 50mm；2、加速电压&nbsp;0.2～30kV（以0.1 kV为步长），束流电流范围10-12～10-5 A，束流电流稳定度&nbsp;5%/h, ±0.3%/12h（W）。 | 显微形貌分析，微区元素种类精确定性分析，微区精确定量分析，微区线分析和面分析。 | 材料科学 | 单位自有资金 | 显微形貌分析，微区元素种类精确定性分析，微区精确定量分析，微区线分析和面分析。 | https://oss.labeye.cn/gxyq/imgs/20191219211603-VYYgQnNT.png | 950 | 仪器仅限委托检验 | 600元/小时 | 无 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 灵川县 | 桂林电子科技大学花江校区 | 0 | 卢照 | 13974969714 | 360933256@qq.com | 广西桂林 桂林电子科技大学花江校区 | 541000 | [6 empty] | 100.00% | 自治区教育厅 | 桂林电子科技大学 | 计量仪器 | 力学计量仪器 | (0.5～50)N.m 扭矩基准机 | 2020-10-23 | 2023-02-02 | 2019-12-19
5df1ee754ff0a649e8937821 | 1901110S | 飞秒太赫兹TDS系统 | Femtosecond THz Time-Domain Spectrometer System | 无 |  | 北海校区 | 050303 | 购置 | 是 | 99.5 | 德国 | menlo systems gmbh | 2019-05-29 | 专用 | tera k-15 | 1飞秒激光自由空间输出：波长780nm，脉冲宽度＜120fs 输出功率＞250mW波长1560nm，脉冲宽度＜90fs 输出功率＞500mW；2 TDS主机 频率范围0.1-5THz,频率精度＜±10GHz 频率分辨率＜1.2 GHz 动态范围＞90dB；3．泵浦探测模块: 最大延迟800ps 位置重复性±2um 分辨率2um；4．反射测量模块 最小反射角38° | 检测海洋生物和材料的红外、太赫兹等光学性能，精确提取样品的太赫兹折射率、消光系数及吸收系数等光学参数，实现对样品的精确表征 | 地球科学,信息科学与系统科学,物理学,基础医学 | 单位自有资金 | 利用太赫兹光谱对新型二维材料（石墨烯）的精确表征，样品浓度的检测，变质食品的检测，海洋生物体重金属元素的识别和表征，非极性物质的厚度检测（微米级）。 | https://oss.labeye.cn/gxyq/imgs/20191212153040-ztX9GPzY.jpg | 802 | 仪器仅限委托检验 | 无 | 无 | 广西壮族自治区 | 北海市 | 银海区 | 南珠大道9号 | 0 | 佟成国 | 17344555315 | tcg@guet.edu.cn | 广西北海银海区南珠大道9号，桂电北海校区东区11教405 | 541004 | Z72041840175000000 | 04 | 2019-02-19 | 飞秒太赫兹TDS系统 |  |  | 100.00% | 自治区教育厅 | 桂林电子科技大学 | 海洋仪器 | 海洋生物调查仪器 | 浮游生物调查仪器 | 2020-10-23 | 2023-02-02 | 2019-12-12
5def4d84c7371c00309b7492 | 1904662S | 数字下变频器 | 无 | 无 |  | 电子工程与自动化学院 | 040199 | 购置 | 否 | 65.1 | 美国 | 是德科技有限公司 | 2019-06-12 | 专用 | M9703AU-DDC | 具有 8 个通道，输入频率范围为直流至 2 GHz，12 位分辨率 高达 3.2 GS/s 采样率（在交织采样模式下） 多模块处理同步，支持超过 100 个相位相干通道 板上 FPGA 可以生成定制处理算法或 OTS 宽带实时数字下变频（DDC） | 多通道应用，相位相干、宽带频率分析和高动态范围，射频通信：多通道基带IQ（BBIQ）和宽带 MIMO 整个系统可实现2.25GHz～26.5GHz频率范围下780MHz/ch分析带宽，通过可选的N5181A MXG提供混频器参考时钟，最终可实现10MHz～26.5GHz频率范围下780MHz/ch分析带宽。通过推荐的安捷伦VSA 89601B矢量信号分析软件，无需进行程序开发，即可针对70余种标准调制信号进行解调分析 | 电子与通信技术 | 单位自有资金 | 无需进行程序开发，即可针对70余种标准调制信号进行解调分析 | https://oss.labeye.cn/gxyq/imgs/20191210154710-iVP6sgsX.png | 850 | 仪器既可以委托检验也可以上机实验 | 300元/小时 | 无 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 灵川县 | 灵川乡灵田镇桂林电子科技大学花江校区四创中心2号楼202室 | 0 | 蒙超勇 | 18395565118 | tchen@guet.edu.cn | 广西桂林市金鸡路1号桂林电子科技大学7教512室 | 541004 | [6 empty] | 100.00% | 自治区教育厅 | 桂林电子科技大学 | 电子测量仪器 | 通用电子测量仪器 | 其他 | 2020-10-23 | 2025-07-01 | 2019-12-10
5df8dcee9c356b435c3340f9 | 1904699S | 传声器阵列测试系统 | Acoustic array test system | 无 |  | 机电工程学院 | 120402 | 购置 | 否 | 52.68 | 德国 | CAE Software und Systems GmbH | 2019-06-14 | 专用 | Bionic XS-56 | 阵列尺寸：直径270mm；麦克风数量：56个；麦克风频率范围：20 Hz - 20 kHz；麦克风工作范围：33dB - 120dB；动态范围：40dB；测量距离：≥0.2m ；重量：≤0.5kg；采集通道数量：112个；其他通道：1个转速通道和1个触发通道；分辨率：24位；采样频率： 48kHz；系统功耗： ≤14W；重量： 2.6kg | 汽车NVH开发、异响分析、噪声源定位、稳态和瞬态声源识别定位 | 机械工程 | 地方财政资金 | 科研/噪声定位与识别 | https://oss.labeye.cn/gxyq/imgs/20191217214331-bylspgfr.jpg | 200 | 仪器仅限委托检验 | 1000/天 | 无 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 七星区 | 桂林电子科技大学花江校区机电大楼 | 0 | 胡超凡 | 17777322532 | 251444972@qq.com | 灵田乡西岸村桂林电子科技大学花江校区机电大楼419 | 541004 | [6 empty] | 100.00% | 自治区教育厅 | 桂林电子科技大学 | 工艺实验设备 | 加工工艺实验设备 | 电加工工艺实验设备 | 2020-10-23 | 2024-01-13 | 2019-12-17
5dfb2167ec64780b58d24693 | 1904709S | 声学振动测量分析系统 | BK Connect | 无 |  | 电子工程与自动化学院 | 020406 | 购置 | 否 | 77.64 | 丹麦 | 丹麦Brüel & Kj&aelig;r | 2019-06-17 | 专用 | 3052-A-030 | 4966自由场预极化传声器具有以下主要指标： 1.尺寸：1/2英寸 2.动态范围：14.6-144dB 3.频率范围：5-20000Hz 4.固有噪声：14.6dB 5.低频截止频率：2-4Hz 6.灵敏度：50mV/Pa 7.温度系数：-0.006dB/℃ 8.工作温度范围：-40~150℃ LAN-XI TYPE 3052采集模块具有以下主要指标： 1.输入通道：3 2.频率范围：0-102.4kHz 3.采样率：262kHz 4.A/D转换：24位 5.输入电压量程：10Vpp 6.输入信号耦合：单端、差分 7.输入阻抗：1MΩ 8.输入类型：直接输入，CCLD，Mic 前置放大器（0 或200 V 极化电压）电荷 动态范围：0-160dB | Brüel &amp; Kjær（BK）声学振动分析系统作为信息化的生产工具，可用来测量和记录声学振动信号，更换不同类型的传感器可采集空气中声音信号、水声信号、振动信号等。 | 物理学 | 单位自有资金 | 测量和记录声学振动信号，更换不同类型的传感器可采集空气中声音信号、水声信号、振动信号等 | https://oss.labeye.cn/gxyq/imgs/20191219160449-GO2fYAdX.png | 1217.5 | 仪器既可以委托检验也可以上机实验 | 300元/小时 | 无 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 灵川县 | 灵川乡灵田镇桂林电子科技大学花江校区慧谷3#楼3-417室 | 0 | 徐翠锋 | 13977393904 | xcf4100@guet.edu.cn | 桂林电子科技大学花江校区电子工程与自动化学院 | 541004 | [6 empty] | 100.00% | 自治区教育厅 | 桂林电子科技大学 | 物理性能测试仪器 | 声学振动仪器 | 振动仪 | 2020-10-23 | 2025-07-01 | 2019-12-19
5df745b3e83a675754629f1d | 1904811S | 多级半导体器件封装沉积系统 | 无 | 无 |  | 机电工程学院 | 120402 | 购置 | 否 | 56.89 | 中国 | 沈阳昊通科技有限公司 | 2019-04-21 | 专用 | HAOT-CQ300 | 1、包含蒸镀系统1套，射频电源两套，直流电源一套； 2、涵盖2个溅射源； 3、分子泵：转速400转； 4、背底真空度1.0×10-4Pa； 5、智能水冷系统；基片转速可调； 6、蒸镀薄膜厚度可精密控制。 7、该系统与手套箱连并实现无水无氧环境控制。 | 用于金属靶材以及有机材料的薄膜制备 | 材料科学,机械工程 | 单位自有资金 | 材料科学；电子封装材料 | https://oss.labeye.cn/gxyq/imgs/20191216164854-31CMUXZf.jpg | 630 | 仪器仅限委托检验 | 无 | 无 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 七星区 | 桂林电子科技大学花江校区 | 0 | 俞兆喆 | 18877338519 | yuzhaozhe@126.com | 桂林市金鸡路1号 | 541004 | [6 empty] | 100.00% | 自治区教育厅 | 桂林电子科技大学 | 工艺实验设备 | 加工工艺实验设备 | 电加工工艺实验设备 | 2020-10-23 | 2023-02-02 | 2019-12-16
5dfb3f3eec64780b58d24f2e | 1904886S | 二氧化碳激光器光纤处理工作站 | 无 | 无 |  | 光电工程学院 | 149900 | 购置 | 否 | 104.07 | 日本 | FUJIKURA | 2018-12-20 | 专用 | LZM-110P+ | 熔接范围：80-2300 μm、带保偏旋转高精度马达，可以确保熔接及加工光纤过程中的高精度控制 | 特种光纤熔接 | 机械工程,电子与通信技术 | 单位自有资金 | 光纤热加工处理 | https://oss.labeye.cn/gxyq/imgs/20191219171227-YkCBGIxq.jpg | 331 | 仪器既可以委托检验也可以上机实验 | 无 | 无 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 七星区 | 金鸡路1号 | 80 | 杨世泰 | 18945040709 | xinchuanteng@126.com | 广西桂林市金鸡路一号 | 541004 | [6 empty] | 100.00% | 自治区教育厅 | 桂林电子科技大学 | 激光器 | 其他 | 其他 | 2020-10-23 | 2024-01-13 | 2019-12-19
5dfb9034ec64780b58d25e11 | 1904917S | 激光法导热系数测定仪 | LFA467HT Hyperflash | 无 |  | 材料科学与工程学院 | 019900 | 购置 | 否 | 99.09 | 德国 | 德国耐驰 | 2019-07-01 | 通用 | LFA467 | "1. 测试原理：激光闪射法 2. 仪器结构：垂直式结构，光源在下，红外检测器在上 3. 温度范围：室温 ~ 1250℃ 4. 升温速度：最快50℃/min 5. 炉体带外围冷却装置：配置带制冷功能的进口恒温水浴 6. 闪射光源能量：10J/pulse 7. 脉冲宽度：20μs ~ 1200μs 8. 使用红外检测器 9. 具有自动控制的红外镜头调节系统 10. 数据采集速率：2 MHz 11. 具备脉冲能量修正功能，可以提高比热的测量精度 12. 热扩散系数测量范围：0.1 ~ 2000 mm2/s 13. 导热系数测量范围：0.1 ~ 4000 W/mK 14. 热扩散系数重复性：±2% 15. 热扩散系数准确度：±3% 16. 比热测定重复性：±3% 17. 比热测定准确度：± 5% 18. 自动进样：样品位数4位 19. 真空度：10-4mbar；真空密闭炉体，内置真空系统 20. 测试气氛：氧化性、惰性、真空，动态或静态 21. 内置质量流量计，可通入3路气体，通过软件自动切换和控制气路 22. 软件：中英文分析测试和数据处理软件 " | 1、采用激光发测量材料的热扩散系数 2、通过对比法粗略算出材料的比热，需要材料与标样的热导率接近更为准确 | 物理学,材料科学 | 其他资金 | 材料的热扩散系数 | https://oss.labeye.cn/gxyq/imgs/20191219225627-P0ijNECn.png | 1050 | 仪器仅限委托检验 | 无 | 无 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 灵川县 | 灵田乡 | 0 | 高杰 | 18207735053 | nextyeargj@foxmail.com | 广西桂林市金鸡路1号 | 541000 | [6 empty] | 100.00% | 自治区教育厅 | 桂林电子科技大学 | 分析仪器 | 其他 | 其他 | 2020-10-23 | 2023-02-02 | 2019-12-19
5dfb10c2ec64780b58d2437f | 1906628S | 车联网通信系统硬件在环仿真平台 | 无 | 无 |  | 信息与通信学院 | 049900 | 购置 | 否 | 150.1 | 英国 | National Instruments | 2018-12-18 | 通用 | PXIe-5840/ PXIe-1082/ PXIe-888 | "1）V2X仿真模块频率范围：1.2GHz至6GHz 2）V2X仿真模块瞬时带宽：120MHz 3）V2X仿真模块输出通道数量：2 4）V2X仿真模块输入通道数量：2 5）V2X仿真模块频率调变：＜1kHz " | "用于车联网物理层技术的 研究、验证、试验和评估， 以及相关教学科研工作。" | 信息科学与系统科学 | 单位自有资金 | "用于车联网物理层技术的 研究" | https://oss.labeye.cn/gxyq/imgs/20191219135507-SRmxXNTG.jpg | 507 | 仪器仅限委托检验 | 100元/小时 | 无 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 七星区 | 金鸡路1号 | 0 | 闫坤 | 15578349662 | yk5702@guet.edu.cn | 广西桂林市 桂林电子科技大学 信息与通信学院 | 541000 | [6 empty] | 100.00% | 自治区教育厅 | 桂林电子科技大学 | 电子测量仪器 | 其他 | 其他 | 2020-10-23 | 2023-02-02 | 2019-12-19
5df7615ce83a67575462a4fa | 1907629S | 高温高应变率耦合霍普金森动态试验系统装置 | 无 | 无 |  | 机电工程学院 | 020201 | 购置 | 否 | 56.7 | 中国 | 北京东方德兴科技有限公司 | 2019-10-14 | 专用 | ALT1500 | "1. 应变率可达到范围：400～7000/s 2. 温度控制范围：室温-1000oC 3. 试样温度范围：室温-800oC" | 测试材料在高温、高应变率冲击下的动态力学性能 | 材料科学,机械工程 | 单位自有资金 | 科研，材料动态力学性能 | https://oss.labeye.cn/gxyq/imgs/20191216184805-acbu9O7W.jpg | 200 | 仪器既可以委托检验也可以上机实验 | 无 | 无 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 七星区 | 金鸡路1号 | 0 | 陈洋 | 18877318589 | chenyang@guet.edu.cn | 桂林市七星区金鸡路1号 | 541004 | [6 empty] | 100.00% | 自治区教育厅 | 桂林电子科技大学 | 物理性能测试仪器 | 大地测量仪器 | 经纬仪 | 2020-10-23 | 2023-02-02 | 2019-12-16
5dfc51e793abbf4da0756b7a | 1907741S | 卫星导航信号模拟器 | 无 | 无 |  | 国地中心 | 089900 | 购置 | 否 | 50.05 | 中国 | 湖南卫导信息科技有限公司 | 2019-10-21 | 专用 | Beidou088 | 可选频率： BD2 B1、BD2 B2、BD2 B3 GPS L1、GLONASS G1 型号动态参数： 最大速度：±10,000m/s 最大加速度：±1,000m/s2 最大加加速度：±3,000m/s3 信号电平控制： 调节范围：-145dBm~-110 dBm -65dBm~-30 dBm 分辨率：0.2dB 校正精度：0.2 dB | 1. 支持的频点包括BDS B1、B2、B3，GPS L1、L2、L5，GLONASS L1、L2 和Galileo E1、E5a、E5b 频点，任选3 至11 个频点； 2. 配置数据仿真软件，能够根据用户要求对仿真数据进行配置，如卫星轨道数据，电离层、对流层参数、用户轨迹等； 3. 控制软件可对卫星导航信号模拟器输出进行信号中断、信号恢复、开关每一个可见星信号、调制方式选择和功率控制等； 4. 可仿真某颗卫星出现异常伪距，以测试接收机的自主完好性功能； | 天文学 | 地方财政资金 | 1.可以引入或屏蔽真实环境中的各类系统误差；可以打开或关闭任意一颗导航卫星的信号。 2.可以在同样的环境条件下进行多次重复的测试，从而进行定位性能比对，定量分析导航终端的定位效果。 3.可以仿真任意时间，任意地点，任意姿态的导航终端运动状态；可在静态、低动态、高动态的环境下进行导航终端测试。 | https://oss.labeye.cn/gxyq/imgs/20191220124443-VRxbSQjk.jpg | 394.5 | 仪器仅限委托检验 | 无 | 无 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 七星区 | 东江街道 | 101 | 罗义琴 | 13399632532 | 1046482455@qq.com | 广西桂林市七星区金鸡路1号桂林电子科技大学金鸡岭校区 | 541004 | [6 empty] | 100.00% | 自治区教育厅 | 桂林电子科技大学 | 天文仪器 | 其他 | 其他 | 2020-10-23 | 2023-02-02 | 2019-12-20
5dfc53d393abbf4da0756bde | 1907743S | 铯原子钟 | cesium clock | 无 |  | 国地中心 | 030599 | 购置 | 否 | 70.5 | 瑞士 | 瑞士OSA | 2019-10-21 | 专用 | AXLS001 | 外形尺寸长561±0.5mm×宽456±0.5mm×高177±0.5mm | 1.产生标准时间频率信号产生10MHz、5MHz、1MHz、100kHz、1PPS 信号； 2. 秒脉冲同步功能与外部输入的秒脉冲实现同步； 3.运行状态监测功能： （1）可以通过前面板状态指示灯指示整机工作 状态：电源、锁定状态； （2）可以通过后面板RS232 串口对整机运行状 态、内部参数进行监测； 4.输出频率调节： （1）可以通过后面板RS232 串口对10MHz 输出 频率准确度进行调整； （2）可以通过后面板RS232 串口对10MHz、5MHz 频率输出进行切换。 | 统计学 | 地方财政资金 | 样品测试、分析检测 | https://oss.labeye.cn/gxyq/imgs/20191220125202-paThFB0i.png | 267.5 | 仪器既可以委托检验也可以上机实验 | 1000元/天 | 无 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 七星区 | 东江街道 | 69 | 罗义琴 | 13399632532 | 1046482455@qq.com | 广西桂林市七星区金鸡路1号桂林电子科技大学金鸡岭校区 | 541004 | [6 empty] | 100.00% | 自治区教育厅 | 桂林电子科技大学 | 计量仪器 | 时间频率计量仪器 | 其他 | 2020-10-23 | 2023-02-02 | 2019-12-20
5dfc3ab193abbf4da075666f | 1907809S | 细胞荧光成像分析系统 | 无 | 无 |  | 生命与环境科学学院 | 011013 | 购置 | 否 | 263.6 | 美国 | PerkinElmer | 2019-10-23 | 专用 | OperettaCLS | 高清晰的水浸物镜较之空气镜大幅度提升了通光量，从而获得超越预期的图像质量；高能固态光源涵盖多达8个激发波段，使染料选择更加丰富灵活，并且高能量光源zei大程度保证了图像的高信噪比；另外配置近红外LED明场光源；共聚焦，宽场荧光，明场和数字荧光几种成像模式自由切换；zei新的高灵敏度sCMOS相机提供了超大的成像视野和超高的图像分辨率；温度和气体控制，可以保证长时间培养实时监测；灵活的图像分析软件，模块化设计，操作简便直观；可提供大量预制的图像分析应用方法，广泛的图像处理和分析功能。可选配云图像储存及分析服务器Columbus和做将数据视图化二次分析的软件Spotfire；可与PerkinElmer Cell::explorer;自动化平台整合成为全自动细胞和高内涵筛选系统，也可与其它第三方自动化系统整合。量身定制的实验方案Operetta CLS高内涵分析系统提供灵活的激发光、高灵敏光路和先进的软件方案，以zei优的条件满足各种苛刻实验的需求。 | Operetta CLS 高内涵细胞成像分析系统 可以综合的对细胞的状态、变化、总体趋势进行分析，得到具有高内涵，高可靠性的分析结果，立体的对细胞各个方面不同侧面进行阐述。在细胞凋亡、细胞周期、细胞毒作用、受体蛋白转位、蛋白相互作用等许多方面都有很好的应用，被证明是细胞生物学，系统生物学，癌症研究，心血管疾病研究，干细胞研究，神经细胞研究等领域的重要研究工具。 | 基础医学,临床医学,预防医学与公共卫生学 | 单位自有资金 | 细胞荧光成像 | https://oss.labeye.cn/gxyq/imgs/20191220110614-QXbXcWE8.JPG | 827 | 仪器仅限委托检验 | 120元/小时 | 无 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 灵川县 | 灵田乡桂林电子科技大学花江校区生命与环境科学学院11教C409 | 15 | 黎霜 | 18207738228 | 770341706@qq.com | 桂林电子科技大学花江校区生命与环境科学学院 | 541004 | [6 empty] | 100.00% | 自治区教育厅 | 桂林电子科技大学 | 分析仪器 | 生化分离分析仪器 | 细胞分析仪 | 2020-10-23 | 2025-07-01 | 2019-12-20
5dfc3ddd93abbf4da075671c | 1907811S | 原子吸收分析仪 | 无 | 无 |  | 生命与环境科学学院 | 010403 | 购置 | 否 | 68.4 | 美国 | EerkinElmer | 2015-12-25 | 通用 | PinAAcle900T | "• 集成了火焰、石墨炉、流动注射、FIAS - 石墨炉和汞/氢化物功能于一体。 • 氘灯或纵向塞曼效应背景校正的选择。 • 灵活、易用的 WinLab32™ 软件。" | "PinAAcle™ 900T原子吸收光谱仪是一款顶级的实验室用火焰/石墨炉原子吸收光谱仪（AA），火焰/石墨炉一体化设计，带有纵向塞曼背景扣除系统。 PinAAcle 900T是一款火焰/石墨炉原子吸收光谱一体机，从火焰切换至石墨炉仅需几秒；具有高通量光学系统，以及业内信噪比最高的固态检测器。此外，它还配备最先进的光纤光路设计，可有效提升光通量，改善检出限； TubeView™全彩色石墨炉摄像头可使自动进样器的针头校准更加便捷，也可对灰化和电离过程进行实时监控，方便方法开发。PinAAcle 900T拥有小巧的外形，可有效节省您的实验室空间。" | 化学,药学 | 单位自有资金 | 金属元素分析 | https://oss.labeye.cn/gxyq/imgs/20191220111949-ml6GjjJR.JPG | 918 | 仪器既可以委托检验也可以上机实验 | 120元/小时 | 无 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 灵川县 | 灵田乡桂林电子科技大学花江校区生命与环境科学学院11教A402 | 10 | 钟洁 | 18878332775 | 894882944@qq.com | 桂林电子科技大学花江校区生命与环境科学学院 | 541004 | [6 empty] | 100.00% | 自治区教育厅 | 桂林电子科技大学 | 分析仪器 | 光谱仪器 | 原子吸收分光光度计 | 2020-10-23 | 2025-07-01 | 2019-12-20
5df74759e83a675754629f79 | 1907813S | 恒温低湿高洁净度系统 | 无 | 无 |  | 机电工程学院 | 120299 | 购置 | 否 | 71.7 | 中国 | 桂林浩铭净化工程有限公司 | 2019-08-20 | 通用 | HT-500JX-90KY | （1）洁净室的吊顶和隔断均采用50mm厚玻镁加岩棉夹芯彩钢板，钢板厚度大于0.476mm。地面采用2mm防静电同质透心PVC地板，有一定的承压能力。 （2）洁净室的门采用净化气密门。 （3）洁净室空调设备需要达到一定净化要求，温度要求控制在24℃±2以内，湿度控制在55％以下，噪音小于60分贝，通风管道等无明显震动。设备吊顶安装。 （4）洁净室空调风管部分包括净化空调系统的送、回、排风系统的风管、法兰及阀门等的供货与安装；风管保温采用橡塑保温（厚20mm）；洁净区域送风采用高效过滤器，回风采用格栅回风口，采用夹道回风形式。 （5）净化区域内的灯具采用吸顶式净化荧光灯，配置一定数量应急电源与疏散指示灯，以备突然断电时应急照明用；空调设备的配电，DG50线管穿线时将采用穿管敷设，当大于DG50时采用100*50的金属线槽，电缆沿桥架敷设。 | 实现恒定温度范围，低水份含量和高洁净度的电子封装教学和科研环境 | 材料科学,机械工程 | 单位自有资金 | 科研，恒温低湿环境模拟 | https://oss.labeye.cn/gxyq/imgs/20191216165713-sIJ6aWVE.jpg | 259 | 仪器仅限委托检验 | 无 | 无 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 七星区 | 桂林电子科技大学花江校区 | 0 | 俞兆喆 | 18877338519 | yuzhaozhe@126.com | 桂林市金鸡路1号 | 541004 | [6 empty] | 100.00% | 自治区教育厅 | 桂林电子科技大学 | 工艺实验设备 | 化工、制药工艺实验设备 | 其他 | 2020-10-23 | 2023-02-02 | 2019-12-16
5dfb2db7ec64780b58d24a73 | 1908075S | 多通道声学感知与分析系统 | 无 | 无 |  | 信息与通信学院 | 020499 | 购置 | 否 | 75 | 中国 | 上海其高电子科技有限公司 | 2018-12-03 | 专用 | PXI-1071SV | "32通道采集系统 1.系统架构采用模块化结构，基于PXI开放总线平台，能够兼容多家设备使用，硬件系统后续能够扩展第三方平台的采集设备； 2.采集系统能够具备LabVIEW图形化编程平台的二次开发能力，提供公开的驱动开发接口，用户能够在该平台上快速搭建自己的测试系统应用； 3.控制器配置：2.6GHz四核Intel i7处理器，4GB内存（可扩展到8GB）； 4.采集通道不低于32通道，每通道最高同步采样率不低于204.8KS/s，采样速率软件可设置；  阵列专用麦克风 1.选用PCB或同类产品； 2.配备30根6m长度屏蔽线缆（smb-BNC），方便用户在三向可调支架式连接麦克风； 3.要求为1/4“（1/4英寸）自由场麦克风，SMB接头； 4.±2dB频率范围：20~10k Hz；±3dB频率范围：20~16k Hz；±2dB频率范围：20~20K Hz； | "1.支持台式机和笔记本电脑，支持WIN XP、WIN7、WIN8、WIN10等操作系统。 2.不限制可安装计算机台数，所采集数据可在多台计算机之间共享分析。 3.软件界面支持英文、中文操作界面，可在中英文界面之间无缝切换，无需重启软件即可切换语言。 4.设置与数据项目化管理，可针对不同试验类型和内容保存多个测试项目，在不同项目中快速切换。 5.实时数据采集、显示、存储和信号处理；开始采集后可对信号进行预览，一键快速开始录制存储数据。数据未保持时，软件界面以明显文字或指示灯闪烁提醒，开始保存后显示已保存数据文件名称、时间、大小。 | 电子与通信技术 | 地方财政资金 | "数据采集软件支持功率谱/幅度谱分析 、互谱计算、重采样、滤波、相关分析、积分、微分、声压级分析。声源定位软件支持反卷积算法，具备对低频分辨率和高频鬼影的优化功能；可实时的显示选定通道的波形、频谱、倍频程、声压级趋势等信号；可实时调整需要分析的频段，并显示分析结果； " | https://oss.labeye.cn/gxyq/imgs/20191219155843-pAmQgW1H.jpg | 166.5 | 仪器仅限委托检验 | 无 | 无 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 七星区 | 东江街道 | 0 | 宋浠瑜 | 18172642353 | songxiyu@guet.edu.cn | 广西壮族自治区桂林市七星区东江街道金鸡路1号 桂林电子科技大学 | 541000 | [6 empty] | 100.00% | 自治区教育厅 | 桂林电子科技大学 | 物理性能测试仪器 | 声学振动仪器 | 其他 | 2020-10-23 | 2023-02-02 | 2019-12-19
5df30000dcc989298c8e99e4 | 1908247S | 扫描电镜 | scanning electron microscope | 无 |  | 建筑与交通工程学院 | 010102 | 购置 | 否 | 66.98 | 中国 | 北京中科科仪股份有限公司 | 2019-11-07 | 通用 | KYKY-EM6200 | 1、电子光学系统 （1）电子枪：发叉结构钨丝阴极，电对中，预对中灯丝； （2）分辨率：二次电子像分辨率优于 4.5nm（ 30KV）； （3）放大倍率：15×～250,000×，连续可调； （4）加速电压：0 V～30kV，步进式连续可调，0～10kV步进量为100V，10kV～30kV步进量为1kV； （5）探针电流：1pA～0.2uA； （6） 扫描方式：面、线、点、选区、双探测器扫描； （7）扫描速度：500 ns～256μs/每像素，连续可调； （8）三个物镜光阑可在真空外选择调节； （9）自动功能包括：自动电子枪加热、自动对中、自动加束流、自动加偏压、自动聚焦&amp;消像散、自动象散记忆、自动对比度、自动亮度、自动故障检测、自动校正等 | 微观结构观测及实验 | 土木建筑工程 | 地方财政资金 | 微观结构观测及实验 | https://oss.labeye.cn/gxyq/imgs/20191213110126-phw4wJKs.jpg | 260 | 仪器仅限委托检验 | 无 | 无 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 灵川县 | 灵川乡灵田镇桂林电子科技大学花江校区 建筑与交通工程学院 结构大厅B106室 | 50 | 欧传景 | 15111023213 | 609540184@qq.com | 桂林市金鸡路1号 | 541004 | [6 empty] | 100.00% | 自治区教育厅 | 桂林电子科技大学 | 分析仪器 | 电子光学仪器 | 扫描电镜 | 2020-10-23 | 2025-07-01 | 2019-12-13
5ffd08a050050d639fb08800 | 1910034S | 多功能金属梯度材料激光成型机 | 无 | 无 |  | 机电工程学院 | 120499 | 购置 | 否 | 87.85 | 中国 | 广州雷佳增材科技有限公司 | 2019-11-22 | 通用 | D100-11 | 进口红外掺镱光纤激光器500W；理论光斑大小≤0.12mm;分层厚度0.02mm-0.1mm；激光波长1060-1080um；激光器输出功率范围10%-100%；位移速度最高7000mm/s；成型腔尺寸100mm*100mm*100mm；可成型粉末不锈钢、铝合金、钴铬合金、钛合金、模具钢、贵金属等金属粉末 | 金属材料复杂结构件的成型，如晶胞、蜂窝状结构等 | 机械工程,材料科学 | 单位自有资金 | 科研，不锈钢、铝、高温合金等材料复杂件的成型 | http://oss.labeye.cn/gxyq/imgs/20210112102118_MDD9lXCJ.png | 689.75 | 仪器既可以委托检验也可以上机实验 | 无，但需自带粉末。1、注意激光和粉末，实验前需穿戴护目镜、防护服以及防护面罩 2、基板上表面高于成型腔上表面，禁止移动扑粉车 3、充入保护气体时，禁止打开相关玻璃门 4、运行期间气压不得高于20Mpa 5、单人操作 | 无 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 七星区 | 桂林电子科技大学花江校区 | 0 | 龙芋宏 | 13471275965 | 38792839@qq.com | 广西桂林市七星区桂林电子科技大学花江校区 | 541000 | [6 empty] | 100.00% | 自治区教育厅 | 桂林电子科技大学 | 工艺实验设备 | 加工工艺实验设备 | 其他 | 2021-01-27 | 2024-01-13 | 2021-01-12
686331535b1873b46b21d452 | 1910143S | 工业4.0智能工厂 | Intelligent Factory | 无 |  | 机电工程学院 | 110499 | 购置 | 否 | 275 | 中国 | 陕西维视 | 2019-12-10 | 专用 | mv-sfi4.0-s | 维视智造工业4.0 智能工厂是基于德国工业4.0 理念，并结合了以往柔性制造系统FMS，计算机集成 制造系统CIMS、敏捷制造、精益生产等的部分理念。以工业自动化为基础，增加物联网和服务网的概念， 机器和工件之间通过网络实现互相交流。流水线上的加工工件都携带电子标签，内置所有用户定制化的加工任务，可自行与机器人、机床等加工设备进行通讯，完成既定的加工任务，并可智能检测产品质量。是集工 业机器人、电气自动化、智能控制、无线通信技术、AGV 技术、检测、装配、物流等于一体的具有自律分散 型的智能工厂实验实训系统。主要包含了：智能立体仓库、AGV 智能物料搬运机器人、上料机械手、环形输 送线、工件加工及尺寸检测实验设备、工件装配及缺陷检测实验设备、总控台等几部分设备。 | 高度集成化。该套系统集成了立体仓储、智能AGV 机器人、6 轴工业机器人、数控机床、4 轴零 件加工、激光打标、6 轴机器人智能装配、RFID 电子标签、智能视觉检测、无线通信、整体控制与协调软 件、变频调速输送装置等功能，是一个工业4.0 智能工厂的浓缩版。 | 机械工程 | 地方财政资金,其他资金 | 数控加工，机器人自动化测试 | http://oss.labeye.cn/gxyq/imgs/20250701113426_aGATRXa4.jpg |  | 需经过指导和培训才可上机 | 100元/h | www.yq.guet.edu.cn | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 灵川县 | 灵田镇 |  | 陆佳琪 | 18593272735 | 1121328895@qq.com | 桂林电子科技大学花江校区 | 541004 | [6 empty] | 100.00% | 自治区教育厅 | 桂林电子科技大学 | 特种检测仪器 | 声发射检测仪器 | 其他 | 2025-07-07 | 2025-07-01 | 2025-07-01
5ffea5b1fa1be73ed26412e9 | 1911233S | 高精度布里渊光时域分析仪 | 无 | 无 |  | 光电工程学院 | 990000 | 购置 | 否 | 150 | 中国 | 鞍山睿科光电技术有限公司 | 2019-12-01 | 专用 | RP1005 | <div>应变空间分辨率：2cm，</div><div>应变分辨率：10με，</div><div>双折射：&gt;1×10-7，</div><div>采样分辨率：1cm，</div><div>激光器工作波长：~1550nm，</div><div>应变测量范围：-15000 ~ 15000 µε (-1.5% ~ 1.5%)，</div><div>光纤接口类型：FC/APC，</div><div>扫频步长：1, 2, 5, 10 和 20 MHz，</div><div>测量时间：2s~几分钟</div><div><br></div> | 分布式光纤传感 | 其他 | 地方财政资金 | 分布式光纤传感测试与分析 | http://oss.labeye.cn/gxyq/imgs/20210113154617_fFaQA7bt.png | 363 | 仪器仅限委托检验 | 无 | 无 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 七星区 | 桂林市金鸡岭1号桂林电子科技大学花江校区 | 24 | 杨世泰 | 18945040709 | 1499790830@qq.com | 桂林市金鸡岭1号桂林电子科技大学花江校区 | 541000 | [6 empty] | 100.00% | 自治区教育厅 | 桂林电子科技大学 | 其他仪器 | 其他 | 其他 | 2021-01-27 | 2023-02-02 | 2021-01-13
5ffea666fa1be73ed2641316 | 1911234S | 高精度相干域反射计 | 无 | 无 |  | 光电工程学院 | 990000 | 购置 | 否 | 70 | 中国 | 鞍山睿科光电技术有限公司 | 2019-12-01 | 专用 | OLCR-3 | <div>空间分辨率：2 μm，</div><div>测量长度：＜5 m，</div><div>参量测量：反射、散射、光纤色散、光源相干度，</div><div>灵敏度：-162dB，</div><div>动态范围：＞120dB，</div><div>光源需求：宽谱光源，</div><div>探测方法：相干探测。</div> | 分布式光纤传感 | 动力与电气工程,电子与通信技术 | 地方财政资金 | 分布式光纤传感测试与分析 | http://oss.labeye.cn/gxyq/imgs/20210113155059_zJhDr2UY.png | 268 | 仪器仅限委托检验 | 无 | 无 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 七星区 | 桂林市金鸡路1号桂林电子科技大学花江校区 | 54 | 杨世泰 | 18945040709 | 1499790830@qq.com | 桂林市金鸡路1号桂林电子科技大学花江校区 | 541000 | [6 empty] | 100.00% | 自治区教育厅 | 桂林电子科技大学 | 其他仪器 | 其他 | 其他 | 2021-01-27 | 2023-02-02 | 2021-01-13
5ffea6fafa1be73ed2641331 | 1911235S | 光纤制备系统 | 无 | 无 |  | 光电工程学院 | 990000 | 购置 | 否 | 83 | 中国 | 鞍山睿科光电技术有限公司 | 2019-12-01 | 专用 | RP-001 | <div>1. MCVD光纤预制棒制备系统</div><div>可实现单模、多模、多芯等各种类型光纤预制棒的制备。</div><div>2. 光纤拉丝塔</div><div>拉丝塔高度：3m。</div><div>结构速度：1-200m/min。</div><div>光纤拉制速度：1-150m/min（取决于拉丝塔结构和所使用的材料）。</div><div>扩展模块：2 m。</div><div>3. 光纤预制棒折射率分布测定仪和光纤截面折射率分布测定仪</div><div>测量直径：5～80mm</div><div>光纤种类：单模、多模各种类型光纤预制棒；</div><div>扫描空间分辨率为5μm；</div><div>折射率测量精度为±0.00020；</div><div>芯/包层折射率差的测量重复性优于/等于0.00005。</div><div><br></div> | 制备特种光纤 | 电子与通信技术 | 地方财政资金 | 制备光纤 | http://oss.labeye.cn/gxyq/imgs/20210113155327_jWqBjJJN.png | 358 | 仪器仅限委托检验 | 无 | 无 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 七星区 | 金鸡岭1号桂林电子科技大学花江校区 | 69 | 杨世泰 | 18945040709 | 1499790830@qq.com | 金鸡岭1号桂林电子科技大学花江校区 | 541000 | [6 empty] | 100.00% | 自治区教育厅 | 桂林电子科技大学 | 其他仪器 | 其他 | 其他 | 2021-01-27 | 2023-02-02 | 2021-01-13
65962bc7a641bc357d837e9d | 2000068R | IC设计系统定制是软件 | 无 | 无 |  | 信息与通信学院 | 130301 | 购置 | 否 | 54.6 | 中国 | 广西犇牛信息科技有限公司 | 2020-11-26 | 专用 | 无 | 统一设计帐户管理 7套 远程桌面定制 5套 应用环境 7套 分布式文件系统 7套 应用集成 7套 应用软件管理 7套 IC设计系统使用培训 1项 调度软件 1套 系统服务 3年 | 满足不少于40人同时在线进行实验设计，满足不少于4个学年专业学生设计数据存储需求，满足分布式设计和计算需求，满足统一的平台远程管理和设计和教学指导需求。 统一设计帐户管理、远程桌面、分布式文件系统、应用软件管理、系统服务： 1、OPENLDAP帐户管理； 2、并行文件系统 3、远程桌面； 4、调度软件； 5、教学过程中IC设计软件应用支持。 | 电子与通信技术 | 地方财政资金 | 集成电路设计与仿真、集成电路版图设计 | http://oss.labeye.cn/gxyq/imgs/20240104120412_m3LJJxwb.jpg | 2116.5 | 各类商业软件均可正常在平台上使用，但由于平台尚未购买对应软件版权，用户若使用这类商业软件，需提前购买版权获取使用许可，并仅限于该用户自己使用，且用户须对合法性负责。 | 0.10元/CPU核/小时 | 无 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 灵川县 | 花江校区信息与通信学院大楼213 | 0 | 归发弟 | 13377301605 | 176609763@qq.com | 桂林市七星区金鸡路1号 | 541004 | [6 empty] | 100.00% | 自治区教育厅 | 桂林电子科技大学 | 计算机及其配套设备 | 软件 | 软件 | 2024-01-05 | 2024-01-05 | 2024-01-04
5ffea87dfa1be73ed2641379 | 2000197S | 扫描电子显微镜 | scanning electronic microscope | 无 |  | 信息与通信学院 | 010899 | 购置 | 否 | 347 | 日本 | JEOL | 2019-07-06 | 专用 | JSM-IT500HR | <div>1分辨率：高真空模式优于1.5nm(30kV)，4nm(1kV)；</div><div>2分辨率：低真空模式优于1.8nm(15kV)；</div><div>3加速电压：0.5-30KV 连续可调；</div><div>4 照射电流范围：1pA～20nA</div><div>5放大倍率：5X - 600,000X ；</div><div>6低真空范围：10～150Pa；</div><div>7电子枪：肖特基场发射电子枪&nbsp; 具有自动加热、自动对中、自动饱和度调整功能；</div><div>8电图像位移：±50µm；</div><div>9样品台尺寸：可装直径不小于200mm的样品；观察视野：≥180mm；</div><div>10样品台：标准五轴马达驱动全对中样品台；</div><div>行程：X≥125mm, Y≥100mm, Z≥5 - 80mm；</div><div>倾斜：-10° - +90°；</div><div>旋转：360°；</div><div>并且具有样品台与物镜位置关系的自动图示功能。</div> | 用于进行样品表面或横截面的形貌观察；用于进行电子束曝光工艺，实现纳米级图形的光刻。 | 其他 | 其他资金 | SEM形貌像测试 | http://oss.labeye.cn/gxyq/imgs/20210113155825_eh2Qnmma.png | 2565 | 仪器既可以委托检验也可以上机实验 | 100元/个,观察样品表面形貌 | 无 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 七星区 | 金鸡路1号 | 1170 | 刘兴鹏 | 13880196575 | tadyliu@guet.edu.cn | 广西桂林市七星区金鸡路1号桂林电子科技大学 | 541004 | [6 empty] | 100.00% | 自治区教育厅 | 桂林电子科技大学 | 分析仪器 | 显微镜及图像分析仪器 | 其他 | 2021-01-27 | 2023-02-02 | 2021-01-13
5ffeabf1fa1be73ed264140e | 2000198S | 快速退火炉 | Rapid Thermal Processing Furnace | 无 |  | 信息与通信学院 | 990000 | 购置 | 否 | 66.7 | 美国 | Allwin21 Corp. | 2018-03-28 | 通用 | AW410 | <div>软件功能：<br></div><div>&nbsp; a）控制器 预装AW 软件的控制主机，LCD 显示器，标准键盘鼠标</div><div>&nbsp; b）用户界面 图形化用户界面，简洁、直观、方便</div><div>&nbsp; c）数据存储 数据存于硬盘，具有工艺曲线回看功能</div><div>&nbsp; d）帮助功能 在线帮助功能</div><div>&nbsp; e）安全保护 软件“看门狗”功能，及时锁定或终止计算机，防止设备损坏</div><div>&nbsp; f）自动校准 软件自动校准功能，操作简单</div><div>3. 诊断功能：</div><div>&nbsp; a）实时反馈，提供丰富的诊断及故障分析功能，屏幕实时显示输入/输出（I/O）状态，方便维护及维修</div> | 用于对样品进行真空状态或氧气、氮气氛围下的快读退火 | 信息与系统科学相关工程与技术 | 其他资金 | 对样品进行不高于1000℃的快速退火 | http://oss.labeye.cn/gxyq/imgs/20210113161524_vFGdikhs.png | 602 | 仪器仅限委托检验 | 100元/个，快速退火处理 | 无 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 七星区 | 金鸡路1号 | 101 | 刘兴鹏 | 13880196575 | tadyliu@guet.edu.cn | 广西桂林市七星区金鸡路1号桂林电子科技大学 | 541004 | [6 empty] | 100.00% | 自治区教育厅 | 桂林电子科技大学 | 其他仪器 | 其他 | 其他 | 2021-01-27 | 2023-02-02 | 2021-01-13
6278856e6f12abe71c3d36b8 | 2000593S | 微波网络分析仪 | vector network analyzer | 无 |  | 信息与通信学院 | 040299 | 购置 | 否 | 161.7 | 美国 | Keysight | 2020-05-26 | 通用 | N5222B,N5262BW12 | 变频矢量网络分析仪，测试范围60-90GHz | 矢量网络分析仪是一种电磁波能量的测试设备，既能测量单端口网络或两端口网络的各种参数的幅值，又能测量相位、时延。矢量网络分析仪在设定的频域范围显示测量的各项参数，能用史密斯圆图显示测试数据。 | 电子与通信技术 | 地方财政资金 | 测量天线、滤波器和放大器等射频微波器件端口特性，如驻波比，输入阻抗，传输系数，插入损耗，插入相移，时延等。 | http://oss.labeye.cn/gxyq/imgs/20220509110634_kPCpnnhf.png | 350 | 仪器仅限委托检验 | 无 | 无 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 七星区 | 桂林电子科技大学花江校区 | 0 | 李晓峰 | 13978387085 | 376774545@qq.com | 广西桂林市七星区桂林电子科技大学花江校区 | 541004 | [6 empty] | 100.00% | 自治区教育厅 | 桂林电子科技大学 | 电子测量仪器 | 射频和微波测试仪器 | 其他 | 2022-05-11 | 2024-01-10 | 2022-05-09
5ffc04fa50050d639fb06091 | 2000999S | 引线键合机 | 无 | 无 |  | 机电工程学院 | 040599 | 购置 | 否 | 55.45 | 中国 | ASM Pacific Technology Ltd | 2017-04-01 | 专用 | IHAKW-AREO | <div>1.线径：0.5 - 2.0mil</div><div>2.线长：0.6 - 8mm</div><div>3.键合速度：24 wires/sec for 2mm</div><div>4.键合精度：3.0μm@3σ</div><div>5.键合区域：56mmx90mm</div><div>6.PR 精度：0.3μm</div> | 金线/铜线/镀钯铜线超声波热压球焊<br> | 材料科学,机械工程 | 单位自有资金 | 科研，引线键合 | http://oss.labeye.cn/gxyq/imgs/20210111155219_13fQTnIQ.png | 589 | 仪器仅限委托检验 | 无 | 无 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 七星区 | 金鸡路1号桂林电子科技大学花江校区 | 0 | 杨道国 | 15296006659 | caimiao105@163.com | 桂林市金鸡路1号 | 541000 | [6 empty] | 100.00% | 自治区教育厅 | 桂林电子科技大学 | 电子测量仪器 | 大规模集成电路测试仪器 | 其他 | 2021-01-27 | 2024-01-13 | 2021-01-11
5ffc1c6e50050d639fb06589 | 2001000S | 全自动固晶机 | 无 | 无 |  | 机电工程学院 | 120302 | 购置 | 否 | 106 | 中国 | ASM Pacific Technology Ltd | 2018-10-24 | 专用 | LOTUS-EPLUS | <div>1.固晶周期：200ms</div><div>2.XY位置精度：±1 mil@ 3σ</div><div>3.晶片旋转精度：±1@3σ</div><div>4.晶片尺寸：8×8-400×400mil</div> | <div>集成电路芯片粘片胶上芯</div> | 机械工程 | 单位自有资金 | 科研，集成电路上芯 | http://oss.labeye.cn/gxyq/imgs/20210111173554_xOcgIogP.png | 643 | 仪器仅限委托检验 | 无 | 无 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 七星区 | 桂林电子科技大学花江校区 | 0 | 杨道国 | 15296006659 | caimiao105@163.com | 广西桂林市七星区桂林电子科技大学花江校区 | 541000 | [6 empty] | 100.00% | 自治区教育厅 | 桂林电子科技大学 | 工艺实验设备 | 电子工艺实验设备 | 半导体集成电路工艺实验设备 | 2021-01-27 | 2024-01-13 | 2021-01-11
5ffd057550050d639fb08758 | 2001001S | 等离子清洗机 | 无 | 无 |  | 机电工程学院 | 120302 | 购置 | 否 | 73 | 中国 | 上海进纬仪器设备有限公司 | 2018-10-24 | 专用 | VSP-88H | <div>1、RF射频发生器：RF Generator, 13.56MHz, 600W</div><div>2、腔体尺寸：580mm(W)×530mm(H)×580mm(D)&nbsp;</div> | 集成电路封装工艺等离子清洗 | 机械工程 | 单位自有资金 | 科研，等离子清洗 | http://oss.labeye.cn/gxyq/imgs/20210112100943_xFK6wY4Z.png | 709 | 仪器仅限委托检验 | 无 | 无 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 七星区 | 桂林电子科技大学花江校区 | 0 | 杨道国 | 15296006659 | caimiao105@163.com | 广西桂林市七星区桂林电子科技大学花江校区 | 541000 | [6 empty] | 100.00% | 自治区教育厅 | 桂林电子科技大学 | 工艺实验设备 | 电子工艺实验设备 | 半导体集成电路工艺实验设备 | 2021-01-27 | 2024-01-13 | 2021-01-12
5fffb75c0f1f8b1367a29613 | 2002005S | 主动减震平台 | 无 | 无 |  | 光电工程学院 | 129900 | 购置 | 否 | 64.2 | 中国 | 上海莫戈纳机电科技有限公司 | 2020-09-28 | 专用 | IDA3000-4 | <div>承载质量&gt;30000kg</div><div>隔振平台共振频率&lt;3Hz</div><div>共振频率处的增益&lt;1.2</div><div>相对阻尼&lt;0.07</div><div>隔振范围0.01~120Hz</div><div>振动衰减率-40db@4Hz以上</div> | 为了对于稳定性有高要求的工作而进行特殊设计的设施，能够抵消震动的力 | 物理学,电子与通信技术,力学 | 中央财政资金,地方财政资金 | 科研，提供减震环境 | http://oss.labeye.cn/gxyq/imgs/20210114111554_Yq7NPjkE.jpg | 331 | 仪器仅限委托检验 | 无 | 无 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 七星区 | 桂林市金鸡路1号 | 0 | 杜浩 | 18290015779 | qinzj@guet.edu.cn | 桂林市金鸡路1号 | 541000 | [6 empty] | 100.00% | 自治区教育厅 | 桂林电子科技大学 | 工艺实验设备 | 其他 | 其他 | 2021-01-27 | 2024-01-13 | 2021-01-14
5ffea999fa1be73ed26413b0 | 2003013S | 智能卫星通信测试平台 | scanning electronic microscope | 无 |  | 信息与通信学院 | 990000 | 购置 | 否 | 74.88 | 中国 | 浙江中控技术股份有限公司 | 2020-09-28 | 专用 | EHCSL-800 | <div>（1）2.3 GHz四核PXI Express控制器</div><div>（a）▲2.3 GHz四核Intel Core i7-3610QE处理器 (单核Turbo Boost模式下最大3.3 GHz)</div><div>（b）▲高带宽PXI Express嵌入式控制器，具有高达8 GB/s系统带宽和4 GB/s插槽带宽</div><div>（c）16 GB (1 x 4 GB DIMM) 双通道1,600 MHz DDR3 RAM</div><div>（d）2个SuperSpeed USB端口、4个高速USB端口、2个千兆以太网端口、GPIB、串口和其他外设</div><div>（e）In-ROM内存和硬盘诊断</div><div>（f）预装Windows和LabVIEW RT双系统</div> | <div>通过下行链路，按照预设参数接收、解调、处理、显示、记录和输出卫星下行数据流中的遥测参数<br></div><div>接收监控计算机生成的遥控指令，通过调制、放大和上行链路，经天线辐射出去，实现卫星的在轨控制和开展载荷试验.</div><div>通过上下行通讯链路，分别实现数据文件的上传、任务程序的上载，控制星上的遥测文件和数据文件的下传，并实现存储和转发数据的通信功能</div><div>利用遥测仿真对下行信道进行有线或无线自检，利用模拟遥控接收机对上行遥控通道进行有线或无线自检</div> | 信息与系统科学相关工程与技术 | 地方财政资金 | 用于卫星通信协议、调制方式、编解码、遥控遥测等电路的开发与在线闭环测试， | http://oss.labeye.cn/gxyq/imgs/20210113160433_bBF9xKkd.png | 520 | 仪器既可以委托检验也可以上机实验 | 100元/个,观察样品表面形貌 | 无 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 七星区 | 金鸡路1号 | 0 | 唐智灵 | 13635191980 | tzl888@guet.edu.cn | 广西桂林市七星区金鸡路1号桂林电子科技大学 | 541004 | [6 empty] | 100.00% | 自治区教育厅 | 桂林电子科技大学 | 其他仪器 | 其他 | 其他 | 2021-01-27 | 2023-02-02 | 2021-01-13
5dfb3016ec64780b58d24b01 | 20031535 | X射线衍射仪 | 无 | 无 |  | 材料科学与工程学院 | 030599 | 购置 | 否 | 114.8 | 德国 | 布鲁克 | 2003-07-01 | 专用 | D8-ADVANCE | "功率：50 kv*40 mA； 最小步长：0.0001； 测量范围：0゜-168゜； 仪器角度分辨率：±0.0001； 温度范围：室温-1600 ℃； X射线发生器稳定性：0.02 % " | "1、相结构分析、相含量分析、晶块尺寸分析及微观应力分析、晶胞参数测定等； 2、薄膜测量； 3、高温测量。 " | 材料科学 | 地方财政资金 | 精确测定物质的晶体结构，应力测量，物相的定性和定量分析，金属与高分子材料结构分析，纳米材料结构分析等。 | https://oss.labeye.cn/gxyq/imgs/20191219160706-sBjNGhzQ.png | 452 | 仪器仅限委托检验 | 无 | 无 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 灵川县 | 桂林电子科技大学 | 0 | 李彬 | 13978379918 | lbcsu@163.com | 广西桂林 桂林电子科技大学花江校区 | 541004 | [6 empty] | 100.00% | 自治区教育厅 | 桂林电子科技大学 | 计量仪器 | 时间频率计量仪器 | 其他 | 2020-10-23 | 2023-02-02 | 2019-12-19
65962bc7a641bc357d837e99 | 2004222S | 台阶仪 | 无 | 无 |  | 信息与通信学院 | 030125 | 购置 | 否 | 51.38 | 德国 | 布鲁克 | 2021-08-31 | 通用 | Dektak XT-E | 测量技术，探针轮廓技术； 测量功能，二维表面轮廓测量； 可选三维测量； 样品视景，可选放大倍率, 1 to 4mm FOV； 探针传感器，低惯量传感器(LIS 3)； 探针压力 使用LIS 3传感器：1 至 15mg 低作用力（选配） 使用N-Lite+低作用力传感器：0.03至 15mg 探针选项 探针曲率半径可选范围： 50nm至25μm | 测量薄膜台阶厚度 | 电子与通信技术 | 地方财政资金 | 测量台阶薄膜高度 | http://oss.labeye.cn/gxyq/imgs/20240104120207_L5aExqLM.jpg | 362.5 | 探针价格昂贵，需小心使用 | 100元/个样品 | 无 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 七星区 | 金鸡岭校区七教7103室 | 0 | 刘兴鹏 | 13880196575 | tadyliu@guet.edu.cn | 桂林市七星区金鸡路1号 | 541004 | [6 empty] | 100.00% | 自治区教育厅 | 桂林电子科技大学 | 计量仪器 | 长度计量仪器 | 台阶高度测量仪 | 2025-08-14 | 2025-07-01 | 2024-01-04
600143a17f5453ec1aadac06 | 2004924S | 红外热成像系统 | 无 | 无 |  | 机电工程学院 | 010906 | 购置 | 否 | 89.78 | 德国 | INFRATEC | 2020-11-04 | 专用 | ImageIR8355BBhp<br> | <div>1、碲镉汞（MCT）焦平面探测器</div><div>2、探测器规格：640 x 512像素</div><div>3、即摄型探测器（Snapshot），可实现脉冲触发式图像捕获</div><div>4、光谱范围：2.0~5.5um</div><div>5、像元尺寸：15um</div> | 观察流体内部温度场变化及流场流动变化 | 机械工程 | 地方财政资金 | 流体力学 | http://oss.labeye.cn/gxyq/imgs/20210115160750_XaL02N09.jpg | 250 | 仪器仅限委托检验 | 无 | 无 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 七星区 | 金鸡岭1号桂林电子科技大学花江校区 | 15 | 陈雪 | 18176406865 | chenxue@guet.edu.cn | 金鸡岭1号桂林电子科技大学花江校区 | 541000 | [6 empty] | 100.00% | 自治区教育厅 | 桂林电子科技大学 | 分析仪器 | 热分析仪器 | 热成像仪 | 2021-01-27 | 2023-02-02 | 2021-01-15
62786f3d6f12abe71c3d303b | 2004925S | 电力电子系统优化控制与健康管理平台 | 无 | 无 |  | 机电工程学院 | 040199 | 购置 | 否 | 89.43 | 中国 | 上海科梁信息工程股份有限公司 | 2020-11-11 | 通用 | WT1806E | <div>1、可编程直流电源，三相340VAC-420VAC输入，直流输出最大功率45kW（500V/90A）；电压测量精度：0.1%+0.1%F.S，电流测量精度：0.1%+0.2%F.S；</div><div>2、半实物仿真平台，处理器主频不低于3.0GHz，内存不低于8GB，硬盘容量128G；模拟输入和输出16路通道，输出最高采样率1MS/s,输入最大采样频率500KSPS, 16位精度；数字量输入输出32路通道；</div><div>3、高精度功率分析仪，6个输入单元，测量电压电流带宽：5MHz，-3dB典型值，功率带宽1MHz，高速A/D转换：2MS/s、16bits，最大谐波分析次数500，基波频率范围0.5Hz~2.6kHz；</div><div>4、逆变器，功率20kVA，直流输入电压400-750VDC。输出端额定电压＜400VAC，效率区间 95%。</div> | 用于各类电能变换设备的先进控制与可靠性研究 | 动力与电气工程 | 地方财政资金 | 电能质量分析、电力电子变换器控制、红外测温 | http://oss.labeye.cn/gxyq/imgs/20220509093048_7l78pCnl.png | 893.5 | 仪器既可以委托检验也可以上机实验 | 无 | 无 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 七星区 | 桂林电子科技大学花江校区 | 0 | 吴军科 | 18076762152 | allenwjk@guet.edu.cn | 广西桂林市灵川县桂林电子科技大学花江校区 | 541004 | [6 empty] | 100.00% | 自治区教育厅 | 桂林电子科技大学 | 电子测量仪器 | 通用电子测量仪器 | 其他 | 2022-05-11 | 2023-02-02 | 2022-05-09
5dfba3ceec64780b58d260da | 20050280 | 磁控与离子束联合测射仪 | 无 | 无 |  | 材料科学与工程学院 | 030199 | 购置 | 否 | 65 | 中国 | 中科院沈阳仪器研制中心 | 2005-01-01 | 通用 | JF2560 | 薄膜材料制备，包括金属薄膜、半导体薄膜、绝缘体薄膜等。背底真空度为3×10-5Pa，衬底可加热500℃，5个靶位，6个样品位 | 薄膜材料制备，包括金属薄膜、半导体薄膜、绝缘体薄膜等 | 物理学,材料科学 | 单位自有资金 | 薄膜材料制备，包括金属薄膜、半导体薄膜、绝缘体薄膜等 | https://oss.labeye.cn/gxyq/imgs/20191220002028-86tr1hou.png | 556 | 仪器仅限委托检验 | 100元/小时 | 无 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 七星区 | 金鸡路 | 0 | 周昌荣 | 13517735672 | cheng59@guet.edu.cn | 广西桂林市七星区金鸡岭1号桂林电子科技大学材料科学与工程学院 | 541004 | [6 empty] | 100.00% | 自治区教育厅 | 桂林电子科技大学 | 计量仪器 | 长度计量仪器 | 其他 | 2020-10-23 | 2024-01-13 | 2019-12-20
5ffd174050050d639fb08ab1 | 2005342S | 激光散斑干涉无损检测系统 | ISI-SYS | 无 |  | 机电工程学院 | 110599 | 购置 | 否 | 84.3 | 德国 | ISI-SYS GMBH | 2019-10-18 | 专用 | SE2 | <div>1、测量灵敏度：单幅激光相位重构灵敏度:10nm,位移灵敏度：125nm /shearing，在视野范围内能获得20nm级别缺陷评估达到65%以上；</div><div>2、设备检测尺度范围：80mm×60mm至＞800mm×800mm，测量深度:＞20mm；</div><div>3、可扩展振动加载，压电振荡器震荡频率≥25kHz兼容电压范围为-100V至+500V，阻滞力400N；0V至500V的振幅最高为6μm；-100V至100V的振幅为最高为2.4μm；</div><div>4、工业图像采集头最大分辨率：2452(H)× 2056(V)，满幅：9Hz，焦距10-20mm。</div> | 内部缺陷检测 | 机械工程 | 单位自有资金 | 内部缺陷检测，科研 | http://oss.labeye.cn/gxyq/imgs/20210112112625_2vIsvlOh.png | 209 | 仪器仅限委托检验 | 面议 | 无 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 七星区 | 桂林电子科技大学花江校区 | 0 | 彭艳华 | 18169656460 | yanhua00584@163.com | 广西桂林市七星区桂林电子科技大学花江校区 | 541000 | [6 empty] | 100.00% | 自治区教育厅 | 桂林电子科技大学 | 特种检测仪器 | 光电检测仪器 | 其他 | 2021-01-27 | 2023-02-02 | 2021-01-12
61cac17cb5708c2ed54cfaac | 2005516S | 核磁共振波谱仪 | 无 | 无 |  | 材料科学与工程学院 | 010699 | 购置 | 否 | 375.2 | 瑞士 | Bruker | 2020-05-11 | 专用 | AVANCE Ⅲ HD | 超超屏蔽磁体；磁场11.746T；36组正交匀场线圈；数字正交锁接收器；&lt;0.01度相位分辨率，&lt;0.005M频率分辨率；脉冲发生时间分辨率12.5 ns，19F自动选择模块；1维及多维数据采集。 | 材料、环境、化学、生物等领域的物质结构解析 | 化学 | 地方财政资金 | H、C、P、S等元素测试 | http://oss.labeye.cn/gxyq/imgs/20211231162732_COMv3lAK.jpg | 266 | 不能检测磁性物质 | 无 | 无 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 灵川县 | 灵田镇桂电花江校区4013 | 18.5 | 韦婷婷 | 15078356900 | xclin2008@163.com | 桂林电子科技大学花江校区4103 | 541004 | [6 empty] | 100.00% | 自治区教育厅 | 桂林电子科技大学 | 分析仪器 | 波谱仪器 | 其他 | 2022-05-11 | 2024-01-13 | 2021-12-28
5ffd4e53df0aa43c683d15a6 | 2005575S | 准连续光纤激光焊接切割一体机 | 无 | 无 |  | 机电工程学院 | 120499 | 购置 | 否 | 54.5 | 中国 | 武汉荣科激光自动化设备有限公司 | 2020-11-25 | 专用 | WCW-IQCW45 | 激光器系统：IPG QCW450光纤激光器激光平均功率：450w；峰值功率：4500w；配精密切割头和焊接头各一个，切割头和焊接头都配有相应可调气压气体保护装置；切割头激光聚焦光斑≤0.1mm，焊接头激光聚焦光斑≤0.2mm；直线电机龙门双驱结构，焊接/切割头运动，可升降可调节，行程：500mm*500mm* 100mm，最大运动速度：500mm/s；X/Y轴重复定位精度：≤±0.01mm；根据材料最大焊接厚度0.1-6.0mm，最大切割厚度2-6mm；工作模式：连续/脉冲； | 本设备可应用于实现切割/焊接材质广泛：不锈钢板、碳钢板、铜板、铝板、镍板、锰板等多种金属板材和管材。 | 机械工程 | 单位自有资金 | 科研，金属等材料的切/焊加工 | http://oss.labeye.cn/gxyq/imgs/20210112152150_p4B08LoL.png | 359.5 | 仪器仅限委托检验 | 无 | 无 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 七星区 | 桂林电子科技大学花江校区 | 0 | 龙芋宏 | 13471275965 | 38792839@qq.com | 广西桂林市七星区桂林电子科技大学花江校区 | 541000 | [6 empty] | 100.00% | 自治区教育厅 | 桂林电子科技大学 | 工艺实验设备 | 加工工艺实验设备 | 其他 | 2021-01-27 | 2024-01-13 | 2021-01-12
61c93545a06e7bf43f79ba59 | 2007677S | 双频激光器 | 无 | 无 |  | 光电工程学院 | 140101 | 购置 | 否 | 82.95 | 美国 | ZYGO | 2020-12-10 | 专用 | ZMI7724/7722 | <div>波长：632.9907nm;</div><div>频差：20MHz;</div><div>功率：单通道大于900uW</div> | 输出稳定的激光信号，用于精密位移测量 | 信息科学与系统科学 | 地方财政资金 | 用于精密位移测量 | http://oss.labeye.cn/gxyq/imgs/20211227114429_1pZAEZKb.jpg | 437 | 仪器既可以委托检验也可以上机实验 | 无 | 无 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 七星区 | 桂林电子科技大学花江校区 | 0 | 杜浩 | 18290015779 | 781057414@qq.com | 广西桂林灵川县桂林电子科技大学花江校区 | 541004 | [6 empty] | 100.00% | 自治区教育厅 | 桂林电子科技大学 | 激光器 | 激光器 | 激光器 | 2022-05-11 | 2023-02-02 | 2021-12-27
61cec01eb5708c2ed54ddfd3 | 2008252S | 透射式电子显微镜 | TEM | 无 |  | 生命与环境科学学院 | 010101 | 购置 | 否 | 572.6 | 日本 | 日本株式会社日立高新技术那珂事业所 | 2021-03-04 | 专用 | HT7800 | 1.技术指标：1.1分辨率：0.2nm。1.2加速电压：20-120KV(以100V为步长调节)。1.3▲放大倍数：高反差模式：X200～X200,000、高分辨模式：X4,000～X600,000、低倍模式：X50～X1,000。不更换硬件的前提下，可在同一台仪器上实现高分辨和高反差模式的一键切换，无需等待。1.4衍射长度：高反差方式 0.2～5.0m （9步）、高分辨方式 0.2～2.0 m （7步）。1.5束斑尺寸：高反差方式 0.6～2.0um （5步）、高分辨方式 0.6～1.0 um （5步）。1.6电子枪：钨灯丝，具有电流自动控制，灯丝计时，气压式自动升枪等功能。1.7 | 使用高速、高灵敏的COMS荧光屏相机取代了传统的荧光屏，将TEM操作统一于显示器上。 | 化学 | 地方财政资金 | 显微组织形貌观察及结构分析 | http://oss.labeye.cn/gxyq/imgs/20211231163444_unYy3AuK.png | 825 | 仪器既可以委托检验也可以上机实验 | 120元/小时 | 无 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 灵川县 | 灵田乡桂林电子科技大学花江校区生命与环境科学学院11教C101 | 136 | 胡寒冬 | 13788588664 | 348944890@qq.com | 桂林电子科技大学花江校区生环学院 | 541004 | [6 empty] | 100.00% | 自治区教育厅 | 桂林电子科技大学 | 分析仪器 | 电子光学仪器 | 透射电镜 | 2022-05-11 | 2025-07-01 | 2021-12-31
5858e0a01893b07080a3465d | 20090030 | 高性能数字采样示波器 | 无 | 无 |  | 信息与通信学院 | 040103 | 购置 | 否 | 93.95 | 美国 | 美国Agilent公司 | 2009-01-01 | 通用 | DS081204B | 高达40 GSa/s采样速率 本底噪声：5 mV/div时，为387 uV 触发抖动&lt; 500 fs（rms） 最低的硬件垂直灵敏度：5 mV/div。 | "4个模拟通道 12GHz模拟带宽 | 信息科学与系统科学 | 单位自有资金 | 科研，信号模拟 | https://oss.labeye.cn/2016/12/20/5858e05c1893b07080a3465b.jpg | 180 | 仪器既可以委托检验也可以上机实验 | 无 | 无 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 七星区 | 金鸡路1号 | 0 | 刘争红 | 15977329009 | 1392025503@qq.com | 桂林电子科技大学 | 541005 | [6 empty] | 100.00% | 自治区教育厅 | 桂林电子科技大学 | 电子测量仪器 | 通用电子测量仪器 | 示波器 | 2020-10-23 | 2023-02-02 | 2016-12-20
5dfc845d2310bb2f5c027339 | 20100013 | 网络矢量分析仪 | N5230A Network Analyzer | 无 |  | 材料科学与工程学院 | 030906 | 购置 | 否 | 79.67 | 美国 | 安捷伦科技有限公司/Agilent Technologies | 2010-01-01 | 专用 | 在20 GHz时达108 dB的动态范围 • 在1 kHz的IFBW下轨迹噪声<0.006 dB • 量测速度<9 µsec/point • 32个量测频道，每个频道最多16,001个点 | • 在20 GHz时达108 dB的动态范围 • 在1 kHz的IFBW下轨迹噪声&lt;0.006 dB • 量测速度&lt;9 µsec/point • 32个量测频道，每个频道最多16,001个点 • 支持TRM/LRM校验，以达到最准确的晶圆上、接上夹具与波导量测 | 1.测试微波陶瓷的介电常数、2.损耗、3.频率温度系数、4.以及吸波系数 | 材料科学 | 单位自有资金 | 测试微波陶瓷的介电常数、损耗和频率温度系数，以及吸波系数 | https://oss.labeye.cn/gxyq/imgs/20191220161705-PlNK5KFx.png | 3060 | 仪器仅限委托检验 | 无 | 无 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 七星区 | 金鸡路1号 | 0 | 袁昌来 | 13481392284 | 1392025503@qq.com | 广西桂林市七星区桂林电子科技大学花江校区材料学院 | 541000 | [6 empty] | 100.00% | 自治区教育厅 | 桂林电子科技大学 | 计量仪器 | 电子学计量仪器 | 矢量网络分析仪 | 2020-10-23 | 2023-02-02 | 2019-12-20
5df997ee25721e5790d73c91 | 20101136 | 贴片机 | Universal AI42E | 无 |  | 机电工程学院 | 120301 | 购置 | 否 | 139.5 | 美国 | Universal | 2010-01-02 | 专用 | AI42E | 1泛用贴片机 ：环球贴片机 GSM 2 贴片速度：可贴0603以上chip及各种IC器件6500 cph | 贴电阻、电容、IC等常用器件 | 机械工程,电子与通信技术 | 单位自有资金 | 电路板组装贴片工艺 | https://oss.labeye.cn/gxyq/imgs/20191218110555-4EwhUGbn.JPG | 112 | 仪器既可以委托检验也可以上机实验 | 无 | 无 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 灵川县 | 桂林电子科技大学机电工程学院smt室 | 0 | 陈小勇 | 15977340961 | 160cxy@164.com | 桂林电子科技大学机电工程学院smt室 | 541004 | [6 empty] | 100.00% | 自治区教育厅 | 桂林电子科技大学 | 工艺实验设备 | 电子工艺实验设备 | 电路板制造工艺实验设备 | 2020-10-23 | 2023-02-02 | 2019-12-18
5df9901d25721e5790d73ab9 | 20101138 | ERSA回流炉 | ERSA HOTFLOW | 无 |  | 机电工程学院 | 120301 | 购置 | 否 | 61.8 | 德国 | ERSA | 2010-07-01 | 专用 | HOTFLOW2/14 | 1、上下各7 个加热区，2个冷却区的热风回流炉，可充氮气。 2、 最高加热350℃，可做无铅产品； 3、PCB横向温差为：±2度； 4、轨道最大可调宽度400ｍｍ； 5、温度控制精度为：±1度 | 设置炉温曲线，焊接电路板 | 机械工程 | 单位自有资金 | 电路板组装焊接工艺 | https://oss.labeye.cn/gxyq/imgs/20191218102548-C3XiFyoM.JPG | 129 | 仪器既可以委托检验也可以上机实验 | 无 | 无 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 七星区 | 桂林电子科技大学机电工程学院smt室 | 0 | 陈小勇 | 15977340961 | 160cxy@163.com | 桂林电子科技大学机电工程学院smt室 | 541004 | [6 empty] | 100.00% | 自治区教育厅 | 桂林电子科技大学 | 工艺实验设备 | 电子工艺实验设备 | 电路板制造工艺实验设备 | 2020-10-23 | 2023-02-02 | 2019-12-18
5858d2741893b07080a3456e | 20101320 | 热分析仪 | Thermal analyzer | 无 |  | 材料科学与工程学院 | 010999 | 购置 | 否 | 59.52 | 德国 | 德国耐驰公司 | 2010-01-01 | 专用 | Star449 f3 | 温度范围：-150 ... 2000℃ 升降温速率：0.001 ... 50 K/min（取决于炉体配置） 最大称重量：35000 mg 称重解析度：0.1 μg DSC 解析度：&lt; 1μW（取决于配备的传感器） 气氛：惰性，氧化，还原，静态，动态 标配用于 2 路吹扫气和 1 路保护气的电磁阀。 3 路气体的质量流量计，用于气流量的数字化精确控制（选件） 真空密闭结构，真空度 10-2 mbar 对于单 TG 支架可配备 c-DTA?（计算型 DTA）功能，用于温度校正及额外的DTA信息获取。 TG-DSC 与 TG-DTA 样品支架，用于真正的同步测量。 | 吸附、解吸附，溶剂的损耗，氧化、还原反应，水合、脱水，分解等。广泛应用于无机材料、金属材料与复合材料等各领域的研究开发、工艺优化与质量监控。 | 材料科学 | 单位自有资金 | 小块金属、无机非金属样品相变测定、热效应测定 | http://oss.labeye.cn/gxyq/imgs/20210125113134_L4N94ao8.png | 325.4 | 仪器既可以委托检验也可以上机实验 | 无 | 无 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 七星区 | 金鸡路1号 | 0 | 唐成颖 | 13077653978 | 1392025503@qq.com | 广西桂林市七星区桂林电子科技大学花江校区材料学院 | 541004 | [6 empty] | 100.00% | 自治区教育厅 | 桂林电子科技大学 | 分析仪器 | 热分析仪器 | 其他 | 2020-10-23 | 2024-01-13 | 2016-12-20
5dfb3d0cec64780b58d24e9c | 20101710 | MIMO接收机测试仪 | MIMO Receiver Test Instrument | 无 |  | 信息与通信学院 | 040503 | 购置 | 否 | 608.18 | 美国 | 安捷伦科技有限公司 | 2010-07-01 | 专用 | N5106A | "频率范围：250MHz~6GHz(受C8频率限制) MIMO实现路数：4 x 4 发射信号带宽：E8267D内调制80MHz, E8267D外调制120MHz 接收信号带宽：&gt;=100MHz 发射通道存储深度：E8267D内调制时：64Msa，外调制时N8241A：16Msa (N5106：512Msa ) 接收通道数采卡存储深度：1GBits " | "1、频率范围：250MHz ~6GHz和20GHz； 2、信号带宽：100MHz带宽； 3、支持4X4MIMO射频收发和信道模拟； 4、具有干扰及噪声叠加功能的自动测试平台。 " | 电子与通信技术 | 地方财政资金 | <span style="color: rgba(51, 51, 51, 1); font-family: arial; font-size: 13px">提供通用信号生成和信道仿真</span> | https://oss.labeye.cn/gxyq/imgs/20191219170339-Y5zi8LpY.jpg | 285 | 仪器仅限委托检验 | 无 | 无 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 七星区 | 金鸡路1号 | 0 | 刘争红 | 18978381211 | ynou@guet.edu.cn | 桂林电子科技大学信息与通信学院 | 541000 | [6 empty] | 100.00% | 自治区教育厅 | 桂林电子科技大学 | 电子测量仪器 | 大规模集成电路测试仪器 | 数模混合信号测试系统 | 2020-10-23 | 2024-12-30 | 2019-12-19
5df9953525721e5790d73bd9 | 20102538 | 热测试仪 | 无 | 无 |  | 机电工程学院 | 010999 | 购置 | 否 | 113.84 | 匈牙利 | Mentor Graphics Limited | 2010-07-01 | 专用 | T3Ster | 1.测试通道：8通道； 2.实时测量的时间分辨率：1μs； 3.温度控制范围：10ºC~90ºC； 4.温度精度：0.2ºC； 5.最大允许器件功率：100W(50V，2A，R-Switch模式) | T3Ster是一款先进的半导体器件封装热特性测试仪器，在数分钟内提供各类封装的热特性数据。T3Ster 设备提供了非破坏性的热测试方法，通过改变电子器件的功率输入，测试设备热相关参数，测试出电子器件的瞬态温度变化曲线；对温度变化曲线进行数值处理，抽取出结构函数；从结构函数中自动分析出热阻和热容等热属性参数。 | 材料科学,机械工程 | 单位自有资金 | 科研，实时测试，为仿真提供实时数据 | https://oss.labeye.cn/gxyq/imgs/20191218105332-0h8w7zyB.jpg | 230 | 仪器既可以委托检验也可以上机实验 | 无 | 无 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 灵川县 | 桂林电子科技大学花江校区机电大楼 | 0 | 耿道双 | 13557331891 | 1094861305@qq.com | 灵田乡西岸村桂林电子科技大学花江校区机电大楼 | 541004 | [6 empty] | 100.00% | 自治区教育厅 | 桂林电子科技大学 | 分析仪器 | 热分析仪器 | 其他 | 2020-10-23 | 2025-07-01 | 2019-12-18
5850b4571893b0915ce51c89 | 20111672 | 视听刺激系统 | Audio visual stimulation system | 无 |  | 生命与环境科学学院 | 090299 | 购置 | 否 | 52.78 | 美国 | 美国AVOTEC公司 | 2011-01-01 | 专用 | ACOTEC(SS3100) | 视觉系统 内置屏幕分辨率： VGA, 800 (x3) x 600 像数；2、信号传递：通过光纤信号传递系统连接操作室和核磁室； 听筒 平坦的频率响应(8Hz-35kHz)；高级听觉保护(消除由MRI扫描引起的+30dB噪声) 同步盒 可通过应用微型控制器灵活的菜单系统选择需要的脉冲并将其转换成软件包所呈现的刺激，从而达到fMRI范例同MR信号的方便同步。 响应手柄 按照人体学设计的四按钮光纤响应信号获取系统。光电接口单元提供实时的被试反馈响应和精确的行为数据分段。光学原理的4个按钮设计；接口单元：光电接口单元，支持TTL,Serial，USB | 1、 在磁共振下，通过眼罩式屏幕中不同形状、颜色等图像对受试者进行视觉刺激； 2、 通过耳机播放不同类型的声音信号，对受试者进行听觉刺激； 3、 与听觉和视觉系统相配合，对受试者进行听觉和视觉刺激，受试者通过相应手柄做出响应，以便观察MRI图像的变化。 | 生物学,基础医学,临床医学,药学 | 单位自有资金 | 功能磁共振检测 | https://oss.labeye.cn/2016/12/14/5850b6de1893b0915ce51c9f.JPG | 651 | 仪器既可以委托检验也可以上机实验 | 120元/小时 | www.yq.guet.edu.cn | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 灵川县 | 灵田乡西岸村桂林电子科技大学花江校区 | 651 | 陈真诚 | 15295885965 | chenzhcheng@163.com | 广西桂林市桂林电子科技大学 | 541004 | [6 empty] | 100.00% | 自治区教育厅 | 桂林电子科技大学 | 医学诊断仪器 | 影像诊断仪器 | 其他 | 2020-10-23 | 2025-07-01 | 2016-12-14
5dfba0f1ec64780b58d26075 | 20112396 | 气体吸附分析仪 | 无 | 无 |  | 材料科学与工程学院 | 030199 | 购置 | 否 | 75.7 | 法国 | 法国塞塔拉姆仪器公司 | 2011-01-01 | 专用 | PCTPro2000 | 1.自动控制高压测量，压力可达200atm;2.样品从低温到400摄氏度；3.自动PID控制气体压力系统 | 1.自动控制高压测量，压力可达200atm;2.样品从低温到400摄氏度；3.自动PID控制气体压力系统 | 材料科学 | 地方财政资金 | 材料吸氢性能表征分析 | https://oss.labeye.cn/gxyq/imgs/20191220000030-SXsLxDxs.png | 344 | 仪器仅限委托检验 | 500/小时 | 无 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 七星区 | 金鸡路1号 | 40 | 王凤 | 18810383930 | 13978316492@qq.com | 广西区桂林市七星区金鸡路1号（桂林电子科技大学花江校区第四教学楼4105室） | 541004 | [6 empty] | 100.00% | 自治区教育厅 | 桂林电子科技大学 | 计量仪器 | 长度计量仪器 | 其他 | 2020-10-23 | 2024-01-13 | 2019-12-20
5dfb7024ec64780b58d2580b | 20112611 | 超高真空磁控溅射及离子镀沉积设备 | Ultra-high vacuum magnetron sputtering and ion plating deposition equipment | 无 |  | 材料科学与工程学院 | 030699 | 购置 | 否 | 69.9 | 中国 | 北京泰科诺科技有限公司 | 2011-01-01 | 通用 | TSU | • 在20 GHz时达108 dB的动态范围 • 在1 kHz的IFBW下轨迹噪声&lt;0.006 dB • 量测速度&lt;9 µsec/point • 32个量测频道，每个频道最多16,001个点 • 支持TRM/LRM校验，以达到最准确的晶圆上、接上夹具与波导量测 | 镀膜 | 材料科学 | 地方财政资金 | 表面改性 | https://oss.labeye.cn/gxyq/imgs/20191219204200-KcQ0anJT.png | 384 | 仪器仅限委托检验 | 500元/时 | 无 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 七星区 | 金鸡路1号 | 0 | 王成磊 | 18078361667 | clw0919@163.com | 广西区桂林市七星区金鸡路1号（桂林电子科技大学花江校区第四教学楼4109室） | 541000 | [6 empty] | 100.00% | 自治区教育厅 | 桂林电子科技大学 | 计量仪器 | 声学计量仪器 | 其他 | 2020-10-23 | 2023-02-02 | 2019-12-19
5dfb7284ec64780b58d2588c | 20112612 | 横流CO2激光器 | Cross-flow CO2 laser | 无 |  | 材料科学与工程学院 | 030499 | 购置 | 否 | 93.3 | 中国 | 武汉大族金石凯有限公司 | 2011-01-01 | 专用 | GS-TFL-6000 | 该台大型仪器设备可以实现6kW横流CO2激光器 | 激光表面强化 | 材料科学 | 地方财政资金 | 表面改性 | https://oss.labeye.cn/gxyq/imgs/20191219204941-7zBCC9pV.png | 420 | 仪器仅限委托检验 | 500元/时 | 无 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 七星区 | 金鸡路1号 | 0 | 王成磊 | 18078361667 | clw0919@163.com | 广西区桂林市七星区金鸡路1号（桂林电子科技大学花江校区第四教学楼4109室） | 541000 | [6 empty] | 100.00% | 自治区教育厅 | 桂林电子科技大学 | 计量仪器 | 电磁学计量仪器 | 其他 | 2020-10-23 | 2023-02-02 | 2019-12-19
5dfb2425ec64780b58d2478d | 20112677 | 微波暗室 | 无 | 无 |  | 信息与通信学院 | 050508 | 购置 | 否 | 84.19 | 中国 | 大连东信公司 | 2011-01-01 | 通用 | GD001 | 微波暗室尺寸：9m×7m×6m，角锥泡沫吸波材料：500mm*500mm*500mm，反射电平小于-90dB，频率范围：0.75-40 GHz | 微波暗室就是用吸波材料来制造一个封闭空间，当电磁波入射到墙面、天棚、地面时,绝大部分电磁波被吸收,而透射、反射极少，这样就可在暗室内制造出一个纯净的电磁环境。微波暗室可方便排除外界及内部反射引入的电磁干扰，精确测量待测体的电磁辐射。 | 电子与通信技术 | 地方财政资金 | 电磁波辐射状态，电磁波空间分布 | https://oss.labeye.cn/gxyq/imgs/20191219151732-UC3ql3hj.jpg | 530 | 仪器仅限委托检验 | 无 | 无 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 七星区 | 金鸡路1号 | 0 | 李晓峰 | 13978387088 | 376774545@qq.com | 广西区桂林市七星区金鸡路1号桂林电子科技大学信息与通信学院 | 541000 | [6 empty] | 100.00% | 自治区教育厅 | 桂林电子科技大学 | 海洋仪器 | 海洋遥感／遥测仪器 | 中分辨率成像光谱仪 | 2020-10-23 | 2023-02-02 | 2019-12-19
5dfc736393abbf4da075719c | 20113836 | 射频半自动探针台 | 无 | 无 |  | 信息与通信学院 | 010103 | 购置 | 否 | 100.87 | 美国 | 美国CASCADE 公司 | 2011-07-01 | 专用 | 12000B-S | 1、 8”半自动射频探针台，移动范围达203mm*203mm或以上 2、定位方式和精度：半自动; X, Y轴精度优于0.1um, 重复精度优于+/-1um, 移动准确度优于2um; Z轴精度优于1um, 重复精度需优于+/-1um, XY轴移动速度优于51mm/ sec 3、和射频探针搭配可满足最高达325GHz频率范围的芯片或wafer测试要求 4、至少配置3个不同倍率的物镜，显微镜放大倍率不低于400倍 | 采用探针、探卡等链接各中测试设备对8英寸晶圆测试，芯片裸片测试 | 电子与通信技术 | 单位自有资金 | 采用探针、探卡等链接各中测试设备对8英寸晶圆测试，芯片裸片测试 | https://oss.labeye.cn/gxyq/imgs/20191220152543-1BxmBSCp.png | 502 | 仪器既可以委托检验也可以上机实验 | 无 | 无 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 七星区 | 金鸡路1号 | 0 | 韦保林 | 15507833348 | 1792096605@qq.com | 桂林电子科技大学花江校区 | 541000 | [6 empty] | 100.00% | 自治区教育厅 | 桂林电子科技大学 | 分析仪器 | 电子光学仪器 | 电子探针 | 2020-10-23 | 2024-01-13 | 2019-12-20
5dfc390793abbf4da075660b | 20114778 | 数字集成电路设计平台 | IC5141 | 无 |  | 信息与通信学院 | 040599 | 购置 | 否 | 133.57 | 美国 | cadence | 2011-07-01 | 专用 | INNOVUS15.2 | Cadence®Innovus™实现系统针对业界领先的嵌入式处理器以及16nm、14nm、10nm和7nm进程进行了优化，帮助您以更快的加速性能获得早期设计。Innovus系统在布局、优化、路由和时钟方面具有独特的新功能，它的架构考虑了设计流程中的上下游步骤和效果。这种体系结构最小化了设计迭代，并提供了快速进入市场所需的运行时增强。使用Innovus系统，您将能够构建集成的、差异化的系统，风险更低。 | 数字集成电路设计中的版图规划、预布线、时序分析、时钟树综合、详细布线、时序优化等环节 | 电子与通信技术,计算机科学技术 | 中央财政资金,地方财政资金 | 数字集成电路设计 | https://oss.labeye.cn/gxyq/imgs/20191220105703-5fjzYAPt.png | 560 | 仪器既可以委托检验也可以上机实验 | 无 | 无 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 七星区 | 金鸡路1号 | 0 | 翟江辉 | 13607731613 | 39808723@qq.com | 桂林电子科技大学花江校区 | 541000 | [6 empty] | 100.00% | 自治区教育厅 | 桂林电子科技大学 | 电子测量仪器 | 大规模集成电路测试仪器 | 其他 | 2020-10-23 | 2023-02-02 | 2019-12-20
5df881659c356b435c332f96 | 20120611 | 矢量网络分析仪 | 无 | 无 |  | 信息与通信学院 | 030906 | 购置 | 否 | 89.94 | 美国 | 美国安捷伦公司 | 2012-01-01 | 通用 | N5244A | "1. 频率范围：10 MHz ~ 43.5GHz； 2. 测试端口：2端口； 3. 系统动态范围(测试端口接入，保证值)： 114dB，100 MHz~1 GHz； 118dB，1 GHz ~ 26.5 GHz； 112dB，26.5 GHz ~ 43.5 GHz； 4. 最大输出功率（1GHz ~ 43.5GHz，保证值）：+8dBm； 5. 本底噪声(10 Hz IFBW)：-110dBm； 6. 轨迹噪声(1 kHz IFBW，保证值)： 幅度: 0.003 dB rms，1 GHz-43.5 GHz； 相位: 0.03 deg rms，1 GHz-43.5 GHz； 7. 温度稳定度（1 GHz-43.5 GHz，保证值）： 幅度：0.025 dB/°C； 相位：0.750°/°C； 8. 中频带宽范围：1 Hz ～15 MHz； 9. 谐波：-60 dBc；" | 天线、滤波器和放大器等射频微波器件分析测试，网络传输性能分析。 | 信息科学与系统科学 | 单位自有资金 | 射频微波器件分析测试 | https://oss.labeye.cn/gxyq/imgs/20191217151855-Sf2wO060.png | 510 | 仪器仅限委托检验 | 无 | 无 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 七星区 | 金鸡路1号 | 0 | 李晓峰 | 13978387085 | 304176485@qq.com | 桂林电子科技大学花江校区信息与通信学院 | 541004 | [6 empty] | 100.00% | 自治区教育厅 | 桂林电子科技大学 | 计量仪器 | 电子学计量仪器 | 矢量网络分析仪 | 2020-10-23 | 2024-12-30 | 2019-12-17
5dfb3382ec64780b58d24c05 | 20120921 | 矢量网络分析仪 | 无 | 无 |  | 信息与通信学院 | 030906 | 购置 | 否 | 72.22 | 美国 | 美国 Agilert | 2012-01-01 | 专用 | MY49001635 | "• 108 dB 的动态范围和 &lt;0.006 dB 的迹线噪声 • &lt;9 微秒/点的测量速度，32 个通道，20001 个测量点 • 支持 TRL/LRM 校准，提供晶圆、夹具和波导测量 " | S参数测试 | 电子与通信技术 | 单位自有资金 | S参数测试 | https://oss.labeye.cn/gxyq/imgs/20191219162255-W35xL2Qe.png | 552 | 仪器仅限委托检验 | 无 | 无 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 七星区 | 金鸡路1号 | 0 | 韦保林 | 15507833348 | 1792096605@qq.com | 广西桂林市七星区金鸡路1号桂林电子科技大学电子工程与自动化学院 | 541000 | [6 empty] | 100.00% | 自治区教育厅 | 桂林电子科技大学 | 计量仪器 | 电子学计量仪器 | 矢量网络分析仪 | 2020-10-23 | 2024-01-13 | 2019-12-19
5dfb31d2ec64780b58d24b7a | 20121900 | 多功能引线键合机 | Hybond626 | 无 |  | 信息与通信学院 | 040599 | 购置 | 否 | 58.38 | 美国 | 美国HYBOND公司 | 2012-01-01 | 专用 | S/N2325 | 本设备可采用加热和超声波方式实现集成电路或器件的键合引线的楔焊、球焊以及楔焊和球焊的结合；性能指标可达到：线径范围为12.7- 75μm，金带范围达25.4 ×510μm，深腔大于13 毫米，可储存75个器件的程序等。 | 芯片键合引线 | 电子与通信技术 | 地方财政资金 | 芯片键合引线 | https://oss.labeye.cn/gxyq/imgs/20191219161604-LSjFjy6y.jpg | 512 | 仪器仅限委托检验 | 无 | 无 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 七星区 | 金鸡路1号 | 0 | 韦保林 | 15507833348 | 1792096605@qq.com | 广西桂林桂林电子科技大学生命与环境科技大学 | 541000 | [6 empty] | 100.00% | 自治区教育厅 | 桂林电子科技大学 | 电子测量仪器 | 大规模集成电路测试仪器 | 其他 | 2020-10-23 | 2024-01-13 | 2019-12-19
5dfc61e993abbf4da0756e4b | 20121963 | 原子吸收分光光度计 | 无 | 无 |  | 材料科学与工程学院 | 010403 | 购置 | 否 | 51.26 | 德国 | 耶拿分析仪器股份公司 | 2012-01-01 | 通用 | ZEEnit700p | "1、光度计：高光通量的单光束/双光束自动切换技术 2、单色器：Czemy Turner单色器，波长范围：185-900nm 3、光栅面积：54x54mm 4、灯 座：全自动8灯座，自动准直 5、背景校正：电子调谐氘空心阴极灯和三磁场塞曼效应双扣背景 6、磁场强度:0.1-1.0T 可调，可在2-磁场塞曼和3-磁场塞曼模式间切换" | " 材料样品化学成分的定性" | 材料科学 | 地方财政资金 | "1、常量及微量、痕量元素分析； 2、样品化学成分的定性、定量分析" | https://oss.labeye.cn/gxyq/imgs/20191220134533-mdAlMt6b.png | 732 | 仪器仅限委托检验 | 无 | 无 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 灵川县 | 桂林电子科技大学 | 34 | 龙乾新 | 17307733778 | daipeibang@guet.edu.cn | 广西桂林市七星区桂林电子科技大学花江校区材料学院 | 541004 | [6 empty] | 100.00% | 自治区教育厅 | 桂林电子科技大学 | 分析仪器 | 光谱仪器 | 原子吸收分光光度计 | 2020-10-23 | 2024-01-13 | 2019-12-20
5dfc5d2493abbf4da0756d9d | 20121964 | 原子力显微镜 | Atomic Force Microscope | 无 |  | 材料科学与工程学院 | 030401 | 购置 | 否 | 65.09 | 德国 | BRUKER公司 | 2012-01-01 | 通用 | INNOVASPAA | 探针检测范围：5um范围扫描<div>成像类型：三维</div> | 通过检测探针和样品作用力来表征样品表面的三维形貌 | 材料科学 | 地方财政资金 | 薄膜材料表面表征检测 | https://oss.labeye.cn/gxyq/imgs/20191220131808-yhivs19F.png | 600 | 仪器仅限委托检验 | 100.00元/时（自己配探针） | 无 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 灵川县 | 桂林电子科技大学 | 0 | 熊健 | 13471275449 | lilin1236@guet.edu.cn | 广西区桂林市七星区金鸡路1号（桂林电子科技大学花江校区第四教学楼4108-3室） | 541004 | [6 empty] | 100.00% | 自治区教育厅 | 桂林电子科技大学 | 计量仪器 | 电磁学计量仪器 | 超导强磁场标准 | 2020-10-23 | 2024-01-13 | 2019-12-20
5df8e27b9c356b435c3341d5 | 20122548 | 关节臂激光扫描测量机 | 无 | 无 |  | 机电工程学院 | 039900 | 购置 | 否 | 62.69 | 美国 | 美国FARO公司 | 2012-01-01 | 专用 | FAR0-24 | "关节臂激光扫描测量设备：（1）接触式测量单点精度0.005mm；（2）接触式测量空间长度精度0.018mm；（3）非接触式测量单点精度0.02mm；（4）接触式测量空间长度精度0.05mm. " | （1）现场测量，可用于车间现场或计量实验室，在现场进行测量；（2）重大物体测量，对模具、大型机器、飞机、汽车等大或重的产品的三坐标测量；（3）在线检测，传统设备无法比拟的柔性；（4）设备检修：可用于大型设备如飞机、汽车、潜艇、发电机等变形或磨损的检测；（5）质量检测，产品进行计算机辅助检测，可及时发现产品与原始设计间 的误差，以便改进产品设计和制造工艺，提高产品质量。 | 机械工程 | 单位自有资金 | 样品表面形状、形貌和几何误差测试、分析检测 | https://oss.labeye.cn/gxyq/imgs/20191217220815-d6GdwHP3.jpg | 260 | 仪器仅限委托检验 | 500/次（不超过4小时），1200/天 | 无 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 七星区 | 桂林电子科技大学校区 | 154 | 唐哲敏 | 13677738696 | 410138565@qq.com | 灵田乡西岸村桂林电子科技大学花江校区机电大楼121 | 541004 | [6 empty] | 100.00% | 自治区教育厅 | 桂林电子科技大学 | 计量仪器 | 其他 | 其他 | 2020-10-23 | 2024-01-13 | 2019-12-17
5def4b86c7371c00309b7419 | 20123389 | 频谱分析仪 | 无 | 无 |  | 电子工程与自动化学院 | 040108 | 购置 | 否 | 60.05 | 美国 | 安捷伦公司 | 2012-01-01 | 通用 | N9030A | 测量带宽3 Hz 至 26.5 GHz，总体幅度精度 ±0.19 dB 最大实时带宽160 MHz 1 GHz 时的最大三阶动态范围119 dB 100% 截获概率的最短信号持续时间 3.57 µs 2 GHz 时的 DANL，不配备前置放大器 -155 dBm/Hz 上电一年内精度优于 ± (1 x 1 x 10 -7 + 1.5 x 10 -8 + 4 x 10 -8 ) ，频率响应优于2.5dB | 拥有 160 MHz 分析带宽和卓越性能，可降低测量不确定度和显示更多的信号细节，在 160 MHz 的分析带宽上提供高达 75 dB 的无杂散动态范围。通过是德科技智能混频器可将频率扩展到 110 GHz；使用其他厂商的混频器最高可扩展到 THz 级 使用实时频谱分析功能捕获瞬态信号或间歇信号 。 | 电子与通信技术 | 单位自有资金 | 显示被测信号的频谱、幅度、频率，可以全景显示，也可以选定带宽测试 | https://oss.labeye.cn/gxyq/imgs/20191210153824-OOjifj56.png | 1202 | 仪器既可以委托检验也可以上机实验 | 300元/小时 | 无 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 灵川县 | 灵川乡灵田镇桂林电子科技大学花江校区四创中心2号楼202室 | 0 | 蒙超勇 | 18395565118 | tchen@guet.edu.cn | 广西桂林市金鸡路1号桂林电子科技大学7教512室 | 541004 | [6 empty] | 100.00% | 自治区教育厅 | 桂林电子科技大学 | 电子测量仪器 | 通用电子测量仪器 | 频谱分析仪 | 2020-10-23 | 2025-07-01 | 2019-12-10
5def561ac7371c00309b7655 | 20123418 | 太赫兹透视反射光谱仪 | 无 | 无 |  | 电子工程与自动化学院 | 010499 | 购置 | 否 | 219.82 | 美国 | 美国Microtech公司 | 2012-01-01 | 专用 | THZ | &nbsp;具有 8 个通道，输入频率范围为直流至 2 GHz，12 位分辨率； 高达 3.2 GS/s 采样率（在交织采样模式下）； 多模块处理同步，支持超过 100 个相位相干通道； 板上 FPGA 可以生成定制处理算法或 OTS 宽带实时数字下变频（DDC） M9703A 通过 4 个 Virtex 6 FPGA 提供实时数据处理功能，具有极长时间的采集能力，与 W1462BP SystemVue FPGA Architect 同时运行时，可以实施定制处理算法。该软件可将通信物理层(PHY)架构设计的工作量减少一半,提升实际性能； 适用于现有的设计流程能够同时处理基带和射频效应，并且可以提供超越一般工具的重要性能和适用性优势。 | 该软件将自身的HDL IP模块与硬件设计套件提供的模块结合使用，可快速生成高质量的代码，并提供SystemVue平台的所有用户界面和验证优势，支持HDL设计人员在GUI或文本界面中进行ESL级设计，可以把SystemVue用作进行通信物理层IP设计的原始平台 | 化学 | 单位自有资金 | 透射谱、反射谱分析及成像 | https://oss.labeye.cn/gxyq/imgs/20191210161646-FC0ubnDm.png | 1650 | 仪器既可以委托检验也可以上机实验 | 300元/小时 | 无 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 灵川县 | 灵川乡灵田镇桂林电子科技大学花江校区慧谷3#楼3-405室 | 0 | 张活 | 15078347839 | 103725979@qq.com | 桂林电子科技大学花江校区电子工程与自动化学院 | 541004 | [6 empty] | 100.00% | 自治区教育厅 | 桂林电子科技大学 | 分析仪器 | 光谱仪器 | 其他 | 2020-10-23 | 2025-07-01 | 2019-12-10
5def5ce8c7371c00309b781e | 20123420 | 太赫兹时域光谱仪 | 无 | 无 |  | 电子工程与自动化学院 | 010499 | 购置 | 否 | 175.18 | 美国 | 美国Z0MEGA公司 | 2012-01-01 | 专用 | Z-3 | *光谱范围：0.1-3.5THz *频率分辨率：&lt;5GHz (After FFT) *最大时间延迟：&gt;1300ps *动态范围：70dB *工作模式：透射/反射/扫描系统 *反射样品距离：50cm+/-2.5cm *THz发射源：PCA *THz探测器：ZnTe电光晶体 *软件：支持Labview开发软件 尺寸：26”×20”×12” 重量：&lt;23KG | （1）可以对样品进行二维扫描成像。 （2）可测量样品的反射和透射光谱，并通过傅立叶变换得到频域谱。 （3）可以获得入射角分别为00、50、100和200时的太赫兹时域反射光谱。 | 化学 | 单位自有资金 | 利用飞秒激光激发天线产生太赫兹波段的电磁辐射，对样品的太赫兹波段的时间谱进行扫描 | https://oss.labeye.cn/gxyq/imgs/20191210164055-FYCTiyQ9.png | 1450 | 仪器既可以委托检验也可以上机实验 | 300元/小时 | 无 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 灵川县 | 灵川乡灵田镇桂林电子科技大学花江校区慧谷3#楼3-405室 | 0 | 张活 | 15078347839 | 103725979@qq.com | 桂林电子科技大学花江校区电子工程与自动化学院 | 541004 | [6 empty] | 100.00% | 自治区教育厅 | 桂林电子科技大学 | 分析仪器 | 光谱仪器 | 其他 | 2020-10-23 | 2025-07-01 | 2019-12-10
5dfc6e4093abbf4da075708f | 20123498 | 噪声分析仪 | N8975A | 无 |  | 信息与通信学院 | 040199 | 购置 | 否 | 75 | 美国 | 安捷伦 | 2012-01-01 | 专用 | N8975A | 1）频率范围：0MHz-40GHz； 2）带宽：100kHz-4MHz； 3）增益测量精度： &lt; 0.17 dB； 4）可完成变频、非变频器件测试；； 5）噪声源驻波：1.22:1； 6）兼容N4000系列和346X系列的噪声源； 7）可同时提供噪声系数和增益测量，并可以多种格式查看、打印和保存数据/显示； | 0MHz-40GHz频率范围的变频、非变频器件及电路的噪声测试 | 信息科学与系统科学,信息与系统科学相关工程与技术 | 单位自有资金 | 0MHz-40GHz频率范围的变频、非变频器件及电路的噪声测试 | https://oss.labeye.cn/gxyq/imgs/20191220152349-ZuGtd1ZO.png | 453 | 仪器既可以委托检验也可以上机实验 | 无 | 无 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 七星区 | 桂林电子科技大学花江校区 | 0 | 韦保林 | 15507833348 | 1792096605@qq.com | 桂林电子科技大学花江校区 | 541004 | [6 empty] | 100.00% | 自治区教育厅 | 桂林电子科技大学 | 电子测量仪器 | 通用电子测量仪器 | 其他 | 2020-10-23 | 2024-01-13 | 2019-12-20
5df7440ae83a675754629ebd | 20123645 | 电子束加工集成系统 | 无 | 无 |  | 机电工程学院 | 120402 | 购置 | 否 | 223.3 | 中国 | 桂林奇达机电科技有限公司 | 2012-01-01 | 专用 | SEB6/60/40/30/ | 电子束熔炼：40kW，60kV；电子束焊接：6kW，60kV；电子束扫描：6kW，60kV; 电子束区熔：20kW，61kV。 | 电子束熔炼、电子束焊接、电子束表面处理、电子束区熔 | 材料科学,机械工程 | 单位自有资金 | 金属材料焊接、表面强化处理 | https://oss.labeye.cn/gxyq/imgs/20191216164455-izM9Z3EI.jpg | 229.5 | 仪器既可以委托检验也可以上机实验 | 无 | 无 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 七星区 | 金鸡路1号 | 0 | 刘海浪 | 13768749062 | hyp@guet.edu.cn | 桂林市金鸡路1号 | 541004 | [6 empty] | 100.00% | 自治区教育厅 | 桂林电子科技大学 | 工艺实验设备 | 加工工艺实验设备 | 电加工工艺实验设备 | 2020-10-23 | 2024-01-13 | 2019-12-16
5858e3c41893b07080a346c2 | 20124065 | X射线衍射仪 | X-Ray diffractometer | 无 |  | 材料科学与工程学院 | 010301 | 购置 | 否 | 169.63 | 荷兰 | PANalytical荷兰帕纳科 | 2012-07-01 | 专用 | Empyrean PIXcel3D | 最大输出功率3kW 最小可控步长 0.0001° 整机重现性0.001、可进行0维、1维测试及动态观测2维德拜环变化、测温范围11 K-1473K、角度测试范围：-110º≤2θ≤168º | 1）对单晶、多晶和非晶样品进行结构参数分析。 2）物相鉴定和定量分析、室温至高温段的物相分析。 3）晶胞参数测定、多晶X-射线衍射的指标化以及晶粒尺寸和结晶度的测定。 | 材料科学 | 地方财政资金 | 测量材料X射线衍射图谱 | https://oss.labeye.cn/gxyq/imgs/20191220162708-IG3endB3.png | 400 | 仪器仅限上机使用 | 无 | 无 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 七星区 | 金鸡路1号 | 0 | 杜玉松 | 15296008093 | 1392025503@qq.com | 广西桂林市七星区桂林电子科技大学花江材料学院 | 541004 | [6 empty] | 100.00% | 自治区教育厅 | 桂林电子科技大学 | 分析仪器 | X射线仪器 | X射线衍射仪 | 2020-10-23 | 2024-01-13 | 2016-12-20
5dfbaa34ec64780b58d261b9 | 20124066 | 热分析系统 | 无 | 无 |  | 材料科学与工程学院 | 990000 | 购置 | 否 | 110.73 | 美国 | TA公司 | 2012-07-01 | 通用 | DSC-Q2000 | 该台大型仪器设备最大加热温度可以达到1300℃ | 相变温度测试 | 材料科学 | 地方财政资金 | 相图的实验测定 | https://oss.labeye.cn/gxyq/imgs/20191220004137-iQRm8uFj.png | 402 | 仪器仅限委托检验 | 200.00元/时 | 无 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 七星区 | 金鸡路1号 | 26 | 姚青荣 | 18207735160 | duyusong@guet.edu.cn | 广西区桂林市七星区金鸡路1号（桂林电子科技大学花江校区第四教学楼4108-3室） | 541004 | [6 empty] | 100.00% | 自治区教育厅 | 桂林电子科技大学 | 其他仪器 | 其他 | 其他 | 2020-10-23 | 2024-01-13 | 2019-12-20
5dfc38e193abbf4da07565f9 | 20130717 | 多功能遗传分析仪 | 无 | 无 |  | 生命与环境科学学院 | 090299 | 购置 | 否 | 95.5 | 美国 | 美国贝特曼库尔特公司 | 2013-01-01 | 专用 | GEXP | "GenomeLab GeXP遗传分析系统（单板，A62684），一次性处理96个样品孔，1×96孔板规格 GenomeLab GeXP遗传分析系统（双板，A26572），一次性处理192个样品孔，2×96孔板规格 同一台仪器可完成DNA测序、片段分析和2-40重定量表达谱分析 LPA胶（线性聚丙烯酰胺凝胶）——优化分辨率 内涂层毛细管阵列 4波长激光激发荧光检测 96孔板盛装样本进入毛细管前自动实现在线变性 自动上样、自动灌胶、自动凝胶替换、自动排气泡和自动光学系统校准 单次设置即可在一块板上完成基因表达分析、DNA测序、片段分析工作 基于Windows XP操作系统设计 尺寸：高×宽×深（cm），94×61×66 重量：81.6kg 电源：100-240V，5A，50/60Hz 激发光：双二极管激光 " | GenomeLab GeXP遗传分析系统能够为您提供分子生物学完整的解决方案。除了多重基因表达定量外，它还能够进行测序和片段分析。最难能可贵的是，所有这些应用，都能集中在同一块板上一次性完成。 | 基础医学,临床医学,预防医学与公共卫生学 | 单位自有资金 | 指纹图谱，基因测序 | https://oss.labeye.cn/gxyq/imgs/20191220105837-oVisBdFp.jpg | 645 | 仪器既可以委托检验也可以上机实验 | 120元/小时 | www.yq.guet.edu.cn | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 灵川县 | 灵田乡桂林电子科技大学花江校区生命与环境科学学院11教A408 | 15 | 赵飞骏 | 18589940894 | 1021962512@qq.com | 桂林电子科技大学花江校区生命与环境科学学院 | 541004 | [6 empty] | 100.00% | 自治区教育厅 | 桂林电子科技大学 | 医学诊断仪器 | 影像诊断仪器 | 其他 | 2020-10-23 | 2025-07-01 | 2019-12-20
5850ba421893b0915ce51cbe | 20130718 | 全数字流式细胞分析仪 | Digital flow cytometry | 无 |  | 生命与环境科学学院 | 090101 | 购置 | 否 | 55.27 | 美国 | 贝克曼 | 2012-11-20 | 专用 | EPICS XL ADC | ★1、激发光源：空冷488nm氩离子激光，单激光可同时激发和检测4色荧光 2、荧光激发： 2.1 荧光灵敏度：&lt;100MESF 2.2荧光分辨率：CV&lt;2% 2.3 检测参数： FSC、SSC、荧光1、荧光2、荧光3、荧光4、时间、比率 ★3、光学检测部分：聚焦无限远光学系统、高灵敏度流动池，插拔式可互换式光学滤片, 操作者可自行更换滤片,且更换后无需进行光路调整。 4、内置鞘液桶和清洗液，自动进行进样针内外壁冲洗 5、自动制作报告：内置多FlowPage功能 6、样本采集速度：设置高、中、低三档，具体速度视样本浓度而定,最高速度可达10000细胞/秒以上 7、信号处理： ★7.1 检测图像解晰度：所有参数都是100万道、20比特A/D转换器 7.2 数码信号处理器：光纤通讯搭载4个DSP 7.3 荧光补偿：正反4 X 4 ADC全矩阵高精度自动补偿 7.4 对数数据线性：+ 2.0% | 淋巴细胞亚群分析及计数（细胞免疫功能检测） 肿瘤细胞分析（倍体和标记物及粘附分子） 风湿病及强直性脊椎炎等自身免疫病 干细胞计数 高通量细胞因子测定（BBA，一个试验可同时做10种细胞因子，可替代ELISA试验） 白血病/淋巴瘤免疫分型 移植配型 感染监测 细菌耐药试验 | 生物学,基础医学,临床医学 | 单位自有资金 | 细胞计数自动分析 | https://oss.labeye.cn/2016/12/14/5850b8c21893b0915ce51ca6.jpg | 815 | 仪器既可以委托检验也可以上机实验 | 120元/小时 | 无 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 灵川县 | 灵田乡桂林电子科技大学花江校区生命与环境科学学院11教A408 | 15 | 杜晓霞 | 18276691297 | 867315299@qq.com | 广西桂林市桂林电子科技大学 | 541004 | [6 empty] | 100.00% | 自治区教育厅 | 桂林电子科技大学 | 医学诊断仪器 | 临床检验分析仪器 | 血液分析仪 | 2020-10-23 | 2025-07-01 | 2016-12-14
5dfc8a2110fd9227ecd33ff5 | 20132207 | 综合物性测量系统 | 无 | 无 |  | 材料科学与工程学院 | 019900 | 购置 | 否 | 398.74 | 美国 | 美国Quantum Design公司 | 2013-01-09 | 专用 | PPMS-9 | <div>温度范围：1.9-400 K，可以实现连续变温</div><div>高温选件：300-1000K，可以实现连续变温</div><div>磁场范围： ±9 T&nbsp;</div><div>磁场分辨率：0.1 Oe</div><div>变场速率：最大200 Oe/s</div><div>测量灵敏度</div><div>交流磁化率： 2×10^-8 emu</div><div>直流磁化强度： 2.5×10^-5 emu</div> | <div>1. 电输运性质测量</div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;2. 磁学性质测量(例如：磁化强度，磁滞廻线，矫顽力，交流和直流磁化率，各向异性等)</div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;3. 热学性质测量</div> | 材料科学 | 中央财政资金 | <div>1. 电输运性质测量</div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;2. 磁学性质测量(例如：磁化强度，磁滞廻线，矫顽力，交流和直流磁化率，各向异性等)</div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;3. 热学性质测量</div> | https://oss.labeye.cn/gxyq/imgs/20191220164514-PDzP2Iv0.png | 324 | 仪器仅限委托检验 | 无 | 无 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 七星区 | 桂林电子科技大学花江校区 | 5 | 张鑫 | 18377330616 | zhangxingd@guet.edu.cn | 广西桂林 桂林电子科技大学花江校区 | 541004 | [6 empty] | 100.00% | 自治区教育厅 | 桂林电子科技大学 | 分析仪器 | 其他 | 其他 | 2020-10-23 | 2023-02-02 | 2019-12-20
5df8cc5a9c356b435c333e78 | 20132601 | 全场扫描激光测振仪 | 无 | 无 |  | 机电工程学院 | 119900 | 购置 | 否 | 94.57 | 德国 | 德国polytec公司 | 2013-01-01 | 通用 | PSV-400-H4 | "激光测振系统的技术参数： 1、最大扫描速度可达50点/s； 2、扫描角： ； 3、最大振动速度：10m/s； 4、最大振动位移：100mm； 5、精度： 1%； 6、扫描点数：1-512 512点； 7、FFT最大线数：6400线。" | 激光测振系统主要应用于产品的振动动态特性测试，能便捷、准确地得到测试对象的固有频率与振型。其主要特点为：非接触式测量、精度高和效率高。传统的振动动态特性采集仪必须在测试对象的表面粘贴传感器进行数据采集，其必然引入附加质量产生测试误差。激光测振系统为非接触式测量，能在不易粘贴传感器的高温、高电压等危险场合与传感器附加质量引起较大误差的情况下进行测试。 | 机械工程,土木建筑工程,交通运输工程 | 单位自有资金 | 测试对象的固有频率与振型 | https://oss.labeye.cn/gxyq/imgs/20191217203538-xoljWWU5.jpg | 160 | 仪器仅限委托检验 | 无 | 无 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 七星区 | 桂林市金鸡路1号 | 40 | 刘夫云 | 13737720321 | 1355273765@qq.com | 桂林市金鸡路1号 | 541004 | [6 empty] | 100.00% | 自治区教育厅 | 桂林电子科技大学 | 特种检测仪器 | 其他 | 其他 | 2020-10-23 | 2023-02-02 | 2019-12-17
5df8f7ff9c356b435c3344f1 | 20132737 | 超声波扫描显微镜 | 无 | 无 |  | 机电工程学院 | 010803 | 购置 | 否 | 137.23 | 德国 | 德国PAV公司 | 2013-06-01 | 专用 | SAM300 | 320mm*320mm，X-Y轴扫描重复精度：±0.1mm，换能器频率：15MHz、30MHz、35MHz、50MHz、100MHz、110MHz、230MHz和400MHz | 各种材料和部件提供内部显微观测 | 材料科学,机械工程 | 单位自有资金 | 科研，各种材料和部件提供内部显微观测 | https://oss.labeye.cn/gxyq/imgs/20191217234458-FhrdKWMl.jpg | 230 | 仪器仅限委托检验 | 无 | 无 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 灵川县 | 桂林电子科技大学花江校区机电大楼 | 0 | 黄兆岭 | 18302595964 | 1510235356@qq.com | 灵田乡西岸村桂林电子科技大学花江校区机电大楼 | 541004 | [6 empty] | 100.00% | 自治区教育厅 | 桂林电子科技大学 | 分析仪器 | 显微镜及图像分析仪器 | 扫描探针显微镜 | 2020-10-23 | 2025-07-01 | 2019-12-17
5dfaee8bec64780b58d23b94 | 20133122 | 电动车电池测试系统 | 无 | 无 |  | 电子工程与自动化学院 | 040199 | 购置 | 否 | 65.61 | 美国 | 美国arbin仪器公司 | 2013-06-01 | 专用 | EVTS | 1.测量系统可以进行电池、超级电容组循环寿命试验；电池、超级电容组容量试验；电池、超级电容组内阻试验；电池、超级电容组充电特性试验；电池、超级电容组放电特性试验；电池、超级电容组荷电保持能力试验；电池、超级电容组充放电效率试验；电池、超级电容组过充、过放速率承受能力试验；电池、超级电容组温度特性试验；电池、超级电容组单体电池电压测试；电池、超级电容组模拟测试； 2.测试电压范围20-400V，电压测控精度+/- 0.1% FSR（满量程）； 3.最大冲放电流200A，最大电流可放最低电压20V@400A，电流电压分辨率 16位； 4.通信接口采用网线接口和CAN总线接口； 5.测试软件可以实现恒流、恒压、斜坡、阶梯、脉冲、公式，恒功率、恒负载，可编程控制等功能，最大采样速度20ms-100ms/每点/每通道； 6.安全保护达到：停电、过压、过热、计算机故障等安全保护；设备自身的过压、过流等保护；由于测试人员的误操作引起的短路、电池电极正反接错等的保护。 | 电动车电池性能测试研究。 | 动力与电气工程 | 单位自有资金 | 电动车电池性能测试 | https://oss.labeye.cn/gxyq/imgs/20191219113917-dMb37yYH.JPG | 812.7 | 仪器仅限委托检验 | 300元/小时 | 无 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 灵川县 | 灵川乡灵田镇桂林电子科技大学花江校区慧谷3#楼3-101室 | 0 | 黄源 | 13978391897 | 6146785@qq.com | 桂林电子科技大学花江校区电子工程与自动化学院 | 541004 | [6 empty] | 100.00% | 自治区教育厅 | 桂林电子科技大学 | 电子测量仪器 | 通用电子测量仪器 | 其他 | 2020-10-23 | 2025-07-01 | 2019-12-19
5df7494de83a67575462a024 | 20134204 | 高速三维变形和轨迹检测系统 | 无 | 无 |  | 机电工程学院 | 110203 | 购置 | 否 | 84.1 | 中国 | 陕西恒通智能机器有限公司 | 2013-10-01 | 专用 | HS340 | （1）像元大小：5.5 μm×5.5 μm； （2）应变测量精度：0.02%； （3）应变测量视场面积：10 mm2~5 m2； （4）应变图像匹配精度：0.01 pixel（像素）； （5）图像点识别精度：0.02 pixel（像素）； （6）变形测量精度：与幅面有关，最高达0.01 mm； （7）高速相机：222万像素； （8）应变测量范围：0.02%~500%； （9）帧频：340 fps。 | 它是一种非接触式的三维光学测量系统，可用于分析、计算和记录被测物体的变形信息、运动信息以及动态过程。 | 材料科学,机械工程 | 单位自有资金 | 科研，分析被测物体的应变等 | https://oss.labeye.cn/gxyq/imgs/20191216170348-zvC22Jcg.jpg | 560.5 | 仪器仅限委托检验 | 无 | 无 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 灵川县 | 桂林电子科技大学花江校区 | 0 | 马建平 | 18677388027 | y-lianfa@163.com | 桂林市金鸡路1号桂林电子科技大学东区19-04信箱 | 541004 | [6 empty] | 100.00% | 自治区教育厅 | 桂林电子科技大学 | 特种检测仪器 | 超声检测仪器 | 低频超声导波管道减薄远程检测系统 | 2020-10-23 | 2024-01-13 | 2019-12-16
58578b3b1893b06e446a45c6 | 20137951 | 元素分析仪 | 无 | 无 |  | 材料科学与工程学院 | 010799 | 购置 | 否 | 58.95 | 德国 | 德国Elementar公司 | 2013-10-01 | 专用 | Vario el cube | 1) 操作模式：CHNS 2) *检测方式：采用吸附解析气体分离方式，采用热导（TCD）检测器； 3) *样品秤量范围：最大可达1.5g； 4) *测量范围（绝对含量）： Carbon （碳） 0－150mg（OR100%） Hydrogen （氢） 0－15mg（OR100%） Nitrogen （氮） 0－100mg（OR100%） Sulpher （硫） 0－18mg（OR100%） Oxygen （氧） 0－6mg （选件） Cl: 0-2 mg（选件） 5） 分析时间：CHNS同时测定≤10分钟， 6）*进样器：60位自动进样器，（万分之一天平称量样品后，）在自动进样器中可放入单个或全部的样品，并可在测定中随时放入样品； 7）*所需气体：载气为氦气（纯度99.995%），燃烧气为氧气（纯度99.995%）；不需要压缩空气或氮气等第三种辅助气体。 | 对金属材料中各含量的分析 | 材料科学 | 其他资金 | 元素分析、成分测定 | https://oss.labeye.cn/gxyq/imgs/20191220150648-tHHHXGik.jpg | 210 | 仪器仅限上机使用 | 无 | 无 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 七星区 | 金鸡路1号 | 10 | 邹勇进 | 13635187300 | 29130961@qq.com | 广西桂林市七星区桂林电子科技大学花江校区材料学院 | 541004 | [6 empty] | 100.00% | 自治区教育厅 | 桂林电子科技大学 | 分析仪器 | 电化学仪器 | 其他 | 2020-10-23 | 2023-02-02 | 2016-12-19
5858e1231893b07080a34674 | 20137953 | 电感耦合等离子体发射光谱仪 | Inductively coupled plasma emission spectrometer | 无 |  | 材料科学与工程学院 | 010701 | 购置 | 否 | 74.49 | 美国 | 美国PerkinElmer 公司 | 2013-05-01 | 专用 | Optima 8000 | 1动态范围 ： 106，具有同时准确分析出中量（1%以上）、常量（0.01%）和微量（1ppm以下）元素的实际样品用户应用实例。具有同时准确分析主量（50%以上）和常量（0.01%）元素的实际样品用户应用实例。 2精密度 ：1ppm 混合多元素溶液。CV&lt;0.5%。 3 稳定性 ：短期精度：1小时RSD&lt;1%，（按0.5PPM的浓度，10次连续测定） 长期稳定性：4小时RSD&lt;1.5%（按0.5PPM的浓度，4小时测定）。 4分辨率 ：在200nm处，像素分辨率 ：0.003nm | 对各类样品中主量、微量及痕量元素的定性、半定量和定量分析 | 材料科学 | 其他资金 | 材料科学；教育学 | https://oss.labeye.cn/gxyq/imgs/20191220151900-9xAnDBGk.png | 434 | 仪器仅限上机使用 | 无 | 无 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 七星区 | 金鸡路1号 | 0 | 邹勇进 | 0773-2291434 | 1392025503@qq.com | 广西桂林市七星区桂林电子科技大学花江材料学院 | 541004 | [6 empty] | 100.00% | 自治区教育厅 | 桂林电子科技大学 | 分析仪器 | 电化学仪器 | 电化学传感器 | 2020-10-23 | 2023-02-02 | 2016-12-20
5dfc496d93abbf4da07569df | 20137955 | 高压热重及导热系数仪 | 无 | 无 |  | 材料科学与工程学院 | 039900 | 购置 | 否 | 131.93 | 德国 | 林赛斯 | 2017-12-20 | 通用 | DDMS-9 | <div>可以用于-170 ℃—1800 ℃范围内特定压力气氛下（可达50/ 150bar）同时测定质量变化（TG）和热效应（ HDSC ）。高压热重TGA -DSC的主要用途:</div><div>•热解研究</div><div>•煤制气与生物质制气</div><div>•气体吸附材料测试（O2,H2等）</div><div>•金属还原 /氧化研究</div> | 样品的吸放氢性能测试 | 材料科学 | 地方财政资金 | 材料吸放氢性能表征 | https://oss.labeye.cn/gxyq/imgs/20191220120611-SqrxpKgj.png | 600 | 仪器仅限委托检验 | 400元/时 | 无 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 七星区 | 金鸡路1号 | 0 | 邹勇进 | 13788745778 | lilin1236@guet.edu.cn | 广西区桂林市七星区金鸡路1号（桂林电子科技大学花江校区第四教学楼4104室） | 541004 | [6 empty] | 100.00% | 自治区教育厅 | 桂林电子科技大学 | 计量仪器 | 其他 | 其他 | 2020-10-23 | 2023-02-02 | 2019-12-20
5858d6991893b07080a3459a | 20137959 | 质谱仪 | Mass spectrometer | 无 |  | 材料科学与工程学院 | 119900 | 购置 | 否 | 58.34 | 瑞士 | 瑞士安维公司 | 2013-10-01 | 专用 | GAM200 | 1.质量范围：1-100，1-200，1-300 2.电源：电压：230V 功率：250W 3.接口：常压或差压进样。RS232串口或网卡 4.尺寸：500*560*620毫米（长，宽，高） 5.环境：温度&lt;35度 湿度&lt;80% | 广泛应用于各个学科领域中通过制备、分离、检测气相离子来鉴定化合物 | 材料科学 | 单位自有资金 | 有机物、气体成分分析 | https://oss.labeye.cn/gxyq/imgs/20191220145544-HKEedexZ.png | 243 | 仪器仅限上机使用 | 无 | 无 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 七星区 | 金鸡路1号 | 0 | 邹勇进 | 0773-2291434 | 1392025503@qq.com | 广西桂林市桂林电子科技大学花江校区材料学院 | 541004 | [6 empty] | 100.00% | 自治区教育厅 | 桂林电子科技大学 | 特种检测仪器 | 其他 | 其他 | 2020-10-23 | 2023-02-02 | 2016-12-20
5861d6c61893b01d8c9b9cb7 | 20140125 | 铁电、压电、热释电综合测试系统 | 无 | 无 |  | 材料科学与工程学院 | 029900 | 购置 | 否 | 95.47 | 德国 | AixACCT公司 | 2014-01-01 | 专用 | PPMS－9 | 1.Dynamic Hysteresis 动态电滞回线测试频率（标准FE 模块0.001Hz~5kHz，增强型FE 模块可达250kHz、1MHz）； 2.PUND 脉冲测试：最小脉冲宽度2 μs，最小上升时间1 μs； 3.Fatigue 疲劳测试,最大频率300kHz； 4.C-V curve 电容-电压曲线； 5.Piezo Measurement 压电性能测试； 6.Pyroelectric Measurement 热释电性能测试； Impedance Measurements 阻抗测试（仅适用于FE 增强型模块）。 | 广泛地应用于如各种铁电/压电/热释电薄膜、厚膜、体材料和电子陶瓷、铁电传感器/执行器/存储器等领域的研究。 | 材料科学 | 单位自有资金 | 陶瓷与薄膜电滞回线测量、应变曲线测量 | https://oss.labeye.cn/gxyq/imgs/20191220163132-ZpJwmoOp.png | 319 | 仪器仅限上机使用 | 无 | 无 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 七星区 | 金鸡路1号 | 14 | 周昌荣 | 13517735672 | 1392025503@qq.com | 广西桂林市七星区桂林电子科技大学花江校区材料学院 | 541004 | [6 empty] | 100.00% | 自治区教育厅 | 桂林电子科技大学 | 物理性能测试仪器 | 其他 | 其他 | 2020-10-23 | 2024-01-13 | 2016-12-27
5dfc7e0993abbf4da075742b | 20140126 | 分子束外延设备 | 无 | 无 |  | 材料科学与工程学院 | 019900 | 购置 | 否 | 80 | 中国 | 中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司 | 2014-01-15 | 专用 | LMBE-450 | 1.极限真空&lt;10-7 Pa；2.样品台温度最高800℃；3.样品台：四工位旋转靶台；4.传样室，外延室独立真空系统。 | 生长薄膜材料 | 材料科学 | 中央财政资金 | 薄膜样品制备 | https://oss.labeye.cn/gxyq/imgs/20191220154834-fj4FkQSt.png | 704 | 仪器仅限委托检验 | 300元/时 | 无 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 秀峰区 | 金鸡路1号（桂林电子科技大学花江校区第四教学楼4112室） | 0 | 李林 | 13788745778 | lilin1236@guet.edu.cn | 广西区桂林市七星区金鸡路1号（桂林电子科技大学花江校区第四教学楼4112室） | 541001 | [6 empty] | 100.00% | 自治区教育厅 | 桂林电子科技大学 | 分析仪器 | 其他 | 其他 | 2020-10-23 | 2023-02-02 | 2019-12-20
585a059c1893b02654b97b9f | 20140127 | 多弧离子设备 | 无 | 无 |  | 材料科学与工程学院 | 129900 | 购置 | 否 | 63.8 | 中国 | 中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司 | 2014-01-01 | 专用 | JH700 | 1、 极限真空度：≤6.6×10-4Pa（经烘烤除气后）； 2、 系统漏率：停泵关机12小时后，溅射室真空度≤10Pa； 3、 工作真空：二次恢复真空时间：短时间暴露大气（充干燥氮气）30min（空载） 可以抽至6.6×10-3Pa。 | 本系统为单室立式结构的多弧+磁控溅射镀膜系统，可用于各种特殊金属表面及轻质合金表面的镀膜（金属膜、氮化物，氧化物等）处理，以及各种表面装饰膜、介质膜等。 | 材料科学 | 单位自有资金 | 硬质涂层和薄膜材料制备，包括金属或合金涂层和薄膜等 | https://oss.labeye.cn/gxyq/imgs/20191220154449-n8S6wc6i.png | 500 | 仪器仅限上机使用 | 无 | 无 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 七星区 | 金鸡路1号 | 0 | 王成磊 | 0773-2291434 | 1392025503@qq.com | 广西桂林市七星区桂林电子科技大学花江材料学院 | 541004 | [6 empty] | 100.00% | 自治区教育厅 | 桂林电子科技大学 | 工艺实验设备 | 其他 | 其他 | 2020-10-23 | 2023-02-02 | 2016-12-21
5dfb35a6ec64780b58d24ca5 | 20140308 | 卫星信号模拟器 | GSS6700 Multi-GNSS Simulator | 无 |  | 信息与通信学院 | 049900 | 购置 | 否 | 65.92 | 英国 | SPIRENT | 2014-01-01 | 专用 | GSS6700 | 1.信号规模：GPS L1频点最多12通道,GLONASS L1频点最多12通道2.信号动态参数：最大加速度0-50000m/s，最大加速度0～2000m/s2 3.信号精度：伪距相位控制精度优于0.0.1m，通道间一致性0.2ns 4.信号质量：相位噪声：-80dBc/HZ 100HZ，谐波功率（MAX）-40dBc 5.信号功电平控制率：功率范围-100dBm至-163dBm，功率调节步长-1dB | 卫星信号模拟器主要功能：支持外部轨迹数据输入，系统的集成度高、体积小、方便携带，同时支持丹丹模型轨迹和用户自定义轨迹，可配置卫星轨道参数、电离层及对流层模型参数，上位机软件能够实时显示卫星信息、载体位置速度等信息。 | 电子与通信技术 | 单位自有资金 | 卫星信号模拟 | https://oss.labeye.cn/gxyq/imgs/20191219163159-pUO10y0o.jpg | 580 | 仪器仅限委托检验 | 无 | 无 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 七星区 | 金鸡路1号 | 82 | 纪元法 | 13507731105 | jiyuanfa@163.com | 广西桂林市桂林电子科技大学 | 541000 | [6 empty] | 100.00% | 自治区教育厅 | 桂林电子科技大学 | 电子测量仪器 | 其他 | 其他 | 2020-10-23 | 2023-02-02 | 2019-12-19
5dfba812ec64780b58d2616e | 20140970 | 震动样品磁强计 | 无 | 无 |  | 材料科学与工程学院 | 990000 | 购置 | 否 | 114.15 | 美国 | Lake Shore | 2016-12-19 | 专用 | 7404-S | 最大磁场2.7T，该台大型仪器设备可以进行变温测试 | 磁滞回线测试 | 材料科学 | 地方财政资金 | 磁性材料测量 | https://oss.labeye.cn/gxyq/imgs/20191220003232-lJRjyuMl.png | 564 | 仪器仅限委托检验 | 300元/时 | 无 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 七星区 | 金鸡 路1号 | 0 | 杜玉松 | 18172659521 | duyusong@guet.edu.cn | 广西区桂林市七星区金鸡路1号（桂林电子科技大学花江校区第四教学楼4112室） | 541004 | [6 empty] | 100.00% | 自治区教育厅 | 桂林电子科技大学 | 其他仪器 | 其他 | 其他 | 2020-10-23 | 2023-02-02 | 2019-12-20
5858e05d1893b07080a3465c | 20141829 | 电子光学控制系统及高压电源 | 无 | 无 |  | 机电工程学院 | 120402 | 购置 | 否 | 230 | 中国 | 桂林奇达机电科技有限公司 | 2014-04-01 | 专用 | CEBM-20 | 电子束熔炼：40kW，60kV；电子束焊接：6kW，60kV；电子束扫描：6kW，60kV; 电子束区熔：20kW，60kV。 | 电子束熔炼、电子束焊接、电子束表面处理、电子束区熔 | 材料科学,机械工程 | 单位自有资金 | 电子、通信与自动控制技术 | https://oss.labeye.cn/2016/12/21/5859eb4a1893b02654b97ada.jpg | 229.5 | 仪器仅限委托检验 | 无 | 无 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 七星区 | 金鸡路1号 | 0 | 刘海浪 | 13768749062 | dsroffic@guet.edu.cn | 桂林电子科技大学机电工程学院机电教研室 | 541004 | [6 empty] | 100.00% | 自治区教育厅 | 桂林电子科技大学 | 工艺实验设备 | 加工工艺实验设备 | 电加工工艺实验设备 | 2020-10-23 | 2024-01-13 | 2016-12-20
6596540ba641bc357d838331 | 2023000284 | 智能驾驶样车 | Intelligent Driving Prototype Vehicle | 无 |  | 建筑与交通工程学院 | 990000 | 购置 | 否 | 86.9 | 中国 | 中汽院智能网联科技有限公司 | 2023-03-28 | 通用 | 线控电车 | 线控转向系统:转向响应时间：&lt;100ms；转向速速率：不低于 720 度/s;转向控制误差不高于±20 度； 2）线控制动系统： 制动响应时间：&lt;100ms；最大减速度：&gt;0.5g； 3）线控驱动系统： 驱动响应时间：&lt;50ms：扭矩控制误差不超过 3%； | 可实现一定范围内的自主行驶、障碍物识别、自动紧急制动、车道内行驶、并道行驶、变道等功能。 | 机械工程,交通运输工程 | 单位自有资金 | 支持在实训台及实车环境下的自动驾驶功能搭建，可满足快速原型、功能展示、算法研发、控制执行、实车验证等多种教学科研目的。 | http://oss.labeye.cn/gxyq/imgs/20240104145126_I22qeuP8.jpg | 330 | 仪器既可以委托检验也可以上机实验 | 500元/小时 | 无 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 灵川县 | 灵川乡灵田镇桂林电子科技大学花江校区建筑与交通工程学院广西智慧交通重点实验室 | 60 | 赵红专 | 13978310028 | 116166478@qq.com | 广西桂林市七星区金鸡路桂林电子科技大学金鸡岭校区 | 541004 | [6 empty] | 100.00% | 自治区教育厅 | 桂林电子科技大学 | 其他仪器 | 其他 | 其他 | 2024-01-05 | 2024-01-04 | 2024-01-04
65962bc7a641bc357d837eab | 2023000508 | 高功率芯片测试分析系统 | 无 | 无 |  | 信息与通信学院 | 990000 | 购置 | 否 | 111.46 | 中国 | 广州致远电子股份有限公司 | 2023-03-28 | 通用 | PA5000H | 1.可测试Wafer尺寸：2英寸～6英寸、单颗芯片、功率器件[3KV/200A] 、集成电路；载片台XY行程:160mm×200mm，千分尺XY向微调，分辨率10μm；chuck移动方式：快速推拉方式移动，磁吸附锁紧，千分尺微调；非滚珠或锯齿条咬合移动；chuck盘旋转角度：微调±10°，千分尺微调分别率0.00625°；chuck Z向行程：10mm，千分尺微调10μm 或快速升降档位；台面：整体隔热，可通过排热孔，高压防护；台面具有整体抬针功能，升降行程3mm；高度表指示；表面材料：chuck盘表面超硬铝表面镀金；探针台面材料：不锈钢表面镀镍；减震条件：硅胶隔离；使用环境：电源220VAC，功率0.05kW，真空-80kPa，环境温度15ºC～30ºC，相对湿度＜60% | 1）微波器件制备，High-k Si和复合介质层的 MOS功率器件、GaN基功率电子及III-V族微波器件测试； 2）光电子材料和器件测试，微电子机械系统（MEMS）测试； 3）新型器件制备，石墨烯器件和黑磷器件等电极测速； 4）集成电路互连线层电极测试。 | 电子与通信技术 | 地方财政资金 | 1.光电子材料和器件测试，微电子机械系统（MEMS）测试； 2.新型器件制备，石墨烯器件和黑磷器件等电极测速； 3.//集成电路互连线层电极测试。 | http://oss.labeye.cn/gxyq/imgs/20240104123216_zmkeSArH.jpg | 289.3 | 1.提前预约；2.提前设计配套方案； | 5000元/天 | 无 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 灵川县 | 国家重点实验室一楼 | 0 | 陈永和 | 15877032381 | yhchen@guet.edu.cn | 桂林市七星区金鸡路1号 | 541004 | [6 empty] | 100.00% | 自治区教育厅 | 桂林电子科技大学 | 其他仪器 | 其他 | 其他 | 2024-01-05 | 2024-01-05 | 2024-01-04
65965864a641bc357d8383b1 | 2023000644 | 超高分辨活体小动物microCT成像系统 | Micro-CT System for Small Animal | 无 |  | 生命与环境科学学院 | 110199 | 购置 | 否 | 519.6 | 美国 | 美国/日本PerkinElmer | 2023-03-01 | 专用 | Quantum GX2-2E | 显微CT，是一种非破坏性的3D成像技术，可以在不破坏样本的情况下清楚了解样本的内部显微结构。与临床CT 普遍采用的扇形X 线束（Fan Beam）不同的是，Micro-CT 通常采用锥形X 线束（Cone Beam）。采用锥形束不仅能够获得真正各向同性的容积图像，提高空间分辨率和射线利用率，而且在采集相同 3D 图像时速度远远快于扇形束CT | 系统具备高灵敏度的生物发光及荧光二维光学成像，具备高品质滤光片及光谱分离算法，可实现自发荧光扣除及多探针成像；应用于癌症、干细胞、感染、炎症、免疫疾病、神经疾病、心血管疾病、代谢疾病、基因治疗等多种疾病分子机理及相关药物研发的临床前研究。 | 生物学,基础医学 | 地方财政资金 | 活体小动物体内各组织（软组织或者骨组织等）的结构成像 | http://oss.labeye.cn/gxyq/imgs/20240104150952_nWxXQtU6.jpg | 803 | 使用前，仔细阅读操作说明 | 90元/小时 | 无 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 灵川县 | 灵川乡灵田镇桂林电子科技大学花江校区11教C101C | 112 | 胡寒冬 | 13788588664 | 348944890@qq.com | 广西桂林市桂林电子科技大学 | 541004 | [6 empty] | 100.00% | 自治区教育厅 | 桂林电子科技大学 | 特种检测仪器 | 射线检测仪器 | 其他 | 2024-01-05 | 2025-07-01 | 2024-01-04
65965864a641bc357d8383b2 | 2023000645 | 小动物活体光学成像系统 | Imaging small animals in vivo | 无 |  | 生命与环境科学学院 | 119900 | 购置 | 否 | 259 | 美国 | 美国PerkinElmer | 2023-03-01 | 专用 | IVIS Lumina Series III XRMS | 背照射、背部薄化、科学一级加CCD2.气制冷方式，成像时CCD正常工作温度达到绝对-90℃.3.CCD尺寸：27.6×27.6mm；像素：400万以上.4.暗电流：85%（500-650nm）,30%（400-850nm）.7.光圈范围f/16-f/1.2.8.最小可检测光子数：45光子/秒/角度/平方厘米.9.最大视野：25x25cm可以进行大鼠成像及较大动物的成像.10.载物台配备温控系统.11.荧光光源：高性能的LED灯，每个LED灯对应一个激发波段，使背景杂信号降到最低.12.激发LED灯：14个.13.发射滤光片位置：20个；发射滤光片不少于18块.14.平板电压范围：10-40kV.15.采用高效低剂量X光源，全封闭结构，无需任何外加防护.16.X光成像视野：25cm×23cm斑马鱼、昆虫、小鼠、大鼠及较大的小动物均可，可对5只小鼠同时进行X光成像17.X光成像方式 | CCD相机：芯片尺寸1.3cm x 1.3cm，CCD有效像素数量不少于1024 x 1024，像素100万以上，量子效率≥85%（500-700nm） 激发滤光片，覆盖420-780nm波段，Band Pass: 20 nm 标配滤片数量19个； 发射光滤片，覆盖520-845nm波段，Band Pass: 40 nm 标配滤片数量7个； 成像视野范围可调，最小视野5cm*5cm最大视野12.5cm*12.5cm能够满足至少3只小鼠同时成像； | 生物学,基础医学 | 地方财政资金 | 癌症、干细胞、感染、炎症、免疫疾病、神经疾病、心血管疾病、代谢疾病、基因治疗等多种疾病分子机理及相关药物研发的临床前研究 | http://oss.labeye.cn/gxyq/imgs/20240104151125_uqKxvkLe.jpg | 684 | 仪器既可以委托检验也可以上机实验 | 90元/小时 | 无 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 灵川县 | 灵川乡灵田镇桂林电子科技大学花江校区11教C410 | 20 | 操良丽 | 18607733261 | 420034318@qq.com | 广西桂林市桂林电子科技大学 | 541004 | [6 empty] | 100.00% | 自治区教育厅 | 桂林电子科技大学 | 特种检测仪器 | 其他 | 其他 | 2024-01-05 | 2025-07-01 | 2024-01-04
65960ac4a641bc357d8379bb | 2023000812 | X射线无损透视检测仪 | X-ray non-destructive fluoroscopy testing instrument | 无 |  | 机电工程学院 | 010399 | 购置 | 否 | 98.6 | 中国 | 深圳市艾兰特科技有限公司 | 2023-06-30 | 通用 | MirXT-160 | 1．光管电压：160kV。 2．最大功率：20W。 3．光管类型：开放式微米管、透射管头、170度辐射角、准直功能。 4．几何放大倍率2000 倍；系统放大倍率20000倍。 5．最小缺陷分辨率：≤1um。 6．灯丝：钨丝，经预调的即插式结构，要求能20分钟内完成。 7．三角视图旋转：可调视角65°，n×360°。 8．载物台尺寸约：450mm×520mm。 9．可搭载尺寸约：700mm×600mm；载物台有效载荷约5kg； 10．图像检测软件：BGA焊点自动检测功能，空隙面积比自动计算，包括多芯片的贴装空隙检测功能。 | 用于检测电子元器件及多层印刷电路板的内部结构、内引线开路或短路、粘接缺陷、焊点缺陷、封装裂纹、空洞、桥连、立碑及器件漏装等缺陷。 | 机械工程 | 地方财政资金 | 用于检测电子元器件及多层印刷电路板的内部结构、内引线开路或短路、粘接缺陷、焊点缺陷、封装裂纹、空洞、桥连、立碑及器件漏装等缺陷。 | http://oss.labeye.cn/gxyq/imgs/20240104104116_cjO4jgjZ.jpg | 852 | 预约使用设备请至少提前10天申请，设备使用过程需要的耗材、夹治具、模具等请自备，设备使用前必须认真阅读操作说明，必须了解设备的性能和特点，熟悉安全操作规范，必须对设备设施的传动、电器部位的安全防护装置，辅助材料的安全性进行认真检查。设备使用过程中要注意安全，防范设备安全事故的发生；如果发现设备设施发生故障，应立即停止操作并保护好现场，及时向设备管理员报告，并协同相关部门进行处理；对设备要爱惜，如对设备造成损坏需照价赔偿。操作设备后应立即进行日常维护工作，对设备进行打扫，检查设备各部件是否有异常情况。 | 主要按项目协议进行面议定价，其它按1000元/小时 | 无 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 灵川县 | 灵川县灵田镇桂林电子科技大学花江校区科技楼 | 0 | 刘剑 | 18577347727 | 244176528@qq.com | 广西桂林市灵川县灵田镇桂林电子科技大学花江校区机电工程学院机电大楼 | 541004 | [6 empty] | 100.00% | 自治区教育厅 | 桂林电子科技大学 | 分析仪器 | X射线仪器 | 其他 | 2024-01-05 | 2024-01-05 | 2024-01-04
65960ac4a641bc357d8379b4 | 2023000813 | 功率半导体器件热学特性测试设备 | Thermal characteristics testing equipment for power semiconductor devices | 无 |  | 机电工程学院 | 120402 | 购置 | 否 | 124.6 | 中国 | 山东阅芯电子科技有限公司 | 2023-06-30 | 通用 | ThermalX-1000 | 1.功能性能： （1）样品封装：满足TO-247、34mm模块、62mm模块等封装模块测试（2）模块内部拓扑包括：一单元、半桥、三相桥（3）测试需求：能同时满足一次测试8个模块的功率循环测试（4）电流输出：最大500A，连续可调（5）测试类型：K曲线、热阻测试、瞬态热阻抗测试、秒级功率循环、分钟级功率循环（6）满足封装类型：IGBT，MOSFET，DIODE等 Si/SiC材料功率半导体器件，使用3D夹具固定（7）系统可同时监测每个工位的结温和壳温，确保及时监测到器件的结温状态；所有测试工位栅压独立调控，用于稳定结温或恒定条件下的变量控制； 2.技术性能： 相关国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：JEDEC、MIL-STD-750E、GJB128A、AEC-Q101、IEC60747-2/6 ch.IV、IEC60747-9、JESD51-14。 | 用于 Si/SiC/GaN 材料的 IGBT/DIODE/MOSFET /IPM/BJT/SCR 等器件的秒级功率循环(PCsec)、分钟级功率循环(PCmin)、热阻(抗)测试(Rth/Zth)和 K 曲 线测试(Kcurve)。 | 机械工程 | 地方财政资金 | 用于 Si/SiC/GaN 材料的 IGBT/DIODE/MOSFET /IPM/BJT/SCR 等器件的秒级功率循环(PCsec)、分钟级功率循环(PCmin)、热阻(抗)测试(Rth/Zth)和 K 曲 线测试(Kcurve)。 | http://oss.labeye.cn/gxyq/imgs/20240104102530_0aSxJx4I.jpg | 4030 | 预约使用设备请至少提前10天申请，设备使用过程需要的耗材、夹治具、模具等请自备，设备使用前必须认真阅读操作说明，必须了解设备的性能和特点，熟悉安全操作规范，必须对设备设施的传动、电器部位的安全防护装置，辅助材料的安全性进行认真检查。设备使用过程中要注意安全，防范设备安全事故的发生；如果发现设备设施发生故障，应立即停止操作并保护好现场，及时向设备管理员报告，并协同相关部门进行处理；对设备要爱惜，如对设备造成损坏需照价赔偿。操作设备后应立即进行日常维护工作，对设备进行打扫，检查设备各部件是否有异常情况。 | 主要按项目协议进行面议定价，其它按50元/小时 | 无 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 灵川县 | 灵川县灵田镇桂林电子科技大学花江校区科技楼207室 | 0 | 刘剑 | 18577347727 | 244176528@qq.com | 广西桂林市灵川县灵田镇桂林电子科技大学花江校区机电工程学院机电大楼 | 541004 | [6 empty] | 100.00% | 自治区教育厅 | 桂林电子科技大学 | 工艺实验设备 | 加工工艺实验设备 | 电加工工艺实验设备 | 2024-01-05 | 2024-01-05 | 2024-01-04
65962bc7a641bc357d837eb1 | 2023001013 | 宽带信号处理平台 | 无 | 无 |  | 信息与通信学院 | 040199 | 购置 | 否 | 97.65 | 中国 | 北京坤驰科技有限公司 | 2023-03-14 | 通用 | QT7024 | 1.具有8路FPGA并行信号处理板卡：FPGA芯片逻辑资源≥2695K，8核ARM Cortex-53同等及以上档次应用处理器，4核Cortex-R5同等及以上档次实时处理器，8路FMC接口，板载20 GB DDR3 1866MHz SDRAM，36 GB DDR4 2400MHz SDRAM，4路QSFP+ 40G光纤接口，4路ZQSFP+100G光纤接口，2路PCIe3.0 X4接口，2路PCIe3.0 X8接口，2路M.2 SATA SSD接口，2路USB3.0接口，6路RJ45千兆网络接口。 2.具有2路FPGA信号处理板卡：FPGA芯片逻辑资源≥1386K，2路FMC接口，1路FMC+接口，板载10GB DDR3 1866MHz SDRAM，1路M.2 SATA SSD接口。 3.具有8通道14bit 2GS/s，9GHz模拟3db带宽，JESD204B标准数字接口。 <br> | MIMO通信阵列信号采集算法验证。 相控阵阵列信号采集分析； 声学阵列传感器信号采集分析 | 电子与通信技术 | 地方财政资金 | MIMO通信阵列信号采集算法验证; 相控阵阵列信号采集分析； 声学阵列传感器信号采集分析 | http://oss.labeye.cn/gxyq/imgs/20240104123959_MCphMnOQ.jpg | 780 | 1.提前预约；2.培训使用 | 无 | 无 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 灵川县 | 灵川乡灵田镇桂林电子科技大学花江校区信通大楼310室 | 0 | 刘争红 | 18978381211 | 136728395@qq.com | 广西桂林电子科技大学花江校区 | 541004 | [6 empty] | 100.00% | 自治区教育厅 | 桂林电子科技大学 | 电子测量仪器 | 通用电子测量仪器 | 其他 | 2024-01-05 | 2024-01-05 | 2024-01-04
65962bc7a641bc357d837eaf | 2023001014 | 射频信道测试仪 | RF Channel Emulator | 无 |  | 信息与通信学院 | 040299 | 购置 | 否 | 93 | 中国 | 坤恒顺维科技股份有限公司 | 2022-12-24 | 专用 | KSW-WNS02E | 1.射频输入端口数目：8个； 2.射频输出端口数目：8个； 4.射频输入范围：30-6000MHz； 5.RF输入电平范围：-50～+15dB（＜4GHz）； -40～+15dB（4GHz~6GHz）； 6.RF输出电平范围：-110～-20dB（RMS，＜4GHz）； -110～-30dB（RMS，4GHz~6GHz）； 7.RF配置： 8×8@SISO， 2×2、8×4、2×2（双向）@MIMO； 8.数字功率计：连续模式； 9.最大衰落路径数目：24条； 10.相对路径延迟：0～4000μS; 11.衰减谱线：恒定相位、纯多普勒、瑞利、莱斯； 12.频谱形状：经典3dB、经典6dB、平坦型、圆拱型； 13.Rician K因子：-30~+30dB 14.AWGN载噪比范围：-40～32dB，精度±1dB； 15.AWGN最大噪声范围：100MHz | MIMO, SIMO，MISO，SISO衰落、动态信道仿真。 相控阵天线测试 无线通信信道仿真 无线组网仿真测试 MIMO OTA测试 卫星、无人机等半实物仿真试验 | 电子与通信技术 | 地方财政资金 | ●MIMO, SIMO，MISO，SISO衰落、动态信道仿真。 ● 相控阵天线测试 ● 无线通信信道仿真 ● 无线组网仿真测试 ● MIMO OTA测试 ● 卫星、无人机等半实物仿真试验 | http://oss.labeye.cn/gxyq/imgs/20240104123735_jFTWwz0p.jpg | 353 | 1.提前预约；2.培训使用 | 无 | 无 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 灵川县 | 灵川乡灵田镇桂林电子科技大学花江校区信通大楼102室 | 0 | 郑霖 | 13977311673 | linger.zheng@qq.com | 广西桂林电子科技大学花江校区 | 541004 | [6 empty] | 100.00% | 自治区教育厅 | 桂林电子科技大学 | 电子测量仪器 | 射频和微波测试仪器 | 其他 | 2024-01-05 | 2024-01-05 | 2024-01-04
65966e6aa641bc357d838862 | 2023001304 | 溅射镀膜机(溅射设备) | Magnetron sputtering coating machine | 无 |  | 材料科学与工程学院 | 120499 | 购置 | 否 | 99.6 | 中国 | 沈阳硕科科技有限公司 | 2023-02-24 | 通用 | SK-SCK800 | 真空系统及测量，适用于金属、无机非金属薄膜的制备。 | 适用于金属、无机非金属薄膜的制备 | 材料科学 | 其他资金 | 金属、无机非金属薄膜的磁控溅射制备 | http://oss.labeye.cn/gxyq/imgs/20240104171305_YlSPCJcg.jpg | 372 | 注意定期更换冷却水 | 校内100/小时，校外300/小时 | 无 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 灵川县 | 灵川乡灵田镇桂林电子科技大学花江校区第四教学楼4117 | 0 | 赵昀云 | 13557330178 | yunyzhao@163.com | 广西桂林市桂林电子科技大学花江校区 | 541004 | [6 empty] | 100.00% | 自治区教育厅 | 桂林电子科技大学 | 工艺实验设备 | 加工工艺实验设备 | 其他 | 2024-01-05 | 2024-01-05 | 2024-01-04
65960ac4a641bc357d8379af | 2023001379 | 红外热像仪 | Infrared thermal imager | 无 |  | 机电工程学院 | 010409 | 购置 | 否 | 155 | 加拿大 | TELOPS | 2022-12-19 | 通用 | FASTM80hd | （1）分辨率：1280 x 1024 pixels；（2）满幅最高帧频：59 Hz；（3）最高帧频：64 x 4@ 14000 Hz；（3）探测器类型：制冷型碲镉汞；（4）光谱范：3.7 ~ 5 µm：（5）热灵敏度：20mK@25°C。 | 红外热像仪通过对标的物的红外辐射探测，将实际探测到的热量进行精确的量化，以面的形式实时成像标的物的整体。操作人员通过屏幕上显示的图像色彩和热点追踪显示功能来初步判断发热情况和故障部位，体现了高效率、高准确率。 | 动力与电气工程 | 地方财政资金 | 表面温度非接触测量 | http://oss.labeye.cn/gxyq/imgs/20240104102000_1NSq0Kmp.jpg | 484.5 | 热像仪首次启动需要制冷约20分钟，测试期间不要启动其它软件，热像仪工作温度小于35℃。 | 120元/小时 | 无 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 灵川县 | 灵川乡灵田镇桂林电子科技大学花江校区机电工程学院机电大楼224室 | 0 | 陈孟君 | 15298398450 | chenmengjun@guet.edu.cn | 广西桂林市灵川县灵田镇桂林电子科技大学花江校区 | 541004 | [6 empty] | 100.00% | 自治区教育厅 | 桂林电子科技大学 | 分析仪器 | 光谱仪器 | 红外光谱仪 | 2024-01-05 | 2024-01-05 | 2024-01-04
65966e6aa641bc357d83885e | 2023001591 | 功能材料电学综合测试系统 | HuaceFE-2000 | 无 |  | 材料科学与工程学院 | 030499 | 购置 | 否 | 96.88 | 中国 | 北京华测试验仪器有限公司 | 2024-01-01 | 专用 | HuaceFE-2000 | 1、最大电滞回线测试频率：300Khz 2、小电滞回线测试频率：0.01Hz； 3、最小电荷分辨率 &lt;10fC 4、最大电荷分辨率 276μC 5、输出电压：0 ~ ±10 kV 6、输出电流：0 ~ ±2 mA 7、大信号带宽：DC优于3K HZ 8、小信号带宽：DC优于10k Hz (-3dB) 9. 极化部分要求输出电压最高20KV， 10、工作频率 20 Hz 至 10MHz 11、测量参数 ¦Z¦、¦Y¦、θ、R、X、G、B、L、C、D、Q、 Y、Vac、Iac、Vdc、Idc 12、基本阻抗精度 ± 0.08% (典型值± 0.045%) 13、具有计算机通讯端口进行控制，实现软件自动升降温； 14、具有制冷水循环功能，可对冷热台外壳进行降温。<br> | 1、系统包括铁电测试软件。可进行电滞回线，脉冲，漏电流，IV、疲劳、印迹、CV测试，也可实现压电、热释电、击穿、TSDC、介电温谱、频谱、高低温电阻等特性测试功能。 2、用于控制高低温冷热进行加热与制冷； | 材料科学,电子与通信技术 | 地方财政资金 | 本套系统可完成功能材料铁电、热释电、介电、绝缘电阻等电学测试，以及高、低温环境下的电学测试 | http://oss.labeye.cn/gxyq/imgs/20240104164146_DygyRlO8.jpg | 473 | 主要用于各种微米和纳米器件的电学性能测试 | 1、25-300 ℃电学性能测试：150元/样 2、-50-300 ℃电学性能测试：300元/样 | 无 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 灵川县 | 灵川乡灵田镇桂林电子科技大学花江校区材料科学与工程学院第一教学楼1207 | 4 | 于芳/韦思跃 | 15907884599 | 237719496@qq.com | 广西桂林市桂林电子科技大学花江校区第四教学楼 | 541004 | [6 empty] | 100.00% | 自治区教育厅 | 桂林电子科技大学 | 计量仪器 | 电磁学计量仪器 | 其他 | 2024-01-05 | 2024-01-05 | 2024-01-04
686331535b1873b46b21d454 | 2023001716 | 高功率纳秒绿光光纤激光器 | High Power Nanosecond Green Fiber Laser | 无 |  | 机电工程学院 | 140101 | 购置 | 否 | 87 | 中国 | 艾贝特 | 2023-04-03 | 专用 | ABT-PLS300W | 1、激光功率300W，2、激光频率10KHz-30KHz,3、脉宽532nm,4、扫描速度~10mm/s | 精密切割 适用材料：单晶硅、金属（钢、铝、铜）、塑料、木材、复合材料等。 特点：非接触式加工，切缝窄（0.1mm级）、精度高，可加工复杂图形，无刀具磨损。 应用：汽车零件、电子元件、航空航天部件。 | 机械工程,电子与通信技术 | 中央财政资金 | 激光加工 | http://oss.labeye.cn/gxyq/imgs/20250701110732_wMdCr4Bk.jpg |  | 1、安全第一 激光防护：严禁直视光束（永久致盲风险），必须佩戴专用防护镜。确保防护罩、安全联锁完好，禁止拆卸。 防火防爆：清理现场易燃物，加工时全程监控，配备灭火器。 禁止加工PVC等有毒材料（释放氯气、氟化氢）。 通风防毒：全程开启抽风系统，加工塑料/涂层时戴防护口罩。 机械电气安全：断电维护，远离运动部件，保持设备接地。 2、规范操作 持证上岗：经培训合格后方可操作。 开机检查：镜片清洁、冷却/气体/除尘系统正常。 参数匹配：按材料设置功率、速度、气压，禁止超负荷运行。 急停按钮：遇异常（起火、异响）立即按下！ 3、日常维护 定期清洁镜片、导轨，更换冷却液及除尘滤芯。专业维护由厂家执行。 警示：安全装置不可屏蔽！违规操作将导致严重事故！ 紧急处理：火灾用CO₂灭火器，眼部受伤速就医。 | 1. 按时间收费：根据加工的时间来计算，一般每小时的收费标准在300元左右。 2. 按材料收费：按照材料的种类、形状和厚度来计算收费。 3. 综合计算法：综合考虑参数，包括材料加工难易程度、长度和宽度比例、孔洞数量等因素，计算出综合价格。 | www.yq.guet.edu.cn | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 灵川县 | 灵川乡灵田镇桂林电子科技大学花江校区机电工程学院机电大楼A303室 |  | 龙芋宏 | 13471275965 | longyuhong@guet.edu.cn | 广西桂林市七星区东江街道六合路123号 | 541004 | [6 empty] | 100.00% | 自治区教育厅 | 桂林电子科技大学 | 激光器 | 激光器 | 激光器 | 2025-07-07 | 2025-07-01 | 2025-07-01
65960ac4a641bc357d8379ba | 2023002041 | 超声信号综合测试系统 | Ultrasonic signal integrated test system | 无 |  | 机电工程学院 | 110299 | 购置 | 否 | 55 | 中国 | 上海恩艾仪器有限公司 | 2023-03-23 | 专用 | PXIe-1092 | 1、 PXI 波形发生器模块 1 个 1) 波形类型：正弦波、方波、三角波和锯齿波以及用户定义的任意波形 2)最大带宽：20MHz 3)最大更新速率：800MS/S 2、 PXI 示波器模块 1 个 1)总线连接器：PIXe 2)最大带宽：60MHz 3)电压输入通道：8 4)模拟输入分辨率：12 位 5)板载内存：512MB 3、 PXI 控制器 1 个 1)总线连接器：PXIe 2)处理器内核： 8 核 3)控制器操作系统：Windows10 4)最大控制器带宽：≥24GB/S 4、 电流探头： 1）带宽： 120 Hz -60MHz 2）最大电流： 10.6A 3）峰值电流： 250 A 5、 高压探头： 1） 带宽： DC-500MHz 2）上升时间:&lt;700 ps 3）负载:40 MΩ / 2.5 pF 4）最大输入电压（DC 或 RMS） :2.5 kV 峰值,1,000 VRMS CAT II | 实现双通道发出 0.5MHz 以上任意波形的两路（设置任意相位差） 激励信号， 通过功率放大器提供 600Vpp 驱动电压， 并实现同步采集双通道激励信号的输入功率（电流、 电压）， 输出转速等信号采集、 存储和显示。 | 机械工程 | 中央财政资金,地方财政资金 | 1、2通道超声频率信号激励；2、6通道超声频率信号采集与存储。 | https://oss.imetric.cn/gxyq/imgs/20240104104026_kuvqWAEV.jpg | 985 | 测试能力请参考测试主要参数。 | 100元/小时 | 无 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 灵川县 | 灵川乡灵田镇桂林电子科技大学花江校区机电工程学院机电大楼215室 | 413 | 陈虎城 | 15296800733 | chc459@qq.com | 广西桂林桂林电子科技大学花江校区机电大楼 | 541004 | [6 empty] | 100.00% | 自治区教育厅 | 桂林电子科技大学 | 特种检测仪器 | 超声检测仪器 | 其他 | 2024-01-05 | 2025-09-22 | 2024-01-04
686331535b1873b46b21d44c | 2023002408 | 风光储充一体化智慧微电网系统 | Wind-Solar-Storage Intelligent Micro Grid | 无 |  | 机电工程学院 | 990000 | 购置 | 否 | 266.98 | 中国 | 南京研旭 | 2023-05-17 | 通用 | YX-TSVG-10kV | 风电模拟相关指标 ：直驱模拟风电机组（YXMG-WDJ05）采用变频调速三相异步电机带动永磁同步发电机运行，异步电动机功率 7.5kw，转速 1500 转 / 分，永磁发电机功率 5kw，变频器 7.5kw；直驱风电机组模拟调速柜（YXMG-WDT05）采用 ABB 矢量变频器，有本地和远程控制模式，配备 19 寸触控一体机；风力发电模拟调速系统（YXMG-WDST）具备线性 VF 模型、定叶尖速比控制模型、矢量控制模型三种控制模型；直驱风机背靠背变流柜（YXMG-WSPA05）采用背靠背一体化结构，功率 5KW；风力发电能源监控软件（YXMG-WSPST）具备算法研究界面；风力变流开放式快速开发系统（YXMG-WSPKY）提供变流器硬件原理图和软件源代码。<br> | 设备涵盖多种电力系统功能。无功补偿及谐波治理装置可快速补偿无功功率、治理谐波，提升电能质量。风电模拟相关设备能模拟直驱风电机组运行，实现调速控制等功能，用于风电系统研究。光伏 DC-DC 变流柜可控制光伏电能转换。微电网集中控制器、通讯规约调度系统、智能监控系统等助力微电网的协调控制与监控。实时仿真机、数字孪生相关软件及硬件平台等用于电力系统仿真、建模与研究。电池检测设备、激光测振仪等可对电池性能、振动等进行精准检测与测量。整体而言，这些设备广泛应用于电力系统无功补偿、新能源模拟与控制、微电网管理、设备检测及仿真研究等领域，为电力系统的稳定、高效运行及新能源开发利用等提供重要支撑。 | 机械工程 | 中央财政资金,地方财政资金 | 配电网、微网并网调节与稳定系统；模拟风力发电系统；储能系统；微电网能源管理控制系统；快速原型控制系统；交/直流负载；实时仿真机；材料电磁参数测试系统；RT-LAB电力电子核1个；配电网台区数字孪生仿真软件；储能系统能量测试；开关与电机机械振动测试系统。 | http://oss.labeye.cn/gxyq/imgs/20250701114546_a1pEKDT4.jpg |  | 在使用相关电力设备时，从技术方面，要确保设备参数符合要求，如 10kV 高压动态无功补偿及有源谐波治理装置的额定电压、补偿容量等关键指标达标，操作人员需熟悉各设备技术原理与操作规范，像直流充电桩等设备的操作流程。 使用中，严格按规程操作，启动前仔细检查设备状态，确保无杂物与损坏；使用时，密切关注设备运行状况，避免过载等异常情况，如可编程直流电子负载要按规定调节电压；使用后，及时进行维护保养，保持设备清洁，妥善存放配件。 安全至关重要，操作人员要具备专业资质，严格遵守安全操作规程，做好个人防护，如绝缘手套等；设备运行时，保持安全距离，严禁触摸带电部件，防止触电等事故；定期进行安全检查与维护，及时消除隐患，确保设备安全可靠运行。 使用过程中，若发现异常，立即停止操作并联系专业人员处理，切勿自行拆卸设备，以免造成损坏或安全事故，保障设备正常运行与人员安全。 | 100元/小时 | www.yq.guet.edu.cn | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 灵川县 | 灵川乡灵田镇桂林电子科技大学花江校区机电工程学院机电大楼104室 |  | 邱浩 | 18178713954 | qh_zju@sina.com | 广西桂林市灵川乡灵田镇桂林电子科技大学花江校区机电大楼104室 | 541004 | [6 empty] | 100.00% | 自治区教育厅 | 桂林电子科技大学 | 其他仪器 | 其他 | 其他 | 2025-07-07 | 2025-07-01 | 2025-07-01
65966e6aa641bc357d83885c | 2023003109 | 原位显微观测分析系统 | In situ microscopic observation and analysis system | 无 |  | 材料科学与工程学院 | 019900 | 购置 | 否 | 150 | 荷兰 | Phenom World | 2023-11-28 | 专用 | XL-Argon | 1放大倍率：集成在电镜中的彩色光学显微镜放大3-19倍，具有：明场，暗场两种照明方式，电子放大200,000倍或以上 2分辨率：由于8nm@15KV。 3加速电压： 5kV-20kV连续可调，束斑直径大小可连续可调 4灯丝材料：采用性能稳定的单晶灯丝或者肖特基场发射灯丝；单根灯丝寿命：≥1500h；灯丝仓与电子仓、样品仓三仓真空分离，观察不导电样品不影响灯丝寿命。 | 手套箱原位显微观察分析系统可用于表征粉末，高分子材料、金属材料、无机非金属材料等的微观形貌，是观察材料显微组织必备设备之一，尤其适用于的材料科学的大量数据原位条件分析。 | 材料科学 | 其他资金 | 1.对水、氧极端敏感的材料测试 2.原位电极材料测试 | http://oss.labeye.cn/gxyq/imgs/20240104164055_8rw5leEN.jpg | 499.37 | 1. 不能为磁性样品。 2. 样品尺寸需满足样品槽尺寸。 | 350/小时 | 无 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 灵川县 | 灵川乡灵田镇桂林电子科技大学花江校区材料学院4307 | 0 | 王凤 | 18810383930 | wf@guet.edu.cn | 桂林电子科技大学花江校区 | 541004 | [6 empty] | 100.00% | 自治区教育厅 | 桂林电子科技大学 | 分析仪器 | 其他 | 其他 | 2024-01-05 | 2024-01-05 | 2024-01-04
6596540ba641bc357d83832f | 2023003110 | 疲劳加载试验机 | Fatigue loading testing machine | 无 |  | 建筑与交通工程学院 | 020199 | 购置 | 否 | 62 | 中国 | 湖南有道设备制造有限公司 | 2023-06-16 | 通用 | DL-500 | 1、能完成柱、梁、架、墙类试件的动态加载试验； 2、设备高6m，设备长2.8m。 3、反力框架承载力：最大载荷500kN，行程200mm； 4、工作频率范围0-10Hz；最大振幅±100mm； 5、额定压力：21MPa、额定流量：100L/min； 6、冷却塔水流量：40T 7、系统控制方式：荷载控制或位移控制，可进行正弦波、方波、三角波等波形加载； 8、设备电源：单相AC 220V ，50Hz ，1kW；三相AC 380V ，50Hz。 | 主要用于开展试件的疲劳试验加载，用以模拟复杂的多点加载；还能够满足建筑结构构件、框架、梁、柱、节点等大型钢筋混凝土结构、木结构和钢结构的常规加载试验。 | 力学,物理学 | 地方财政资金 | 满足建筑结构构件、框架、梁、柱、节点等大型钢筋混凝土结构、木结构和钢结构的常规加载试验 | http://oss.labeye.cn/gxyq/imgs/20240104144819_bKGrwOND.jpg | 286 | 仪器仅限委托检验 | 150 元/样 | 无 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 灵川县 | 灵川乡灵田镇桂林电子科技大学花江校区建筑与交通工程学院结构大厅一楼大厅 | 30 | 吴建建 | 18290107352 | 1049003625@qq.com | 灵川乡灵田镇桂林电子科技大学花江校区建筑与交通工程学院 | 541004 | [6 empty] | 100.00% | 自治区教育厅 | 桂林电子科技大学 | 物理性能测试仪器 | 力学性能测试仪器 | 其他 | 2024-01-05 | 2025-07-01 | 2024-01-04
65962bc7a641bc357d837eac | 2023003114 | 矢量网络分析仪 | 无 | 无 |  | 信息与通信学院 | 030906 | 购置 | 否 | 125 | 中国 | 中电科思仪科技有限公司 | 2023-06-30 | 通用 | 3674L＆3674L-400 | 1.频率范围：10MHz~67GHz 2、端口数：4 3、频率分辨率：0.1Hz 4、频率准确度：±1*10-7 5、端口谐波抑制：≤-57dBc（4GHz~50GHz） 6、端口最大输出功率：≥+10dBm（40～67GHz） 7、系统动态范围（典型值）：142dB（2~10GHz） 8、有效方向性：≥37dB（2~50GHz） 9、中频带宽：1Hz~30MHz 10、相位迹线噪声（典型值）：0.008degrms（0.05～50GHz） 11、最大扫描点数：200001 | 矢量网络分析仪是一种电磁波能量的测试设备，既能测量单端口网络或两端口网络的各种参数的幅值，又能测量相位、时延。矢量网络分析仪在设定的频域范围显示测量的各项参数，能用史密斯圆图显示测试数据。 | 电子与通信技术 | 地方财政资金 | 测量天线、滤波器和放大器等射频微波器件端口特性，如驻波比，输入阻抗，传输系数，插入损耗，插入相移，时延等。 | http://oss.labeye.cn/gxyq/imgs/20240104123344_DPmO5hsg.jpg | 460 | 1.严禁测量大功率器件。保证端口信号功率小于0dBm； 2.测量前需要对测量频段进行校准 | 50元/小时 | 无 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 灵川县 | 花江校区信通大楼304 | 0 | 李晓峰 | 13978387085 | 376774545@qq.com | 广西桂林电子科技大学花江校区 | 541004 | [6 empty] | 100.00% | 自治区教育厅 | 桂林电子科技大学 | 计量仪器 | 电子学计量仪器 | 矢量网络分析仪 | 2024-01-05 | 2024-01-05 | 2024-01-04
65966e6aa641bc357d838867 | 2023003257 | 全自动离子束刻蚀机 | 无 | 无 |  | 材料科学与工程学院 | 990000 | 购置 | 否 | 50 | 中国 | 北京金盛微纳科技有限公司 | 2023-11-07 | 通用 | IBE-60Z | 1、系统极限压强：9.0*10-5Pa(合同指标:,≤9.0*10-5Pa) 2、离子源：口径Φ60mm(考夫曼型离子源) 3、Ar+离子能量范围：100~1000eV 4、离子束功率密度：0.05~0.5w/cm2 5、离子束流密度：0.1~0.8mA/cm2 6、离子束有效直径：≥Φ60mm 7、刻蚀速率：Al、Cu≥30nm/min等 | 金属、合金、氧化物、化合物、混合材料、半导体、绝缘体、超导体等薄膜材料的刻蚀 | 材料科学 | 地方财政资金 | 用于刻蚀各种金属薄膜,非金属膜，氧化物等 | http://oss.labeye.cn/gxyq/imgs/20240104172335_PPZ52dWE.jpg | 3800 | 仪器仅限委托检验，使用前需经过培训才能使用 | 无 | 无 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 灵川县 | 灵川乡灵田镇桂林电子科技大学材料科学与工程学院第一教学楼1412室 | 0 | 张鑫 | 18377330616 | xzhang80@163.com | 广西桂林电子科技大学 | 541004 | [6 empty] | 100.00% | 自治区教育厅 | 桂林电子科技大学 | 其他仪器 | 其他 | 其他 | 2024-01-05 | 2024-01-05 | 2024-01-04
65962bc7a641bc357d837eae | 2023003266 | 半导体器件与芯片光电性能综合分析系统 | 无 | 无 |  | 信息与通信学院 | 120302 | 购置 | 否 | 164.7 | 中国 | 上海概伦电子股份有限公司 | 2023-05-17 | 通用 | Fs-Pro | 1.超快速一体化测试：集成直流 IV 测试、脉冲式 IV 测试、瞬态时域测试、电容测试测试等； 2.一体化台式主机箱； 3.高精度源测量单元：± 200V， 1A/3A， 30fA 精度， 0.1fA 灵敏度； 4.宽带高精度外置 LCR 模块：20Hz~10MHz, 直流偏置± 40V； | 超快速一体化测试：集成直流 IV 测试、脉冲式 IV 测试、瞬态时域测试、电容测试测试等 | 电子与通信技术 | 地方财政资金 | 直流 IV 测试、脉冲式 IV 测试、瞬态时域测试、电容测试测试等 | http://oss.labeye.cn/gxyq/imgs/20240104123604_pHmVKFgt.jpg | 250 | 1.提前预约； 2.可与低温探针台联合使用； 3.培训后使用 | 1.液氮环境测试100元/小时； 2.非液氮测试20元/小时 | 无 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 灵川县 | 重点实验大楼 | 0 | 陈赞辉 | 13143766598 | zhchen@guet.edu.cn | 桂林市七星区金鸡路1号 | 541004 | [6 empty] | 100.00% | 自治区教育厅 | 桂林电子科技大学 | 工艺实验设备 | 电子工艺实验设备 | 半导体集成电路工艺实验设备 | 2024-01-05 | 2024-01-05 | 2024-01-04
65962bc7a641bc357d837ead | 2023003369 | 光电器件分析系统 | 无 | 无 |  | 信息与通信学院 | 120399 | 购置 | 否 | 234.8 | 中国 | 中电科思仪科技有限公司 | 2023-04-04 | 通用 | 6433F | 平台的测试性能： 一、调制器的测试指标： 1、调制频率范围 ：10MHz~43.5GHz 2、波长测试中心波长：1310nm/1550nm; 3、直流半波电压测试范围：-50V~+50V； 4、插入损耗测试范围：0~50dB； 5、带宽测量精度：±2.2dB； 6、允许输入光波长范围：1500nm~1600nm； 7、边带调制光谱测试范围：1260nm~1600nm； 8、输入阻抗测量范围：0~150欧。 二、探测器的测试指标： 1、测试频率范围 ：10MHz~43.5GHz 2、光接收波长范围：1500nm~1600nm; 3、直流偏压范围：-50V~+50V； 4、带宽测量精度：±2.2dB； 5、最大允许输入光功率测试范围：≥+13dBm； 6、暗电流测量范围：0~200nA. 7、输出阻抗测量范围：0~150欧。 8、探测器响应度：0～2A/W | 电光特性，光电特性测量 | 电子与通信技术 | 地方财政资金 | 封装光电调制器测试 | http://oss.labeye.cn/gxyq/imgs/20240104123633_7z3GDLJY.jpg | 2880 | 1.提前预约；2.培训使用 | 无 | 无 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 灵川县 | 国家重点实验室2楼 | 0 | 首美花 | 13570714364 | mhshou@guet.edu.cn | 桂林市七星区金鸡路1号 | 541004 | [6 empty] | 100.00% | 自治区教育厅 | 桂林电子科技大学 | 工艺实验设备 | 电子工艺实验设备 | 其他 | 2024-01-05 | 2024-01-05 | 2024-01-04
65966e6aa641bc357d838863 | 2023003370 | 电化学综合测试仪 | Multi-channel electrochemical workstation | 无 |  | 材料科学与工程学院 | 010799 | 购置 | 否 | 63.7 | 美国 | Advanced Measurement Technology,Inc | 2023-04-06 | 通用 | PARSTAT MC | 1、主机 1.1 自动噪声滤波：可用 1.2 每个通道均具有4M缓存功能 1.3 每个通道均具有线性扫描循环次数＞80000次 1.4 电位扫描方式：每个通道均具有LINEAR SCAN线性扫描及STAIR CASE阶梯波扫描双重方式 1.5 浮地装置：每个通道均标配 2、高频阻抗测试模块 2.1 流阻抗频率范围： 10 μHz to 7MHz 2.2 系统必须要有6线辅助分压测试也就是同时进行阴阳极或电池组中单体电池和电池 2.3极化电压范围必须： ± 30V 2.4 最大输出电流 ：1A 2.5要求最大电压扫速：5000V/秒 3、大电流测试模块 3.1最大输出及测试电流 ：≥2A 3.2最小电流量程及分辨率：≤4nA/120fA 3.3最大采样速率：500K点/秒 3.4交流阻抗频率范围 ：10uHz-1MHz 3.5 电流测量精度：±0.2% 4、双通道模块模式 4.1最大输出及测试电流 ：1A 4.2电流分辨率需要达到： 1/32000全量程 4.3极化（施加）电压范围：± 10V 3.4数据采集速率：≤1us 4.5交流阻抗频率范围：10uHz-100KHz | 应用：电池/超级电容器/储能材料。在电池、超级电容器、储能材料方面，常用的应用有：开路电位OCP、慢速CV、充放电、交流阻抗、ORR/OER/HRR/HER等。 | 能源科学技术 | 地方财政资金 | 循环伏安（CV）测试，线性极化曲线测试，交流阻抗测试等 | http://oss.imetric.cn/gxyq/imgs/20240104171440_DXSlFeML.jpg | 579 | 1. 提供的样品必须是研磨好的粉末样品，或膜材料，或者是已经制备好的电极。 2. 需要提供测试的方法，或者要求。如果需要制备电极，请提供制备电极的条件。 3. 必须注明样品的主要成分，不能是有强烈腐蚀性样品，和有毒样品。 4. 如果需要提供测试气氛，只提供氮气、氧气氛围下的测试。 5. 其他相关事宜需要与测试人员沟通进行。 | 参考收费标准： 1. 制样费： 30元/样。 2 测试费： 100元/小时。 | 无 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 灵川县 | 灵川乡灵田镇桂林电子科技大学花江校区材料科学与工程学院第四教学楼208室 | 32 | 彭洪亮 | 15678391327 | 308184470@qq.com | 桂林市灵川乡灵田镇桂林电子科技大学花江校区材料科学与工程学院 | 541004 | [6 empty] | 100.00% | 自治区教育厅 | 桂林电子科技大学 | 分析仪器 | 电化学仪器 | 其他 | 2024-01-05 | 2025-09-22 | 2024-01-04
686331535b1873b46b21d44d | 2023003384 | 伺服内高压成型机 | Servo internal high-pressure molding Machine | 无 |  | 机电工程学院 | 120401 | 购置 | 否 | 79.75 | 中国 | 广东思豪内高压科技有限公司 | 2023-06-02 | 通用 | HF/2-500T | 1、不锈钢管夹紧公称力5000KN； 2、主油缸公称力2000KN； 3、左、右、后公称力各800KN； 4、推进缸公称力800KN； 5、主油缸液体最大工作压力25MPa； 6、主油缸回程力40KN； 7、活动横梁最大行程300mm； 8、推进缸最大行程300mm； 9、推料缸最大行程100mm； 10、水缸最大存储水容量1L； 11、水缸液体最大工作压力240MPa； 12、活动横梁到挤水底板台面距离最大800mm，最小500mm； 13、活动横梁升降速度空载下行180mm/s，慢速加压10mm/s，快速回程160mm/s； 14、工作台有效面积左右(柱内)×前后670×810mm； 15、水泵电动机功率3KW； 16、主油泵流量约100L/min； 17、伺服电动机功率16KW； | 1、用途：本机主要使用于可塑性材料成形具有复杂型面、流线性较高的零件，四柱快速挤水液压胀形机为实现这一先进工艺而开发、设计制造的专用 机械设备。 2、特点：本机设置有空载快速、慢速靠模两种速度，该机具有工作效率高、能耗低、操作方便、工作平稳、安全等特点。 3、结构：本机为四柱式快速液压机，由机身、主油缸、推进油缸，高压水压缸、送料机构，液压、电器控制部分构成一个整体。 | 机械工程 | 其他资金 | 主要使用于可塑性材料成形具有复杂型面、流线性较高的零件，伺服内高压成型机为实现这一先进工艺而开发、设计制造的专用机械设备。管内主动充液成型；实现异型管不同速率下冲击液压胀形，还可成形要求，实现多道次渐进冲击成形；内高压压弯成型；具有侧缸同步曲线显示功能，实时控制速度差异。实时监控和反馈水压压力，实现水压在侧缸进给不同位置所对应水压匹配设定。 | http://oss.labeye.cn/gxyq/imgs/20250701114513_o6QC43jk.jpg |  | 1、不了解本机器结构和性能及操作规程者不得开动机器。 2、严禁超过主缸最大公称压力2000kN（压力表读数最大为25MPa）工作，在最大公称压力2000kN工作时，集中载荷允许偏心量为15mm，不得超载和超过最大偏心量使用。 3、严禁超过主缸最大行程进行工作，即活动横梁下极限位置到挤水底板工作台面最小距离为500mm,应按此要求设计模具，以免发生机床事故。安全行程开关出厂时已调好位置，一般不要动它。 4、当机器出现动作不可靠、噪音大、有振动、严重漏油时，应立即停车找专业维修人员分析原因，设法排除故障。 5、机器上调节手柄出厂时已调整合适，非调试人员不可随意调整。 6、电气设备接地应牢固可靠。 | 200元/小时 | www.yq.guet.edu.cn | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 灵川县 | 灵川乡灵田镇桂林电子科技大学花江校区机电工程学院机电大楼126室 |  | 马建平 | 18677388027 | majianping1229@163.com | 灵川乡灵田镇桂林电子科技大学花江校区机电工程学院机电大楼508室 | 541004 | [6 empty] | 100.00% | 自治区教育厅 | 桂林电子科技大学 | 工艺实验设备 | 加工工艺实验设备 | 机加工工艺实验设备 | 2025-07-07 | 2025-07-01 | 2025-07-01
65962bc7a641bc357d837e9c | 2023003454 | Cadence IC618集群系统 | 无 | 无 |  | 信息与通信学院 | 130201 | 购置 | 否 | 398.1 | 美国 | 美国cadence公司 | 2023-05-16 | 专用 | IC6.1.8 | 2颗xIntel至强4208（共16CPU核）； 4条32GB TruDDR4 2666 MHz内存； 1块M.2 128GB SSD 硬盘； 2个10Gb万兆光口（含2个SFP+）； 1块16G双口FC HBA卡； 2个1100W 白金交流电源 包括：  全定制数模混合设计  功能验证  数字版图设计  封装及PCB 设计 全流程设计软件 | 1、模拟、射频集成电路设计与仿真、版图设计与验证； 2、数字集成电路设计、验证与物理综合； 3、片内无源器件设计与电磁仿真； | 电子与通信技术 | 地方财政资金 | 集成电路设计与仿真、集成电路版图设计 | http://oss.labeye.cn/gxyq/imgs/20240104121224_Mx3l10WY.jpg | 7222.5 | 各类商业软件均可正常在平台上使用，但由于平台尚未购买对应软件版权，用户若使用这类商业软件，需提前购买版权获取使用许可，并仅限于该用户自己使用，且用户须对合法性负责。 | 0.10元/CPU核/小时 | 无 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 灵川县 | 花江校区信息与通信学院大楼213（暂存） | 2461 | 莫培思 | 18602020698 | 2272080757@QQ.com | 桂林市七星区金鸡路1号 | 541004 | [6 empty] | 100.00% | 自治区教育厅 | 桂林电子科技大学 | 计算机及其配套设备 | 服务器 | 服务器 | 2024-01-05 | 2024-01-05 | 2024-01-04
65962bc7a641bc357d837eb0 | 2023003852 | 电磁场与电磁波测试仪 | NoiseKen | 无 |  | 信息与通信学院 | 030499 | 购置 | 否 | 97.3 | 中国 | 深圳市昊谷科技有限公司 | 2023-06-30 | 通用 | EPS-02EV3 | 1.EMI测试分析整改工具。 2.支持各位置的电磁强度等级记录以及频率解析。 3.具备快速定位到噪声源并进行分析功能。 4.具备对策前后效果的直观对比功能。 5.具有可以因素编辑对天线特性以及线缆损耗，前置放大器等进行补偿的功能。- 6.可以使用已有的频谱仪来构建测试系统。 7.具有实际图像和分布图合成的可视化功能： 7.1具备尺寸的EUT（例如大型复印机，机柜等）进行三维立体扫描功能。 7.2具备对小尺寸的EUT（例如PCB板、IC等）进行任意角度扫描功能。 7.3可任意使用电磁场探头。 7.4具有手持探头收集RF信号、色彩相机定位探头位置、频谱分析仪测量数据、电脑软件记录保存显示数据。 7.5具备辅助功能：保存、读取、输出、注释输入、重新读取因子、重拍图像、图像的上下和左右反转、图像的重像显示、画面的放大和缩小。 | EMI测试分析整改； 电磁噪声源快速定位； 空间电磁场3次元（频率、强度、时间）测定分析。 | 电子与通信技术 | 地方财政资金 | <span><span>EMI测试分析整改； 电磁噪声源快速定位； 空间电磁场3次元（频率、强度、时间）测定分析。 </span></span> | http://oss.labeye.cn/gxyq/imgs/20240104123917_3fIHOa72.jpg | 480 | 1.提前预约；2.培训使用 | 无 | 无 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 灵川县 | 灵川乡灵田镇桂林电子科技大学花江校区信通大楼310室 | 0 | 刘争红 | 18978381211 | 136728395@qq.com | 广西桂林电子科技大学花江校区 | 541004 | [6 empty] | 100.00% | 自治区教育厅 | 桂林电子科技大学 | 计量仪器 | 电磁学计量仪器 | 其他 | 2024-01-05 | 2024-01-05 | 2024-01-04
65964ee1a641bc357d83828a | 2023003952 | 多芯光纤测试系统 | Multi-core optical fiber test system | 无 |  | 光电工程学院 | 020399 | 购置 | 否 | 292.8 | 中国 | 佳诺（天津）科技发展有限公司 | 2023-06-30 | 专用 | MSDP-System-Ⅰ | 一、多芯光纤测试功能： 1、选通式OTDR主要技术指标： ①测试波长：中心波长为1310nm，1550nm，1625nm三波长集成光源； ②光纤测试距离：≥50km; ③动态范围：≥45dB； ④脉冲宽度：3ns~20μs多档可调； ⑤空间分辨率：优于20cm; ⑥损耗分辨率：优于0.02dB； ⑦工作模式：单模； 2、光纤光开关主要技术指标： ①光开关通道数：1×32； ②工作波长:1310nm,1550nm，1625nm; ③插入损耗：≤0.8dB; ④重复性：≤±0.05dB; ⑤回波损耗：≥50dB; ⑥工作模式：单模； ▲3、多芯光纤扇入扇出模块主要技术指标： ①纤芯数量：4芯，7芯，19芯； ②平均插损：≤1.2dB; | 多芯光纤测试系统可以用来对多芯光纤的各项光学传输特征参数进行表征测试，包括：多芯光纤的衰减、芯间串扰、模场直径、色散等参数。 | 物理学 | 其他资金 | 对多芯光纤的各项光学传输特征参数进行表征测试，包括：多芯光纤的衰减、芯间串扰、模场直径、色散等参数。 | http://oss.labeye.cn/gxyq/imgs/20240104142806_50SEzfJx.jpg | 348.5 | 接受委托测试 | 10000元/次 | 无 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 灵川县 | 灵川乡灵田镇桂林电子科技大学花江校区光电工程学院105 | 0 | 杨世泰 | 18945040709 | 1499790830@qq.com | 广西省桂林市灵川县灵田镇桂林电子科技大学花江校区慧谷2号楼 | 541004 | [6 empty] | 100.00% | 自治区教育厅 | 桂林电子科技大学 | 物理性能测试仪器 | 光电测量仪器 | 其他 | 2024-01-05 | 2024-01-05 | 2024-01-04
65964ee1a641bc357d83828c | 2023003962 | 磁控溅射薄膜沉积系统 | Magnetron Sputtering Thin Film Deposition System | 无 |  | 光电工程学院 | 990000 | 购置 | 否 | 50.04 | 中国 | 中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司 | 2023-07-14 | 通用 | JGP450 | 极限真空度6*10e-5 Pa,40分钟可达到6*10e-4 Pa，停泵关机12小时真空度不高于5pa,薄膜均匀性范围在正负3%以内，设备具有3个直流靶位和1个射频靶位 | 沉积各种金属与介质薄膜 | 物理学 | 其他资金 | 金属及电介质的溅射 | http://oss.labeye.cn/gxyq/imgs/20240104142944_vYksKSri.jpg | 849 | 实验预约成功后请及时与仪器管理员沟通，确认材料及参数是否能够满足实验要求，实验中出现问题请立即联系管理员，请勿擅自操作。 | 基本运行费用（100元每小时）+实验室维护费用（10元每人）+靶材费用（视具体靶材而定，自带靶材不收取费用） | 无 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 灵川县 | 灵川乡灵田镇桂林电子科技大学花江校区+光电工程学院+花江慧谷2号楼102室 | 0 | 赵峰 | 18959215386 | zhaofeng_tt@163.com | 桂林市七星区金鸡路1号 | 541004 | [6 empty] | 100.00% | 自治区教育厅 | 桂林电子科技大学 | 其他仪器 | 其他 | 其他 | 2024-01-05 | 2024-01-05 | 2024-01-04
65964ee1a641bc357d83828b | 2023003998 | 微波屏蔽暗室 | Anechoic Chamber | 无 |  | 光电工程学院 | 040299 | 购置 | 否 | 230.8 | 中国 | 中电科思仪科技股份有限公司 | 2023-06-30 | 通用 | 3672D ZKJ00233 3643P ZLB00033/ZLB00034 | 1.1 矢量网络分析仪 1）主机频率范围：10MHz～50GHz； 2）主机端口数量：4； 3）频率分辨率：1Hz； 4）频率准确度：±0.1ppm； 5）端口1、3谐波抑制（典型值）：≤-51dBc（0.01～4GHz）、≤-60dBc（4～50GHz）； 1.2 75GHz～110GHz S参数扩频模块 1）输出功率：≥5dBm； 2）系统动态范围：≥100dB； 3）有效方向性（典型值）：≥40dB； 4）有效负载匹配（典型值）：≥40dB。 1.3微波屏蔽暗室 1）屏蔽暗室的尺寸（长×宽×高）：8m×6m×3.5m； 2）要求为2mm钢板、内附阻燃板贴吸波材料 3）暗室具备4盏冷光源LED灯、视频控制系统及语音系统。 4）暗室配有电源滤波器、接地滤波器、信号滤波器、信号转接板等辅助设备。 1.4远红外光学物性分析仪 1）定温飘逸度：≤20fs/100 Signal； 2）单信号采集速度：≥20Hz； 3）频率范围：覆盖2.0×10^11Hz~3.5×10^12Hz； 4）峰值动态范围：＞60dB ； | 该产品可广泛应用于发射/接收（T/R）模块测量、介质材料特性测量、微波脉冲特性测量和光电特性测量等领域，是雷达、通信、导航等系统的科研、生产过程中必不可少的测试设备。 | 电子与通信技术 | 其他资金 | 屏蔽环境下110GHz传输参数测试系统可实现光电传输特性参数的测试，如S21参数、带宽等参数测试，同时通过扩频模块可实现太赫兹波段的性能指标测试；可实现远红外正透射光学物性检测，正反射光学物性检测功能。系统具有测试精度高、速度快、组建灵活等特点。 | http://oss.labeye.cn/gxyq/imgs/20240104142857_fY3XeLiO.jpg | 836 | 1.实验室内严禁私拉电线。 2.使用插座前需了解额定电压和功率，不得超负荷使用电插座。 3.插线板上禁止再串接插线板。同一插线板上不得长期同时使用多种电器。 4.大型仪器设备需使用独立插座。 5.不得长期使用临时接线板。 6.节约用电。下班前和节假日放假离开实验室前应关闭空调、照明灯具、计算机等用电器。即使在工作日，这些用电器没有必要开启时，也要随时将其关闭。 | 2000/小时 | 无 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 灵川县 | 灵川乡灵田镇桂林电子科技大学花江校区光电工程学院慧谷2号楼110室 | 24 | 王强 | 13788563637 | 948096976@qq.com | 桂林电子科技大学花江校区 | 541004 | [6 empty] | 100.00% | 自治区教育厅 | 桂林电子科技大学 | 电子测量仪器 | 射频和微波测试仪器 | 其他 | 2024-01-05 | 2024-01-05 | 2024-01-04
65966e6aa641bc357d838864 | 2023004185 | 微波毫米波材料测试系统 | KeysightN5224B | 无 |  | 材料科学与工程学院 | 990000 | 购置 | 否 | 249.19 | 美国 | 是德科技（中国）有限公司 | 2023-06-20 | 专用 | N5224B | 1.频率范围：10MHz～43GHz； 2.测试端口：2端口 3.测试端口系统动态范围（保证值）： 132dB 1GHz～10GHz； 128dB 10GHz～20GHz； 129dB 20GHz～26GHz； 125dB 26GHz～35GHz； 122dB 35GHz～43GHz； 4.最大输出功率（10MHz～43GHz，保证值）：≥9dBm； 5.轨迹噪声(IFBW = 1 kHz，1GHz～43GHz，保证值)： 幅度 0.003 dB rms； 相位 0.03 ° rms 6.温度稳定性（1GHz～43GHz)： 幅度稳定性：≤±0.02 dB/°C； 相位稳定性：≤±0.65°/°C； 7.中频带宽：1Hz～15MHz； | 用于材料电磁参数及反射率测试 | 材料科学 | 地方财政资金 | 用于材料电磁参数及反射率测试 | http://oss.labeye.cn/gxyq/imgs/20240104171502_mU6dyWlV.jpg | 800 | 仪器仅限委托检验 | 无 | 无 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 灵川县 | 灵川乡灵田镇桂林电子科技大学花江校区材料科学与工程学院4教105室 | 0 | 成丽春 | 17307735825 | clc2000@guet.edu.cn | 广西桂林市金鸡路1号桂林电子科技大学花江校区材料科学与工程学院4306室 | 541004 | [6 empty] | 100.00% | 自治区教育厅 | 桂林电子科技大学 | 其他仪器 | 其他 | 其他 | 2024-01-05 | 2024-01-05 | 2024-01-04
65964ee1a641bc357d83828d | 2023004191 | 一体式钛宝石飞秒激光放大器 | Astrella-Tunable-F-1K | 无 |  | 光电工程学院 | 010199 | 购置 | 否 | 239.9 | 美国 | Coherent Inc. | 2023-06-20 | 专用 | TEM00，M2＜1.25 | 1.脉冲能量：＞7mJ； 2.重复频率：1kHz； 3.脉冲宽度：＜100fs； 4.中心波长：800nm； 5.功率稳定性：＜0.5% rms (24小时)； 6.空间模式：TEM00，M2＜1.25； 7.对比度：前脉冲对比度＞1000:1，后脉冲对比度＞100:1； | 通过啁啾脉冲放大技术产生1kHz，7mJ, 100fs的高能量超短脉宽的飞秒激光脉冲输出 | 材料科学,电子与通信技术,物理学 | 其他资金 | 太赫兹的产生、倍频测试、荧光测试 | http://oss.labeye.cn/gxyq/imgs/20240104143051_V3KLIRg0.jpg | 1627 | 遵守实验规则，测试前提前须联系设备管理员。使用仪器必须经过预约登记。 | 无 | 无 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 灵川县 | 灵川乡灵田镇桂林电子科技大学花江校区光电工程学院大楼智慧谷2号楼一楼2-104 | 45 | 成晓梦 | 18200166819 | 1152619183@qq.com | 广西桂林金鸡路1号 | 541004 | [6 empty] | 100.00% | 自治区教育厅 | 桂林电子科技大学 | 分析仪器 | 电子光学仪器 | 其他 | 2024-01-05 | 2024-01-05 | 2024-01-04
65966e6aa641bc357d83885f | 2023004219 | 霍尔效应测试仪 | Hall effect tester | 无 |  | 材料科学与工程学院 | 990000 | 购置 | 否 | 201 | 美国 | Lake Shore Cryotronics | 2023-11-13 | 专用 | 8404 | 霍尔系统电磁铁直径4英寸，带2英寸（50mm）极帽;室温下最大磁场:1.67T@DC模式,1.18T@AC模式;使用低温或高温选件时最大磁场: 0.8T@DC模式;低温选件最低温度80 K,整个实验过程需要液氮消耗;高温选件最高温度:1273 K;主机电阻测量范围: 0.5mΩ~10MΩ@DC模式,读数的+0.5%土量程的0.5%;电流范围:±1 pA to ±100 mA;迁移率测试范围:1到106 cm2/Vs, AC 交流选件:1×10-3到1×106 cm2/vs;室温最大样品尺寸:10 mm×10 mm×3 mm，采用焊接引线方式进行样品安装;高温选件最大样品尺寸:10mm×10 mm×3 mm，采用四探针方式连接样品;低温选件最大样品尺寸:10 mm×10 mm×3mm，采用焊接引线方式连接样品;系统在变温和变磁场条件下，可完成如下参数的测量或计算:霍尔电压、电阻率、载流子浓度、载流子类型、迁移率。 | 霍尔电压、电阻率、载流 子浓度、载流子类型、迁 移率的测量或计算 | 材料科学,物理学,信息与系统科学相关工程与技术 | 其他资金 | 霍尔电压、电阻率、载流 子浓度、载流子类型、迁 移率 | http://oss.labeye.cn/gxyq/imgs/20240104165652_dRzDhUZn.jpg | 611 | 经过培训合格的操作员才能上机操作。 | 无 | 无 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 灵川县 | 灵川乡灵田镇桂林电子科技大学花江校区+材料科学与工程学院+花江校区第一教学楼1103B | 0 | 高杰 | 18207735053 | nextyeargj@foxmail.com | 桂林电子 科技大学 花江校区 材料科学与工程学院第一教学楼1103B | 541004 | [6 empty] | 100.00% | 自治区教育厅 | 桂林电子科技大学 | 其他仪器 | 其他 | 其他 | 2024-01-05 | 2024-01-05 | 2024-01-04
659662a6a641bc357d838583 | 2023004220 | 计算机专业课一体化支撑平台 | Integrated Support Platform for Computer Professional Courses | 无 |  | 计算机与信息安全学院 | 130301 | 购置 | 否 | 148.65 | 中国 | 云海希冀 | 2022-12-20 | 通用 | 套 | 一体化支撑平台提供了基本的功能支撑和教学支撑。利用一体化支撑平台，可以更有效地开展专业课程日常的实验教学活动。 | 利用一体化支撑平台，可以更有效地开展专业课程日常的实验教学活动。 | 计算机科学技术 | 其他资金 | 计算机类专业课程开设 | http://oss.labeye.cn/gxyq/imgs/20240104155042_jXu2qoTg.jpg | 3824 | 1、保证安全操作，不可违反网络安全；二、资源不得转让贩卖 | 按照班级收费（不超出30人一班）；按照300元/班/2小时收费 | 无 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 七星区 | 桂林电子科技大学金鸡岭校区图书馆机房 | 0 | 管军霖 | 13978361330 | 147265710@qq.com | 桂林市七星区金鸡路1号桂林电子科技大学三院计科教研室 | 541004 | [6 empty] | 100.00% | 自治区教育厅 | 桂林电子科技大学 | 计算机及其配套设备 | 软件 | 软件 | 2024-01-05 | 2024-01-05 | 2024-01-04
659662a6a641bc357d838580 | 2023005025 | 便携式多模态采集平台 | NeuroHub | 无 |  | 计算机与信息安全学院 | 130401 | 购置 | 否 | 102 | 中国 | 博睿康 | 2023-03-03 | 专用 | NeuroHub | 1.整体系统： 1.1.★自研的多模态同步采集平台，同步采集脑电、肌电、心电、皮电、血氧、脉搏、心率等信息 1.2.★数据传输方式：WIFI传输，支持2.4GHz/5GHz双频段传输 | 认知研究，更好的理解大脑的激活机制和大脑皮层的认知活动；脑-机接口研究，提高运动想象和SSVEP的识别精度和速度；临床研究分析脑功能疾病，如癫痫病检测、中风患者恢复评估和手术过程中的麻醉状态实时监测等。 | 信息与系统科学相关工程与技术 | 其他资金 | 该设备可用于研究脑部科学，在医疗、军事和其他商业产品的应用需求越多。但是在当前的研究阶段，对于脑电信号的分析仍在初步的研究阶段，成果有限。因此通过购买该设备，研究多模态采集调控，通过多种人体信息采集研究脑部神经活动。 | http://oss.labeye.cn/gxyq/imgs/20240104154853_PijjvS64.jpg | 588 | 需完成相关培训才可使用 | 500元/次 | 无 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 灵川县 | 灵田乡灵田镇桂林电子科技大学花江校区计算机与信息安全学院花江慧谷1号楼310 | 0 | 王诗文 | 15507737802 | 826808399@qq.com | 广西壮族自治区桂林市桂林电子科技大学花江校区 | 541004 | [6 empty] | 100.00% | 自治区教育厅 | 桂林电子科技大学 | 计算机及其配套设备 | 数据采集及工作站 | 数据采集及工作站 | 2024-01-05 | 2024-01-05 | 2024-01-04
659662a6a641bc357d838581 | 2023005027 | 无线经颅电神经调控系统 | 无 | 无 |  | 计算机与信息安全学院 | 049900 | 购置 | 否 | 127.93 | 中国 | 博睿康 | 2023-03-03 | 专用 | NSS18 | 1、电刺激通道数： 8通道 *2、传输方式：5G WiFi 无线传输 *3、经颅电刺激模式： tDCS 经颅直流电刺激， tACS 经颅交流电刺激， tRNS 经颅随机噪声刺激，Sham伪刺激等. 4、最大电流： ±5 mA 5、电流准确性：±1% *6、时间分辨率4000sps 6、可设置电刺激的上升和下降，时间可调 7、刺激电极：Ag/AgCl环形电极，12(OD)x 6 (ID)mm | 可实现高精度刺激，精准刺激靶区域，效果明显且持久；采用5G wifi的无线连接，连接稳定，便携性高，生态效度好；采样率高，输出的刺激波形精准；刺激范式丰富、刺激电流电压范围大，支持丰富多样的刺激协议，并且支持升级为闭环tCS-EEG系统；拥有国内强大的研发和技术支持团队，可以提供更加深入和及时的技术服务。 | 信息与系统科学相关工程与技术 | 其他资金 | 智能脑电认知及病理定位建模。 | http://oss.labeye.cn/gxyq/imgs/20240104154934_YzxUp5t2.jpg | 252 | 需完成相关培训才可使用 | 500元/次 | 无 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 灵川县 | 灵田乡灵田镇桂林电子科技大学花江校区计算机与信息安全学院花江慧谷1号楼310 | 0 | 王诗文 | 15507737802 | 826808399@qq.com | 广西壮族自治区桂林市桂林电子科技大学花江校区 | 541004 | [6 empty] | 100.00% | 自治区教育厅 | 桂林电子科技大学 | 电子测量仪器 | 其他 | 其他 | 2024-01-05 | 2024-01-05 | 2024-01-04
6596540ba641bc357d838330 | 2023005792 | 长柱压剪试验机 | Long column compression shear testing machine | 无 |  | 建筑与交通工程学院 | 020199 | 购置 | 否 | 147.9 | 中国 | 长春新特试验机有限公司 | 2023-07-14 | 通用 | YAJ-12000型 | 垂直方向加载系统：1.最大试验力：12MN；2.试验力有效测量范围：4～100%FS；3.试验力测量控制精度：±1%；4.活塞空载上升速度：100mm/min；5.活塞加载试验速度：0-30mm/min；6.位移测量范围：300mm；7.位移测量控制精度：≦0.5%FS；8.位移测量绝对分辨力：0.01mm；9.试样垂向变形测量：量程0～30mm，分辨率0.01mm；10.试样径向变形测量：量程0～30mm，分辨率0.001mm；11.变形测量分辨率：0.001mm；12.加载系统 ：伺服电机电液伺服闭环控制；13.控制方式：试验力、位移控制方式可以平滑切换。 | 长柱压剪试验机主要用于长柱、橡胶支座的抗压、抗剪转角的试验测试 | 力学,物理学,机械工程 | 地方财政资金 | 主要用于长柱、橡胶支座的抗压、抗剪转角的试验测试 | http://oss.labeye.cn/gxyq/imgs/20240104144925_bIAlGTPJ.jpg | 344 | 仪器仅限委托检验 | 150 元/样 | 无 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 灵川县 | 灵川乡灵田镇桂林电子科技大学花江校区建筑与交通工程学院结构大厅一楼大厅 | 46 | 吴建建 | 18290107352 | 1049003625@qq.com | 灵川乡灵田镇桂林电子科技大学花江校区建筑与交通工程学院 | 541004 | [6 empty] | 100.00% | 自治区教育厅 | 桂林电子科技大学 | 物理性能测试仪器 | 力学性能测试仪器 | 其他 | 2024-01-05 | 2025-07-01 | 2024-01-04
65966e6aa641bc357d838865 | 2023005829 | 压铸铝合金材料性能测试系统 | 无 | 无 |  | 材料科学与工程学院 | 990000 | 购置 | 否 | 73 | 中国 | 必填 | 2023-07-01 | 通用 | LD26.105 | 额定试验载荷1000kN,试验机等级：0.05级，位移分辨率0.000035，位移控速度调节范围：0.001-500mm/min | 材料的拉伸，压缩，摩擦磨损 | 材料科学 | 中央财政资金 | 分析测试 | https://oss.imetric.cn/gxyq/imgs/20240104171532_nUz91nyg.jpg | 203 | 使用前请预约登记 | 100元/样 | 无 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 灵川县 | 灵川乡灵田镇桂林电子科技大学花江校区材料科学与工程学院第六教学楼6108室 | 0 | 龙乾新 | 17307733778 | lqxteacher@163.com | 桂林电子科技大学材料学院 | 541004 | [6 empty] | 100.00% | 自治区教育厅 | 桂林电子科技大学 | 其他仪器 | 其他 | 其他 | 2024-01-05 | 2025-09-22 | 2024-01-04
686331535b1873b46b21d45f | 2023022563 | 光镊 | Optical Tweezers | 无 |  | 生命与环境科学学院 | 010899 | 购置 | 否 | 57.73 | 美国 | Optofluidic | 2023-11-07 | 专用 | NanoTweezer | 1、系统联机能力： 1.1 能与科研级正置显微镜联用 1.2 能与激光显微镜拉曼光谱仪联用 2、系统联机能力： 2.1 粒子捕获操纵尺寸范围：10nm-5 微米 2.2 捕获操纵粒子种类： A)生物材料，诸如蛋白质聚集体、蛋白质晶体、抗体与微管等等； B)纳米材料，诸如量子点、碳纳米管、高分子小珠、纳米硅、纳米二氧化钛等。 C) 单个细胞、病毒、核酸、纳米颗粒、碳纳米管和蛋白质的可逆纳米级操作 3、激光器参数： 波长: 1065nm，2 纳米线宽（可调） 激光功率:0?500mW连续可调 光学隔离度:33-38 dB 隔离度，偏光纤耦合 光纤接口: FC / APC SMPM，NA =0.12，6.6μ mMFD 光源类型: 半导体光纤连接法布里 - 珀罗激光器 - TE 模式耦合 波长可调性: 从中心波长为+ /- 3nm 4、显微镜流动池 4.1 最大压力：20psci 4.2 流动速度：80nl/min- 1000ml/hr 5．与显微拉曼光谱仪连用附件 5.1 载物台联接件 5.2 OD6 带阻滤光片（1064nm） | 光镊捕获的粒子在几纳米到几微米,在这个尺度上,它提供了一种对宏观现象的微观机理的研究手段,特别是为研究对象从生物细胞到大分子的纳米生物学,提供了活体研究条件,比如激光光镊易于操纵细胞,可有效分离各种细胞器,并在基本不影响环境的情况下对捕获物进行无损活体操作。通过捕获和分离细胞,可了解细胞的诸多特性,如细胞间的粘附力、细胞膜弹性、细胞的应变能力及细胞的生理过程等,从而研究细胞的真实生理过程。 | 物理学,生物学 | 地方财政资金 | 生命科学、物理学、纳米材料等领域的微观操作与分析测试项目 | http://oss.labeye.cn/gxyq/files/20250701103511_244bW6k1.JPG |  | 仪器既可以委托检验也可以上机实验 | 无 | www.yq.guet.edu.cn | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 灵川县 | 灵田乡桂林电子科技大学花江校区生命与环境科学学院11教A408 |  | 赵飞骏 | 18589940894 | 1021962512@qq.com | 桂林电子科技大学花江校区生命与环境科学学院 | 541004 | [6 empty] | 100.00% | 自治区教育厅 | 桂林电子科技大学 | 分析仪器 | 显微镜及图像分析仪器 | 其他 | 2025-07-07 | 2025-07-01 | 2025-07-01
686331535b1873b46b21d466 | 2023028176 | 稀土功能材料成型系统 | 无 | 无 |  | 南宁研究院 | 010499 | 购置 | 否 | 99.05 | 中国 | 吉林市凯尔维特机电设备有限责任公司、凯尔维特。江西开源自动化设备有限公司、江西开源、ZCY250 | 2023-02-01 | 通用 | 1、气流磨:吉林市凯尔维特机电设备有限责任公司、凯尔维特。2、QLM-100磁场成型压机:江西开源自动化设备有限公司、江西开源、ZCY250 | 主要技术参数要求: 气流磨: 1.产量:&gt;2K g/小时; 2、装料量:2Kg;(松装密度≥4.0) 3、投料粒度:小于 0.5mm G6上品连续可调， 4、出粉粒度:平均粒度3-6μm连续可调，粒度成正态分布 5、粉末回收率:&gt;99% 磁场成型压机: 磁场:&gt;4T/40mm(并在连续生产10小时情况下)，电磁铁长期持续工作(12小时)的温升≤10℃额定电磁铁励磁电流:180A压制方式:双向同步压制或上下电缸可变速成型:上最大压制力:80kN; | 粉体细化、生胚压型 | 材料科学 | 地方财政资金 | 稀土功能材料成型 | http://oss.labeye.cn/gxyq/imgs/20250704153328_SknWQtQO.jpg |  | 仪器仅限委托检验 | 200/小时 | www.yq.guet.edu.cn | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 七星区 | 广西南宁市江南区下津路12号桂林电子科技大学南宁研究院1305 |  | 姚青荣 | 18207735160 | qingry96@guet.edu.cn | 广西南宁市江南区下津路12号桂林电子科技大学南宁研究院 | 541004 | [6 empty] | 100.00% | 自治区教育厅 | 桂林电子科技大学 | 分析仪器 | 光谱仪器 | 其他 | 2025-07-07 | 2025-07-04 | 2025-07-01
686331535b1873b46b21d467 | 2023028177 | 稀土功能材料制备系统 | 无 | 无 |  | 南宁研究院 | 010499 | 购置 | 否 | 99.15 | 中国 | 沈阳欧特真空科技有限公司、欧特、宁波晋科自动化设备有限公司、晋科、XZHD-50H | 2023-02-01 | 通用 | 1、真空感应速凝炉:沈阳欧特真空科技有限公司、欧特、2、VSN-5型氢破炉:宁波晋科自动化设备有限公司、晋科、XZHD-50H | 真空感应速凝炉: 1.最大容量:0.5-5kg(以铁计算，实为钕铁硼);2.抽气时间:30分钟进入高真空,不包括扩散泵预热时间:3.压升率:&lt;2Pa h(空炉冷态);4.▲真空度:大于1X10-4Pa;5.加热速度:25 分钟完成合金的熔化 氢破炉： 1.装料量：0.5-10kg 2.电炉功率：大于10kW 3.罗茨泵：大于6kW | 合金熔炼、合金粗破碎 | 材料科学 | 地方财政资金 | 稀土功能材料制备 | http://oss.labeye.cn/gxyq/imgs/20250704153315_ymiYcs3a.jpg |  | 仪器仅限委托检验 | 201/小时 | www.yq.guet.edu.cn | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 七星区 | 广西南宁市江南区下津路12号桂林电子科技大学南宁研究院1023 |  | 姚青荣 | 18207735160 | qingry97@guet.edu.cn | 广西南宁市江南区下津路12号桂林电子科技大学南宁研究院 | 541004 | [6 empty] | 100.00% | 自治区教育厅 | 桂林电子科技大学 | 分析仪器 | 光谱仪器 | 其他 | 2025-07-07 | 2025-07-04 | 2025-07-01
65960ac4a641bc357d8379bf | 2023028616 | 全自动分选机 | Fully automatic sorting machine | 无 |  | 机电工程学院 | 990000 | 购置 | 否 | 119.64 | 中国 | 深圳市深科达半导体科技有限公司 | 2023-12-04 | 通用 | SKD962 | 1.测试台：标配2个，选配最多8个； 2.测试温度：室温； 3.测试机界面：TTL； 4.接触类型：标准/Kelvin接触； 5.封装尺寸：1×1-6×6毫米； 6.适用产品包括：SOT，SOD，SC，QFN等； 7.进料装置：振动盘； 8.下料装置：料盒X1，附有产品收集器及8个分级收集器； 9.视觉检测系统：方向检测，表面/刻印标记检测,2D /2.5D管脚/5S检测； 10.具备全自动分选、激光打标和编带功能； 11. 大板尺寸：≥1200mmx800mm； 12. 转塔吸嘴长度：≥14.5mm； 13. 大板桌面吸嘴高度：≥173mm； 14. 编带采用前后双针轮设计； 15. 装填口和影像口间距≥24mm； 16. 编带位具有下压到位防呆机构； 17. 放带组件需要独立，可自由移动位置； 18. 锁紧底座需要前后左右调节，采用凸轮轴锁紧机构，尺寸要求≥136mm×70mm×25mm； 19. 转盘直径≥280mm； 20. 下压垫块尺寸≥16mm。 | 用于芯片的电性参数测试，分类筛选，激光打标，表面检测，标识检测，产品外形尺寸五个面检测及最终编带封装。 | 机械工程 | 地方财政资金 | 用于芯片的电性参数测试，分类筛选，激光打标，表面检测，标识检测，产品外形尺寸五个面检测及最终编带封装。 | http://oss.labeye.cn/gxyq/imgs/20240104113336_nfMBAFno.jpg | 368 | 预约使用设备请至少提前10天申请，设备使用过程需要的耗材、夹治具、模具等请自备，设备使用前必须认真阅读操作说明，必须了解设备的性能和特点，熟悉安全操作规范，必须对设备设施的传动、电器部位的安全防护装置，辅助材料的安全性进行认真检查。设备使用过程中要注意安全，防范设备安全事故的发生；如果发现设备设施发生故障，应立即停止操作并保护好现场，及时向设备管理员报告，并协同相关部门进行处理；对设备要爱惜，如对设备造成损坏需照价赔偿。操作设备后应立即进行日常维护工作，对设备进行打扫，检查设备各部件是否有异常情况。 | 主要按项目协议进行面议定价，其它按1000元/小时 | 无 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 灵川县 | 灵川县灵田镇桂林电子科技大学花江校区科技楼203室 | 0 | 刘剑 | 18577347727 | 244176528@qq.com | 广西桂林市灵川县灵田镇桂林电子科技大学花江校区机电工程学院机电大楼 | 541004 | [6 empty] | 100.00% | 自治区教育厅 | 桂林电子科技大学 | 其他仪器 | 其他 | 其他 | 2024-01-05 | 2024-01-05 | 2024-01-04
65960ac4a641bc357d8379bd | 2023030108 | 全自动晶圆减薄机 | Fully automatic wafer thinning machine | 无 |  | 机电工程学院 | 120404 | 购置 | 否 | 356.7 | 中国 | 北京中电科电子装备有限公司 | 2023-12-11 | 通用 | WG-8501 | 1.加工晶圆尺寸：φ8inch，兼容φ4inch/5inch/6inch(软件快速切换,无需改机)，满足全自动干进干出加工流程要求,支持双上料工位,具备同盒/异盒回收功能。 2.支持SiC晶圆减薄，可满足8英寸晶圆带RING加工，同时具备升级兼容12英寸加工能力的条件。 3.具备水气双流体雾化清洗及干燥功能。 4.具备相应的膜处理单元。 5.可对150μm以下的超薄晶圆进行精密研削。 6.配置触摸式液晶显示器及图形化用户接口GUI，设备的机械状态和加工状况可在控制画面上同步显示。 7.研削方法：硅片旋转进给磨削。 8.研削轮：≥φ200mm。 9.主轴数量：≥2。 10.主轴额定功率：≥5.5kW。 11.主轴转速：1,000-7,000rpm。 12.配有实时接触式测量系统，测量分辨率0.1μm，数量应与主轴数量一致。 13.研削精度：（1）同一片晶圆研削厚度偏差小于1.5μm；（2）不同晶圆研削厚度偏差小于±3.0μm；（3）研削表面粗糙度Ry 0.13μm（with #2000 finish），Ry 0.15μm（with #1400 finish）。 | 用于对晶片背面多余的基体材料去除一定的厚度，以满足芯片封装厚度尺寸和表面粗糙度的要求。 | 机械工程 | 地方财政资金 | 用于对晶片背面多余的基体材料去除一定的厚度，以满足芯片封装厚度尺寸和表面粗糙度的要求。 | http://oss.labeye.cn/gxyq/imgs/20240104113053_vStU7tMr.jpg | 410 | 预约使用设备请至少提前10天申请，设备使用过程需要的耗材、夹治具、模具等请自备，设备使用前必须认真阅读操作说明，必须了解设备的性能和特点，熟悉安全操作规范，必须对设备设施的传动、电器部位的安全防护装置，辅助材料的安全性进行认真检查。设备使用过程中要注意安全，防范设备安全事故的发生；如果发现设备设施发生故障，应立即停止操作并保护好现场，及时向设备管理员报告，并协同相关部门进行处理；对设备要爱惜，如对设备造成损坏需照价赔偿。操作设备后应立即进行日常维护工作，对设备进行打扫，检查设备各部件是否有异常情况。 | 主要按项目协议进行面议定价，其它按1500元/小时 | 无 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 灵川县 | 灵川县灵田镇桂林电子科技大学花江校区科技楼103室 | 0 | 刘剑 | 18577347727 | 244176528@qq.com | 广西桂林市灵川县灵田镇桂林电子科技大学花江校区机电工程学院机电大楼 | 541004 | [6 empty] | 100.00% | 自治区教育厅 | 桂林电子科技大学 | 工艺实验设备 | 加工工艺实验设备 | 热处理加工工艺实验设备 | 2024-01-05 | 2024-01-05 | 2024-01-04
65960ac4a641bc357d8379b7 | 2023030512 | IGBT双芯片粘片机 | IGBT Dual chip bonding machine | 无 |  | 机电工程学院 | 120404 | 购置 | 否 | 88.6 | 中国 | 桂林立德智兴电子科技有限公司 | 2023-12-11 | 通用 | LDDC-20 | 1. 系统参数 粘片方式 双芯片、点锡/画锡式 ，粘片精度 X 、Y ±70 μm （固晶后） ，生产速度 ≥2000 UPH （视具体产品） 压力范围 50 ～ 150 g（音圈电机） ，适用框架 铜镀银或裸铜框架 ，适应吸嘴 钢嘴、塑胶和橡胶 拾晶方式 X，Y，Z三轴联动 空洞率 整体 &lt; 5% 2. WAFER X-Y工作台 芯片：WAFER尺寸 6 ～ 12″ (可定制) ，上芯角度 0° ~ 360° 工作台 ：最大行程 8″×12″ ，分辨率 5 μm ，重复率 ±10 μm ，顶针Z高度行程 0 ～ 3 mm 3.图像识别系统 ：图像识别≥ 256 级灰度 ,分辨率≥1280×1024 像素 ,图像识别精度 ±2 μm 视场规测范围 4.固晶精准度 ：水平偏斜角度 5° ,偏转角度(θ) ± 2° 5.支架传送 ：LOADER装载 翻转，机械推进式 ；UNLOADER卸载 料盒，机械推进式 6.体积及重量 ：2300 × 1360 × 1650 mm ，各尺寸偏差±5mm； 小于1310 kg 。 | 用于将IGBBT芯片粘接到框架上。 | 机械工程 | 地方财政资金 | 用于将IGBBT芯片粘接到框架上。 | http://oss.labeye.cn/gxyq/imgs/20240104113242_gJCXLB2c.jpg | 290 | 预约使用设备请至少提前10天申请，设备使用过程需要的耗材、夹治具、模具等请自备，设备使用前必须认真阅读操作说明，必须了解设备的性能和特点，熟悉安全操作规范，必须对设备设施的传动、电器部位的安全防护装置，辅助材料的安全性进行认真检查。设备使用过程中要注意安全，防范设备安全事故的发生；如果发现设备设施发生故障，应立即停止操作并保护好现场，及时向设备管理员报告，并协同相关部门进行处理；对设备要爱惜，如对设备造成损坏需照价赔偿。操作设备后应立即进行日常维护工作，对设备进行打扫，检查设备各部件是否有异常情况。 | 主要按项目协议进行面议定价，其它按800元/小时 | 无 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 灵川县 | 灵川县灵田镇桂林电子科技大学花江校区科技楼105室 | 0 | 刘剑 | 18577347727 | 244176528@qq.com | 广西桂林市灵川县灵田镇桂林电子科技大学花江校区机电工程学院机电大楼 | 541004 | [6 empty] | 100.00% | 自治区教育厅 | 桂林电子科技大学 | 工艺实验设备 | 加工工艺实验设备 | 热处理加工工艺实验设备 | 2024-01-05 | 2024-01-05 | 2024-01-04
65960ac4a641bc357d8379b6 | 2023031002 | 回流焊炉 | Reflow Furnace | 无 |  | 机电工程学院 | 120404 | 购置 | 否 | 109.5 | 中国 | 深圳市鹏铭科技有限公司 | 2023-12-11 | 通用 | Pyramax150Nz12 | 1.气氛氮气空气兼容。 2.传送速度范围25-152cm/min。 3.传送系统可调节宽度：51-475mm。 4.加热区总长：3810mm。 5.加热区个数（上/下）：12上/12下。 6.冷却区长度：1168mm。 7.冷却区个数（上/下）：2上/2下。 8.最高400℃加热温度。 9.温度精度：±0.5℃。 10.温度均匀性：±2℃。 11.闭环静压控制。 12.内置循环水冷却系统。 13.配备低耗氮组件。 14.轨道程控调宽。 15.具备自动四点氮气取样+直观显示于操作画面。 16.配备动态省氮系统。 17.配备助焊剂回收系统。 18.配备自动硅片装/卸载系统。 | 用于印刷电路板组件和半导体封装的焊料回流炉。 | 机械工程 | 地方财政资金 | 用于印刷电路板组件和半导体封装的焊料回流炉。 | http://oss.labeye.cn/gxyq/imgs/20240104102825_jv2J9bUI.jpg | 558 | 预约使用设备请至少提前10天申请，设备使用过程需要的耗材、夹治具、模具等请自备，设备使用前必须认真阅读操作说明，必须了解设备的性能和特点，熟悉安全操作规范，必须对设备设施的传动、电器部位的安全防护装置，辅助材料的安全性进行认真检查。设备使用过程中要注意安全，防范设备安全事故的发生；如果发现设备设施发生故障，应立即停止操作并保护好现场，及时向设备管理员报告，并协同相关部门进行处理；对设备要爱惜，如对设备造成损坏需照价赔偿。操作设备后应立即进行日常维护工作，对设备进行打扫，检查设备各部件是否有异常情况。 | 主要按项目协议进行面议定价，其它按1000元/小时 | 无 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 灵川县 | 灵川县灵田镇桂林电子科技大学花江校区科技楼103室 | 0 | 刘剑 | 18577347727 | 244176528@qq.com | 广西桂林市灵川县灵田镇桂林电子科技大学花江校区机电工程学院机电大楼 | 541004 | [6 empty] | 100.00% | 自治区教育厅 | 桂林电子科技大学 | 工艺实验设备 | 加工工艺实验设备 | 热处理加工工艺实验设备 | 2024-01-05 | 2024-01-05 | 2024-01-04
65960ac4a641bc357d8379be | 2023031003 | 自动贴片机 | Automatic SMT machine | 无 |  | 机电工程学院 | 120404 | 购置 | 否 | 62.9 | 中国 | 雅马哈发动机智能机器（苏州）有限公司 | 2023-12-11 | 通用 | YSM10 | 1、 采用高速通用一体化贴装头解决方案，兼顾灵活和高速，小元件和大芯片均可对应无需换头。 2、 适用元器件尺寸：0201-W55mm×L100mm，高度≥15mm。 3、 贴装能力: HM贴装头(10个吸嘴)规格：≥95000CPH。 4、 贴装精度：±0.025mm，Cpk≥1.0。 5、 对象基板尺寸：单板L50×W50mm ～L510×W460mm。 6、 内置吸嘴交换站，可自动更换备用吸嘴和特殊规格吸嘴。 7、 自动清洁吸嘴轴杆，长时间保持吸嘴洁净。 8、 固定送料器架：最多96个（以8毫米带式给料换算）， 9、 侧面识别功能：可无停顿检测有无元件、元件的吸附状态，防止贴装错误。 | 电子元件表面贴装。 | 机械工程 | 地方财政资金 | 电子元件表面贴装。 | http://oss.labeye.cn/gxyq/imgs/20240104104410_Jf59sEiN.jpg | 785 | 预约使用设备请至少提前10天申请，设备使用过程需要的耗材、夹治具、模具等请自备，设备使用前必须认真阅读操作说明，必须了解设备的性能和特点，熟悉安全操作规范，必须对设备设施的传动、电器部位的安全防护装置，辅助材料的安全性进行认真检查。设备使用过程中要注意安全，防范设备安全事故的发生；如果发现设备设施发生故障，应立即停止操作并保护好现场，及时向设备管理员报告，并协同相关部门进行处理；对设备要爱惜，如对设备造成损坏需照价赔偿。操作设备后应立即进行日常维护工作，对设备进行打扫，检查设备各部件是否有异常情况。 | 主要按项目协议进行面议定价，其它按800元/小时 | 无 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 灵川县 | 灵川县灵田镇桂林电子科技大学花江校区科技楼103室 | 0 | 刘剑 | 18577347727 | 244176528@qq.com | 广西桂林市灵川县灵田镇桂林电子科技大学花江校区机电工程学院机电大楼 | 541004 | [6 empty] | 100.00% | 自治区教育厅 | 桂林电子科技大学 | 工艺实验设备 | 加工工艺实验设备 | 热处理加工工艺实验设备 | 2024-01-05 | 2024-01-05 | 2024-01-04
65960ac4a641bc357d8379b5 | 2023031005 | 化学清洗机组 | Chemical cleaning unit | 无 |  | 机电工程学院 | 010799 | 购置 | 否 | 167.85 | 中国 | 深圳市凯尔迪清洗科技有限公司 | 2023-12-11 | 专用 | L-580 | 1.清洗最大尺寸：600mm（W）X400mm（L）X50mm（H）。 2.输送速度：10cm-150cm/min(可调)。 3.输送面离地面高度：900±50mm。 4.设备尺寸：7000mm(长)×1650mm(宽)×1960mm(高)。 5.传动方式：网带输送。 6.输送方向：左进右出。 7.电源供应：176KW AC380V 289A 50Hz 8.工作宽度：≥600mm。 9. 支持secs，smema，e84通讯协议。 10. 浓度自动监控 11. 整机sus304镜面 12. 水泵变频控制 13. 压力最大12公斤 14. 输送带防静电纳米涂层 15. 整机分段设计，最长段不超过4米 16. 配置纯水CO2发泡装置，满足0-2兆欧 17. 最后喷淋有预热功能，可加热至55℃ 18. 电子压力监控，可实现自动调压。 19. 具备产品尺寸：10*10~110*110mm,芯片尺寸：2*2~40*40mm,Bump与Bump之间的gap≥30um，芯片底面到基板表面的间隙≥30um的清洗能力（无助焊剂残留）。 | 适用于高产能的SiP、WLP、FCBGA、PLP等封装形式的半导体器件Molding前的助焊剂残留清洗。 | 机械工程 | 地方财政资金 | 适用于高产能的SiP、WLP、FCBGA、PLP等封装形式的半导体器件Molding前的助焊剂残留清洗。 | http://oss.labeye.cn/gxyq/imgs/20240104102607_PJBjJpt1.jpg | 570 | 预约使用设备请至少提前10天申请，设备使用过程需要的耗材、夹治具、模具等请自备，设备使用前必须认真阅读操作说明，必须了解设备的性能和特点，熟悉安全操作规范，必须对设备设施的传动、电器部位的安全防护装置，辅助材料的安全性进行认真检查。设备使用过程中要注意安全，防范设备安全事故的发生；如果发现设备设施发生故障，应立即停止操作并保护好现场，及时向设备管理员报告，并协同相关部门进行处理；对设备要爱惜，如对设备造成损坏需照价赔偿。操作设备后应立即进行日常维护工作，对设备进行打扫，检查设备各部件是否有异常情况。 | 主要按项目协议进行面议定价，其它按1200元/小时 | 无 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 灵川县 | 灵川县灵田镇桂林电子科技大学花江校区科技楼105室 | 0 | 刘剑 | 18577347727 | 244176528@qq.com | 广西桂林市灵川县灵田镇桂林电子科技大学花江校区机电工程学院机电大楼 | 541004 | [6 empty] | 100.00% | 自治区教育厅 | 桂林电子科技大学 | 分析仪器 | 电化学仪器 | 其他 | 2024-01-05 | 2024-01-05 | 2024-01-04
65960ac4a641bc357d8379bc | 2023031006 | BGA植球机 | BGA ball planting machine | 无 |  | 机电工程学院 | 120404 | 购置 | 否 | 259.5 | 中国 | 上海微松工业自动化有限公司 | 2023-12-11 | 通用 | MBA-2000-V3 | 1.自动储存上料系统，具备可调式轨道，对应多种规格基板类型，具备5-10盒储料能力。 2.刮胶及转印部分：印刷机构能够进行X向补偿，基板承载台进行Y、θ向补偿，印刷治具按周期在印刷清洗单元进行清洁。 3.铺球及植球部分：植球时，植球单元进行X向补偿，基板承载台进行Y、θ向补偿，植球治具内如有残余球，则投入废球盒内。 4.基板尺寸范围：Max80W×270L [mm]。 5.植球有效范围：Max67W×250L [mm]。 6.对应球径：0.15～1.0 mm。 7.球间距：0.3mm以上。 8.最大植球量：Max45000 [pcs]。 9.位置精度：±30μm。 10.植球成功率：99.95%。 11.基板厚度：0.1mm－1.0mm。 12.Package厚度（包封体+基板）： 0.3mm-1.8mm。 13.设备配置基板料盒上料机构、助焊剂/锡球取放(Vision 识别定位功能)和植球后Vision 检测。 14.Flux转印， 厚度控制：刮刀控制(Squeege)；厚度设定：由固定的Flux Tray来设定。 | 用于BGA,WLCSP,PCB板等各类器件的锡球植入。 | 机械工程 | 地方财政资金 | 用于BGA,WLCSP,PCB板等各类器件的锡球植入。 | http://oss.labeye.cn/gxyq/imgs/20240104104211_NCHywl58.jpg | 702 | 预约使用设备请至少提前10天申请，设备使用过程需要的耗材、夹治具、模具等请自备，设备使用前必须认真阅读操作说明，必须了解设备的性能和特点，熟悉安全操作规范，必须对设备设施的传动、电器部位的安全防护装置，辅助材料的安全性进行认真检查。设备使用过程中要注意安全，防范设备安全事故的发生；如果发现设备设施发生故障，应立即停止操作并保护好现场，及时向设备管理员报告，并协同相关部门进行处理；对设备要爱惜，如对设备造成损坏需照价赔偿。操作设备后应立即进行日常维护工作，对设备进行打扫，检查设备各部件是否有异常情况。 | 主要按项目协议进行面议定价，其它按1200元/小时 | 无 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 灵川县 | 灵川县灵田镇桂林电子科技大学花江校区科技楼103室 | 0 | 刘剑 | 18577347727 | 244176528@qq.com | 广西桂林市灵川县灵田镇桂林电子科技大学花江校区机电工程学院机电大楼 | 541004 | [6 empty] | 100.00% | 自治区教育厅 | 桂林电子科技大学 | 工艺实验设备 | 加工工艺实验设备 | 热处理加工工艺实验设备 | 2024-01-05 | 2024-01-05 | 2024-01-04
659662a6a641bc357d83857e | 2023031219 | 场景化实战网络靶场 | Scenarioized practical network target circumstance | 无 |  | 计算机与信息安全学院 | 130301 | 购置 | 否 | 297.85 | 中国 | 奇安信网神信息技术（北京）有限公司 | 2023-12-11 | 专用 | 2U | 可以查看实时的统计和图表，监控虚拟主机和资源性能可用性;对现有资源的完全控制，可以拓展、删除、查看平台内的计算资源。多管理员可同时对系统做出变更，并记录操作日志。可展示平台内计算资源的计划任务等;2、支持2vCPU、4G内存、至少16GB存储空间；最大吞吐: 13Gbps；最高新建13万/秒；并发50万；最大IPSec VPN隧道数：1000；最大SSLVPN用户数：1000；默认含：系统升级、应用识别升级、IPS特征库升级、AV特征库升级、URL过滤库升级各一年。 | 场景化实战演练靶场是目前全球面向应急响应团队攻防技能训练的基于真实网络攻击场景的技术最领先的虚拟仿真实战演练系统，符合在真实攻防场景下培养实战人才的理念，是网络攻防团队全天候的提供定制化方案的攻防技能教练，在真实的网络攻击场景下培养实战化网络攻防技能。 | 信息与系统科学相关工程与技术 | 其他资金 | 1、网络安全培训；2、课程实训； | http://oss.imetric.cn/gxyq/imgs/20240104154726_bCSn31xS.jpg | 720 | 登录靶场系统需要在校园网使用零信任系统客户端进行登录。使用帐户进行认证。 | 无 | 无 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 灵川县 | 灵川乡灵田镇桂林电子科技大学花江校区网络中心 | 0 | 刘联海 | 13457660212 | 18376968@qq.com | 灵川乡灵田镇桂林电子科技大学花江校区5教 | 541004 | [6 empty] | 100.00% | 自治区教育厅 | 桂林电子科技大学 | 计算机及其配套设备 | 软件 | 软件 | 2024-01-05 | 2025-09-22 | 2024-01-04
65965864a641bc357d8383b4 | 2023032183 | 傅里叶变换及显微红外光谱仪 | Fourier Transform Infrared Spectrometer, | 无 |  | 生命与环境科学学院 | 010409 | 购置 | 否 | 51.1 | 中国 | 天津港东科技股份有限公司 | 2023-12-07 | 专用 | FTIR-850 | 光谱范围：7800-350cm-1；2、分辨率：0.5cm-1；(可满足仪器使用者在不同情况下的样品分析需求，包含：常压气体分析、定量分析、微量样品分析、化学结构测定、快速反应动力学等)；3、检测器：进口半导体制冷MCT接收器；4、分束器：锗蒸镀溴化钾；5、干涉仪：数字化连续动态调整，每秒130000次，保证瞬时与长时间检测的超高稳定性（优点：采用平面反射镜，没有立体角镜补偿系统干涉仪的“光谱失真”现象。抗震能力优，免维护，无需经常调整能量。与此同时，保证样品检测的超高稳定性，并可保持更好的光谱峰形，自动校正功能可免除因长时间使用仪器后，需人工校正的复杂工作）； | 多层薄膜和涂层，纤维、颗粒和包埋体的透射分析 | 材料科学,电子与通信技术 | 地方财政资金 | 多层薄膜和涂层，纤维、颗粒和包埋体的透射分析 | http://oss.labeye.cn/gxyq/imgs/20240104151705_Pd2H0IGa.jpg | 845 | 仪器既可以委托检验也可以上机实验 | 80元/小时 | 无 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 灵川县 | 灵川乡灵田镇桂林电子科技大学花江校区13教208 | 10 | 储小雪 | 13977306503 | 1508398143@qq.com | 广西桂林市桂林电子科技大学生环学院 | 541004 | [6 empty] | 100.00% | 自治区教育厅 | 桂林电子科技大学 | 分析仪器 | 光谱仪器 | 红外光谱仪 | 2024-01-05 | 2025-07-01 | 2024-01-04
65965864a641bc357d8383b3 | 2023032185 | 三重四极杆气质联用系统 | Triple quadrupole gas chromatography mass spectrometry | 无 |  | 生命与环境科学学院 | 011099 | 购置 | 否 | 123 | 中国 | 岛津仪器（苏州）有限公司 | 2023-12-07 | 专用 | GCMS-TQ8050 NX | 液相色谱部分:1.在线脱气机1.1真空脱气流路数:3路1.2最大脱气流速：20ml/min 2. 超快速液相色谱泵：2.1流速范围：0.0001~5.0000ml/min，0.1ul/min 步进2.2最高耐受压力：≥66 MPa 2.3流速准确性：±1.0 % 2.4流速精确度：≤0.06 % RSD 2.5柱塞清洗： 自动柱塞清洗 2.6可压缩性补偿: 自动连续调节，流路独立，可用户自定义2.7梯度设置：0.0-100.0%，最小递增率为0.1%2.8梯度混合精度：±0.5%，不随反压变化2.9 梯度组成精度 :0.15%RSD 2.10具体操作面板,可直接在操作面板上控制仪器的流速，实时监控仪器压力。3.自动进样器3.1 进样系统：可变的进样量类型（进样期间无样品损失）3.2 进样量设定范围：0.1 至 50µL 3.3样品容量： ≥110个(1.5mL样品瓶) 3.4 进样量准确度：≤1% （以 50µL 进样，n = 10） 3.5 进样量重复性：&lt;0.2%RSD 3.6 交叉污染：&lt; 0.0025% (萘、洗必泰) 不清洗进样针。<br> | 主要用于复杂基质中低含量的有机化合物分析，具有高灵敏度、高通量的特点。应用领域包括药物代谢分析、食品安全检测、环境污染物分析、法医毒物分析等。 | 环境科学技术及资源科学技术 | 地方财政资金 | 仪器分析、环境监测 | http://oss.labeye.cn/gxyq/imgs/20240104151457_PaTvpHDD.jpg | 933 | 仪器既可以委托检验也可以上机实验 | 180元/小时 | 无 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 灵川县 | 灵川乡灵田镇桂林电子科技大学花江校区13教208 | 15 | 钟洁 | 18878332775 | 894882944@qq.com | 广西桂林市桂林电子科技大学生环学院 | 541004 | [6 empty] | 100.00% | 自治区教育厅 | 桂林电子科技大学 | 分析仪器 | 生化分离分析仪器 | 其他 | 2024-01-05 | 2025-07-01 | 2024-01-04
65965864a641bc357d8383b5 | 2023032396 | 四极杆离子阱串联质谱仪 | Quadrupole ion trap tandem mass spectrometer | 无 |  | 生命与环境科学学院 | 010299 | 购置 | 否 | 70 | 中国 | 深圳至泰仪器有限公司 | 2023-12-07 | 专用 | CQTRAP3000 | 6、峰-峰噪音值：小于2.2×10-5AU（1分钟扫描，4cm-1分辨率）（测试条件：高灵敏度DTGS检测器，在4cm-1分辨率，1分钟背景及样品扫描时间，2100 cm-1）；7、线性度：小于0.1%，波数精度：0.01cm-1；8、数据采集：He—Ne激光；A/D转换：24位；（与以往所使用的半导体数据采集模式相比，激光采集的优点在于：读取的数据稳定性，重复性好，准确度高，且不受温度影响，易于维护等）； | 目前基于质谱检测的临床需求主要有液相检测、气相检测、固相检测三部分：液相检测包括新生儿血液疾病筛查、维生素D检测、血药浓度检测和生物体液的疾病标志物检测（如癌症早筛）等；气相检测则主要针对呼出气体中的挥发性代谢标志物进行检测；固相检测则针对组织或肿瘤等切片样品进行标志物的筛查以及质谱成像分析检测。 | 生物学,基础医学 | 地方财政资金 | 生物体液中小分子药物的定性定量分析,呼出气中疾病标志物的检测 | http://oss.labeye.cn/gxyq/imgs/20240104151734_P795ojqM.jpg | 751 | 使用前，仔细阅读操作说明 | 85元/小时 | 无 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 灵川县 | 灵川乡灵田镇桂林电子科技大学花江校区11教C402 | 50 | 李华 | 13978384760 | lihua@guet.edu.cn | 广西桂林市桂林电子科技大学 | 541004 | [6 empty] | 100.00% | 自治区教育厅 | 桂林电子科技大学 | 分析仪器 | 质谱仪器 | 其他 | 2024-01-05 | 2024-01-05 | 2024-01-04
65966e6aa641bc357d838866 | 2023032424 | 有机及高分子化学合成制备系统 | Organic and polymer chemical synthesis preparation system | 无 |  | 材料科学与工程学院 | 011299 | 购置 | 否 | 56.98 | 中国 | 无锡铭安安全设备有限公司 | 2023-12-01 | 通用 | MA-2680YG | 设备整体要求：总体满足有机化学及高分子化学实验合成制备的实验操作，具备良好的通风及用水用电环境. 1、合成制备操作系统：采用12.7mm厚双面实芯理化板，箱体基材采用高压、防潮、耐冲击的E1级15mm厚中纤板，截面均经过PVC热熔胶防水封边处理，操作台置物装置：采用1.2mm模具成型，金属表面经酸洗、磷化等化学防锈处理后，环氧树脂静电粉末喷涂，可根据需要自由调节高度，两侧加铝制护拦。 2、合成制备清洁系统：采用高密度PP新料注塑成型，，主体加厚纯铜制作，开关采用进口精密陶瓷阀心、耐磨、耐腐蚀 3、合成制备专用电：专用万能多功能220V/10A六孔插座，钢制底座，带环氧树脂喷头防腐处理电源盒，方便各种仪器的链接和使用 4、合成制备废气处理系统：主体左右旁板、前钢板、背板、顶板、下柜体可采用1.0mm厚钢板，配件：含PP水槽、照明、液晶显示控制面板、插座等，配套风阀，桌面废气吸收装置：采用304不锈钢制成 5、合成制备安全系统：具备有醒目的标志提醒，使用优质锁具，可调节PP层板。 | 适用于高分子专业实践课程（有机化学实验、高分子化学实验、聚合物反应工艺与工程实验、课程设计和毕业设计等课程）的教学任务。 | 化学 | 单位自有资金 | 本科教学 | http://oss.labeye.cn/gxyq/imgs/20240104172252_MjSF1Il7.jpg | 216 | 系统包含：合成制备操作系统、合成制备清洁系统、合成制备专用电、合成制备废气处理系统、合成制备安全系统 | 用于本科教学，不对外开放 | 无 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 灵川县 | 灵川乡灵田镇桂林电子科技大学花江校区材料科学与工程学院第一教学楼1320室 | 0 | 陆绍宁 | 18777398010 | lushaon@163.com | 灵川乡灵田镇桂林电子科技大学花江校区 | 541004 | [6 empty] | 100.00% | 自治区教育厅 | 桂林电子科技大学 | 分析仪器 | 样品前处理及制备仪器 | 其他 | 2024-01-05 | 2024-01-05 | 2024-01-04
686331535b1873b46b21d472 | 2023036541 | 液相色谱质谱联用仪 | Liquid Chromatography-Mass Spectrometry | 无 |  | 材料科学与工程学院 | 010299 | 购置 | 否 | 239.5 | 中国 | 莱创应用（广州）科技有限公司 | 2023-12-21 | 专用 | LCTQ220 | 1.质谱仪 离子源：独立 ESI 和 APCI 源，单次进样可在 ESI±、APCI± 四种电离方式间快速切换，正 / 负离子电压 ±5850V，同轴加热气温度≥500℃，接口温度≥300℃。 质量分析器：串联三重四极杆，质量范围 m/z 5-1500，扫描速度≥25000 da/s，支持多种扫描方式，线性范围≥6 个数量级，质量稳定性 0.05 Da/24 小时，MRM 最小驻留时间 0.4 ms。 灵敏度：ESI± 模式下，1pg 利血平 / 氯霉素 MRM 信噪比≥200000:1。 2.超高压液相色谱仪：流量 1-2000 µL/min，压力 18500 psi，≥9 种梯度曲线，流速精度≤0.075% RSD，延迟体积 50 µL，进样 0.1-100µL（精度 &lt; 0.3% RSD），柱温箱可容纳 6 根以上 300mm 色谱柱。 | 三重四级杆质谱仪是一种高精度分析仪器，结合了液相色谱技术，主要用于有机化合物的定性与定量分析。它具有高分辨率和高灵敏度的特点，适用于从简单到复杂的基质分析‌。其功能主要包括： 1、药物研发‌：用于药物设计、药代动力学研究等‌ 2、环境保护‌：水质分析、环境污染物检测等 ‌3、食品安全‌：农药残留分析、食品质量监控等‌ 4、生物技术‌：蛋白质研究、生物标记物检测等‌ | 化学,材料科学 | 中央财政资金 | 三重四级杆质谱检测系统提供高精度的样本分析服务，涵盖药物代谢动力学研究（如血药浓度监测与代谢产物鉴定）、毒物筛查（包括中毒物质定性与定量分析）、以及疾病生物标志物（如肿瘤标志物）定量分析；同时支持液相元素含量测定，通过高灵敏度、高分辨率质谱技术确保数据的准确性与可靠性 | http://oss.labeye.cn/gxyq/imgs/20250701085707_QKJm14kW.jpg |  | 三重四级杆质谱检测系统用户须知：样品制备需严格遵循规范，原则上仅接受液相样品；若因样品处理不当导致色谱柱或仪器堵塞，用户需承维修费用。日常维护需重点关注真空系统：机械泵油面需保持2/3处，油面低于1/3处或油色变深时必须更换专用泵油（如Ultragrade19），同时控制环境温度在15–28℃以防泵油外溢。离子源维护需定期清洁毛细管及电晕针（APCI源），毛细管定位需严格保持水平距锥孔4mm、垂直距8mm，伸出长度0.5mm1；锥孔污染时需用甲酸浸润后经甲醇-水溶液超声清洗20分钟，严重时需拆卸二级锥孔及六极器深度清洁。检测完成后，数据通常于15日内反馈，大批量样品可能延迟。请注意三重四级杆的MS/MS功能对背景离子干扰敏感，需定期用NaICs或PEG标准品进行质量校正以确保分辨率和灵敏度。 | 校内 700 元 / 样品，校外 1000 元 / 样品；自主上机校内 350 元 / 样品 | www.yq.guet.edu.cn | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 灵川县 | 灵川乡灵田镇桂林电子科技大学花江校区材料科学与工程学院第一教学楼1102室 |  | 卢江荣 | 18377331652 | lujiangrong@guet.edu.cn | 桂林电子科技大学材料学院 | 541004 | [6 empty] | 100.00% | 自治区教育厅 | 桂林电子科技大学 | 分析仪器 | 质谱仪器 | 其他 | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 2025-07-01
686331535b1873b46b21d462 | 2023038119 | 高精度拉曼光谱测试系统 | Fully Automated Imaging Spectromete | 无 |  | 光电工程学院 | 029900 | 购置 | 否 | 109 | 日本 | HORIBA | 2023-03-30 | 专用 | HORIBA-HR550 | 1.光谱仪规格：使用 HORIBA iHR550 模块，550 mm 焦长，采用非对称 Czerny–Turner 结构，杂散光低（≤ 1×10⁻⁵），支持 1800/1200/600 g/mm 光栅配置，光谱分辨率达0.26 cm⁻¹/pixel @785 nm。 2.激发光源：三路激光输入：532 nm、633 nm、785 nm，覆盖 Raman 移频范围100–9500 cm⁻¹（自由空间耦合）。 3.显微光学系统：采用 Olympus BX/FM 显微镜架构（可选 BXFM、BX51、IX 系列），配色视频对准相机，支持 10×/50×/100× 对物镜，微米级 Spot（自由空间耦合下 Spot &lt; 2 μm @100×）。 4.空间分辨与成像：Confocal 模式下 0.3 μm 空间分辨率（532 nm＋100×）；支持低至 80 cm⁻¹ 的低频 Raman 测量。 | S-neox-sensor三维形貌仪融合共焦、干涉与AI技术，单探头高精度测量粗糙/平滑/透明样品形貌；具备高速扫描（&lt;10秒）、智能对焦、10⁻⁹级薄膜测厚（50 nm–1.5 μm）及86°高坡度测量能力。配套显微拉曼平台集成Olympus光学与HORIBA光谱仪，提供532/633/785 nm激光激发；其超高分辨率（0.26 cm⁻¹/pixel, 0.3 μm空间分辨率）与高灵敏度探测器支持快速二维/三维成像，结合LabSpec 6软件自动化流程，适用于纳米材料分析、痕量检测及科研质控。 | 自然科学相关工程与技术 | 中央财政资金 | 使用多个波长的激光激发并收集目标物质的拉曼光谱，用于物质特性分析和测量 | http://oss.labeye.cn/gxyq/imgs/20250701095707_hXOA66bv.png |  | 1. 安全操作必读：操作前务必严格阅读并遵守 IEC 60825‑1 相关激光安全规范。系统属 3B 级激光设备，显微镜盖板设有安全联锁，打开时激光将自动切断。请佩戴适当护目镜，避免直视或间接反射激光。切勿擅自移除防护罩或改动安全联锁系统。 2. 设备登记与使用权限：所有操作人员需在仪器管理系统中注册并通过使用培训，明确设备型号与用途。每次使用前后必须在日志中登记使用人、使用时段、激光波长以及样本类型，便于追踪与统计并及时发现异常。 3. 激光与光路维护：每次使用后关闭相应波长激光源（532/633/785 nm），确认激光输出指示灯熄灭。定期检查光路（包括光纤、镜片和物镜），如有灰尘或污染，请使用专用气吹或甲醇湿巾清洁，避免使用压缩气罐以防化学残留。 4. 机械部件与校准保养：电动 XYZ 样品台需使用摇杆控制，禁止手动强行移动以防损伤电机与丝杠。建议每月检查光谱仪自动校准功能，确保共焦针孔与入射 slit 对中，避免因仪器漂移引起测量不准确。 | 无 | www.yq.guet.edu.cn | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 灵川县 | 灵川县灵田镇桂林电子科技大学花江校区光电工程学院光电大楼107室 |  | 杨世泰 | 18945040709 | 1499790830@qq.com | 广西桂林市灵川县灵田镇桂林电子科技大学花江校区光电工程学院 | 541004 | [6 empty] | 100.00% | 自治区教育厅 | 桂林电子科技大学 | 物理性能测试仪器 | 其他 | 其他 | 2025-07-07 | 2025-07-01 | 2025-07-01
686331535b1873b46b21d463 | 2023038120 | 3D光学轮廓仪 | 3D optical profilometer | 无 |  | 光电工程学院 | 020399 | 购置 | 否 | 100 | 西班牙 | Sensofar | 2023-03-30 | 专用 | S-neox-sensor | 横向分辨率：最高可达 0.09 μm（使用 150×、NA=0.95 物镜） 纵向分辨率：共焦：1–300 nm（图示中不同镜头对应不同值）PSI/ePSI：0.1 nm（配 PZT 模组时最优达 0.01 nm） 最大可测斜率： 共焦：平滑表面可达 70°，粗糙表面可达 86° 共焦/多焦面叠加模式下：最大可支持 86° 数据采集速度：最高可达 180 fps 典型扫描时间：3D 全扫描 &lt; 10 秒；高速模式下可 &lt; 3 秒 | 集成共焦、干涉（PSI/ePSI/VSI）与AI聚焦变化技术，同一探头可高精度测量粗糙、平滑及透明样品三维形貌。最高速率180 fps，3D扫描&lt;10秒，高速模式可&lt;3秒完成。系统自动识别最佳参数，实现一键对焦与测量设置。10⁻⁹级高度分辨率，支持50nm-1.5μm透明薄膜厚度测量，单次测量&lt;1秒。可测高达86°的坡度，适用于光滑或粗糙表面的大倾角场景。通过SensoPRO平台实现自动化QC流程，包括条码识别、自动配方、24/7测量、合格/不合格判定及批量报告生成。<br> | 自然科学相关工程与技术 | 中央财政资金 | 使用光学方法测量待测物表面的形貌特征 | http://oss.labeye.cn/gxyq/imgs/20250701094550_cP5HM8qn.png |  | ​1.操作设备前必须穿戴指定防护装备，严禁擅自改装或拆卸设备，如遇异常立即停机并报告管理员。​​ ​2.未经培训授权者禁止使用设备，使用过程中需全程监护设备，离岗前确保安全关闭。​​ ​3.每次使用必须实名登记使用日志，准确填写姓名、日期、使用起止时间、使用前后设备状态及实验项目信息。​​ ​4.使用后需按规定清洁设备及工作区域，发现故障或耗材短缺应及时报修，定期保养由管理员执行。​​ ​5.严禁超设备标定参数（如转速、温度、电压等）运行，危险物料（如腐蚀性或易燃物）须管理员书面批准方可使用。​​ ​6.预约设备请严格遵守时间表，超时未到视同放弃，使用完毕必须恢复初始设置以便他人轮候。​​ ​7.遇突发故障或事故须立即紧急停机、撤离人员并报告管理员及安全负责人，保护现场不得隐瞒。​​ 8.人为损坏设备需承担维修费用，未登记、未清洁或超权限操作将被暂停使用权，情节严重者将追责。​ | 无 | www.yq.guet.edu.cn | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 灵川县 | 灵川县灵田镇桂林电子科技大学花江校区光电工程学院光电大楼107室 |  | 杨世泰 | 18945040709 | 1499790830@qq.com | 广西桂林市灵川县灵田镇桂林电子科技大学花江校区光电工程学院 | 541004 | [6 empty] | 100.00% | 自治区教育厅 | 桂林电子科技大学 | 物理性能测试仪器 | 光电测量仪器 | 其他 | 2025-07-07 | 2025-07-01 | 2025-07-01
686331535b1873b46b21d45c | 2024000449 | PEM燃料电池发动机系统 | PEM fuel cell engine system | 无 |  | 电子工程与自动化学院 | 120199 | 购置 | 否 | 68.75 | 中国 | 氢澜科技 | 2024-04-03 | 专用 | 65kW | 65kW燃料电池系统： 一、技术参数 额 定 功 率 （ kW ）：80kW 尺 寸 （ mm ）:664mm×540mm×500mm 最 高 效 率 （ % ）:56% 质 量 功 率 密 度 （ W / kg ）:540 W / kg 加 湿 方 式:无加湿 变 载 速 率 （ kW / s ）：10 最 低 怠 速 点 （ kW ）：0/8 工 作 温 度 范 围 （ ℃ ）：-30~70 低 温 冷 启 动 （ ℃ ）:-30 低 温 存 储 （ ℃ ）:-40 电 压 平 台 ( V ):450~750 绝 缘 值 ( Ω / V ):&gt;500 尾 排 氢 浓 度 （ % ）：&lt;0.5 振 动：满 足GB/T31467-2015 系 统 寿 命 ( h )：20000 发 动 机 防 护 等 级：IP67 二、硬件技术要求 1散热器： 2冷却风扇 3水泵 4辅助散热器 5过滤器 6节温器 7电导率监测仪 8水箱 9去离子罐 10空气滤清器 11空气流量计 12氢气循环泵 13升压DCDC 14消音器 15排水阀 16加热器 工控机及上位机显示装置 负载 | 可执行质子交换膜燃料电池反应堆及系统控制实验；可完成质子交换膜燃料电池发动机系统控制测试实验。 | 电子与通信技术,自然科学相关工程与技术 | 其他资金 | 1、质子交换膜燃料电池堆反应测试；2、车载质子交换膜燃料电池发动机系统能量管理及效能测试。 | http://oss.labeye.cn/gxyq/imgs/20250701105043_zJK8UH3C.png |  | 1、严格遵守实验安全规章制度；2、因设计氢气消耗事宜，根据具体实验室时长费用不同。 | 具体根据实验时长确定，参考收费，不间断运行1500元/小时。 | www.yq.guet.edu.cn | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 灵川县 | 灵川乡灵田镇桂林电子科技大学花江校区电子工程与自动化学院花江慧谷3#102室 |  | 李晓 | 13731796136 | lixiao_0706@163.com | 广西桂林灵川县灵川乡灵田镇桂林电子科技大学花江校区花江慧谷3#电子工程与自动化学院 | 541004 | [6 empty] | 100.00% | 自治区教育厅 | 桂林电子科技大学 | 工艺实验设备 | 汽车工艺实验设备 | 其他 | 2025-07-07 | 2025-07-01 | 2025-07-01
686331535b1873b46b21d451 | 2024000452 | 高速高精度五轴数控机床 | 5 Axis Intelligent high-speed CNC machine tool | 无 |  | 机电工程学院 | 040107 | 购置 | 否 | 75 | 中国 | 武汉华中数控股份有限公司 | 2024-04-28 | 通用 | HMC-200I-5a | 1.最大工作直径≤Ø200mm。2.C轴回转工作台直径≤Ø200mm。3.负载重量水平≤40KG;4.X轴行程≤500mm,Y轴行程≤400mm,Z轴行程≤300mm. | 金属、非金属材料五轴加工 | 机械工程 | 地方财政资金,其他资金 | 机械工程训练教学，各种教学、科研用的金属、非金属零件加工 | http://oss.labeye.cn/gxyq/imgs/20250701113906_85ivLXaq.jpg |  | 严格按照高速高精度五轴数控机床安全操作规程操作 | 160元/小时 | www.yq.guet.edu.cn | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 灵川县 | 灵川乡灵田镇桂林电子科技大学花江校区+机电工程学院+教学时间部103 |  | 谢民雄 | 13977307045 | 1240472915@qq.com | 广西区桂林市桂林电子科技大学花江校区机电工程学院 | 541004 | [6 empty] | 100.00% | 自治区教育厅 | 桂林电子科技大学 | 电子测量仪器 | 通用电子测量仪器 | 图示仪 | 2025-07-07 | 2025-07-01 | 2025-07-01
686331535b1873b46b21d453 | 2024000513 | 强流脉冲电子束设备 | high current pulsed electron beam equipment | 无 |  | 机电工程学院 | 120402 | 购置 | 否 | 98 | 中国 | 大连理工大学 | 2024-04-17 | 专用 | 600*800*2000 | 1、电子束能量密度1~10J/cm2。 2、脉冲宽度在0.5μs~ 10 μs。 3、脉冲重复频率为1 Hz~2千Hz。 4、放电电流：~10kA。 5、束斑直径达可达 50 mm 以上。 6、脉冲电流波动在 ±1% 以内。 7、工作真空度达10-3 Pa。 8、放电电压：~30kV。 | 1、产生高能、高强度的电子束，应用于物理学、材料科学等领域进行各种实验和研究，如材料科学方面的表面改性、结构诱导等。 2、实现脉冲电子束的精确调节，包括脉冲宽度、脉冲重复频率和电子束能量的调节。 3、精确调控电子束的束斑直径和空间分布，确保电子束聚焦到目标区域。 4、进行真空环境下稳定工作，防止电子束与气体分子碰撞，确保电子束的质量和强度。 | 电子与通信技术 | 中央财政资金 | 1、材料表面改性试验 2、材料表面合金化试验 | http://oss.labeye.cn/gxyq/imgs/20250701112739_Rf6XtTwX.jpg |  | 1、样品材质为金属 2、样品尺寸不超过150mm×150mm×50mm 3、需提供详细的加工试验参数 4、至少提前15天预约 5、需在正式预约前进行联系沟通 | 600块/小时 | www.yq.guet.edu.cn | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 灵川县 | 灵川乡灵田镇桂林电子科技大学花江校区机电工程学院实训楼122室 |  | 卢健 | 13457342107 | lj889588@163.com | 广西桂林市灵川乡灵田镇桂林电子科技大学花江校区机电工程学院实训楼 | 541004 | [6 empty] | 100.00% | 自治区教育厅 | 桂林电子科技大学 | 工艺实验设备 | 加工工艺实验设备 | 电加工工艺实验设备 | 2025-07-07 | 2025-07-01 | 2025-07-01
686331535b1873b46b21d46e | 2024000704 | X射线CT成像检测设备 | X-ray CT imaging inspection equipment | 无 |  | 南宁研究院 | 010399 | 购置 | 否 | 279 | 中国 | 重庆日联科技有限公司 | 2025-06-24 | 通用 | UNCT2500 | 1、标准三代锥束CT检测：φ300×600mm (直径×高度)； 2、扩展扫描尺寸：φ500×600mm (直径×高度) 3、最大检测重量：30kg（含托盘） 4、CT空间分辨率：50Lp/mm 5、 CT尺寸精度性能：精度：±10μm；重复性精度：±8μm 6、外形尺寸：3600×1800×2400mm(长×宽×高)（以实际尺寸为准）； 7、总重量：约7T。 | 用于锂电池，汽车电子、材料等分析 | 材料科学 | 其他资金 | 三维成像与分析 高精度三维扫描（分辨率可达微米级） 内部结构可视化（孔隙、裂纹等缺陷检测） 尺寸测量（壁厚、孔径等几何量精确测量） 缺陷检测 | http://oss.labeye.cn/gxyq/imgs/20250701090235_BQ9owe3G.png |  | A、安全门感应开关 检测机在门上安装有安全感应器, 在X-射线工作中，门未关闭或操作台上铅门按钮随意打开，感应器能立刻感知， X-ray离线实时成像设备不进行工作或立即停止。 B、光幕 为了防止在运行过程中关铅门夹人或夹物，在铅门处安装有一对安全光幕，除系统开机延时5秒执行动作外，当光幕检测范围内检测到有人或物遮蔽了信号时，光幕IO信号输出，使铅门电机反转打开铅门。 在光幕检测到遮蔽信号时，开机前5秒内不执行自动开门动作。 C、紧急停止按钮 机器在操作过程中,如果出现非正常状态，用户需立即按下紧急停止按钮。当紧急停止按钮被按下, 机器上大部份操控总程将被停止, 包括X-ray离线实时成像设备运作和机电控制. 基于安全性考虑, 如果紧急停止按钮没被复原,机器将无法正常运作。 | 300元/样1000元/小时（按市场价格、设备额定功率、使用时长、人工成本、耗材综合核算成本定价） | 无 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 良庆区 | 金良路8号广西桂电技术服务中心一楼108 |  | 李健 | 18176363466 | 1312755034@qq.com | 广西南宁市江南区下津路12号桂林电子科技大学南宁研究院 | 530031 | [6 empty] | 100.00% | 自治区教育厅 | 桂林电子科技大学 | 分析仪器 | X射线仪器 | 其他 | 2025-07-07 | 2025-07-01 | 2025-07-01
686331535b1873b46b21d464 | 2024000823 | ICP深硅刻蚀机 | ICP deep silicon etcher | 无 |  | 光电工程学院 | 120302 | 购置 | 否 | 349.8 | 中国 | 北方华创 | 2024-06-11 | 专用 | HSE M200 | 双等离子源和双区进气，保证高刻蚀均匀性和高刻蚀速率;用于4/6/8英寸深硅干法刻蚀工艺;中心边缘进气，快速气体切换，低频脉冲下电极系统，可以实现高速、高深宽比、高均匀性及极小的侧壁粗糙度。 | 实现硅、SOI、SOG材料的刻蚀，具有高选择比（&gt;50:1）,对于图形线宽超过50μm的区域，其刻蚀速率不低于8 μm/min；通过PR掩膜技术实现高深宽比刻蚀，比值高于15；在10μm直径的TSV中精准调控，实现scallop小于50nm的深度控制 | 自然科学相关工程与技术 | 中央财政资金 | 通过干法刻蚀各种硅基材料 | http://oss.labeye.cn/gxyq/imgs/20250701094346_rKOzv6Dx.png |  | 1. 使用设备前，先经过培训考核方可预约，使用仪器时必须严格按照操作规程进行，不得违章操作。 2. 使用记录和维修记录：大型精密仪器设备必须有使用记录和维修记录，技术档案需齐全完整。 3. 安全使用：使用前需检查设备电源、连接线、防护装置是否完好，确保无裸露电线、泄漏等问题。 4. 维护保养：按照设备手册规定的维护周期进行定期清洁、检查和维护，保持设备处于最佳工作状态。使用专用的清洁工具和试剂，避免使用可能对设备造成腐蚀或损害的化学品。 5.个人原因造成的仪器损坏，损坏责任人应承担赔偿责任 | 培训费： 院内400元/人/次， 院外500元/人/次， 校外600元/人/次， 培训通过考核可自习预约使用，培训2次，考核1次 机时费： 院内900元/小时， 院外1200元/小时， 校外1500元/小时，计费时间间隔为0.5小时 委托加工费8000元/件(（2） 此费用为常规recipe加工费用，如需特殊工艺则一件一议) | www.yq.guet.edu.cn | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 灵川县 | 灵川县灵田镇桂林电子科技大学花江校区光电工程学院光电大楼102室 |  | 赵峰 | 18959215386 | zhaofeng_tt@163.com | 广西桂林市灵川县灵田镇桂林电子科技大学花江校区光电工程学院 | 541004 | [6 empty] | 100.00% | 自治区教育厅 | 桂林电子科技大学 | 工艺实验设备 | 电子工艺实验设备 | 半导体集成电路工艺实验设备 | 2025-07-07 | 2025-07-01 | 2025-07-01
686331535b1873b46b21d471 | 2024000872 | 矢量信号发生器 | 无 | 无 |  | 南宁研究院 | 040102 | 购置 | 否 | 114 | 中国 | 中电科思仪科技股份有限公司 | 2025-06-24 | 通用 | 1466D-V | 1、频率范围：6kHz~20GHz 2、频率分辨率：0.001Hz 3、频率切换时间：＜15ms 4、输出功率范围：-150dBm~+15dBm 5、内部调制带宽：2GHz 6、实时基带最大码元速率：625Msps 7、任意波存储深度最大样点：1G 8、参考输入：1MHz～100MHz，步进1Hz； | 用于无线通信设备、5G基站、物联网模块、雷达与电子对抗、军用电子设备、航空航天电子、卫星通信载荷、航电系统等信号分析 | 信息与系统科学相关工程与技术 | 其他资金 | 射频信号输出、调制功能测试（模拟调制、数字调制）、相位噪声测试、通信协议信号、复杂信号模拟 | http://oss.labeye.cn/gxyq/imgs/20250701090008_jIhfeCs8.jpg |  | 1）请勿将仪器放置在有水的表面、车辆、橱柜和桌子等不固定及不满足载重条件的物品上。请将仪器稳妥放置并加固在结实的物品表面（例如：防静电工作台）。 2）请勿将仪器放置在散热的物品表面（例如：散热器）。操作环境温度不要超过产品相关指标说明部分，产品过热会导致电击、火灾等危险。 3）仪器预热，仪器冷启动需预热 30min，在稳定的环境温度下预热 2h 后达到内部温度平衡。仪器在环境温度下存放 2h，预热并进行全部用户校准后，满足各项指标性能 | 200元/小时（按市场价格、设备额定功率、使用时长、人工成本、耗材综合核算成本定价） | 无 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 良庆区 | 金良路8号广西桂电技术服务中心一楼206 |  | 李健 | 18176363466 | 1312755034@qq.com | 广西南宁市江南区下津路12号桂林电子科技大学南宁研究院 | 530031 | [6 empty] | 100.00% | 自治区教育厅 | 桂林电子科技大学 | 电子测量仪器 | 通用电子测量仪器 | 信号发生器 | 2025-07-07 | 2025-07-01 | 2025-07-01
686331535b1873b46b21d470 | 2024000873 | 矢量网络分析仪 | 无 | 无 |  | 南宁研究院 | 030906 | 购置 | 否 | 258 | 中国 | 中电科思仪科技股份有限公司 | 2025-06-24 | 通用 | 3674L | 1、频率范围：10MHz~110GHz（全频段连续扫频） 2、端口数：2 3、输出接口：1.0mm （阳头） 4、中频带宽：1Hz~30MHz 5、最大扫描点数：200001 6、最大输出功率： +6dBm （40~60GHz） +3dBm （60~90GHz） +1dBm （90~110GHz） 7、系统动态范围： 92dB（50~72GHz） 105dB（72~90GHz） 92dB（90~110GHz） 8、有效方向性： 23dB（67~90GHz） 22dB（90~110GHz） | 用于无线通信设备、5G基站、物联网模块、雷达与电子对抗、军用电子设备、航空航天电子、卫星通信载荷、航电系统等信号分析 | 信息与系统科学相关工程与技术 | 其他资金 | 设备S参数测试、复阻抗、驻波比分析、时域分析：时域反射（TDR）定位电缆故障、传输线阻抗连续性分析、群延迟测量、噪声系数 | http://oss.labeye.cn/gxyq/imgs/20250701090118_EZi4VB5k.png |  | 1) 除非特别声明，3674 系列矢量网络分析仪的操作环境需满足：平稳放置仪器，IP保护 2X，室内操作。操作仪器时所处的海拔高度最大不超过 2000 米，运输仪器时，海拔高度最大不超过4500 米。实际供电电压允许在标注电压的±10%范围内变化，供电频率允许在标注频率的±5%范围内变化。超压级别是 2，污染强度是 2。 2) 请勿将仪器放置在有水的表面、车辆、橱柜和桌子等不固定及不满足载重条件的物品上。请将仪器稳妥放置并加固在结实的物品表面（例如：防静电工作台）。 3) 请勿将仪器放置在散热的物品表面（例如：散热器）。操作环境温度不要超过产品相关指标说明部分，产品过热会导致电击、火灾等危险。 | 300元/小时（按市场价格、设备额定功率、使用时长、人工成本、耗材综合核算成本定价） | 无 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 良庆区 | 金良路8号广西桂电技术服务中心一楼206 |  | 李健 | 18176363466 | 1312755034@qq.com | 广西南宁市江南区下津路12号桂林电子科技大学南宁研究院 | 530031 | [6 empty] | 100.00% | 自治区教育厅 | 桂林电子科技大学 | 计量仪器 | 电子学计量仪器 | 矢量网络分析仪 | 2025-07-07 | 2025-07-01 | 2025-07-01
686331535b1873b46b21d46f | 2024000874 | 频谱仪 | 无 | 无 |  | 南宁研究院 | 040108 | 购置 | 否 | 140 | 中国 | 中电科思仪科技股份有限公司 | 2025-06-24 | 通用 | 4082E | 1、频率范围：2Hz～26.5GHz。 2、配置2GHz分析带宽，支持10Hz～2GHz分析带宽。 3、提供单边带相位噪声曲线和单点相位噪声测试能力。 4、扫描点数：101~120001 5、分辨率带宽：0.1Hz~20MHz 6、相位噪声：-134dBc/Hz 频偏10kHz@1GHz 7、显示平均噪声电平； -160dBm 10MHz ≤ f ≤100MHz -162dBm 100MHz ˂f ≤ 3.25GHz -160dBm 3.25GHz ˂ f ≤ 5.25GHz -156dBm 5.25GHz ˂ f ≤ 8.4GHz -157dBm 8.2GHz ˂ f ≤18GHz -154dBm 18GHz ˂ f ≤26.5GHz 8、三阶交调失真（TOI）：+21dBm 3.2GHz~8GHz | 用于无线通信设备、5G基站、物联网模块、雷达与电子对抗、军用电子设备、航空航天电子、卫星通信载荷、航电系统等信号分析 | 信息与系统科学相关工程与技术,工程与技术科学基础学科,信息科学与系统科学 | 其他资金 | 电子系统性能综合评估、移动通信设备测试、发射机和接收机测试和诊断、自动测试系统集成 | http://oss.labeye.cn/gxyq/imgs/20250701090157_SQOU6ZII.png |  | 1) 除非特别声明，4082 系列信号/频谱分析仪的操作环境需满足：平稳放置仪器，室内操作。操作仪器及运输仪器时所处的海拔高度最大不超过 4600 米。实际供电电压允许在标注电压的±10%范围内变化，供电频率允许在标注频率的±5%范围内变化。 2) 除非特别声明，仪器未做过防水处理，请勿将仪器放置在有水的表面、车辆、橱柜和桌子等不固定及不满足载重条件的物品上。请将仪器稳妥放置并加固在结实的物品表面（例如：防静电工作台）。 3) 请勿将仪器放置在容易形成雾气的环境，例如在冷热交替的环境移动仪器，仪器上形成的水珠易引起电击等危害。 4) 请勿将仪器放置在散热的物品表面（例如：散热器）。操作环境温度不要超过产品相关指标说明部分，产品过热会导致电击、火灾等危险。 5) 请勿随便通过仪器外壳上的开口向仪器内部塞入任何物体，或者遮蔽仪器上的槽口或开口，因为它们的作用在于使仪器内部通风、防止仪器变得过热。 | 200元/小时（按市场价格、设备额定功率、使用时长、人工成本、耗材综合核算成本定价） | 无 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 良庆区 | 金良路8号广西桂电技术服务中心一楼206 |  | 李健 | 18176363466 | 1312755034@qq.com | 广西南宁市江南区下津路12号桂林电子科技大学南宁研究院 | 530031 | [6 empty] | 100.00% | 自治区教育厅 | 桂林电子科技大学 | 电子测量仪器 | 通用电子测量仪器 | 频谱分析仪 | 2025-07-07 | 2025-07-01 | 2025-07-01
686331535b1873b46b21d46d | 2024001073 | 900V500A充放电测试仪 | 无 | 无 |  | 南宁研究院 | 040199 | 购置 | 否 | 76 | 中国 | 福建星云电子股份有限公司 | 2025-06-24 | 通用 | BAT-NEH-45090050002-V004 | 电压范围：1V-900V 充电；35V-900V 放电 电压输出精度： ±0.01% FS （10-40℃环境温度） ±0.02% FS （0-45℃环境温度） 电流：±500A 电流输出精度：±0.03%FS 每档位±0.03% FS | 900V500A以内的电池包充放电测试，整机功率450KW | 材料科学 | 其他资金 | 电池充放电性能测试：容量测试、充放电效率、倍率性能、电压特性 循环寿命测试：循环次数、容量保持率 安全与可靠性测试：内阻测试、温升测试 | http://oss.labeye.cn/gxyq/imgs/20250701090355_jzVOXpT2.jpg |  | 安全防护： 操作前务必佩戴绝缘手套、护目镜，穿着防静电工服，确保工作区域干燥、整洁、通风良好，远离易燃易爆物品。 环境要求： 仪器应在指定温湿度范围内使用，避免阳光直射、雨淋及强烈振动。确保电源接地可靠，电压稳定。 严格匹配： 充放电电压、电流、截止条件等参数必须严格匹配被测电池的规格书或工艺要求，严禁超限使用。 双重确认： 设置参数后，务必进行二次核对，确认无误后方可启动测试。 断电操作： 连接或断开电池、测试线缆前，务必先关闭测试仪输出并断开输入电源。 正负清晰： 确保电池正负极与测试夹具正负极绝对正确对应，严禁反接！ 牢固可靠： 连接必须牢固，避免虚接打火或发热。使用合适规格的线缆。 测试监控： 测试启动后，操作人员不得离岗，需持续监控仪器状态（电压、电流、温度）、电池外观（有无鼓胀、泄漏、冒烟、异常发热）及环境安全。测试柜门需关闭。 异常处理： 如遇电池或仪器异常（剧烈发热、冒烟、起火、异味、异常报警等），立即按下急停按钮，迅速切断输入电源，并按照应急预案处理（使用专用灭火器）。 专人专责： 仪器应由经过培训的合格人员操作和维护。非授权人员禁止操作。 | 1000元/样（按设备额定功率、使用时长、人工成本、耗材综合核算成本定价，长时间检测需要按照样品制定价格） | 无 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 良庆区 | 金良路8号广西桂电技术服务中心一楼103 |  | 李健 | 18176363466 | 1312755034@qq.com | 广西南宁市江南区下津路12号桂林电子科技大学南宁研究院 | 530031 | [6 empty] | 100.00% | 自治区教育厅 | 桂林电子科技大学 | 电子测量仪器 | 通用电子测量仪器 | 其他 | 2025-07-07 | 2025-07-01 | 2025-07-01
686331535b1873b46b21d46c | 2024001074 | 900V500A充放电测试仪 | 无 | 无 |  | 南宁研究院 | 040199 | 购置 | 否 | 76 | 中国 | 福建星云电子股份有限公司 | 2025-06-24 | 通用 | BAT-NEH-45090050002-V004 | 电压范围：1V-900V 充电；35V-900V 放电 电压输出精度： ±0.01% FS （10-40℃环境温度） ±0.02% FS （0-45℃环境温度） 电流：±500A 电流输出精度：±0.03%FS 每档位±0.03% FS | 900V500A以内的电池包充放电测试，整机功率450KW | 材料科学 | 其他资金 | 电池充放电性能测试：容量测试、充放电效率、倍率性能、电压特性 循环寿命测试：循环次数、容量保持率 安全与可靠性测试：内阻测试、温升测试 | http://oss.labeye.cn/gxyq/imgs/20250701090439_KenCXtH7.jpg |  | 安全防护： 操作前务必佩戴绝缘手套、护目镜，穿着防静电工服，确保工作区域干燥、整洁、通风良好，远离易燃易爆物品。 环境要求： 仪器应在指定温湿度范围内使用，避免阳光直射、雨淋及强烈振动。确保电源接地可靠，电压稳定。 严格匹配： 充放电电压、电流、截止条件等参数必须严格匹配被测电池的规格书或工艺要求，严禁超限使用。 双重确认： 设置参数后，务必进行二次核对，确认无误后方可启动测试。 断电操作： 连接或断开电池、测试线缆前，务必先关闭测试仪输出并断开输入电源。 正负清晰： 确保电池正负极与测试夹具正负极绝对正确对应，严禁反接！ 牢固可靠： 连接必须牢固，避免虚接打火或发热。使用合适规格的线缆。 测试监控： 测试启动后，操作人员不得离岗，需持续监控仪器状态（电压、电流、温度）、电池外观（有无鼓胀、泄漏、冒烟、异常发热）及环境安全。测试柜门需关闭。 异常处理： 如遇电池或仪器异常（剧烈发热、冒烟、起火、异味、异常报警等），立即按下急停按钮，迅速切断输入电源，并按照应急预案处理（使用专用灭火器）。 专人专责： 仪器应由经过培训的合格人员操作和维护。非授权人员禁止操作。 | 1000元/样（按设备额定功率、使用时长、人工成本、耗材综合核算成本定价，长时间检测需要按照样品制定价格） | 无 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 良庆区 | 金良路8号广西桂电技术服务中心一楼103 |  | 李健 | 18176363466 | 1312755034@qq.com | 广西南宁市江南区下津路12号桂林电子科技大学南宁研究院 | 530031 | [6 empty] | 100.00% | 自治区教育厅 | 桂林电子科技大学 | 电子测量仪器 | 通用电子测量仪器 | 其他 | 2025-07-07 | 2025-07-01 | 2025-07-01
686331535b1873b46b21d46b | 2024001083 | 声学与振动测试平台 | 无 | 无 |  | 南宁研究院 | 020406 | 购置 | 否 | 204.5 | 中国 | 宁波今港电子有限公司 | 2025-06-24 | 通用 | / | 1.符合标准：GB/T 15173-2010 和 IEC 60942:2017 2.声压级：114.0dB 和 94.0dB（以 2×10 -5 Pa 为参考） 4.频率：1000.0Hz±1 Hz 5.谐波失真：≤1.0 % 7.使用电压范围：2.2 V ~ 3.4 V | 对各类电子产品进行辐射发射、辐射抗扰度、传导抗干扰、传导发射相关测试 | 信息科学与系统科学,信息与系统科学相关工程与技术 | 其他资金 | 辐射发射、辐射抗扰度、传导抗干扰、传导发射相关测试 | http://oss.labeye.cn/gxyq/imgs/20250701090513_aKqiPRDw.png |  | 1、听力防护：进入测试区必须佩戴合格耳塞或耳罩！高音量测试尤其危险。非测试人员远离高噪声区域。 2、振动台安全：严禁在振动台运行时靠近或触碰运动部件（激振器、动圈、试件）！有严重夹伤、撞击风险。试件必须牢固可靠安装在台面/工装上，严格按载荷限制操作。启动前双重确认紧固性。急停按钮位置明确，确保可随时触发。 3、环境安全：保持平台区域整洁，移除无关物品、线缆，避免绊倒或干扰设备。注意高压设备（功放等）警示，规范接线。 4、规范操作：仅授权合格人员操作设备。严格遵循测试规程。测试前检查设备状态（连接、冷却、安全装置）。测试中密切监控设备及试件状态（异响、过热、松动）。测试结束，待设备完全停止后，方可进行后续操作。 | 500元/样（按市场价格、设备额定功率、使用时长、人工成本、耗材综合核算成本定价） | 无 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 良庆区 | 金良路8号广西桂电技术服务中心一楼102 |  | 李健 | 18176363466 | 1312755034@qq.com | 广西南宁市江南区下津路12号桂林电子科技大学南宁研究院 | 530031 | [6 empty] | 100.00% | 自治区教育厅 | 桂林电子科技大学 | 物理性能测试仪器 | 声学振动仪器 | 振动仪 | 2025-07-07 | 2025-07-01 | 2025-07-01
686331535b1873b46b21d46a | 2024001097 | 3m法电波暗室平台（含两间屏蔽室） | 无 | 无 |  | 南宁研究院 | 050508 | 购置 | 否 | 250.8 | 中国 | 宁波今港电子有限公司 | 2025-06-24 | 通用 | / | 1.电源滤波器：输入电压为 AC220V, 含 1A 保险丝 2.GPIB 接口：IEEE488.2 3.RS-232 接口：备用 4.天线塔或钳滑轨光纤接口：ST 型，适用 62.5/125um 多模光纤。 5.转台光纤接口：ST 型，适用 62.5/125um 多模光纤。 | 用于耳机、麦克风、家用电器、建筑材料、工业设备的噪声和振动测试。 | 信息与系统科学相关工程与技术,自然科学相关工程与技术,电子与通信技术 | 其他资金 | 噪声测试、振动测试、声级计检测 | http://oss.labeye.cn/gxyq/imgs/20250701093427_KJk8uemD.png |  | 1、全第一：测试中严禁人员进入任何屏蔽室！射频辐射危险！操作前确认目标屏蔽室门已完全关闭且联锁生效后，方可开启内部设备电源。留意高压警示。 2、准入要求：仅授权合格人员操作。进入任一屏蔽室前，必须穿干净鞋套/专用鞋，严禁带入食物、饮料、金属屑等污染物。 3、爱护设施：严禁触碰、损坏吸波材料（尖劈/泡沫）。轻拿轻放设备，避免刮蹭。保持两间屏蔽室内外整洁。 4、房间管理：操作前明确确认使用哪间屏蔽室，避免误操作。进出随手关门，维持内部环境稳定。 5、样品与操作：被测物及线缆按规范布置（注意暗室性能）。超大功率或特殊样品必须提前申报审批。严格按规程操作设备。测试结束，关闭所用屏蔽室内所有设备电源，确认安全后方可开门。 | 500元/样（按市场价格、设备额定功率、使用时长、人工成本、耗材综合核算成本定价） | 无 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 良庆区 | 金良路8号广西桂电技术服务中心一楼101 |  | 李健 | 18176363466 | 1312755034@qq.com | 广西南宁市江南区下津路12号桂林电子科技大学南宁研究院 | 530031 | [6 empty] | 100.00% | 自治区教育厅 | 桂林电子科技大学 | 海洋仪器 | 海洋遥感／遥测仪器 | 中分辨率成像光谱仪 | 2025-07-07 | 2025-07-01 | 2025-07-01
686331535b1873b46b21d45b | 2024001103 | 太赫兹雷达系统 | Terahertz radar system | 无 |  | 电子工程与自动化学院 | 040202 | 购置 | 否 | 199.8 | 中国 | 成都美克锐路由信息技术有限公司 | 2024-06-25 | 专用 | FMCW-220-P20-C | 工作频段：210-225Ghz 中频带宽：20Ghz 发射功率：20dbm 扫频步进：0.01Hz 转台扫描范围：360°(水平)，±45°(俯仰) | 远距离目标探测与二维成像 | 电子与通信技术 | 其他资金 | 雷达扫描成像 | http://oss.labeye.cn/gxyq/imgs/20250701105138_z2AaUSrG.jpg |  | 需要用户自行搬运，从借出到归还计算总时长 | 500元/机时 | www.yq.guet.edu.cn | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 灵川县 | 灵川乡灵田镇桂林电子科技大学花江校区慧谷3#楼520室 |  | 江明珠 | 18978366880 | 165266240@qq.com | 桂林电子科技大学花江校区慧谷3号楼 | 541004 | [6 empty] | 100.00% | 自治区教育厅 | 桂林电子科技大学 | 电子测量仪器 | 射频和微波测试仪器 | 天线和雷达截面测量系统 | 2025-07-07 | 2025-07-01 | 2025-07-01
686331535b1873b46b21d469 | 2024001136 | 高海拔试验箱 | 无 | 无 |  | 南宁研究院 | 120301 | 购置 | 否 | 91.2 | 中国 | 东莞市德思环境仪器有限公司 | 2025-06-24 | 通用 | EQT6.0-70W | 1.容积：6.0m³； 2.內箱尺寸：W2000×H1000×3000（mm）（±5mm） 3.外型尺寸：宽W2400 mm x高H2300mm x深D4965 mm （不含门把手、风机、引线孔等凸出尺寸） 4.温度范围：-79～+200℃； 5.温度波动：≤±0.5℃（常压、空载）； 6.温度偏差：≤±2.0℃（常压、空载）； 7.温度均匀度：≤2.0℃（常压、空载）； 8.温度低气压综合试验时：恒温恒压时温度偏差：≤100℃时±3℃；100℃～150℃时±5℃；降压过程时温度偏差：≤±5℃ 9.工作室内壁温度与工作空间温度之差：高温等级时：≤3%；低温等级时：≤8%； | 用于电池产品、电子产品模拟高温、低温、气压、快速温变的试验条件 | 材料科学 | 其他资金 | 高海拔工作性能测试、低气压存储测试、气密性检测、真空负压测试 | http://oss.labeye.cn/gxyq/imgs/20250701093559_70cDaQHi.jpg |  | 1) 制系统接通电源后，TEMI8229 冷热冲击试验控制器即进入自检状态，在自检未完成之前，不要按动触摸屏的任何键，否则将导致控制参数的丢失，设备将不能正常运行。 2) 由于不可预知的原因使得电源线重新接过后，在接通电源之前请务必确认控制器的电源电压是否与供给电源的电压一致。 3) 请不要在可燃性、爆炸性气体或者有蒸汽的场所运行本控制器，在这种环境下使用本控制器将非常危险。 4) 如果不是本公司维修技术人员或者我们认可的人员，请不要拆卸 LCD 控制面板。LCD控制面板的部分电路是高压电路。 5) 如果您确认从控制器中冒烟，闻到有异味，发出异响等异常情况时，请立即关掉电源，并及时与我公司售后服务人员取得联系。 6) 请不要将带电的物品靠进接线端子，否则会引起故障。 | 60元/小时（按设备额定功率、使用时长、人工成本、耗材综合核算成本定价） | 无 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 良庆区 | 金良路8号广西桂电技术服务中心一楼103 |  | 李健 | 18176363466 | 1312755034@qq.com | 广西南宁市江南区下津路12号桂林电子科技大学南宁研究院 | 530031 | [6 empty] | 100.00% | 自治区教育厅 | 桂林电子科技大学 | 工艺实验设备 | 电子工艺实验设备 | 电路板制造工艺实验设备 | 2025-07-07 | 2025-07-01 | 2025-07-01
686331535b1873b46b21d468 | 2024001138 | 卧式冲击试验箱 | 无 | 无 |  | 南宁研究院 | 120301 | 购置 | 否 | 81.3 | 中国 | 东莞市德思环境仪器有限公司 | 2025-06-24 | 通用 | ETS1000-40W-D | 1.试验方式：采用水平二箱法进行温度冲击试验； 2.容积：957L； 3.提篮尺寸：W1450×H750×D880mm（±5mm）； 4.外型尺寸：宽W3680 mm x高H2580mm x深D1980 mm； 5.度控制范围：-75～+200℃； 6.温度波动度：≤±0.5℃； 7.温度均匀度≤2.0℃； 8.温度偏差≤±2.0℃； 9.温度上升时间：+60→+200℃，30 分钟以内； 10.温度下降时间：+20→-75℃，60 分钟以内； 11.温度冲击范围：（+60℃～+150℃）～（0℃～-40℃）； | 用于电池产品、电子产品模拟高温、低温、气压、快速温变的试验条件 | 材料科学 | 其他资金 | 温度变化、温度循环试验、温度冲击试验、材料性能测试 | http://oss.labeye.cn/gxyq/imgs/20250701093813_VRowIQLp.jpg |  | 1) 制系统接通电源后，TEMI8229 冷热冲击试验控制器即进入自检状态，在自检未完成之前，不要按动触摸屏的任何键，否则将导致控制参数的丢失，设备将不能正常运行。 2) 由于不可预知的原因使得电源线重新接过后，在接通电源之前请务必确认控制器的电源电压是否与供给电源的电压一致。 3) 请不要在可燃性、爆炸性气体或者有蒸汽的场所运行本控制器，在这种环境下使用本控制器将非常危险。 4) 如果不是本公司维修技术人员或者我们认可的人员，请不要拆卸 LCD 控制面板。LCD控制面板的部分电路是高压电路。 5) 如果您确认从控制器中冒烟，闻到有异味，发出异响等异常情况时，请立即关掉电源，并及时与我公司售后服务人员取得联系。 6) 请不要将带电的物品靠进接线端子，否则会引起故障。 | 112元/小时（按设备额定功率、使用时长、人工成本、耗材综合核算成本定价） | 无 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 良庆区 | 金良路8号广西桂电技术服务中心一楼103 |  | 李健 | 18176363466 | 1312755034@qq.com | 广西南宁市江南区下津路12号桂林电子科技大学南宁研究院 | 530031 | [6 empty] | 100.00% | 自治区教育厅 | 桂林电子科技大学 | 工艺实验设备 | 电子工艺实验设备 | 电路板制造工艺实验设备 | 2025-07-07 | 2025-07-01 | 2025-07-01
686331535b1873b46b21d458 | 2024001350 | 量子计算教研一体化平台 | Quantum computing teaching and research integration platform | 无 |  | 计算机与信息安全学院 | 130101 | 购置 | 否 | 273.5 | 中国 | 合肥本源量子计算科技有限责任公司 | 2024-10-14 | 专用 | 本源量子V1.0 | （1）全物理体系学习机具备可视化图形编程功能，包含至少15种单比特门，至少5种多比特门，至少5种代码合集（包含测量门）；全振幅量子线路模拟≥25比特；部分振幅量子线路模拟≥50比特；含噪声虚拟量子计算，噪声模型≥6个。 （2）教研一体化系统主要性能指标：支持图形化编程及代码编程开发环境，全振幅量子计算模拟≥30比特；支持3种物理体系量子计算机的仿真虚拟实验模块；支持Python及C++语言代码编程，支持在线编码、编译、运行、调试；满足多人协作代码开发需求，支持不少于50人同时在线；支持代码存储及自动化评估功能。 （3）桌面型量子计算机主要性能指标：包含3-物理量子比特；可在常温状态工作；相干时间≥40ms；单比特量子门操作≥40，双比特量子门操作≥8；配套软件具备自定义量子线路功能；内置量子计算知识点介绍，包含演示实验，实验数目≥10。 | 用于量子信息技术方向的科研工作、实验教学、本科生及研究生培养、学科建设、演示展览等，包括提供量子算法模拟、量子电路仿真、真实3比特量子计算机环境等；也可用于网络空间安全学科及密码学科的的科研、教学环节 | 计算机科学技术 | 地方财政资金 | 提供量子算法模拟，量子算法设计过程仿真实验，提供可直接执行真实的量子线路，支持在物理硬件上验证三量子比特内量子算法的实际运行效果 | http://oss.labeye.cn/gxyq/imgs/20250701105924_kgFwB0QW.jpg |  | 仪器仅限委托检验 | 量子算法模拟及仿真实验收费标准：200元/小时 三比特物理真机收费标准：800元/小时 | www.yq.guet.edu.cn | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 灵川县 | 灵川乡灵田镇桂林电子科技大学花江校区计算机与信息安全学院慧谷1号楼512室 |  | 乔宇澄 | 15210624830 | glqyc251@126.com | 广西桂林市灵川县灵川乡灵田镇桂林电子科技大学花江校区计算机与信息安全学院慧谷1号楼404室 | 541004 | [6 empty] | 100.00% | 自治区教育厅 | 桂林电子科技大学 | 计算机及其配套设备 | 计算机 | 计算机 | 2025-07-07 | 2025-07-01 | 2025-07-01
686331535b1873b46b21d456 | 2024001708 | 超快瞬态吸收光谱系统 | Ultrafast Transient Absorption Microscope Imaging system | 无 |  | 信息与通信学院 | 010406 | 购置 | 否 | 384.78 | 中国 | 大连创锐光谱科技有限公司 | 2024-09-23 | 通用 | TA100-1030 | 1、探测器波长响应范围:500 nm-1700nm 2、最大采集速度:8kHz;像素个数:256 pixels 3、光谱探测拓展范围:近红外1100-1650nm;空间分辨率:≤1um 4、微区模块工作范围:400-800nm(红外波段，需额外配备红外物镜) 5、检测模式:透射/反射模式可切换，零点前信噪比:≤0.2mOD 6、飞秒激光器:中心波长:1030nm±10nm;最大功率:10W;单脉冲能量: 100uj@100KHz ;脉宽:≤290fs;脉冲能量长期稳定性:&lt;0.5%rms/24 hours;长时间功率稳定性&lt;0.5%/100h 7、OPA:315-2600nm;最大输入功率:8W;脉宽:120-250fs 8、转换效率:&gt;6%(8-20uj泵浦);&gt;12%(20-400uj泵浦) 9、计时精度:≤50ps;Bin 精度:≥1ps;时间检测窗口:≥50ps-ms(取决于激光重频) 10、IRF(仪器响应函数):≤350ps 11、时间分辨率:≤70ps 12、光谱探测范围:350nm-900nm | 提供超快瞬态反射/透射测试，TA成像测试 | 电子与通信技术 | 地方财政资金 | 提供超快瞬态反射/透射测试（光谱探测范围为350-1650nm），TA成像测试（成像探测范围400-800nm） | http://oss.labeye.cn/gxyq/files/20250701110333_7EbOm3Ye.JPG |  | 1.提前预约并提出具体测试要求；2.仪器仅限委托检验 | 校外：800元/小时；校内非院内：400元/每小时；院内：150元/每小时 | www.yq.guet.edu.cn | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 灵川县 | 灵川县灵田镇桂林电子科技大学花江校区+信息与通信学院+科技楼215对面 |  | 孙堂友 | 18172637855 | suntangyou@guet.edu.cn | 桂林市七星区金鸡路1号 | 541004 | [6 empty] | 100.00% | 自治区教育厅 | 桂林电子科技大学 | 分析仪器 | 光谱仪器 | 激光光谱仪 | 2025-07-07 | 2025-07-01 | 2025-07-01
686331535b1873b46b21d465 | 2024007813 | 特种光纤拉丝系统 | Specialty Fiber Drawing System | 无 |  | 光电工程学院 | 120404 | 购置 | 否 | 217.5 | 中国 | 长盈通 | 2024-10-29 | 专用 | SFDT02V2.2 | 预制棒规格≤Φ50 mm，拉丝速度1-700m/min，拉丝温度+1000℃至+2500℃，拉丝温度精度±1℃，预涂覆外径Φ0.08~Φ1mm，拉丝外径偏差±1%，塔高12.5m，塔总重6.5t | 拉丝塔是集光、机、电、气于一体的自动化控制设备。是在氩气/氦气氛围的保护下通过加热炉将玻璃预制棒局部加热软化，用对辊拉丝方法拉制光导纤维的自动化控制设备。其由机械系统、电气系统、软件控制系统、气路系统、水路系统等部分组成。 | 自然科学相关工程与技术 | 中央财政资金 | 通过加热炉将玻璃预制棒局部加热软化，用对辊拉丝方法拉制光导纤维 | http://oss.labeye.cn/gxyq/imgs/20250701094147_3eRIrewg.jpg |  | 1. 使用设备前，先经过培训考核方可预约，使用仪器时必须严格按照操作规程进行，不得违章操作。 2. 使用记录和维修记录：大型精密仪器设备必须有使用记录和维修记录，技术档案需齐全完整。 3. 安全使用：使用前需检查设备电源、连接线、防护装置是否完好，确保无裸露电线、泄漏等问题。 4. 维护保养：按照设备手册规定的维护周期进行定期清洁、检查和维护，保持设备处于最佳工作状态。 5.个人原因造成的仪器损坏，损坏责任人应承担赔偿责任 | 无 | www.yq.guet.edu.cn | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 灵川县 | 灵川县灵田镇桂林电子科技大学花江校区光电工程学院光电大楼102室 |  | 成煜 | 18771016689 | chengyu@guet.edu.cn | 广西桂林市灵川县灵田镇桂林电子科技大学花江校区光电工程学院 | 541000 | [6 empty] | 100.00% | 自治区教育厅 | 桂林电子科技大学 | 工艺实验设备 | 加工工艺实验设备 | 热处理加工工艺实验设备 | 2025-07-07 | 2025-07-01 | 2025-07-01
686331535b1873b46b21d45a | 2024012538 | 高速数字通信发射机测试系统 | HIGH SPEED DIGITAL COMMUNICATION TRANSMITTER TESTING SYSTEM | 无 |  | 电子工程与自动化学院 | 040103 | 购置 | 是 | 418.3 | 马来西亚 | 是德科技 | 2024-10-28 | 通用 | UXR0254A | 1.通道数：4 模拟通道； 2.带宽：25GHz/通道； 3.最大采样率：128 GSa/s/每通道； 4.上升时间：≤18 ps (10%~90%)； 5.有效位数(ENOB)：5.9(≥400 mVfs 时)； 6.存储深度：200 Mpts/通道； 7.ADC（硬件）：10 位； 8.本底噪声: ≤1.2mV(rms)@ 400 mVfs时； 9.时基范围: 5ps/div 至 20s/div10； 10.固有抖动: ≤50 fs rms； 11.最高采样率下的采集时间:≥1.5ms； 12.通信接口: USB3.0 和 LAN接口； 13.具有去除有损电缆或测试夹具的通道效应功能； 14.具有仿真前向馈送均衡(FFE)、判决反馈均衡(DFE)和连续时间线性均衡（CTLE）功能； 15.具有串扰分析和串行数据均衡功能； 16.具有抖动分析和相位噪声分析功能。 | 1.支持PCI Express 4.0发射机合规性测试，向下兼容3.0/2.0/1.0；2.支持CEM合规性分析，结果一致；3.可测 16 GT/s 数据速率；4.支持发射不相关总体抖动、确定性抖动、DjDD不相关脉宽抖动及伪丢包测试；5. 配PCIE协会认证的负载板、基板和测试夹具各1套，用于发射机一致性测试；6.可对16 GT/s 的PCI Express 4.0 波形进行128/130比特解码；7.支持以8GT/s、5GT/s和2.5GT/s解码PCle 3.x/2.x/1.1x/1.0。<br> | 电子与通信技术 | 其他资金 | 发射机合规性测试；数据速率测试；发射不相关总体抖动、发射不相关确定性抖动、发射确定性DjDD不相关脉宽抖动和发射伪丢包测试；对PCI Express 4.0波形进行128/130比特解码(16GT/s的速度）；分别以8GT/s、5GT/s和2.5GT/s的速度对PCle 3.x、 2.x、1.1x和1.0进行解码。 | http://oss.labeye.cn/gxyq/imgs/20250701105224_YCDEw0mi.jpg |  | 仪器仅限委托检验 | 学院对有偿使用仪器设备收取的费用称为测试费。A类仪器设备测试费原则上不得高于300元/机时,B类仪器设备测试费原则上不得高于200元/机时。（对于单价在40万元及以上的大型仪器设备称为A类,对于单价在10-40万元之间的仪器设备称为B类） | www.yq.guet.edu.cn | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 灵川县 | 灵川乡灵田镇桂林电子科技大学花江校区四创二号楼202室 |  | 蒙超勇 | 18395565118 | 1223151120@qq.com | 广西桂林灵川县灵田镇桂林电子科技大学 | 541004 | 720420241044100144 | 01 | 2024-04-16 | 高速数字通信发射机测试系统 |  |  | 100.00% | 自治区教育厅 | 桂林电子科技大学 | 电子测量仪器 | 通用电子测量仪器 | 示波器 | 2025-07-07 | 2025-07-01 | 2025-07-01
686331535b1873b46b21d460 | 2024015536 | X射线工业CT系统 | X-ray Industrial CT System | 无 |  | 建筑与交通工程学院 | 020601 | 购置 | 否 | 119.85 | 中国 | 丹东锐新射线仪有限公司 | 2024-12-13 | 专用 | ZXVoxel A-225 | 1.检测工件参数： 1.1材质：混凝土等 1.2尺寸：50×200mm 1.3总厚度：不超过20mm等效钢 1.4最大重量：不低于20kg 2.空间分辨率：3.01p/m；空间分辨率使用分辨率测试卡检测（测试方法位国标GB29069-2012中的线对卡法） 3.CT密度分辨率：优于1.0% 4.CT缺陷检测能力： 4.1金属夹杂：0.3mm球体 4.2气孔 孔隙：0.3mm球体 4.3裂纹检测：0.2×2×2mm（宽度×高度×长度） 5.CT尺寸精度性能： 5.1精度：不低于±50μm 5.2重复精度：不低于±50μm 5.3被检对象：被测物为铝制10-50mm直径圆柱，测量圆柱直径 6.CT扫描时间：≤6min，720个投影0.5s积分时间≤12min，1440个投影0.5s积分时间 | 主要用于非破坏性检测，能够提供物体内部结构的高分辨率三维图像。主要包括： 1.内部结构分析：检测产品内部结构、缺陷、裂纹等。 2.尺寸测量：精确测量零件尺寸和形状。 3.材料分析：识别和分析不同材料的分布。 4.装配检查：检查组件装配是否正确，有无缺失或错位。 5.逆向工程：用于产品开发和改进，通过扫描获取设计数据。 6.质量控制：在生产线上快速检测产品，确保质量标准。 | 交通运输工程 | 地方财政资金 | 混凝土等材料的微细观结构分析 | http://oss.labeye.cn/gxyq/imgs/20250701102144_xGHQQj3G.jpg |  | 仪器既可以委托检验也可以上机实验 | 850元/样 | www.yq.guet.edu.cn | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 灵川县 | 灵川乡灵田镇桂林电子科技大学花江校区建筑与交通工程学院结构大厅 |  | 李沛林 | 15289671134 | peilinli@guet.edu.cn | 桂林市灵川县桂林电子科技大学花江校区建交大楼 | 541004 | [6 empty] | 100.00% | 自治区教育厅 | 桂林电子科技大学 | 物理性能测试仪器 | 探伤仪器 | X射线探伤仪 | 2025-07-07 | 2025-07-01 | 2025-07-01
686331535b1873b46b21d45d | 2024035195 | 高通量带手套箱放电等离子烧结系统 | High throughput glovebox discharge plasma sintering system | 无 |  | 材料科学与工程学院 | 120404 | 购置 | 否 | 166.89 | 中国 | 深圳市星源放电等离子科技有限公司 | 2024-12-23 | 专用 | AGHPSPS-12000A | 1.最大输出脉冲峰值电流：12000A 2.脉冲频率：5-5000Hz，脉冲导通/关断时间：0.1-99.9ms 3.极限真空度：8×10-4Pa 4.最大压力：10T 5.样品传送：六工位转盘运转模式 6.采用热电偶检测和红外仪控温方式，控温精度：±1℃ 7.温控仪测温范围：室温至2000℃，能实现不同温度段相互切换 具有断电、断水、欠压、超温报警和电气互锁功能 | 金属、陶瓷氧化物压力下快速度加热烧结 | 材料科学 | 其他资金 | 金属、陶瓷氧化物样品制备 | http://oss.labeye.cn/gxyq/imgs/20250701104803_zqcKDmza.jpg |  | 1.样品不得具有挥发性物质 2.样品不得含有有毒元素 3.需要服从操作人员安排 | 300元/样 | www.yq.guet.edu.cn | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 灵川县 | 灵川乡灵田镇桂林电子科技大学花江校区材料科学与工程学院四教4101室 |  | 杜玉松 | 18172659521 | duyusong@guet.edu.cn | 广西区桂林市桂林电子科技大学 | 541004 | [6 empty] | 100.00% | 自治区教育厅 | 桂林电子科技大学 | 工艺实验设备 | 加工工艺实验设备 | 热处理加工工艺实验设备 | 2025-07-07 | 2025-07-01 | 2025-07-01
686331535b1873b46b21d461 | 2024035531 | 脉冲激光沉积系统 | Pulsed laser deposition system | 无 |  | 光电工程学院 | 120302 | 购置 | 否 | 70.95 | 中国 | 北京珀菲特科技有限公司 | 2024-12-06 | 专用 | PLD-S35 | 1.系统极限真空度：≤1.0×10^(-5) Pa（经72小时烘烤除气后），短时间暴露大气并充入干燥氮气后，再开始抽气，40分钟可达到5.0×10^(-4) Pa。 2.样品台：采用激光加热方式，最高加热温度：1000℃，温度稳定性：±1℃，加热区域直径：16mm。 3.靶台：采用两级磁力耦合旋转机构，4个1英寸靶位，可以自传、公转和摇摆，每个靶托可以单独取放。 4.固体激光器：能量：90mJ@266nm。 | 脉冲激光沉积（Pulsed Laser Deposition，PLD）系统是一种用于薄膜材料制备的先进技术设备，利用高能量脉冲激光束聚焦在靶材上，使靶材表面的材料瞬间吸收激光能量，发生蒸发、电离等过程，形成高温、高密度的等离子体羽辉，并沉积在衬底表面形成薄膜，适用于金属、半导体、氧化物、氮化物等各种材料薄膜的制备，包括一些复杂的多元化合物薄膜。 | 电子与通信技术 | 其他资金 | 脉冲激光沉积生长各种材料 | http://oss.labeye.cn/gxyq/imgs/20250701101400_I8tsviE4.png |  | 1. 使用设备时，必须严格按照操作规程进行，不得违章操作。 2. 使用记录和维修记录：大型精密仪器设备必须有使用记录和维修记录，技术档案需齐全完整。仪器设备上的部件不得任意拆卸挪用，长期不用的仪器设备附件和零配件应注意保管，专人定期检查和维护。 3. 安全使用：使用前需检查设备电源、连接线、防护装置是否完好，确保无裸露电线、泄漏等问题。对于需要预热或校准的设备，应按照要求提前进行，确保测量结果的准确性。 4. 维护保养：按照设备手册规定的维护周期进行定期清洁、检查和维护，保持设备处于最佳工作状态。使用专用的清洁工具和试剂，避免使用可能对设备造成腐蚀或损害的化学品。 5. 培训与指导：新进人员在使用任何仪器前必须了解仪器的性能与操作程序，经实验室仪器管理员考核后，发给上机证方可上机操作。 6. 设备管理：实验室所有大型仪器设备与设施均责任到人，使用要严格遵守验收、登记制度。贵重仪器设备（单价在人民币≥10 万元）的使用严格按照操作规程进行，非专业技术人员不得使用。 | 培训费： 院内200元/人/次， 院外300元/人/次， 校外400元/人/次， 培训通过考核可自习预约使用，培训2次，考核1次 机时费： 院内200元/小时， 院外300元/小时， 校外400元/小时，计费时间间隔为0.5小时 材料费： 靶材自备，如使用实验室靶材则按照材料价格另行收费 委托加工费：院内400元/小时， 院外500元/小时， 校外600元/小时， 由我们代加工 | www.yq.guet.edu.cn | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 灵川县 | 灵川县灵田镇桂林电子科技大学花江校区光电工程学院光电大楼715室 |  | 陈金平 | 15888025393 | chenjinping2016@qq.com | 广西桂林市灵川县灵田镇桂林电子科技大学花江校区光电工程学院 | 541004 | [6 empty] | 100.00% | 自治区教育厅 | 桂林电子科技大学 | 工艺实验设备 | 电子工艺实验设备 | 半导体集成电路工艺实验设备 | 2025-07-07 | 2025-07-01 | 2025-07-01
686331535b1873b46b21d45e | 2024035708 | 惰性气氛制备与表征系统 | Inert atmosphere preparation and characterization system | 无 |  | 材料科学与工程学院 | 120499 | 购置 | 是 | 295 | 德国 | 德国布劳恩惰性气体系统有限公司 | 2024-12-23 | 专用 | M.Braun/MB-200MOD | 气体纯化系统为单柱式，净化柱可吸附水氧并一键再生，气体纯度H2O和O2&lt;1ppm，工作气为高纯惰性气体，配抽速12m³/h 真空泵、循环风机及压力±15mbar可调的PLC系统；水氧探头分别测0-500ppm和0-1000ppm（0-10ppm 精度±5% 和±2%），装于出气管路。箱体为 SUS304 不锈钢气密结构（泄漏率 &lt; 0.05vol%/h），含过渡舱，有单面单工位、双面双工位（集成高精度显微镜）和双面四工位（集成熔炼炉）箱体。两微T型过渡舱为不锈钢材质（直径150/390mm、长600mm）。电弧及铜舟感应熔炼炉熔量5-20g，温度分别达 3500℃和1800℃（真空度10-³mbar），均需集成于双面四工位箱体。 | 可提供低氧、低湿度环境，通过模块化配置样品制备、热处理、XRD分析表征等模块可实现对材料从制备到表征的原位研究，主要用于对氧敏感的稀土-过渡族化合物的制备、测试原位表征研究。 | 材料科学 | 其他资金 | 可提供低氧、低湿度环境，通过模块化配置样品制备、热处理、XRD分析表征等模块可实现对材料从制备到表征的原位研究，主要用于对氧敏感的稀土-过渡族化合物的制备、测试原位表征研究。 | http://oss.labeye.cn/gxyq/imgs/20250701103552_za1aQnB8.jpg |  | 仪器仅限委托检验 | 1000元/小时 | www.yq.guet.edu.cn | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 灵川县 | 灵川乡灵田镇桂林电子科技大学花江校区材料科学与工程学院第一教学楼411室 |  | 杜玉松 | 18172659521 | duyusong@guet.edu.cn | 桂林电子科技大学花江校区四教408 | 541004 | 720420221042100429 | 01 | 2022-09-05 | 手套箱系统 |  |  | 100.00% | 自治区教育厅 | 桂林电子科技大学 | 工艺实验设备 | 加工工艺实验设备 | 其他 | 2025-07-07 | 2025-07-01 | 2025-07-01
6a598405bd239d43506f0f87 | 2026004302 | 活体无创多通道生理生化测量仪 | Multi-Channel In Vivo Noninvasive Physiological Biochemical Measurement Device | 无 |  | 生命与环境科学学院 | 090999 | 研制 | 否 | 58.27 | 中国 | 桂林电子科技大学 | 2021-12-31 | 专用 | NVPM-01 | 活体无创伤多通道生理生化测量仪器基于代谢能量守恒法实现了无创血糖检测，并进一步优化解决了人体糖耐量无创测量的关键科学问题。通过对人体血糖、血流、血压、心率、体温、脉搏波、血氧饱和度、血红蛋白等生理生化参数 的无创测量，实现了人体血清胰岛素水平、糖耐量结果无创评估。 ◆采集方式：连续无创 ◆工作环境： 湿度30%-80%，温度10℃—40℃ ◆测量原理: 能量代谢守恒 ◆糖耐量测试范围： 4.0 mmol/L-11.5mmol/L；测量准确率：&gt;95%;测量精度：CV值&lt;5%。 ◆血清胰岛素水平：0-350μU/mL，测量准确度&lt;0.3μU/mL | 功能 ◆可无创检测人体血糖，并评估血清胰岛素水平和进行糖耐量评估 ◆测量原理: 能量代谢守恒，多传感器数融合 ◆测量时间: 50s~70s ◆可储存1000个检测数据，随时查询屏显 ◆显示屏具备触摸功能 | 生物学,自然科学相关工程与技术 | 中央财政资金,其他资金 | 1.基于能量代谢守恒，多传感器数融合可无创检测人体血糖，并评估血清胰岛素水平和进行糖耐量评估。 2.生物医学工程领域相关的生理参数采集。 | http://oss.labeye.cn/gxyq/imgs/20260723113356_L0gbEFp7.jpg | 500 | 1、应在干燥的环境下使用仪器，潮湿的空气和腐蚀性气体都会对仪器造成损害。 2、应在自然光环境下使用，避免日光直接照射。 3、仪器使用过程中应避免频繁开关电源，关机和开机的间隔应在5秒以上，否则仪器会因电流反复冲击造成器件易损。 4、更改仪器设置，应按照使用说明书的要求逐步操作。 5、设备和附件在其使用寿命末期时应按当地法规处理，不可随意丢弃。 6、本仪器的设计及试验符合电磁兼容性相关的操作规程。 7、仪器不应与其他设备接近或叠放使用。 8、在干燥的环境中，尤其存在人造材料（人造织物，地毯等）的干燥环境中使用本设备时，可能会引起损坏性的静电放电，导致产生错误的结论。 9、禁止在强辐射源旁使用本设备，否则可能会干扰设备正常工作。 10、产品运输储存条件为环境温度范围-10℃-55℃，相对湿度30% ～ 93%，大气压力范围为700hPa – 1060hPa，运输时应轻拿轻放，防止过度的冲击与震动。 | 学院对有偿使用仪器设备收取的费用称为测试费。A类仪器设备测试费原则上不得高于300元/机时,B类仪器设备测试费原则上不得高于200元/机时。（对于单价在40万元及以上的大型仪器设备称为A类,对于单价在10-40万元之间的仪器设备称为B类） | https://yqgx.guet.edu.cn | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 灵川县 | 灵川乡灵田镇桂林电子科技大学花江校区13教303室 | 100 | 李世勇 | 18877311003 | 907050879@qq.com | 桂林电子科技大学花江校区13教303室 | 541200 | [6 empty] | 100.00% | 自治区教育厅 | 桂林电子科技大学 | 医学诊断仪器 |  |  | 2026-07-17 | 2026-07-23 | 2026-07-17
6a598405bd239d43506f0f88 | 2026004303 | 活体无创多通道生理生化测量仪 | Multi-Channel In Vivo Noninvasive Physiological Biochemical Measurement Device | 无 |  | 生命与环境科学学院 | 090999 | 研制 | 否 | 58.27 | 中国 | 桂林电子科技大学 | 2021-12-31 | 专用 | NVPM-01 | 活体无创伤多通道生理生化测量仪器基于代谢能量守恒法实现了无创血糖检测，并进一步优化解决了人体糖耐量无创测量的关键科学问题。通过对人体血糖、血流、血压、心率、体温、脉搏波、血氧饱和度、血红蛋白等生理生化参数 的无创测量，实现了人体血清胰岛素水平、糖耐量结果无创评估。 ◆采集方式：连续无创 ◆工作环境： 湿度30%-80%，温度10℃—40℃ ◆测量原理: 能量代谢守恒 ◆糖耐量测试范围： 4.0 mmol/L-11.5mmol/L；测量准确率：&gt;95%;测量精度：CV值&lt;5%。 ◆血清胰岛素水平：0-350μU/mL，测量准确度&lt;0.3μU/mL | 功能 ◆可无创检测人体血糖，并评估血清胰岛素水平和进行糖耐量评估 ◆测量原理: 能量代谢守恒，多传感器数融合 ◆测量时间: 50s~70s ◆可储存1000个检测数据，随时查询屏显 ◆显示屏具备触摸功能 | 生物学,自然科学相关工程与技术 | 其他资金,中央财政资金 | 1.基于能量代谢守恒，多传感器数融合可无创检测人体血糖，并评估血清胰岛素水平和进行糖耐量评估。 2.生物医学工程领域相关的生理参数采集。 | http://oss.imetric.cn/gxyq/imgs/20260722143120_NXFEBAPy.jpg | 500 | 1、应在干燥的环境下使用仪器，潮湿的空气和腐蚀性气体都会对仪器造成损害。 2、应在自然光环境下使用，避免日光直接照射。 3、仪器使用过程中应避免频繁开关电源，关机和开机的间隔应在5秒以上，否则仪器会因电流反复冲击造成器件易损。 4、更改仪器设置，应按照使用说明书的要求逐步操作。 5、设备和附件在其使用寿命末期时应按当地法规处理，不可随意丢弃。 6、本仪器的设计及试验符合电磁兼容性相关的操作规程。 7、仪器不应与其他设备接近或叠放使用。 8、在干燥的环境中，尤其存在人造材料（人造织物，地毯等）的干燥环境中使用本设备时，可能会引起损坏性的静电放电，导致产生错误的结论。 9、禁止在强辐射源旁使用本设备，否则可能会干扰设备正常工作。 10、产品运输储存条件为环境温度范围-10℃-55℃，相对湿度30% ～ 93%，大气压力范围为700hPa – 1060hPa，运输时应轻拿轻放，防止过度的冲击与震动。 | 学院对有偿使用仪器设备收取的费用称为测试费。A类仪器设备测试费原则上不得高于300元/机时,B类仪器设备测试费原则上不得高于200元/机时。（对于单价在40万元及以上的大型仪器设备称为A类,对于单价在10-40万元之间的仪器设备称为B类） | https://yqgx.guet.edu.cn | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 灵川县 | 灵川乡灵田镇桂林电子科技大学花江校区13教303室 | 100 | 李世勇 | 18877311003 | 907050879@qq.com | 桂林电子科技大学花江校区13教303室 | 541200 | [6 empty] | 100.00% | 自治区教育厅 | 桂林电子科技大学 | 医学诊断仪器 |  |  | 2026-07-17 | 2026-07-23 | 2026-07-17
6a5991dfbd239d43506f13e7 | 2026004318 | 基于光操纵的活体单细胞分析仪 | Optical Manipulation-Based Single Cell Analyzer for Living Cells | 无 |  | 光电工程学院 | 019999 | 研制 | 否 | 116.21 | 中国 | 桂林电子科技大学自研设备 | 2026-07-01 | 专用 | 无 | ①可捕获悬浮液中的细胞，细胞直径范围：0.5-40μm； ②细胞捕获光源波长：974nm; ③细胞捕获光功率调制动态范围：0-580mW; ④可更替式多种荧光激发光源，例如：波长494nm; 530nm; 639nm; | 可以用于分析活体单细胞的捕获、操纵并获取其光谱信息，从而对细胞进行诊断、识别、测量等操作。 | 自然科学相关工程与技术 | 其他资金,中央财政资金 | 单细胞捕获，单细胞荧光光谱获取 | https://oss.imetric.cn/gxyq/imgs/20260717102337_hS908a8s.png | 300 | 该仪器使用需经过专业培训 | 1、普通单细胞捕获及操纵：500元/次； 2、单细胞光谱获取：1000元/次； 3、其他科研需求需面议。 | https://yqgx.guet.edu.cn | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 灵川县 | 灵川乡灵田镇桂林电子科技大学花江校区光电工程学院 | 50 | 杨世泰 | 18945040709 | 1499790830@qq.com | 广西桂林灵川县桂林电子科技大学花江校区慧谷2号楼 | 541200 | [6 empty] | 100.00% | 自治区教育厅 | 桂林电子科技大学 | 分析仪器 | 其他 |  | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 2026-07-17
65960ac4a641bc357d8379b9 | 2100136R | 三维建模软件 | 3D modeling software | 无 |  | 机电工程学院 | 130301 | 购置 | 否 | 50 | 中国 | 达索系统 | 2021-11-29 | 通用 | SolidWork2020 | 3D数字化建模教学平台，3D数字化MBD无图纸制造教学平台，3D数字化仿真加工教学平台，3D数字化虚拟仿真课程资源开发平台， | 以3D方式定义注解：支持在零件和装配体中定义基于特征的注解，并从常见CAD格式导入3D注解。智能整理3D注解，当3D注解的数量过多时，支持在模型旋转时自动显示和隐藏注解，使用类似于视觉书签的3D视图捕捉全面的设置，比较修订之间的3D注解差异以找到细微而又重要的区别。 | 机械工程 | 地方财政资金 | Drawing三维环境下完全符合国标的二维工程图设计。具有完整的注解资源库和标注符号库，完全可定制和扩展的绘图环境 | http://oss.labeye.cn/gxyq/imgs/20240104103930_M709dVOA.jpg | 480 | 三维数字化科研教学创新平台200套， | 100元/小时 | 无 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 灵川县 | 灵川乡灵田镇桂林电子科技大学花江校区机电大楼212-1 | 0 | 陆佳琪 | 18593272736 | 1121328895@qq.com | 灵川乡灵田镇桂林电子科技大学花江校区四创中心206 | 541004 | [6 empty] | 100.00% | 自治区教育厅 | 桂林电子科技大学 | 计算机及其配套设备 | 软件 | 软件 | 2024-01-05 | 2024-01-05 | 2024-01-04
61cec673b5708c2ed54de1fa | 2103409S | 智能人工气候环境实验室 | 无 | 无 |  | 建筑与交通工程学院 | 120203 | 购置 | 否 | 54.9 | 中国 | 南京恒裕仪器设备制造有限公司 | 2020-09-01 | 专用 | FYS-20 | 人工环境营造：温度范围为-7-40℃，精度±0.3℃；相对湿度范围为30-95%，精度±5%，风速≦0.3m/s，二氧化碳控制范围：280-2000ppm。主机变频，控制系统采用微机自动巡检和控制，数据自动记录采集。 | 建筑节能设备和材料测试，人工环境模拟 | 环境科学技术及资源科学技术 | 单位自有资金 | 建筑节能设备和材料测试，人工环境模拟 | http://oss.imetric.cn/gxyq/imgs/20211231171005_uKBuYDH0.jpg | 240 | 严格控制模拟环境参数范围 | 100元/小时 | 无 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 灵川县 | 灵田乡灵田镇桂林电子科技大学花江校区建筑与交通工程学院建交楼105 | 160 | 韩杰 | 13755063639 | hanjie@guet.edu.cn | 桂林电子科技大学花江校区 | 541004 | [6 empty] | 100.00% | 自治区教育厅 | 桂林电子科技大学 | 工艺实验设备 | 化工、制药工艺实验设备 | 热交换工艺实验设备 | 2022-05-11 | 2025-09-22 | 2021-12-31
61c97f1aa06e7bf43f79d57e | 2103650S | 电卡测试系统 | 无 | 无 |  | 机电工程学院 | 119900 | 购置 | 否 | 67.92 | 德国 | aixACCT Systems GmbH | 2021-05-24 | 专用 | TF Analyzer 2000E | <div>1．整套系统可以测试块体材料在-50℃到200℃，电压±10kV电流2mA频率0.001Hz~600Hz以内的铁电、热释电和电卡性能；</div><div>2．主机内置信号发生器电压范围：±25V（通过外置块体高压放大器扩展到1kV和10KV两个档位）；</div><div>3．主机动态电滞回线测试频率：0.001Hz～5kHz（最大电流1A），使用高压放大器后频率0.001Hz～600Hz（最大电流2mA）；</div><div>4．主机最大疲劳测试频率：300kHz，使用高压放大器后疲劳频率最高600Hz；</div><div>5．最大加载电容：1uF，电流放大器：电流范围1pA～1A；</div><div>6．测试主机内置专用工控计算机主机版路（Windows操作系统，USB接口，DVD刻录光驱，RS232接口）；</div> | 1.可以测试的铁电性能包括：动态电滞回线、初始电滞回线、静态电滞回线、电滞IV曲线、疲劳、脉冲（PUND）、漏电流、保持力、印迹、C-V曲线、损耗曲线，变温自动电滞回线/漏电流/C-V测试功能； 2.可以测试的电卡性能包括：△T[mK]-Time[ms]曲线； 3．可以测试的热释电性能包括：热释电剩余极化强度-温度曲线、热释电电流-温度曲线、热释电系数-温度曲线； | 力学 | 地方财政资金 | 用于铁电、热释电、电卡方面的科研工作 | http://oss.labeye.cn/gxyq/imgs/20211228091715_0Zhycu6L.png | 304 | 实验过程机器高温，需注意安全 | 无 | 无 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 七星区 | 桂林电子科技大学机电大楼321 | 35 | 陈雪 | 18176406865 | chenxue@guet.edu.cn | 广西桂林市七星区桂林电子科技大学 | 541004 | [6 empty] | 100.00% | 自治区教育厅 | 桂林电子科技大学 | 特种检测仪器 | 其他 | 其他 | 2022-05-11 | 2023-02-02 | 2021-12-27
61cac17cb5708c2ed54cfaab | 2104197S | X射线衍射仪 | 无 | 无 |  | 材料科学与工程学院 | 010301 | 购置 | 否 | 264.67 | 日本 | 日本株式会社理学 | 2021-06-28 | 专用 | SmartLab | 1、X射线发生器功率为3KW、新型9KW转靶 2、测角仪为水平测角仪 3、测角仪zei小步进为1/10000度，zei高精度测角仪(双光学编码、直接轴上定位)(理学专利)4、测角仪配程序式可变狭缝 5、自动识别所有光学组件、样品台(理学专利) 6、CBO交叉光路，提供聚焦光路及高强度高分辨平行光路(带Mirror)(理学专利)7、小角散射测试组件(SAXS / Ultra SAXS)8、多用途薄膜测试组件9、微区测试组件、CBO-F微区光学组件 10、In-Plane测试组件(理学独有)11、入射端Ka1光学组件12、高速探测器D/teX-Ultra(能量分辨率20%以下) 13、二维面探PILATUS 100K/R(用于同步辐射环的探测器，可以接收直射X射线) 14、智能的测量分析软件SmartLab Guidance(专利) | 1. 粉末样品的物相定性与定量分析 2. 计算结晶化度、晶粒大小 3. 确定晶系、晶粒大小与畸变 4. Rietveld定量分析 5. 薄膜样品分析，包括薄膜物相、多层膜厚度、表面粗糙度，电荷密度 6. In-Plane装置可以同时测量样品垂直方向的结构及样品深度方向的结构 7. 小角散射与纳米材料粒径分布 8. 微区样品的分析 | 材料科学 | 地方财政资金 | 智能X射线衍射仪SmartLab系列，可以广泛应用于各种材料结构分析的各个领域。；可以分析的材料包括：金属材料、无机材料、复合材料、有机材料、纳米材料、超导材料；可以分析的材料状态包括：粉末样品、块状样品、薄膜样品、微区微量样品 | http://oss.labeye.cn/gxyq/imgs/20211231162632_CXjK6lAv.jpg | 620 | 对于非断口的金属块状试样，需要了解金属自身的相组成、结构参数时，应该尽可能的磨成平面，并进行简单的抛光，这样不但可以去除金属表面的氧化膜，也可以消除表面应变层。然后再用超声波清洗去除表面的杂质，但要保证试样的面积应大于10mm*10mm，因为xrd是扫过一个区域得到衍射峰，对试样需要一定的尺寸要求。对于薄膜试样，其厚度应大于20nm，并在做测试前检验确定基片的取向，如果表面十分不平整，根据实际情况可以用导电胶或者橡皮泥对样本进行固定，并使样品表面尽可能的平整。对于片状、圆柱状的试样会存在严重的择优取向，造成衍射强度异常，此时在测试时应合理的选择响应方向平面。对于断口、裂纹的表面衍射分子，要求端口尽可能的平整并提供断口所含元素。 | 120元/h | https://yq.guet.edu.cn/App/Instrument/Order?iid=5e0372f292564c0001e7234c | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 灵川县 | 灵田镇桂林电子科技大学花江校区 | 0 | 李彬 | 13978379918 | li_bin@guet.edu.cn | 广西桂林市桂林电子科技大学花江校区材料学院 | 541004 | [6 empty] | 100.00% | 自治区教育厅 | 桂林电子科技大学 | 分析仪器 | X射线仪器 | X射线衍射仪 | 2022-05-11 | 2023-02-02 | 2021-12-28
61cac17cb5708c2ed54cfaaa | 2104198S | 肖特基场发射扫描电子显微镜 | 无 | 无 |  | 材料科学与工程学院 | 010102 | 购置 | 否 | 318.98 | 日本 | 日本电子株式会社 | 2021-05-19 | 通用 | JSM-7610F PLUS | 利用聚焦的很窄的高能电子束来扫描样品, 通过光束与物质间的相互作用, 来激发各种物理信息, 对这些信息收集、放大、再成像以达到对物质微观形貌表征的目的。 | 利用聚焦的很窄的高能电子束来扫描样品, 通过光束与物质间的相互作用, 来激发各种物理信息, 对这些信息收集、放大、再成像以达到对物质微观形貌表征的目的。 | 材料科学 | 其他资金 | 对物质微观形貌表征 | http://oss.labeye.cn/gxyq/imgs/20211231162439_Sk9dNCw0.jpg | 810 | 不能测铁钴镍等带有磁性的样品；不能测试液体；不能测试发生反应的有机物。 | 无 | https://yq.guet.edu.cn/App/Instrument/Order?iid=5e0372f292564c0001e7234c | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 灵川县 | 灵田镇 | 0 | 李彬 | 13978379918 | 475884215@qq.com | 广西省桂林市灵川县灵田镇桂林电子科技大学花江校区 | 541004 | [6 empty] | 100.00% | 自治区教育厅 | 桂林电子科技大学 | 分析仪器 | 电子光学仪器 | 扫描电镜 | 2022-05-11 | 2023-02-02 | 2021-12-28
61cac17cb5708c2ed54cfaad | 2104298S | 聚焦离子/电子双束系统 | FIB | 无 |  | 材料科学与工程学院 | 010199 | 购置 | 否 | 588.8 | 美国 | FEI | 2018-11-01 | 专用 | Helios G4 CX | 离子束系统：交叉点分辨率：≤ 4.0nm @ 30kV (采用Multi-edge平均值法测量)，≤ 2.5nm @ 30kV (采用selective edge最佳值法测量)；加速电压：最低加速电压500V, 最高加速电压为30 kV；束流强度：最大可达65nA；束流密度：最大值可达60A/cm2 电子束系统：分辨率：在最佳工作距离：≤ 0.8nm @ 15kV；≤ 1.2nm @ 1kV(非减速名模式);1.0nm@1kV(减速模式)；在束交叉点分辨率：≤ 0.8nm @ 15kV；≤ 2.5nm @ 1kV； 束流强度：最大束流22nA | 用于微纳加工、微纳结构观察及分析、高质量定点TEM样品制备。离子束刻蚀、离子束沉积、 电子束沉积；高分辨扫描电镜功能可对离子束加工试样进行实时观测。 | 材料科学 | 其他资金,地方财政资金 | TEM样品制备 | http://oss.labeye.cn/gxyq/imgs/20211231162954_GXJfHBzY.jpg | 1334 | 仪器既可以委托检验也可以上机实验 | 学院 1200元/时 | https://yq.guet.edu.cn/App/Order/List | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 七星区 | 桂林电子科技大学花江校区 | 0 | 张可翔 | 18677319932 | kxzhang@guet.edu.cn | 桂林电子科技大学花江校区 | 541004 | [6 empty] | 100.00% | 自治区教育厅 | 桂林电子科技大学 | 分析仪器 | 电子光学仪器 | 其他 | 2022-05-11 | 2023-02-02 | 2021-12-28
61c93265a06e7bf43f79b94e | 2104359S | 太赫兹光谱和成像系统 | 无 | 无 |  | 电子工程与自动化学院 | 010499 | 购置 | 否 | 198.96 | 中国 | 华讯方舟科技有限公司 | 2021-06-28 | 专用 | CCT-1800 | <div>手动进行高度调节，调节范围≥20mm；样品台水平度可调节。</div><div>6、太赫兹偏振反射光谱测量模块：样品台水平放置，太赫兹波从下往上入射，入射角小于35°；扫描步长不大于80μm；样品台可手动进行高度调节，调节范围≥20mm；偏振度优于98%；样品台水平度可调节。</div><div>7、太赫兹拉曼光谱测量模块：光谱范围20cm-1-2000cm-1（0.6 THz-60 THz）；2.20-2000cm-1波数范围内可以测得单质硫的25.9 cm-1，50 cm-1，85.1 cm-1，153.2 cm-1等4个太赫兹拉曼峰；拉曼位移分辨率：&lt;10cm-1；光谱频移示值误差&lt;4cm-1；光谱频移重复性&lt;1cm-1；积分时间10ms-20s。</div><div>8、云平台和Web服务器：</div><div>CPU包括2*英特尔至强铂金Platinum 8168；内存为4* DDR4-2400，64GB RDIMM 2666MT/s；硬盘包括2*三星970PRO 1TB nvme m.2固态硬盘；显卡为1*英伟达RTX8000。</div> | 本套设备是仪器科学与技术学科从事太赫兹光谱和成像技术研究获得理论和实践依据的重要硬件平台。通过本套设备可获得物质的太赫兹时域谱、频域谱、拉曼光谱、吸收系数、折射率以及介电常数等光学参数，以及对物质进行时域成像、频域成像和吸收谱成像，能够广泛应用于生物、医学、化学、农业、制药、材料、食品、毒品、药品等领域的快速检测研究；同时，也可以用于仪器科学与技术学科的研究生培养。 | 信息科学与系统科学 | 地方财政资金 | 分析测试项目：太赫兹时域谱、频域谱、拉曼光谱、吸收系数、折射率以及介电常数等光学参数，以及对物质进行时域成像、频域成像和吸收谱成像 | http://oss.labeye.cn/gxyq/imgs/20211227112711_Xp8He53l.jpg | 1286.5 | 仪器既可以委托检验也可以上机实验 | 300元/小时 | 无 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 灵川县 | 灵川乡灵田镇桂林电子科技大学花江校区慧谷3#楼3-405室 | 0 | 张活 | 0773-2191029 | zhanghuo@guet.edu.cn | 广西桂林市桂林电子科技大学花江校区 | 541004 | [6 empty] | 100.00% | 自治区教育厅 | 桂林电子科技大学 | 分析仪器 | 光谱仪器 | 其他 | 2022-05-11 | 2025-07-01 | 2021-12-27
61c97beca06e7bf43f79d442 | 2104707S | 高精度光纤微振检测系统 | 无 | 无 |  | 光电工程学院 | 020399 | 购置 | 否 | 110.5 | 中国 | 艾菲博（宁波）光电科技有限责任公司 | 2021-09-16 | 通用 | FOSV-II | 1.高精度微振仪： （1）加速度灵敏度：10ng/Hz1/2； （2）工作带宽：10s~200Hz； （3）测量通道：三维矢量； （4）动态范围：140dB。 2.信号处理系统： （1）光源功率：＞5mW； （2）光源中心波长：1550nm±10nm； （3）相位解调分辨率：10μrad/Hz1/2； （4）具备GPS校准的同步功能； （5）电源：~220/50Hz（±10%）； （6）单元功耗：300W； （7）接口类型：19芯航空接头与1芯FC/PC光缆接口。 | 高精度振动测量，尤其适用于地震信号测量和监测 | 物理学 | 单位自有资金 | 制备光纤光栅 | http://oss.labeye.cn/gxyq/imgs/20211227164636_N5rVxNOI.jpg | 484 | 使用前需要经过培训才能使用 | 无 | 无 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 七星区 | 金鸡路桂林电子科技大学金鸡岭校区2教 | 0 | 杨世泰 | 18945040709 | 1499790830@qq.com | 广西省桂林市七星区金鸡路桂林电子科技大学金鸡岭校区2教 | 541004 | [6 empty] | 100.00% | 自治区教育厅 | 桂林电子科技大学 | 物理性能测试仪器 | 光电测量仪器 | 其他 | 2022-05-11 | 2024-01-13 | 2021-12-27
61c97beca06e7bf43f79d443 | 2104709S | 高精度光纤偏振测试仪 | 无 | 无 |  | 光电工程学院 | 020306 | 购置 | 否 | 95 | 中国 | 艾菲博（宁波）光电科技有限责任公司 | 2021-09-16 | 通用 | OCDP-II | 1.工作波长：1550±20nm。 2.光源功率：＞5 dBm。 3.偏振串扰分辨率：0.2 dB。 4.偏振串扰重复性：0.2 dB (PER &lt;30 dB)；1.0dB（PER &lt;65 dB）。 5.偏振串扰灵敏度：-90 dB。 6.动态范围：90 dB。 7.空间分辨率(全量程)：0.1 m。 8.测量光纤长度：3.0 km。 | 光纤内分布式偏振串扰 | 物理学 | 单位自有资金 | 制备光纤光栅 | http://oss.labeye.cn/gxyq/imgs/20211227164939_CrlBCzWT.jpg | 270 | 使用前需要经过培训才能使用 | 无 | 无 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 七星区 | 金鸡路桂林电子科技大学金鸡岭校区2教 | 10 | 杨世泰 | 18945040709 | 1499790830@qq.com | 广西省桂林市七星区金鸡路桂林电子科技大学金鸡岭校区2教 | 541004 | [6 empty] | 100.00% | 自治区教育厅 | 桂林电子科技大学 | 物理性能测试仪器 | 光电测量仪器 | 光偏振态分析仪 | 2022-05-11 | 2024-01-13 | 2021-12-27
61c97c91a06e7bf43f79d48e | 2104710S | 高精度3D打印系统 | 无 | 无 |  | 光电工程学院 | 020399 | 购置 | 否 | 146 | 中国 | 艾菲博（宁波）光电科技有限责任公司 | 2021-09-16 | 通用 | M2-9 | 1.打印精度（nm）：优于或等于400。 2.最高线宽精度（nm）：优于或等于400。 3.高度（μm）：300。 4.制作篇幅（cm）：3cm×3cm。 5.单结构成型尺寸（μm）：100μm×100μm×300μm。 6.重复定位精度（μm）：0.01。 7.线性速度（mm/s）：30。 8.设备额定功率（kw）：2.5。 9.表面平滑度Ra（nm）：根据光刻胶选取情况而异，一般情况数值在10-300纳米范围内。 | 打印高精度微纳级的3D结构 | 物理学 | 单位自有资金 | 打印高精度微纳级的3D结构 | http://oss.labeye.cn/gxyq/imgs/20211227165024_8CAbCbiB.jpg | 365 | 使用前需要经过培训才能使用；需要在黄光室进行使用，防止光敏树固化在显微镜头上。 | 无 | 无 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 七星区 | 金鸡路桂林电子科技大学金鸡岭校区2教 | 130 | 杨世泰 | 18945040709 | 1499790830@qq.com | 广西省桂林市七星区金鸡路桂林电子科技大学金鸡岭校区2教 | 541004 | [6 empty] | 100.00% | 自治区教育厅 | 桂林电子科技大学 | 物理性能测试仪器 | 光电测量仪器 | 其他 | 2022-05-11 | 2024-01-13 | 2021-12-27
61c97beca06e7bf43f79d441 | 2106520S | 光纤光栅刻写系统 | 无 | 无 |  | 光电工程学院 | 020399 | 购置 | 否 | 117.8 | 中国 | 深圳市浩源光电技术有限公司 | 2021-10-13 | 通用 | HY-GUET-FBGS | 1. 光纤光栅刻写光路： 平台基座:能避免环境因素对平台稳定度的影响； 光源系统：作为光栅刻写的UV光源，提供稳定的激光输出； 紫外光路系统：刻写平台的主要功能模块； 高精度自动化光纤夹持模块：提供光纤大压力无损光纤夹持，提供光纤电动调节的配套解决方案； 光纤电动调节系统：提供拉力可编程的自动化施加。 2. 保偏光纤熔接机： 1）应用光纤类型：单模、多模、色散位移、非零色散位移光纤、掺铒光纤、色散补偿光纤、超大芯径光纤和保偏光纤； 2）实测平均熔接损耗：单模光纤0.01-0.03dB，多模光纤0-0.02dB,色散位移光纤0.02-0.05dB,大芯径光纤0.02-0.05dB,保偏光纤0.02-0.06dB。 3）熔接光纤直径：60-1200微米。 4）平均偏振串音：PMF(PANDA)：-40dB/0.6度，PMF(IPA)：-40dB/0.6度。 3. 光谱分析仪： 波长范围：600~1700nm 高波长精度：±0.01nm 高波长分辨率：0.02nm 大动态范围：78dB(典型值) 宽功率量程：+20~-90dBm 快速测量：0.2秒(100nm跨度) | 可进行光纤光栅的刻写、实时监测光纤光栅的透射谱或反射谱，并可以实现对光纤光栅进行熔接等一系列的处理。 | 物理学 | 单位自有资金 | 制备光纤光栅 | http://oss.labeye.cn/gxyq/imgs/20211227164449_67pPsMb1.jpg | 336 | 制备光纤光栅时需要经过培训的专门人员进行操作，使用时需要做好紫外线防护 | 无 | 无 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 七星区 | 金鸡路桂林电子科技大学金鸡岭校区2教 | 10 | 杨世泰 | 18945040709 | 1499790830@qq.com | 广西省桂林市七星区金鸡路桂林电子科技大学金鸡岭校区2教 | 541004 | [6 empty] | 100.00% | 自治区教育厅 | 桂林电子科技大学 | 物理性能测试仪器 | 光电测量仪器 | 其他 | 2022-05-11 | 2024-01-13 | 2021-12-27
61ca81f2b5708c2ed54ce2b5 | 2106774S | 多分集探地雷达测试平台 | 无 | 无 |  | 信息与通信学院 | 040202 | 购置 | 否 | 128.65 | 中国 | 成都安诚讯飞电子科技有限公司 | 2021-11-03 | 专用 | 定制 | 1. 具备4发8收能力，通道间保持信号相参、触发同步、时钟同步； 2. 发射接收带宽不小于800MHz； 3. 频率范围1GHz至2GHz； 4. 发生信号波形可编程，同时具备chirp信号、步进频率信号、多音信号等常用波形库可调用； 5. 天线对地面方向照射，具备水平面二维阵列扫描能力，扫描范围1米×1米以上，扫描精度不大于5毫米，天线距离地面1米以上； 6. 天线极化方向可在0~90°范围内电控调节，调节精度不大于5° | 系统具备多通道收发信号的能力，通道间保持信号相参、触发同步、时钟同步；系统具备二维平面扫描功能及极化旋转扫描功能。 | 电子与通信技术,信息科学与系统科学 | 地方财政资金 | 用于介质内隐藏目标电磁特性成像与分析 | http://oss.labeye.cn/gxyq/imgs/20211228113214_CNddI02Q.jpg | 450 | 本大型仪器设备共享使用按照有关规定执行 | 无 | 无 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 七星区 | 金鸡路一号桂林电子科技大学金鸡岭校区图书馆 | 0 | 谢宁波 | 18377316125 | 452602532@qq.com | 广西桂林市七星区金鸡路一号桂林电子科技大学信息与通信学院 | 541004 | [6 empty] | 100.00% | 自治区教育厅 | 桂林电子科技大学 | 电子测量仪器 | 射频和微波测试仪器 | 天线和雷达截面测量系统 | 2022-05-11 | 2023-02-02 | 2021-12-28
61c97f1aa06e7bf43f79d57d | 2108882S | 泛用贴片机 | 无 | 无 |  | 机电工程学院 | 120301 | 购置 | 否 | 55.8 | 中国 | 北亚美亚电子科技（深圳）有限公司 | 2021-11-24 | 专用 | NXT111/M6111 | 电路板尺寸（LxW）：48mm×48mm～534mm×610mm 双搬运轨道(Ｗ)时Z大280 mm, 超过280mm时变为单搬运轨道搬运。 元件搭载数：MAX45种类（8mm料带换算）対象元件尺寸（mm）：1608～74×74（32×100）高度：Z大25.4mm 贴装精度(以基准定位点为基准)：±0.030mm（3σ）cpk≧1.00 | 高速化的XY机械手和料带供料器以及使用新研发的相机，提高包括从小型元件到大型异形元件等所有元件的贴装能力。生产中使用的最小的0402元件,刚性的机器构造、独自的伺服控制技术以及元件影像识别技术，小型芯片的贴装精度：±25μm*（3σ）Cpk≧1.00 | 机械工程 | 地方财政资金,其他资金 | 电路板组装、元器件贴装、SMT组装 | http://oss.labeye.cn/gxyq/imgs/20211228091004_kCHTODuT.png | 113 | 1在进行机器操作时, 手和人体的其他部位不能放在模组的缝隙里! 2机器工作时, 眼睛不能往机器内部看, 相机发出的光线太强，可能会影响视力! | 无 | 无 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 七星区 | 桂林电子科技大学花江校区实训134室 | 0 | 陈小勇 | 15977340961 | cxy160@guet.edu.cn | 广西桂林市七星区桂林电子科技大学 | 541004 | [6 empty] | 100.00% | 自治区教育厅 | 桂林电子科技大学 | 工艺实验设备 | 电子工艺实验设备 | 电路板制造工艺实验设备 | 2022-05-11 | 2024-01-10 | 2021-12-27
61ca81f2b5708c2ed54ce2b4 | 2111559S | 脉冲激光沉积系统 | 无 | 无 |  | 信息与通信学院 | 120302 | 购置 | 否 | 157.2 | 中国 | 北京珀菲特科技有限公司 | 2021-12-08 | 专用 | FPLD | 1.1 PLD主腔室 • UHV兼容主腔室，材质SS304，圆柱形设计，CF法兰， • 背底真空优于5X10-7 mbar（未烘烤），经过&gt;48小时烘烤后背底真空度可以优于5X10-8 mbar • 全量程真空计 (B-A型/皮拉尼复合规，量程5X10-9 mbar – atm)，工艺气压的精确控制(10-4 mbar – 1 mbar) • 双通道真空计控制器，用于真空值读取 1.2 进样室 • 快开门（带观察窗），手动闸板阀 • 磁力传样杆 • 抽气系统包括分子泵（抽速90 L/s），前级隔膜干泵（抽速0.7 m3/h）. • 进样室背底真空优于 1x10-6 mbar • 真空计 (皮拉尼/电容复合规，量程5x10-4 mbar – 1 atm)及配套控制器 1.3 样品台 • 手动XYZ样品台，X/Y行程+/-12.5 mm，Z向行程100 mm • 电机控制的样品托旋转&nbsp; | 外延生长高质量单层和多层的多元氧化物，并通过RHEED实时监控薄膜生长状态 | 信息科学与系统科学,电子与通信技术 | 地方财政资金,单位自有资金 | 外延生长高质量单层和多层的多元氧化物 | http://oss.labeye.cn/gxyq/imgs/20211228112804_Dqd4kKM8.jpg | 289 | 1.提前一周以上时间预约 2.填写材料生长的具体参数，发送至管理员信箱 | 无 | 无 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 七星区 | 金鸡路1号桂林电子科技大学金鸡岭校区 | 0 | 陈永和 | 15877032381 | yhchen@guet.edu.cn | 桂林市七星区金鸡路1号桂林电子科技大学金鸡岭校区 | 541004 | [6 empty] | 100.00% | 自治区教育厅 | 桂林电子科技大学 | 工艺实验设备 | 电子工艺实验设备 | 半导体集成电路工艺实验设备 | 2022-05-11 | 2023-02-02 | 2021-12-28
65965864a641bc357d8383b0 | 2200219S | 液相色谱-电感耦合等离子体质谱联用仪 | inductively coupled plasma-mass spectrometry(ICP-MS) | 无 |  | 生命与环境科学学院 | 010502 | 购置 | 否 | 101.87 | 美国 | 赛默飞世尔科技有限公司 | 2022-04-26 | 专用 | ULtiMate3000/iCAPRQANALYSTPLUS | 泵系统1.1 梯度模式：二元高压梯度1.2 输液原理：串联式双柱塞式往复泵，自动脉冲抑制，无需阻尼器1.3 脉冲抑制方式：高速反馈，实时控制▲1.4 最大排液压力：≥20300 Psi(提供软件截图)1.7 漏夜传感器：光学漏液传感器1.8 超压保护2 自动进样器▲2.1 三种进样方式：切割进样方式、全量进样方式、满环进样方式2.2 样品数：≥120个（标准1.5ml样品瓶）▲2.3 进样针清洗方式：强洗弱洗两路清洗功能（提供软件截图）▲2.4 样品残留量：≦ 0.001%2.5 温度控制方式：帕尔贴，加热/制冷方式2.6 样品室温度范围：1°C-45°C（步进1 ℃）2.7 漏液报警2.8 样品瓶检测功能 | 液质联用仪主要应用于药物代谢及药物动力学研究、临床药理学研究、天然药物（中草药等）开发研究、新生儿筛选、蛋白与肽类的鉴定、残留分析、毒物分析、环境分析、环保、食品、自来水、卫生防疫等行业 | 环境科学技术及资源科学技术 | 地方财政资金 | 蛋白质或核酸的定性和定量 | http://oss.labeye.cn/gxyq/imgs/20240104150851_vyGGVaDf.jpg | 778 | 仪器既可以委托检验也可以上机实验 | 80元/小时 | 无 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 灵川县 | 灵川乡灵田镇桂林电子科技大学花江校区13教209 | 25 | 秦永丽 | 15177317560 | 289431930@qq.com | 广西桂林市桂林电子科技大学 | 541004 | [6 empty] | 100.00% | 自治区教育厅 | 桂林电子科技大学 | 分析仪器 | 色谱仪器 | 液相色谱仪 | 2024-01-05 | 2025-07-01 | 2024-01-04
65965160a641bc357d8382e1 | 2200674S | 模块化工程教学与无线通信实验平台 | Experiment platform of Modular engineering teaching and wireless communication | 无 |  | 人工智能学院 | 990000 | 购置 | 否 | 52.5 | 美国 | NI | 2022-05-30 | 专用 | NI/UF-LXI-09451 | 1.2 GHz-6 GHz，GPS驯服的OCXO，USRP软件无线电可重配置设备USRP-2953提供了一个用于快速原型高性能无线通信系统的集成软硬件解决方案。USRP RIO基于LabVIEW可重配置I/O（RIO）架构可以对各种先进的研究应用进行原型验证，包括多输入多输出（MIMO）、异构网络步、LTE继电保护、RF压缩采样、频谱感知、认知无线电、波束形成和测向。USRP-2953设备均配备了GPS驯10 MHz恒温晶体振荡器（OCXO）参考时钟。GPS驯服提供了更高的频率精度和更紧密的同步功能。 | 主要用于室内无线定位无线信号的收发 | 自然科学相关工程与技术,电子与通信技术 | 中央财政资金 | 进行室内定位，无线信号的收发 | http://oss.labeye.cn/gxyq/imgs/20240104143831_3t4kGKrg.jpg | 960 | 为精密设备，使用时需要注意防水防摔 | 按照使用时间进行收费，每小时25元，每天200元。 | 无 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 灵川县 | 广西桂林市灵川县灵田镇桂林电子科技大学花江校区慧谷6号楼308 | 0 | 谭本英 | 15927491700 | sding@guet.edu.cn | 广西桂林市灵川县灵田镇桂林电子科技大学花江校区 | 541004 | [6 empty] | 100.00% | 自治区教育厅 | 桂林电子科技大学 | 其他仪器 | 其他 | 其他 | 2024-01-05 | 2025-07-02 | 2024-01-04
659662a6a641bc357d838582 | 2200800S | 人工智能实训系统 | 无 | 无 |  | 计算机与信息安全学院 | 130301 | 购置 | 否 | 59.26 | 中国 | 北京西普阳光教育科技股份有限公司 | 2023-03-22 | 专用 | SimpleAI-TCN | 管理节点负责整个平台的所有数据信息集中管理、业务请求和资源的分配调度： 1、支持对用户的认证、授权、访问控制和信息集中管理和分配； 2、负责镜像的调度，支持过滤器和随机调度等方式； 3、支持维护虚拟机的生命周期和网络状况的管理； 4、负责镜像资源的存储和配额调度； 5、桌面代理功能，负责流量转发。 | 包括以下功能模块：人工智能教学实训系统-管理节点、教师模块、学生模块，详细参数见附件。 | 计算机科学技术 | 单位自有资金 | 机器学习算法、数据分析课程资源模块提供不少于85个实验。 | http://oss.labeye.cn/gxyq/imgs/20240104155021_tYxvIkbi.jpg | 720 | 人工智能教学实训系统能够支撑教学相关的课程设计与实验开展，来帮助学校进行人才的系统化和高质量培养。 在功能设计层面，人工智能教学实训系统提供课程设计、实验教学、评分考核、教学质量分析管理等一站式综合服务，方便教师用户快速开展相关课程及实验教学工作。 系统可以支撑教师进行相关实验课程的组建、实验内容的开展、实验效果的考核、实验质量的分析等工作；学生用户可以通过使用系统进行相关课程的学习、实操练习，使其通过实验，逐渐掌握智能科学与技术相关的技术知识及应用知识。 | 8元/小时 | 无 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 灵川县 | 灵川乡灵田镇桂林电子科技大学花江校区计算机与信息安全学院名称5教5303室 | 0 | 包旭光 | 17877338418 | bbaaooxx@163.com | 桂林电子科技大学花江校区1号楼501 | 541004 | [6 empty] | 100.00% | 自治区教育厅 | 桂林电子科技大学 | 计算机及其配套设备 | 软件 | 软件 | 2024-01-05 | 2024-01-05 | 2024-01-04
65962bc7a641bc357d837e9f | 2203394S | 等离子增强淀积 | 无 | 无 |  | 信息与通信学院 | 120302 | 购置 | 否 | 95.7 | 中国 | 北京中科泰龙电子技术有限公司 | 2022-09-15 | 通用 | PECVD-150 | 1.腔室材质： 6061 铝， 一体化加工。 2-1 精确控温，平台温度≤400℃，温度精度≤±1℃； 2-2 载片台可升降，调节工艺窗口 2-3 可放置 6 英寸及以下样片 3. 真空系统： 罗茨泵与机械泵组成，分子泵；进口薄膜真空规，测量范围1mT-1000mT；配有大气压力传感器；进气方式：howerhead 进气 4. 角阀： 进口气动阀 5. 调压阀： VAT 蝶阀自动控压（选配） 6. 6 路进气， 数字流量计， EP 级不锈钢管， VCR 管路配件，进口隔膜阀；不均匀性： 片内≤±5%@6 英寸， 片间≤±5%@6 英寸 | 1.淀积钝化薄膜 2.淀积介质薄膜 | 电子与通信技术 | 地方财政资金 | 1）微波器件制备，High-k Si和复合介质层的 MOS功率器件、GaN基功率电子及III-V族微波器件；新型介质层淀积； 2）光电子材料和器件，微电子机械系统（MEMS）； 3）新型器件制备，石墨烯器件和黑磷器件等电极； 4）集成电路互连线层； 5）DRAM、MRAM介电层，及各类薄膜（小于100 nm）。 | http://oss.labeye.cn/gxyq/imgs/20240104120822_MZx0RiJv.jpg | 361 | 1.提前预约；2.提前给出薄膜参数方案； | 5000元/次 | 无 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 灵川县 | 花江重点实验室大楼 | 0 | 陈永和 | 15877032381 | yhchen@guet.edu.cn | 桂林市七星区金鸡路1号 | 541004 | [6 empty] | 100.00% | 自治区教育厅 | 桂林电子科技大学 | 工艺实验设备 | 电子工艺实验设备 | 半导体集成电路工艺实验设备 | 2024-01-05 | 2024-01-05 | 2024-01-04
65962bc7a641bc357d837ea1 | 2206190S | 无人机载多模探测与成像系统研发平台 | 无 | 无 |  | 信息与通信学院 | 990000 | 购置 | 否 | 88.04 | 中国 | 桂林中电广信科技有限公司 | 2022-09-15 | 专用 | 定制 | 1，对称电机轴距 ≤900mm 2，外形尺寸（折叠，包含桨叶） ≤450mm×450mm×450mm 3，最大起飞重量 ≤9kg 4，最大额外负载 ≥2.5kg 5，GPS定位悬停精度绝对值 垂直≤0.5 m，水平≤1.5 m 6，最大可承受风速 ≥7级风 7，最大飞行时间（空载） ≥55分钟 8. 发射频率：76 至81GHz； 9. 发射通道数：≥2个； 10. 接收通道数：≥4个； 11. 距离向分辨率：≤0.04米； 12. 方位向分辨率：≤0.02米； 13. 脉冲重复频率：≥3000Hz； 14.支持雷达原始数据无线数据传输至地面端，TCP/IP协议，下行数据率≥10Mbps，下行数据率≥150kbps。 | 无人机载毫米波雷达、激光雷达、光学多模式探测与成像系统的实验与研发 | 电子与通信技术 | 地方财政资金 | 无人机载雷达研发 | http://oss.labeye.cn/gxyq/imgs/20240104122814_KETzkvbR.jpg | 572 | 注意申报飞行 | 5000元/天（不提供操作服务） | 无 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 青秀区 | 南宁研究院西1702室 | 0 | 廖可非 | 15295958228 | kefeiliao@guet.edu.cn | 桂林市七星区金鸡路1号 | 541004 | [6 empty] | 100.00% | 自治区教育厅 | 桂林电子科技大学 | 其他仪器 | 其他 | 其他 | 2024-01-05 | 2024-01-05 | 2024-01-04
65962bc7a641bc357d837ea3 | 2206256S | 组合导航系统 | 无 | 无 |  | 信息与通信学院 | 040399 | 购置 | 否 | 100.53 | 加拿大 | NovAtel | 2022-04-16 | 通用 | 180*150*137mm | （1）GNSS/INS组合导航产品支持紧耦合算法； （2）GNSS/INS组合导航产品支持GPS+BDS信号参与解算； （3）内置存储功能，并支持大于等于24小时的循环覆盖存储数据； （4）外接双天线； （5）支持接收机自主完好性监测（RAIM）； （6）支持555 个动态跟踪通道； （7）支持SPAN组合导航技术； （8）支持ZUPT（零速修正）； （9）支持PPP（精密单点解算）组合导航解算； （10）RTK位置精度： ①平面：≤0.02m（不失锁），≤0.92m（GNSS信号失锁60秒）； ②垂直：≤0.03m（不失锁），≤0.53m（GNSS信号失锁60秒）。 | 主要用于科研及教学，涉及到本重点学科研究的几乎各个方面，主要包括：用于GNSS导航定位技术、惯性导航技术和组合导航技术的科研与教学。 | 航空、航天科学技术 | 地方财政资金 | GNSS导航定位技术、惯性导航技术和组合导航技术 | http://oss.labeye.cn/gxyq/imgs/20240104120735_1LJcDuGe.jpg | 210 | 1.提前预约；2.提前设计配套方案； | 4000元/天 | 无 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 灵川县 | 东区图书馆205 | 0 | 符强 | 18378324106 | 1175810108@qq.com | 桂林市七星区金鸡路1号 | 541004 | [6 empty] | 100.00% | 自治区教育厅 | 桂林电子科技大学 | 电子测量仪器 | 通讯测量仪器 | 其他 | 2024-01-05 | 2024-01-05 | 2024-01-04
65962bc7a641bc357d837e9a | 2206880S | X射线外延薄膜衍射仪 | 无 | 无 |  | 信息与通信学院 | 120302 | 购置 | 否 | 74.8 | 中国 | 丹东通达科技有限公司 | 2022-08-09 | 通用 | * | 1.靶材类型：Cu、Fe、Co、Cr、Mo、Ti；波纹陶瓷管或金属陶瓷管； 2.进口X光管； 3.X光管电压：10-60kV，1kV/setp; 4.X光管电流：2-80mA，1mA/step; 5.扫描范围：-110°~161°; 6.扫描方式：θs-θd联动、θs、θd、φ、chi单动； 7.扫描方式：步进、连续、透射、OMG等； 可进行掠入射、倒易空间、面内取向以及极图扫描； | 测量薄膜、粉体的晶体结构 | 电子与通信技术,材料科学 | 地方财政资金 | 测量分析材料的晶体结构 | http://oss.labeye.cn/gxyq/imgs/20240104121459_tlqzewDV.jpg | 563 | 由设备维护人员进行测试 | 200元/个样品*常规2Theta测试 | 无 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 灵川县 | 花江校区科技楼213 | 211 | 刘兴鹏 | 13880196575 | tadyliu@guet.edu.cn | 桂林市七星区金鸡路1号 | 541004 | [6 empty] | 100.00% | 自治区教育厅 | 桂林电子科技大学 | 工艺实验设备 | 电子工艺实验设备 | 半导体集成电路工艺实验设备 | 2024-01-05 | 2024-01-05 | 2024-01-04
659662a6a641bc357d83857f | 2206888S | 数据采集与分析探针设备 | Data acquisition and analysis probe equipment | 无 |  | 计算机与信息安全学院 | 130301 | 购置 | 否 | 84.76 | 中国 | 北京汇智凯亚信息技术有限公司 | 2022-10-13 | 专用 | 流量探针v1.0 | 1、硬件网络流量探针：支持TCP/IP协议，支持应用层HTTP/HTTPs,数据库类等协议解析； 2、云内虚拟化OVF探针：支持TCP/IP协议，支持应用层HTTP/HTTPs,数据库类等协议解析，支持VMware、阿里云、华为云等虚拟化及云化环境； 3、应用探针：支持JAVA类应用中间件，容器，SQL，Spring相关框架等应用 | 应用探针Agent对应用系统内部的数据接口与接口进行采集与处理，挖掘数据中台以及应用系统内部循环的各类数据接口。 | 信息与系统科学相关工程与技术 | 地方财政资金 | 可应用于基于大数据技术的企业数据安全流转自适应监控管理技术研究；并可应用于任意有业务系统、有网络、有云的场景，政府、能源、金融等等行业，有了探针就有了数据源，有了数据源就可以针对运维、安全、营销等不同方向，做深化分析量化 | http://oss.labeye.cn/gxyq/imgs/20240104154755_jFC6Xrqi.jpg | 1167 | 无 | 300元/小时 | 无 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 江南区 | 桂林电子科技大学南宁研究院安全自主可控研究中心1202室 | 141.5 | 张华成 | 13978399280 | 293580951@qq.com | 桂林电子科技大学国家大学生科技园1201室 | 541004 | [6 empty] | 100.00% | 自治区教育厅 | 桂林电子科技大学 | 计算机及其配套设备 | 软件 | 软件 | 2024-01-05 | 2024-01-05 | 2024-01-04
65962bc7a641bc357d837ea0 | 2206925S | 低温探针检测系统 | 无 | 无 |  | 信息与通信学院 | 120302 | 购置 | 否 | 83.6 | 中国 | 深圳市森东宝科技有限公司 | 2022-08-29 | 专用 | CGO-4 | 1. 直径为8英寸的真空腔体； 2. 4英寸大小的样品台，平整度5微米； 3. 4个探针臂；漏电精度低于100fA 4. 系统极限真空优于10^-5Torr； 5. 分子泵抽气速率(N2)：12l/min；极限压力 10^-5 Torr； 6. 液氮制冷,温度可控范围:80K~573K ；温度分辨率：0.1℃， 控温精度：0.1℃， 温度稳定性：±1℃，PID控温； | 1.提供低温可控环境； 2.具备探针臂，可做微尺度器件性能分析； 3.与源表配合使用，可做光电性能分析。 | 电子与通信技术 | 地方财政资金 | 高低温器件电学分析 | http://oss.labeye.cn/gxyq/imgs/20240104121835_SvesR7IQ.jpg | 1000 | 1.提前预约购买液氮； 2.注意温度范围； 3.注意搭配的源表要求； 4.培训后使用 | 1.液氮环境测试100元/小时； 2.非液氮测试20元/小时 | 无 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 灵川县 | 花江重点实验室大楼 | 0 | 陈赞辉 | 13143766598 | zhchen@guet.edu.cn | 桂林市七星区金鸡路1号 | 541004 | [6 empty] | 100.00% | 自治区教育厅 | 桂林电子科技大学 | 工艺实验设备 | 电子工艺实验设备 | 半导体集成电路工艺实验设备 | 2024-01-05 | 2024-01-05 | 2024-01-04
686331535b1873b46b21d457 | 2207042S | 场景化移动智能体测试装置 | 无 | 无 |  | 信息与通信学院 | 130401 | 购置 | 否 | 53.99 | 中国 | 深圳市图灵计算机科技有限公司 | 2022-12-10 | 专用 | RNT-env2.0 | CAN总线 六通道CAN/CANFD通讯仿真板卡： 支持CANFD和CAN2.0A/B 可扩展至ISO11898-3低速CAN标准 支持ISO11898-2高速CAN标准 最快速率1Mbits/s 可选配终端电阻 车载以太网总线 提供四个独立端点 具有板载硬件时间戳 可以作为最多四个独立的802.1AS主站或从站 前面板上配有LED，用于监测网络连接和活动 通用IO板卡数字/模拟输入输出综合板卡 10个通道模拟输入； 20个通道模拟输出； 20个通道数字输入； 20个通道数字输出； | 该系统用于模拟自动驾驶控制器的周边环境，包括车辆、道路和传感器等信息，用于测试自动驾驶算法，测试控制器硬件的电气性能。仿真测试基础环境包括仿真机柜及配件、实时仿真机、图形工作站、操作工作站、仿真管理软件、场景仿真软件、车辆动力学模型软件，可接收来自仿真工作站的传感器信息并根据协议转化成控制器可识别的信号，创建虚拟仿真环境对测试场景进行呈现，并可以和仿真驾驶系统进行数据交互，接收控制信号、实时传输场景数据等。 | 电子与通信技术 | 单位自有资金 | 测试自动驾驶算法，测试控制器硬件的电气性能。 使用场景仿真软件和实时硬件，搭建硬件在环测试系统，对ADAS ECU进行功能和性能测试。 硬件的故障注入和失效模拟可以基于总线、接口、模型等实现。 | http://oss.labeye.cn/gxyq/imgs/20250701110023_QFbsx3NY.png |  | 仪器仅限委托检验 | 500/天 | www.yq.guet.edu.cn | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 灵川县 | 灵川乡灵田镇桂林电子科技大学花江校区信息与科技学院科技楼310 |  | 王臻 | 18801965686 | 747269570@qq.com | 金鸡路1号 | 541004 | [6 empty] | 100.00% | 自治区教育厅 | 桂林电子科技大学 | 计算机及其配套设备 | 数据采集及工作站 | 数据采集及工作站 | 2025-07-07 | 2025-07-01 | 2025-07-01
65966e6aa641bc357d83885a | 2207286S | 瞬态稳态荧光光谱测试系统 | OmniFluo960S Fluorescence spectrometer | 无 |  | 材料科学与工程学院 | 010499 | 购置 | 否 | 66.62 | 中国 | 北京卓立汉光分析仪器有限公司 | 2022-10-31 | 通用 | OmniFlou960SP | 1.光源：75W氙灯光谱范围200nm~1800nm 2.激发单色仪：焦距为320mm，光谱仪分辨率优于0.1nm，波长准确度：±0.2nm，波长重复性：±0.1nm，最小扫描步长：0.005nm。 3.探测器：制冷型光电倍增管，探测范围185-900nm， 4.数据采集：配置DCS210PC可实现从皮秒到秒量级的寿命测量。饱和计数率达到100MHz，远高于任何PMT的饱和输出； 5.激发光栅：1200g/mm@300nm；600g/mm@500nm；：发射光栅 1200g/mm@500nm；600g/mm@750nm；300g/mm@1250nm； 6.时间分辨率：1µs 时间通道数：10000 液体、固体、粉末样品支架，积分球样品台，控温仪，变温测试样品台。 | 研究发光材料的荧光光谱，量子产率等发光性能。 | 材料科学 | 地方财政资金 | 激发光谱，发射光谱，变温光谱，荧光寿命，量子产率 | http://oss.labeye.cn/gxyq/imgs/20240104163913_3CkoFkVi.jpg | 329 | 仪器仅限上机使用 | 无 | 无 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 江南区 | 桂林电子科技大学南宁研究院A1栋东塔1304室 | 0 | 陈国华 | 13977310372 | cgh1682002@163.com | 广西桂林电子科技大学材料学院 | 541004 | [6 empty] | 100.00% | 自治区教育厅 | 桂林电子科技大学 | 分析仪器 | 光谱仪器 | 其他 | 2024-01-05 | 2025-07-01 | 2024-01-04
65966e6aa641bc357d838861 | 2207371S | 激光刻蚀机 | Laser etching machine | 无 |  | 材料科学与工程学院 | 120499 | 购置 | 否 | 64.96 | 中国 | 大族激光科技产业集团股份有限公司 | 2022-10-27 | 专用 | HTS-800 | 一、主要技术参数要求： 1、激光器技术参数要求： 1）激光类型：光纤激光器 2）激光波长：≥1070nm 3）激光平均功率：20W 4）激光重复频率：1kHz-100kHz 5）激光光束质量：M2≤1.15 6）典型斑尺寸：15μm-40μm<br> | 适用于厚膜/薄膜电阻、混合集成电路功能修调和瓷基高精密薄膜集成元件修调 | 机械工程,材料科学,电子与通信技术,信息与系统科学相关工程与技术 | 其他资金 | 厚膜/薄膜电阻、混合集成电路功能修调和瓷基高精密薄膜集成元件修调 | http://oss.labeye.cn/gxyq/imgs/20240104171131_U5pfx85U.jpg | 302 | 1、镜头的保养:当镜头的表面有脏污或打标质量不清晰时用95%以上的酒精+脱脂棉试干净;2、设备的保养:保持设备的清洁无灰尘和泥点;3、过滤网的清洗:如发现过滤网有灰尘时,把过滤网取下洗干净,并小心安装到位。 | 校内100/小时，校外300/小时 | 无 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 灵川县 | 灵川乡灵田镇桂林电子科技大学花江校区科技楼 | 0 | 赵昀云 | 13557330178 | yunyzhao@163.com | 广西桂林市桂林电子科技大学花江校区 | 541004 | [6 empty] | 100.00% | 自治区教育厅 | 桂林电子科技大学 | 工艺实验设备 | 加工工艺实验设备 | 其他 | 2024-01-05 | 2024-01-05 | 2024-01-04
65966e6aa641bc357d838860 | 2207372S | 精密丝网印刷机 | Precision screen printing machine | 无 |  | 材料科学与工程学院 | 990000 | 购置 | 否 | 59.98 | 中国 | 大族激光科技产业集团股份有限公司 | 2022-10-27 | 专用 | QP35 | 1）设备效率：15秒/片（设备运行时间不包含涂刮、回墨以及和涂刮相关的工艺时间）。 2）作业料片尺寸：152.4mm ×152.4mm ×（厚 0.04～0.2mm）。 3）丝网尺寸: 450mm ×450mm × 25mm（转接适配器后可用320mm X 320mm X 15mm）。 4）平台工装：透气陶瓷烧结板。 5）视觉系统： 2 相机 @ 精度： 2.9 μm（主调整机构采用滑轨式）。 6）印刷模式：印刷-回墨、回墨-印刷、印刷-印刷。 7）印刷有效尺寸：135mm ×135mm，对位孔尺寸 142mm。 8）涂刮器：电机自动校刀。 9）印刷台升降：电缸（无脱模功能）。 10）设备带有手动卷纸机构，方便安装真空透气纸张。 11）设备尺寸：约长2.0 米× 宽1.1 米× 高2.1 米（尺寸最终按最终用户实际情况和设计再微调）。 12）设备精度：≤10.0µm。 13）印刷速度：10mm/s–350mm/s。 14）平台往返精度：≤3.0µm。 15）设备主框架：整体焊接框架。 16）丝网框架：固定不可移动。 17）丝网推进模式：人工推进。 | 适用于LTCC(低温共烧陶瓷)/MLCC （多层陶瓷电容) /HTCC （高温共烧陶瓷)的印刷 | 材料科学 | 其他资金 | LTCC(低温共烧陶瓷)/MLCC （多层陶瓷电容) /HTCC （高温共烧陶瓷)的印刷成型 | http://oss.labeye.cn/gxyq/imgs/20240104170639_TvVdpzzb.jpg | 286 | 丝杠要定期上润滑脂 | 校内100/小时，校外300/小时 | 无 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 灵川县 | 灵川乡灵田镇桂林电子科技大学花江校区科技楼 | 0 | 赵昀云 | 13557330178 | yunyzhao@163.com | 广西桂林市桂林电子科技大学花江校区 | 541004 | [6 empty] | 100.00% | 自治区教育厅 | 桂林电子科技大学 | 其他仪器 | 其他 | 其他 | 2024-01-05 | 2024-01-05 | 2024-01-04
65962bc7a641bc357d837e9b | 2207481S | 器件仿真服务平台 | 无 | 无 |  | 信息与通信学院 | 120302 | 购置 | 否 | 76.52 | 中国 | 桂林中诚驰联电子科技有限公司 | 2022-08-28 | 通用 | * | 1.VASP版权 2. 控制节点 英特尔第三代至强铂金系列处理器8336C，共计32核64线程，64G内存。 3. 计算节点（11个） 每节点含有2颗英特尔第三代至强铂金系列处理器8369B，配置256G内存。 | 1、 计算材料的状态方程和力学性质（体弹性模量和弹性常数） 2、计算材料的电子结构（能级、电荷密度分布、能带、电子态密度和ELF） 3、 计算材料的光学性质 4、计算材料的磁学性质 5、计算材料的晶格动力学性质（声子谱等） 6表面体系的模拟（重构、表面态和STM模拟） | 电子与通信技术,材料科学 | 地方财政资金 | 模拟计算 | http://oss.labeye.cn/gxyq/imgs/20240104120556_fdGnKhTF.jpg | 7251 | 各类商业软件均可正常在平台上使用，但由于平台尚未购买对应软件版权，用户若使用这类商业软件，需提前购买版权获取使用许可，并仅限于该用户自己使用，且用户须对合法性负责。 | 0.10元/CPU核/小时 | 无 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 灵川县 | 花江校区科技楼215 | 1034 | 廖清 | 13658864802 | qingliao@guet.edu.cn | 桂林市七星区金鸡路1号 | 541004 | [6 empty] | 100.00% | 自治区教育厅 | 桂林电子科技大学 | 工艺实验设备 | 电子工艺实验设备 | 半导体集成电路工艺实验设备 | 2024-01-05 | 2024-01-05 | 2024-01-04
65960ac4a641bc357d8379ac | 2207548S | 表面形貌测试与表征系统 | Surface topography testing instrument | 无 |  | 机电工程学院 | 990000 | 购置 | 否 | 65.91 | 中国 | 深圳市中图仪器股份有限公司 | 2022-10-17 | 通用 | SuperView W1 | （1）光源：白光LED；（2）影像系统：1024×1024；（3）干涉物镜：10×；（4）标准视场：0.98×0.98mm；（5）Z向分辨率：0.1nm；（6）粗糙度RMS重复性：0.005nm。 | 对各种产品、部件和材料表面的平面度、粗糙度、波纹度、面形轮廓、表面缺陷、磨损情况、腐蚀情况、孔隙间隙、台阶高度、弯曲变形情况、加工情况等表面形貌特征进行测量和分析；对各种加工处理的表面形貌均可进行高精度的3D重建与测量。 | 力学 | 其他资金 | 测量物体表面三维形貌 | http://oss.labeye.cn/gxyq/imgs/20240104102352_oVnWU1c7.jpg | 454 | 本仪器使用要求如下： 使用环境：无强磁场，无腐蚀气体 工作温度：15℃ ~30℃ 相对湿度：5%-95%RH，无凝露 环境振动：VC-C或更优 隔振气源：0.6Mpa稳压清洁气源，除油、除水，气管直径6㎜ 扫描过程中，不要去触碰样品或者机器，以免影响测量结果。 软件在运行过程中，不要打开运行其它程序，以免受到影响。 | 100元/小时 | 无 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 灵川县 | 灵川乡灵田镇桂林电子科技大学花江校区机电工程学院机电大楼224室 | 0 | 陈孟君 | 15298398450 | chenmengjun@guet.edu.cn | 广西桂林市灵川县灵田镇桂林电子科技大学花江校区 | 541004 | [6 empty] | 100.00% | 自治区教育厅 | 桂林电子科技大学 | 其他仪器 | 其他 | 其他 | 2024-01-05 | 2024-01-05 | 2024-01-04
65960ac4a641bc357d8379aa | 2207550S | 多气氛热压键合系统 | Atmosphere-controlled thermal compression bonding system | 无 |  | 公共服务平台 | 120404 | 购置 | 否 | 61.64 | 中国 | 天津中科晶禾电子科技有限责任公司 | 2022-10-27 | 专用 | MAFP-2000 | 1）设备含人机交互软件控制系统1套； （2）可分离腔体1套，方便取放样品，并留有观察窗，可通过观察窗观察腔体内样品状态； （3）腔体可实现抽真空排气，腔体极限真空度优于1Pa；真空泵采用干式真空泵，极限真空度优于1Pa； （4）配置伺服加压系统，可调压力范围0-2000N；配高精度测力传感器，压力稳定后压力误差范围±3N；最大保压时间不低于30min； （5）样品加热温度范围为室温（RT）至300℃，升温时间小于5min（RT至250℃），温度稳定后温度误差范围±1℃；并配备主动气体冷却，用于加快降温速度； （6）可放置最大样品尺寸不小于50mm*50mm，样品总厚度（含工装）最大不小于10mm，用于die to die， die to wafer键合； （7）样品台布置真空吸附装置，用于固定样品； （8）可通至少两路保护气氛，且流量可调； （9）含催化加速还原气路模块，最大可控气体流量1.6L/min，催化温度范围为RT-200℃，可在不高于180 ℃，15min内还原氧化铜，得到金属铜表面 | 混合键合3D集成、Fine-pitch 铜凸点、焊料/铜凸点键合 | 机械工程 | 地方财政资金 | 20微米以上尺寸的热压键合 | http://oss.labeye.cn/gxyq/imgs/20240104102300_Xgdx1oRH.jpg | 678 | 提供2天工程师现场培训，使接受培训的人员掌握产品的操作、使用和日常维护保养方法。 | 200元/小时 | 无 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 灵川县 | 灵川乡灵田镇桂林电子科技大学花江校区科技楼105室 | 0 | 何思亮 | 17777347125 | siliang_he@guet.edu.cn | 桂林市灵川县桂林电子科技大学花江校区机电工程学院 | 541004 | [6 empty] | 100.00% | 自治区教育厅 | 桂林电子科技大学 | 工艺实验设备 | 加工工艺实验设备 | 热处理加工工艺实验设备 | 2024-01-05 | 2024-01-05 | 2024-01-04
65962bc7a641bc357d837ea5 | 2207566S | 高真空多靶磁控溅射镀膜机 | 无 | 无 |  | 公共技术平台 | 120302 | 购置 | 否 | 145.76 | 中国 | 北京维开科技有限公司 | 2022-10-21 | 通用 | M360 | 1.可支持6英寸样品； 2.3英寸靶材3个， 3.1套3Kw直流；1套300W射频 | 磁控镀膜 | 电子与通信技术 | 地方财政资金 | 磁控镀膜 | http://oss.labeye.cn/gxyq/imgs/20240104120310_wohrF7H2.jpg | 458.5 | 提前预约，需要经过专业培训 | 根据镀膜材料及工艺确定价格 | 无 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 灵川县 | 花江重点实验室大楼 | 95 | 首美花 | 13570714364 | mhshou@guet.edu.cn | 桂林市七星区金鸡路1号 | 541004 | [6 empty] | 100.00% | 自治区教育厅 | 桂林电子科技大学 | 工艺实验设备 | 电子工艺实验设备 | 半导体集成电路工艺实验设备 | 2024-01-05 | 2025-07-01 | 2024-01-04
65962bc7a641bc357d837ea7 | 2207608S | 电子束蒸发设备 | 无 | 无 |  | 公共技术平台 | 120302 | 购置 | 否 | 155.51 | 中国 | 北京维开科技有限公司 | 2022-10-21 | 通用 | E360 | 1.6英寸样品； 2.坩埚数量6个； 3.电子枪功率6Kw | 电子束镀膜 | 电子与通信技术 | 地方财政资金 | 微电子、集成电路制造、电子薄膜刻蚀 | http://oss.labeye.cn/gxyq/imgs/20240104120950_O5YGmWUA.jpg | 531.5 | 1.提前预约；2.提前给出薄膜类型 | 根据镀膜材料及工艺确定价格 | 无 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 灵川县 | 国家重点实验室一楼 | 67 | 首美花 | 13570714364 | mhshou@guet.edu.cn | 桂林市七星区金鸡路1号 | 541004 | [6 empty] | 100.00% | 自治区教育厅 | 桂林电子科技大学 | 工艺实验设备 | 电子工艺实验设备 | 半导体集成电路工艺实验设备 | 2024-01-05 | 2025-07-01 | 2024-01-04
65960ac4a641bc357d8379b2 | 2207609S | 划片机 | Dicing Saw | 无 |  | 机电工程学院 | 990000 | 购置 | 否 | 88.88 | 中国 | 深圳市腾盛精密装备股份有限公司 | 2022-10-27 | 通用 | SDS-1210 | 1.主轴配置：2.4kW;<br>2.最大工件尺寸：Φ8英寸，边长250mm方形;<br>3.Y轴：工作行程600mm，切割速度 0.05-400mm/s，分辨率0.0001mm;<br>4.X1轴：工作行程450mm，重复定位精度0.001/310 mm，分辨率0.0001mm;<br>5.X2轴：工作行程 450mm，重复定位精度0.001/310 mm，分辨率0.0001mm <br>6.Z轴：工作行程 60(2 Inch 刀片)mm，分辨率0.0001mm;<br>7.T轴：旋转角度360度;<br>8.主轴：转速5000-60000 r/min;<br>9.具备独立开发的双主轴切割软件;<br>10.高低倍镜双CCD 自动定位校准；<br>11.高精度BBD检测功能，最小检出能力0.3X0.3mm<br>12.高精度NCS测高，控制精度2μm以内<br>13.兼容8-12圆形，300x300方形加工尺寸<br> | 用于晶圆的切割、分割或开槽等微细加工。 | 机械工程 | 地方财政资金 | 用于晶圆的切割、分割或开槽等微细加工。 | http://oss.labeye.cn/gxyq/imgs/20240104101343_YFoaXdbx.jpg | 992 | 预约使用设备请至少提前10天申请，设备使用过程需要的耗材、夹治具、模具等请自备，设备使用前必须认真阅读操作说明，必须了解设备的性能和特点，熟悉安全操作规范，必须对设备设施的传动、电器部位的安全防护装置，辅助材料的安全性进行认真检查。设备使用过程中要注意安全，防范设备安全事故的发生；如果发现设备设施发生故障，应立即停止操作并保护好现场，及时向设备管理员报告，并协同相关部门进行处理；对设备要爱惜，如对设备造成损坏需照价赔偿。操作设备后应立即进行日常维护工作，对设备进行打扫，检查设备各部件是否有异常情况。 | 主要按项目协议进行面议定价，其它按800元/小时 | 无 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 灵川县 | 灵川县灵田镇桂林电子科技大学花江校区科技楼101室 | 0 | 刘剑 | 18577347727 | 244176528@qq.com | 广西桂林市灵川县灵田镇桂林电子科技大学花江校区机电工程学院机电大楼 | 541004 | [6 empty] | 100.00% | 自治区教育厅 | 桂林电子科技大学 | 其他仪器 | 其他 | 其他 | 2024-01-05 | 2024-01-05 | 2024-01-04
65962bc7a641bc357d837ea6 | 2207613S | ICP刻蚀系统 | 无 | 无 |  | 公共技术平台 | 120302 | 购置 | 否 | 107.5 | 中国 | 北京中科泰龙电子技术有限公司 | 2022-10-10 | 通用 | ICP-C-100 | 1. 基片尺寸：4英寸圆片及以下 2. 工艺腔体：进口铝材6061，一体化加工，内壁硬氧处理 3. 传输腔体：进口铝材6061，一体化加工 4. 传输系统：自动机械手，程控完成 5. 射频电源：等离子体源1000W，13.56MHz，自动匹配；偏置源300W，13.56MHz，自动匹配 6. 控压阀门：进口自动调压蝶阀 7. 温度控制：载片台温度可控（循环水冷），背氦控温，控温范围5℃-室温 8. 加热系统：腔室加热 9. 真空测量：薄膜电容工艺规，皮拉尼真空计 10. 工艺气体：7路气体（Cl2、BCl3、SF6、CF4、CHF3、Ar、O2）； 11. 控制系统：电气系统和软件控制全自主开发，Windows 环境，触摸屏操作 | 刻蚀半导体、绝缘体 | 电子与通信技术 | 地方财政资金 | 1）微波器件制备，High-k Si和复合介质层的 MOS功率器件、GaN基功率电子及III-V族微波器件；新型介质层刻蚀； 2）光电子材料和器件，微电子机械系统（MEMS）； 3）新型器件制备，石墨烯器件和黑磷器件等电极刻蚀； 4）集成电路互连线层； 5）DRAM、MRAM介电层，及各类薄膜刻蚀。 | http://oss.labeye.cn/gxyq/imgs/20240104122415_y4dbY3TP.jpg | 302.5 | 1.提前预约；2.提前给出薄膜类型、刻蚀厚度； | 5000元/次 | 无 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 灵川县 | 国家重点实验室一楼 | 0 | 陈永和 | 15877032381 | yhchen@guet.edu.cn | 桂林市七星区金鸡路1号 | 541004 | [6 empty] | 100.00% | 自治区教育厅 | 桂林电子科技大学 | 工艺实验设备 | 电子工艺实验设备 | 半导体集成电路工艺实验设备 | 2024-01-05 | 2025-07-01 | 2024-01-04
65960ac4a641bc357d8379b1 | 2207615S | 全自动焊线机 | Automatic welding wire machine | 无 |  | 机电工程学院 | 129900 | 购置 | 否 | 51.9 | 中国 | 先域微电子技术服务（上海）有限公司 | 2022-10-27 | 通用 | Eagle Aero | 1. 键合方法：换能器X方向能量输出热超声键合； 2. 线径：0.5mil – 2.0mil； 3. 线长：0.2mm – 8.0mm； 4. 键合速度：24wirse/sec for 2mm； 5. 键合精度：2.0μm@3σ 6. 键合面积：56mm × 90mm（LF width ≤100mm）； 7. 图像识别精度：0.25μm（high mag） 8. 引脚定位检测：2ms per lead； 9. 线弧控制：Fully Programmable； 10. 键合线数：Up to 5,000； 11. 程序存储：30,000 programs on hard disk （SSD） 12. 镜头：自动光学对焦高低倍镜头； 13. 兼容铜线键合和金线键合。 | 用于半导体封测生产中固晶后的引线键合工艺 | 机械工程 | 地方财政资金 | 用于半导体封测生产中固晶后的引线键合工艺 | http://oss.labeye.cn/gxyq/imgs/20240104101902_zk0VKfCV.jpg | 639 | 预约使用设备请至少提前10天申请，设备使用过程需要的耗材、夹治具、模具等请自备，设备使用前必须认真阅读操作说明，必须了解设备的性能和特点，熟悉安全操作规范，必须对设备设施的传动、电器部位的安全防护装置，辅助材料的安全性进行认真检查。设备使用过程中要注意安全，防范设备安全事故的发生；如果发现设备设施发生故障，应立即停止操作并保护好现场，及时向设备管理员报告，并协同相关部门进行处理；对设备要爱惜，如对设备造成损坏需照价赔偿。操作设备后应立即进行日常维护工作，对设备进行打扫，检查设备各部件是否有异常情况。 | 主要按项目协议进行面议定价，其它按800元/小时 | 无 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 灵川县 | 灵川县灵田镇桂林电子科技大学花江校区科技楼103室 | 0 | 刘剑 | 18577347727 | 244176528@qq.com | 广西桂林市灵川县灵田镇桂林电子科技大学花江校区机电工程学院机电大楼 | 541004 | [6 empty] | 100.00% | 自治区教育厅 | 桂林电子科技大学 | 工艺实验设备 | 其他 | 其他 | 2024-01-05 | 2024-01-05 | 2024-01-04
65962bc7a641bc357d837ea4 | 2207637S | 紫外光刻机 | 无 | 无 |  | 公共技术平台 | 120302 | 购置 | 否 | 62.3 | 中国 | 中国科学院光电技术研究所 | 2022-10-27 | 专用 | * | 光源类型： LED 光源  曝光面积：160 mm×160 mm  曝光波长：365 nm：≥30 mW/cm²，光强数字连续可调  分辨力：1 μm  对准精度：1 μm（单面），2 m（双面，片厚 0.8mm）  掩模尺寸： 2.5 英寸、3 英寸、4 英寸、5 英寸、7 英寸  样片尺寸： | 用于微米尺度的光刻曝光 | 电子与通信技术 | 地方财政资金 | 光刻曝光 | http://oss.labeye.cn/gxyq/imgs/20240104121950_2WiRpGG6.jpg | 1460 | 提前预约，需要经过专业培训 | 100元/小时 | 无 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 灵川县 | 花江科技楼213 | 0 | 刘兴鹏 | 13880196575 | tadyliu@guet.edu.cn | 桂林市七星区金鸡路1号 | 541004 | [6 empty] | 100.00% | 自治区教育厅 | 桂林电子科技大学 | 工艺实验设备 | 电子工艺实验设备 | 半导体集成电路工艺实验设备 | 2024-01-05 | 2025-07-01 | 2024-01-04
65960ac4a641bc357d8379b3 | 2207826S | 全自动覆晶与直接固晶焊接系统 | Fully automatic cladding and direct solidification welding system | 无 |  | 机电工程学院 | 129900 | 购置 | 否 | 205.72 | 中国 | 先域微电子技术服务（上海）有限公司 | 2022-10-27 | 通用 | AD8312FC | 1、XY 焊位精度 ±0.4mil（±10μm）@3σ 2、物料处理能力 2.1）芯片尺寸10X10-400X400 mil； 2.2）晶圆尺寸兼容 12inch，8inch 和 6inch 晶圆； 2.3）基板尺寸 ： 长 100-300mm，宽 15-100mm，厚0.1-0.8mm； 3、双点胶头系统 3.1）具有二合一粘片胶画胶系统，具有针管胶量分配功能 3.2）具有标准的粘片胶光学系统的实时对准功能； 3.3）点胶位置精度：XY 0.5μm, Z 3.81μm； 4、焊接头系统（Bonding System）； 4.1）能够焊接 10×10mil-400×400mil之间芯片； 4.2）芯片键合力范围为：30-3000g（可编程控制）； 5、图像识别系统 5.1）相机分辨率：焊接头/ 晶圆图像分辨率1024×768pixel； 5.2）具有在线可编程 LED 照明系统（100 级）； 5.3）搜索区域可编程； 6、顶针高度：0-3mm(线性、可编程控制)。" 7、配置倒装固晶芯片 180°反转系统； 8、配置全自动芯片凸点浸润助焊剂系统。 | 用于SOIC、SO、QFN、BGA、LGA等的全自动高速覆晶。 | 机械工程 | 地方财政资金 | 用于SOIC、SO、QFN、BGA、LGA等的全自动高速覆晶。 | http://oss.labeye.cn/gxyq/imgs/20240104101717_jCay4l3r.jpg | 708 | 预约使用设备请至少提前10天申请，设备使用过程需要的耗材、夹治具、模具等请自备，设备使用前必须认真阅读操作说明，必须了解设备的性能和特点，熟悉安全操作规范，必须对设备设施的传动、电器部位的安全防护装置，辅助材料的安全性进行认真检查。设备使用过程中要注意安全，防范设备安全事故的发生；如果发现设备设施发生故障，应立即停止操作并保护好现场，及时向设备管理员报告，并协同相关部门进行处理；对设备要爱惜，如对设备造成损坏需照价赔偿。操作设备后应立即进行日常维护工作，对设备进行打扫，检查设备各部件是否有异常情况。 | 主要按项目协议进行面议定价，其它按1000元/小时 | 无 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 灵川县 | 灵川县灵田镇桂林电子科技大学花江校区科技楼103室 | 0 | 刘剑 | 18577347727 | 244176528@qq.com | 广西桂林市灵川县灵田镇桂林电子科技大学花江校区机电工程学院机电大楼 | 541004 | [6 empty] | 100.00% | 自治区教育厅 | 桂林电子科技大学 | 工艺实验设备 | 其他 | 其他 | 2024-01-05 | 2024-01-05 | 2024-01-04
65966e6aa641bc357d838859 | 2208039S | 光电器件高精度可控强度光电化学谱仪 | High precision controllable intensity photochemical spectrometer for optoelectronic devices | 无 |  | 材料科学与工程学院 | 010799 | 购置 | 否 | 50 | 德国 | ZAHNER-elektrik GmbH&Co.KG | 2022-11-16 | 专用 | Zennium Pro | 1、交流频率范围：10 µHz to 8 MHz 2、电流量程范围：1nA ～ 3A 3、控制电压、扫描电压：±15V 4、ADC数模转换器：32bit（高精度） 5、高阻抗小电流测试模块可将最小的电流量程减小至±1pA 6、光强度变化瞬态变化测试模块包含高速双通道瞬态记录器和触发信号线。时间分辨率为：50ns，采样速率：20 MHz | 主要用于光电化学能量转换、半导体、单片太阳能电池、有机太阳能电池、染料敏化太阳能电池、混合太阳能电池领域的科学研究。主要测量光电流频谱图(IMPS)光电压频谱图(IMVS)、可控强度光电流谱(CIMPS)可控强度光电压谱(CIMVS),电荷放电特性测量、瞬态响应特性(瞬态光电流/光电压)测量、时间域的特性测量、直流特性对光强度变化的响应特性测量，电子有效扩散系数、电子有效寿命、电子扩散长度等关键动力学参数等。 | 材料科学 | 其他资金 | 瞬态光电流谱(TPC)、瞬态光电压谱图(TPV) | http://oss.labeye.cn/gxyq/imgs/20240104164904_xWXjvyf9.jpg | 256 | 1.样品为15mm*15mm,电极间距需为3M夹标准间距； 2.需提供光电器件。 | 500元/样 | 无 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 灵川县 | 灵川乡灵田镇桂林电子科技大学花江校区材料科学与工程学院一号教学楼1107实验室 | 0 | 熊健 | 13471275449 | 331351710@qq.com | 广西桂林市七星区金鸡路1号桂林电子科技大学花江校区材料学院 | 541004 | [6 empty] | 100.00% | 自治区教育厅 | 桂林电子科技大学 | 分析仪器 | 电化学仪器 | 其他 | 2024-01-05 | 2025-07-02 | 2024-01-04
6596650ca641bc357d838632 | 2209828S | 高性能AI服务器集群 | High-performance AI server clusters | 无 |  | 电子工程与自动化学院 | 130401 | 购置 | 否 | 65.49 | 中国 | 苏州超集信息科技有限公司 | 2023-03-29 | 通用 | G404-X2 | 1、CPU服务器（管理节点）： a)样式：机架式服务器，支持8x 3.5''硬盘位，24x DDR4 内存插槽； b)CPU：主频≥2.4G，处理器核≥10*2，核线程数≥20线程*2 c)内存：≥32GB DDR4*4 d)硬盘：SSD企业级固态硬盘，≥1TB x2；企业级硬盘 ≥16TB x1 e)缓存独立阵列卡: ≥1GB x1 f)主板：PCLe*8 10G 2Port SFP+ Adapter g)网络：支持万兆电口 h)操作系统: Linux Centos 7.6及以上 2、GPU服务器（4x GPU）： a)样式：机架式服务器，支持8x 3.5''硬盘位，16x DDR4 内存插槽，最大支持4x GPU加速卡； b)CPU：主频≥2.4G，处理器核≥10*2，核线程数≥20线程*2 c)内存：≥32GB DDR4*8 d)硬盘：SSD企业级固态硬盘，≥1TB x2； e)显卡：10496CUDA 19.5Gbps 24GB GPU x4 f)主板：PCLe*8 10G 2Port SFP+ Adapter g)网络：支持万兆电口<br> | a)具备智能的资源调度能力，按照CPU、Memory等使用情况动态调度资源，针对不同的优先级需求，保证任务最优分布，最大化提高资源使用效率，实现优先抢占、择优使用、按需分配、自动释放； b)提供丰富的机器学习镜像库，支持用户进行自由定制镜像，支持用户私有镜像的分享，提高镜像获取的效率、减少存储空间要求； c)支持通过VNC、SSH等方式进行模型开发调试，支持远程Debug和运行环境保存； 基于SR-IOV容器网络接口，使用RDMA协议进行网络通信和数据读写，支持NFS本地缓存和基于GlusterFS的分布式存储，支持分布式训练和存储 | 信息与系统科学相关工程与技术 | 地方财政资金 | 高性能计算 | http://oss.labeye.cn/gxyq/imgs/20240104160047_3tuGQel7.jpg | 7200 | 申请使用 | 300元/小时 | 无 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 灵川县 | 灵川乡灵田镇桂林电子科技大学花江校区慧谷3#楼3-514室 | 2058 | 胡聪 | 13507731604 | hucong@guet.edu.cn | 桂林市灵川县灵田镇桂林电子科技大学花江校区 | 541004 | [6 empty] | 100.00% | 自治区教育厅 | 桂林电子科技大学 | 计算机及其配套设备 | 数据采集及工作站 | 数据采集及工作站 | 2024-01-05 | 2025-07-01 | 2024-01-04
686331535b1873b46b21d459 | 2211904S | 统一云平台管理系统 | 无 | 无 |  | 数学与计算科学学院 | 130401 | 购置 | 否 | 83.6 | 中国 | 上海云轴信息科技有限公司 | 2022-12-31 | 通用 | Zstack Cloud云平台V4.0 | 12颗6330N处理器、12个480GB SSD、12*750w电源、虚拟化平台支持 ARM、X86 和 Mips 等 CPU 架构体系，虚拟机支持vNUMA功能 | 支持性能分析，能够统计不同资源对象指定时间内对于云平台资源的使用情况，统计结果可以报表形式进行导出。支持虚拟机弹性伸缩功能，根据对云主机CPU使用率、内存使用率进行监控，按照既定策略动态增加或减少云主机数量 | 计算机科学技术,数学 | 地方财政资金 | 计算数学、数学建模、统计分析 | http://oss.labeye.cn/gxyq/imgs/20250701105805_juf3Rxri.jpg |  | 无 | 无 | www.yq.guet.edu.cn | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 灵川县 | 灵川乡灵田镇桂林电子科技大学花江校区慧谷4号楼数学与计算科学学院213室 |  | 沈瑞刚 | 13975290320 | 1204514037@qq.com | 桂林电子科技大学花江校区慧谷4号楼 | 514004 | [6 empty] | 100.00% | 自治区教育厅 | 桂林电子科技大学 | 计算机及其配套设备 | 数据采集及工作站 | 数据采集及工作站 | 2025-07-07 | 2025-07-01 | 2025-07-01
686331535b1873b46b21d44f | 2212289S | 智能化载运平台 | Intelligent Transportation Platform | 无 |  | 机电工程学院 | 120199 | 购置 | 否 | 89.7 | 中国 | 开沃新能源汽车集团股份有限公 | 2022-11-11 | 通用 | NJL6450ICEV | 主要技术参数： 1、整车参数 整备质量为2100kg，最大总质量3290kg，额定载客14人（含驾驶员），配置8座。 外廓最小外侧转弯半径6.5m，最大爬坡度15%，最高车速30km/h，等速续航可达160km。 2. 动力系统 采用后置后驱中央直驱结构，配备水冷永磁同步电机，峰值功率60kW，峰值扭矩180Nm。 搭载固定速比（8.5）的主减速器，动力输出稳定，适用于低速高控制精度场景。 3. 电池系统 配备32kWh磷酸铁锂电池，系统电压307.2V，支持电池加热，适应低温环境。 4. 底盘结构 前悬为麦弗逊独立悬架，后悬为五连杆非独立悬架。 制动系统采用前盘后鼓结构，满载20 km/h时制动距离≤4.8m，保障安全制动性能。 5. 车辆控制系统 具备线控转向、电液制动（EHB）、电子驻车（EPB）与加速度控制型制动系统。 支持多路CAN通信，预留线控接口，适配自动驾驶系统集成与测试。 6. 环境与交互安全 整车防雨密封性≥92%，具备车门防夹、电器状态回传、一键启动与急停按钮等功能。 | 本设备面向智能网联与自动驾驶车辆控制技术研究，具备完整的线控执行系统与远程交互能力，适用于系统集成、控制算法验证及复杂环境下实车测试等科研任务。 <br> | 机械工程 | 其他资金 | 1、日常通勤与校内接驳。 2、重点区域循环运行。 3、智能线控与遥控支持。 4、校园智能交通集成。 5、绿色智慧校园建设。 | http://oss.labeye.cn/gxyq/imgs/20250701114201_N1z8CrMh.jpg |  | 1、严格遵守操作说明 使用前须认真阅读车辆使用说明书，严格遵守操作规范，确保驾驶安全与设备正常运行。 2、掌握智能系统操作方法 车辆配备线控驱动、转向与制动系统，使用前应熟悉遥控驾驶器操作，特别是急停按钮等安全控制功能。 3、禁止非规范驾驶行为 严禁超速、超载及在陡坡、狭窄区域等复杂环境下违规操作，防止线控系统异常或安全事故发生。 4、高压系统操作需专业资质 电池、高压系统及充电接口严禁无培训人员接触，相关操作须由专业技术人员执行，防止触电或设备损坏。 5、充电操作需符合规范 充电过程中应严格控制电压电流参数，避免高低压系统并行工作，防止电池故障或性能下降。 6、车辆维护与保养要求 应定期检查电池、制动系统、悬架、轮胎等关键部件，保障行车安全与使用寿命。 7、极端天气谨慎使用 高温、低温、大雨等恶劣天气条件下应降低运行强度，注意操作风险，确保系统稳定性。 8、突发情况处理措施 若遇异常状况，立即使用急停按钮，确保灭火器、安全锤等应急装备状态良好并可随时使用。 9、测试前系统自检 尤其在远程驾驶或自动驾驶测试前，应完成车辆系统自检，确保各功能状态良好、信号链路稳定、安全警示完备。 | 为保障车辆资源合理使用，依据设备运行成本、技术支持投入及服务项目复杂程度设定合理收费标准，具体如下： 1、基础使用费用 用于日常通勤、标准线控车辆演示及短时测试：300元/小时（含车辆运行与基本技术支持）。 2、科研测试服务 含线控接口开放、遥控驾驶、自动驾驶算法测试、数据采集与场景搭建：300–500元/小时，根据测试复杂性及技术人员支持程度调整。 4、定制化服务项目 如集成用户自研控制器、进行多源数据融合实验、特殊场景改装等，实行项目制计费，费用按1000元/日起评估。 5、合作单位优惠政策 对本校科研课题、教学实训及长期合作单位可根据项目类型、频次与贡献实行减免或协商定价政策。 | www.yq.guet.edu.cn | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 灵川县 | 灵川乡灵田镇桂林电子科技大学花江校区机电工程学院机电大楼D120室 |  | 景晖 | 13481372107 | jinghui@guet.edu.cn | 广西省桂林市灵川乡灵田镇桂林电子科技大学花江校区机电工程学院 | 541004 | [6 empty] | 100.00% | 自治区教育厅 | 桂林电子科技大学 | 工艺实验设备 | 汽车工艺实验设备 | 其他 | 2025-07-07 | 2025-07-01 | 2025-07-01
6596650ca641bc357d838630 | 2212414S | 高速互联链路测试系统 | High speed interconnection link testing system | 无 |  | 电子工程与自动化学院 | 130301 | 购置 | 否 | 129.68 | 马来西亚 | 是徳科技 | 2022-12-13 | 专用 | AC500TS | 频率范围：9KHz至20GHz；测试端口：4端口；测试端口输出功率（标称值）：3dBm@1MHz-20GHz;中频带宽：1Hz-15MHz。 | PCIE4.0及以下高速数字通信接口阻抗连通性测试 | 信息科学与系统科学 | 地方财政资金 | 1、支持PCIE4.0发射机合规性测试，并向下兼容PCIE3.0、PCIE2.0和PCIE1.0; 2、支持PCIE4.0 CEM分析，可获得一致性的分析结果； 3、支持16GT/s数据速率测试。 | http://oss.labeye.cn/gxyq/imgs/20240104155926_iZkQ92yT.jpg | 948 | 1、注意仔细阅读使用手册并经过培训后使用； 2、使用对应夹具时注意保护夹具，以防夹具损伤； 3、夹具时候后需将其放回对应的夹具箱体中，以防夹具氧化； 4、测试PCIE接口的过程中注意电气连接，放置发生短路。 | 300元/小时 | 无 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 灵川县 | 灵川乡灵田镇桂林电子科技大学花江校区四创中心2号楼203室 | 0 | 黄喜军 | 13978311445 | 1506535346@qq.com | 广西桂林市灵川乡灵田镇桂林电子科技大学花江校区 | 541004 | [6 empty] | 100.00% | 自治区教育厅 | 桂林电子科技大学 | 计算机及其配套设备 | 软件 | 软件 | 2024-01-05 | 2025-07-01 | 2024-01-04
65966e6aa641bc357d83885b | 2212531S | 热电器件效率测试系统 | Efficiency measurement system of thermoelectric generators | 无 |  | 材料科学与工程学院 | 010999 | 购置 | 否 | 69.85 | 中国 | 深圳普瑞材料有限公司 | 2022-12-30 | 专用 | PR-TEM-TCE1 | 1. 腔体真空度：优于1E-3Pa 2. 热端温度范围：室温~700C 3. 冷端液冷控温范围：-40C ~ 室温 4. 最大可控温差：600C 5. 温差测量精度：0.1C 6. 最大可测试输出电流：10A，准确度优于0.1% 7. 电压测量精度：1uV 8. 样品尺寸：横截面积最大不超过20x20mm，高度不超过50mm 9. 配备全自动测试软件 10. 供电要求：AC220V 10A 11. 占地空间：3平米及以下 | 测量热电器件的输出功率、功率密度和热能转换为电能的效率 | 物理学 | 地方财政资金 | 热电器件的输出功率、功率密度和热能转换为电能的效率 | http://oss.labeye.cn/gxyq/imgs/20240104165035_g1elJIQU.jpg | 274 | 所测试热电器件在测试温度范围内无挥发性物质产生；器件的横截面积不大于10*10mm，高度不超过20mm；器件形貌规整。 | 100元一个温度点（一个温差），所测数据为对应温度点下的输出功率和热电转换效率。 | 无 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 灵川县 | 灵川乡灵田镇桂林电子科技大学花江校区+材料科学与工程学院+1113室 | 0 | 刘呈燕 | 18290029978 | chengyanliu@guet.edu.cn | 桂林市七星区金鸡路1号桂林电子科技大学花江校区4517 | 541004 | [6 empty] | 100.00% | 自治区教育厅 | 桂林电子科技大学 | 分析仪器 | 热分析仪器 | 其他 | 2024-01-05 | 2024-01-04 | 2024-01-04
65965160a641bc357d8382e0 | 2212818S | 室内定位及机器人运动数据采集系统 | Indoor Localization and Robot Motion Data Acquisition System | 无 |  | 人工智能学院 | 990000 | 购置 | 否 | 58.11 | 中国 | NOKOV | 2022-12-31 | 通用 | NOKOV/Marsl.3H | 1.光学动作捕捉镜头 1.1最大分辨率：130万像素（1280×1024）； 1.2 最大分辨率下的最大采集频率：240Hz； 1.3 采集频率是否可调节：是 2.数据处理服务器平台 2.1．CPU 2个：Intel处理器(2.9GHz,16核心) 2.2. 平台：准系统;塔式服务器/1200W电源电源/双口千兆电口； 2.3. 内存 8条：32G DDR4 3200MHz ECC Reg.内存（共计256G)； 2.4. 存储硬盘 1块:;16T SATA 7200RPM 硬盘 2.5. GPU显卡 2张：NVIDIA Tesla A100(80G) 2.6. 系统盘SSD 1块：960G M.2 NVMe固态硬盘； | 室内定位及机器人运动数据采集 | 计算机科学技术,信息与系统科学相关工程与技术 | 中央财政资金 | 进行室内定位，机器人，无人机定位等 | http://oss.labeye.cn/gxyq/imgs/20240104143749_dq4k3No1.jpg | 1920 | 设备镜头为精密设备，使用时需要注意保证安全。且设备安装在墙壁，只能在实验室使用，需要携带如移动服务器及存储设备 | 按照使用时间进行收费，每小时20元，每天150元。 | 无 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 灵川县 | 广西桂林市灵川县灵田镇桂林电子科技大学花江校区慧谷6号楼308 | 118 | 谭本英 | 15927491700 | by-tan@guet.edu.cn | 广西桂林市灵川县灵田镇桂林电子科技大学花江校区 | 541004 | [6 empty] | 100.00% | 自治区教育厅 | 桂林电子科技大学 | 其他仪器 | 其他 | 其他 | 2024-01-05 | 2024-01-04 | 2024-01-04
65965160a641bc357d8382df | 2212819S | 双臂协作机器人 | Dual-Arm Robot | 无 |  | 人工智能学院 | 990000 | 购置 | 否 | 55 | 中国 | 中国 | 2023-01-06 | 专用 | DSCR3 | 1，最大负载约6KG（3KGx2)； 2，自由度：单臂7x2,头部2； 3，单臂末端IO：2 Dig I/O,24V,1A 4，工作半径:约600mm x 2； 5，工作空间：≥1869mm*1200mm 6，重复定位精度：±0.02mm； 7，重量:≤70KG 8，操作系统：WINDOWS | 1. 双臂协作机器人由两条带有 7 个模块化设计关节构成的单臂及集成一体化控制柜的机身组成。 2.单臂臂长约 1050mm，双臂臂展约1900mm，可协作水平工作空间约 560mm，竖直工作空间约1130mm。 3.具备牵引示教、碰撞检测等功能。 4.机器人每个关节配有位置传感器检测关节运行位置，并配有可靠的制动器及时停止。 | 机械工程 | 其他资金 | 用于机器人系统参数辨识，轨迹规划，视觉伺服，力控制和协调操作的机器人理论课程教学与实验教学，集成一体化控制柜位于双臂协作机器人机身内。 包含机器人控制系统所有部件的配电装置和通讯接口。 控制柜内部主要包含控制器、电源模块、外设接口模块、制动系统等四大部分。 外设接口模块提供控制系统的外部通讯、 IO 等功能，主控制器提供机器人系统的算法实现、运动控制、人机交互等功能。 | http://oss.labeye.cn/gxyq/imgs/20240104143600_2ipa2JNY.jpg | 210 | 1.需在专业工作人员的协助下进行机器人的操作； 2.机器人在运行程序时，如果触发暂停信号或者碰撞检测信号，机器人暂停运动，但是状态指示灯仍然保持常亮。 | 50元/1小时 | 无 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 灵川县 | 灵川乡灵田镇桂林电子科技大学花江校区花江慧谷6号楼人工智能学院204实验室 | 0 | 李国志 | 15776682452 | lgzaihr@126.com | 广西桂林市灵川县灵田镇桂林电子科技大学（花江校区）花江慧谷人工智能学院301D室 | 541004 | [6 empty] | 100.00% | 自治区教育厅 | 桂林电子科技大学 | 其他仪器 | 其他 | 其他 | 2024-01-05 | 2024-01-05 | 2024-01-04
6596650ca641bc357d838631 | 2212837S | 精密交直流同轴分流器 | 无 | 无 |  | 电子工程与自动化学院 | 030208 | 购置 | 否 | 64.94 | 中国 | 长沙天恒测控技术有限公司 | 2022-12-30 | 通用 | TH0400 | 电流量程共有15个；采集交直流电流范围为DC~100kHz,0.01mA~110A | 直接测量DC~100kHz,0.01mA~110A的精密交直流电流；校准交直流电流表、精密电流标准源等设备。 | 信息科学与系统科学,测绘科学技术 | 单位自有资金 | 电测量作业，交直流电流测量 | http://oss.labeye.cn/gxyq/imgs/20240104160017_c2yap0tr.jpg | 800 | 仪器既可以委托检验也可以上机实验 | 300元/小时 | 无 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 灵川县 | 桂林电子科技大学花江校区电子工程与自动化学院花江慧谷3-413 | 0 | 朱望纯 | 13977303456 | zhwch@guet.edu.cn | 广西桂林市七星区金鸡路1号 桂林电子科技大学 | 541004 | [6 empty] | 100.00% | 自治区教育厅 | 桂林电子科技大学 | 计量仪器 | 热学计量仪器 | 水流量基准 | 2024-01-05 | 2025-07-01 | 2024-01-04
65960ac4a641bc357d8379ab | 2213135S | 工业智能复合机器人系统 | Industrial intelligent composite robot system | 无 |  | 机电工程学院 | 990000 | 购置 | 否 | 99.28 | 中国 | 深圳市拓富机器人有限公司 | 2022-12-30 | 专用 | COR-105S-2 | 双雷达融合视觉识别定位，不受动态环境影响；复合机器人可混场多机协同，支持设备联动调度；移动机器人最大速度速度：2.0m/s，工作负载：3-16kg，自重：约250kg；重复定位精度：±0.02mm；关节活动范围：1-6关节±360°， | 运行方向：直线、曲线；复合机器人作业精度：±0.03mm（加视觉）；导航方式：SLAM激光、视觉融合导航 | 机械工程 | 地方财政资金 | 提供售后服务联系，接到报障电话在承诺时间内派工程技术人员上门维修解决问题，如需更换配件的，要求更换配件应跟被更换的品牌，类型相一致或者同类同档次的替代品，后者需征得用户方管理人员同意 | http://oss.labeye.cn/gxyq/imgs/20240104102143_dea5zTcI.jpg | 420 | 遨博i5，遨博i10机器人，科灵进行集成，先部署RMS系统，主界面介绍，选择地图，编辑地图，添加站点，最后进行通道设置验证 | 100元/小时 | 无 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 灵川县 | 灵川乡灵田镇桂林电子科技大学花江校区四创中心205 | 0 | 陆佳琪 | 18593272735 | 1121328895@qq.com | 灵川乡灵田镇桂林电子科技大学花江校区四创中心205 | 541004 | [6 empty] | 100.00% | 自治区教育厅 | 桂林电子科技大学 | 其他仪器 | 其他 | 其他 | 2024-01-05 | 2024-01-05 | 2024-01-04
65966e6aa641bc357d83885d | 2213416S | 台式电子顺磁共振主机 | Electron Paramagnetic Resonance Spectrometer ESR | 无 |  | 材料科学与工程学院 | 010602 | 购置 | 否 | 86.1 | 中国 | 国仪量子（合肥）技术有限公司 | 2023-06-05 | 通用 | EPR200M | 1.台式电子顺磁共振主机 1.1微波频率范围：9.2 ~ 9.9 GHz 1.2最大调制场幅度：10 Guass 1.3磁场范围：﹣100 ~ 6500 Guass（支持过零点扫描） 1.4样品区域磁场均匀性：优于50 mG 1.5连续波模式下探测信噪比：优于600:1 1.6绝对自旋数目灵敏度：5×109 spins/(G∙) 2.标准样品组 2.1BDPA，1支，用于调制场单元校准 2.2DPPH，1支，用于快速测试连续波EPR 3.仪器控制和软件系统 3.1计算机系统：16 GB内存，硬盘1 TB，22寸显示屏，安装正版Windows操作系统且与软件兼容，电脑1台。 3.2基于Windows系统的谱图拟合软件 3.3无协议限制可在任何PC上独立运行，支持导入.csv格式的文件。 3.4实验操作软件：支持仪器进行状态切换、参数控制、实验流程控制、数据采集和分析。 3.5数据处理软件：独立于实验操作软件。 | 研究含有未成对电子物质的组成、结构以及动力学等信息的谱学方法，能够提供原位和无损的电子自旋、轨道和原子核等微观尺度的信息。通过对电磁波信号的变化规律进行分析，可以简析出电子以及其周围环境的特性，从而可以进行物质结构的分析以及其他应用。广泛用于物理、化学、生物、材料、工业等领域。 | 物理学,材料科学 | 地方财政资金 | 研究含有未成对电子物质的组成、结构以及动力学等信息的谱学方法，能够提供原位和无损的电子自旋、轨道和原子核等微观尺度的信息 | http://oss.labeye.cn/gxyq/imgs/20240104165114_4Yb8wyG4.jpg | 216.5 | 制样要求： 1.固体样品要求粉末＞30mg（样品充足的可以寄100mg左右），液体注明浓度尽量高浓度送＞2ml；块状样品要求2个方向2x2mm以内，另外一个方向1cm以内； 2.磁性样品请注明，影响能否测试（强磁性可能损坏仪器），若因未告知导致仪器损坏，需承担维修费用。 3.预约时请注明测试条件（每个步骤及试剂用量），有条件的附带参考文献。 4.不同批次测试的样品半定量比较不支持复测。 5.黑暗（0min）算1个时间点。光照时间点超过半小时，需增加费用。 6.不提供回收，有多余样品请自行留样。 | 测试周期1-2工作日，500 | 无 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 灵川县 | 灵川乡灵田镇桂林电子科技大学花江校区材料科学与工程学院第一教学楼1211室 | 0 | 陆绍宁 | 18777398010 | lushaon@163.com | 灵川乡灵田镇桂林电子科技大学花江校区 | 541004 | [6 empty] | 100.00% | 自治区教育厅 | 桂林电子科技大学 | 分析仪器 | 波谱仪器 | 顺磁共振波谱仪 | 2024-01-05 | 2024-01-04 | 2024-01-04
686331535b1873b46b21d450 | 2213422S | 云控自动驾驶开发验证平台 | Cloud-Controlled Autonomous Driving Development and Validation Platform | 无 |  | 机电工程学院 | 120199 | 购置 | 否 | 69.79 | 中国 | 中汽院智能网联科技有限公司 | 2022-12-30 | 通用 | 江铃 弈 | 1、云控自动驾驶开发验证平台需要具备算法的实现和验证终端一车辆端，持协同控制和协同感知的云控系统;2、平台使用的车辆需要是量产车型，足国家对车辆相关的法规和标准要求，满足国家对车辆系统质量的要求:3、平台所使用的车辆优先使用电动车辆，车辆续驶里程不低于400公里:4、车端需要包含智能驾驶的感知传感器，车辆的感知，智能驾驶相关的感知，融合定位、规划和控制相关的算法，实现L4级自动驾驶功能，且算法开源，支持进行二次开发:辆的定位应用不少于两种的定位几余方案，包含GPS+RTK+差分定位组合和 SLAM 的定位冗余;感知系统包含激光雷达、视觉+毫米波的多重融合感知系统，能够实现对整体目标的准确感知; 5、平台中的云控系统能够实现对车辆行驶路径规划，车辆的远程操控，车辆运行轨迹和运行状态的监控和任务管理:支持多车辆的远程遥控的功能。6、云控自动驾驶开发验证平台支持智能 AI算法开发,自动驾驶车辆编队行驶应用云端协同控制和协同感知等方向的研究和应用; | 支持在实训台及实车环境下的自动驾驶功能搭建，可满足快速原型、功能展示、算法研发、控制执行、实车验证等多种教学科研目的。让教学可以更贴近真实环境，学员可以更好地理解自动驾驶的系统构成、工作原理，培养系统布置、设备标定、故障检测、软件开发及应用调试等能力。 | 机械工程 | 地方财政资金,其他资金 | 1.对智能驾驶系统在二次开发、功能演示、教学实践和定向科研的需要定制开发实现在实训台及实车环境下的自动驾驶功能搭建;2.用于快速原型、功能展示、算法研发、控制执行、实车验证等多种教学科研目的；3.适用范围用于指导学生更好地理解自动驾驶的系统构成、工作原理，培养系统布置、设4备标定、故障检测、软件 开发及调试等应用能力。 | http://oss.labeye.cn/gxyq/imgs/20250701114000_Y2gT9OUE.jpg |  | （1）如需车辆退出自动驾驶状态，需要先关闭方向盘处的近光灯开关（即，自动驾驶程序启动的触发开关），而后按“Ctrl+C”按键关闭核心控制器面板主控程序； （2）车辆半坡起步后会有小段溜车，驾驶员非必要，无需立即接管； （3）自动驾驶过程中，如果人工干预方向盘、油门及制动踏板等影响车辆正常行驶的操作后，需要重新关闭再打开车辆的自动驾驶激活开关； （4）车辆不使用状态，需要及时关闭后备箱控制器电源开关； （5）车辆如有使用问题，请及时联系我们，以方便我们及时提供技术支持。 （6）车辆非READY状态下，整车用电器均取电自发动机舱的蓄电池，该蓄电池不适合单独长期放电，因此不建议在该状态下，打开自动驾驶设备电源开关。 | 按照桂林电子科技大学机电工程学院仪器共享使用收费标准 | www.yq.guet.edu.cn | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 灵川县 | 灵川乡灵田镇桂林电子科技大学花江校区+学院名称+具体安放地点 如：灵川乡灵田镇桂林电子科技大学花江校区机电工程学院机电大楼***室 |  | 何水龙 | 18107833752 | xiaofeilonghe@163.com | 桂林电子科技大学机电工程学院 | 541004 | [6 empty] | 100.00% | 自治区教育厅 | 桂林电子科技大学 | 工艺实验设备 | 汽车工艺实验设备 | 其他 | 2025-07-07 | 2025-07-01 | 2025-07-01
65960ac4a641bc357d8379b8 | 2213449S | 电液伺服疲劳试验机 | Electro-hydraulic-servo Fatigue Testing Machine | 无 |  | 机电工程学院 | 020199 | 购置 | 否 | 64.25 | 中国 | 力试（上海）科学仪器有限公司 | 2022-12-25 | 通用 | LF7105 | 1.最大载荷：±100kN； 2.最大试验高度（含液楔形夹具、对中环）：≥690mm； 3.最大试验空间：360mm (环境箱内全温度夹具钳口间最大距离)； 4.最小试验空间：10mm； 5.频率范围：0.01～５0Hz； 6.立柱间有效距离：540mm；立柱直径：80mm； 7.系统精度等级：静态示值精度：±0.5%；(2%～100%量程范围内)； 8.动态精度：动态加载精度：优于±1%； 9.最大动态行程：±75mm（末端带有缓冲）集成高精度位移传感器； 10.位移测量精度：±0.5%； 11.位移测量分辨率：0.001mm 12.变形示值相对误差：±0.5％以内； 13.闭环速率：10kHz； 14.采样频率：100us次（可调）； 15.计数误差：≤±1次； 16.受力同轴度：≤5%<br> | 在本设备中包含有最大力100kN的加载框架，框架配合业内最先进的数字控制器和专业的应用软件，同时配置有疲劳试验专用液压夹具、引伸计和低温-70℃～+350℃的高低温环境箱等试验附件，可进行常温及高低温环境下的试验。 该系列疲劳试验机适用于航空航天、汽车、船舰、军工、 冶金、建材、科研院校、质量检测等领域单位对产品、材料的生产检测、开发研究等。 | 机械工程 | 其他资金 | 材料力学性能试验，疲劳性能测试 | http://oss.labeye.cn/gxyq/imgs/20240104103813_35bp7puo.jpg | 295.5 | 1.在使用疲劳机之前，请仔细阅读本用户须知，并确保按照操作要求进行操作。 2.确保疲劳机安装在平坦、牢固、无冲击、无震动的环境中，并确保设备与电源插座配备地线插头，以确保设备的安全运行。 3.电源电压的变化应不超过额定电压的±10%。电源频率 50Hz； 4.在使用疲劳机过程中，应注意观察设备的运行状态，如发现异常情况，应立即停止使用并进行检查处理。 5.在操作过程中，应严格按照操作流程进行操作，不得随意更改测试参数或停止试验，以免影响试验结果或造成设备损坏。 6.在使用完疲劳机后，应关闭电源开关，并定期对设备进行维护和保养，以确保设备的正常运行。 7.试验机周围应留有不小于 0.7m 的空间 8.主机座及机架水平度不超过 0.2‰。 9.如需进行任何维修或保养工作，请务必遵循设备制造商的指导或联系专业人员进行操作。 | 200元/小时 | 无 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 灵川县 | 灵川乡灵田镇桂林电子科技大学花江校区机电工程学院机电大楼力学室 | 0 | 张应红 | 13768746280 | 4103494@qq.com | 桂林电子科技大学花江校区机电工程学院 | 541004 | [6 empty] | 100.00% | 自治区教育厅 | 桂林电子科技大学 | 物理性能测试仪器 | 力学性能测试仪器 | 其他 | 2024-01-05 | 2024-01-05 | 2024-01-04
65960ac4a641bc357d8379ad | 2213676S | PIV流场测试系统 | PIV flow field testing system | 无 |  | 机电工程学院 | 019900 | 购置 | 否 | 55.75 | 中国 | 合肥中科君达视界技术股份有限公司 | 2022-12-14 | 通用 | 2D2C-PIV | （1）最高分辨率：4700×3400；（2）像元尺寸≤3.9μm×3.9μm；（3）镜头焦距50mm，光圈大小f 1.4；（4）定制双脉冲激光器频率1-15Hz；（4）同步控制同步精度1ns，8个独立输出通道，脉冲序列可编程。 | 测量平面二维流场，流场计算模块具有双帧相关及多帧相关算法，具有多道次判读功能、多重网格迭代技术、图像变形处理算法和并行批处理功能。 | 力学 | 其他资金 | 测量平面二维流场分布 | http://oss.labeye.cn/gxyq/imgs/20240104102050_neXNcPIv.jpg | 448 | 不得将高速相机、激光器和同步器长期放置于高温、潮湿等恶劣环境下；不得超过 30天连续不使用 高速 相机、激光器和同步器。 | 200元/小时 | 无 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 灵川县 | 灵川乡灵田镇桂林电子科技大学花江校区机电工程学院机电大楼224室 | 0 | 陈孟君 | 15298398450 | chenmengjun@guet.edu.cn | 广西桂林市灵川县灵田镇桂林电子科技大学花江校区 | 541004 | [6 empty] | 100.00% | 自治区教育厅 | 桂林电子科技大学 | 分析仪器 | 其他 | 其他 | 2024-01-05 | 2024-01-05 | 2024-01-04
65960ac4a641bc357d8379ae | 2213858S | 热常系数分析仪配件 | Thermal constant coefficient analyzer accessories | 无 |  | 机电工程学院 | 120404 | 购置 | 否 | 79.8 | 中国 | 凯戈纳斯仪器商贸（上海） | 2022-12-15 | 通用 | Hot disk TPS2500S | 。（1）定制低温恒温器：10K~325K，探头实际应用温度下限为40K；（2）控温仪：多路温度输入、多路控温；（3）最大真空度≤5 x 10-10 mbar；（4）测温探头，8枚。（5）烘箱系统，控温范围RT+50~500℃；（6）聚酰亚胺覆膜探头，耐300℃，8枚；（5）云母覆膜探头，耐500℃，12枚； | 主要用于物质热物性参数的测试和表征，瞬态平面热板法由于测试简便、精确而广泛应用于化工、能源、医药、农业、军事、航天、汽车、电子等领域。瞬态平面热板法又称为TPS法，改善了传统方法测试的不足，提高了测试导热性能的精确度。 | 动力与电气工程 | 其他资金 | 测量高低温条件下材料热导率 | http://oss.labeye.cn/gxyq/imgs/20240104101816_zy8fjTz9.jpg | 268.5 | 典型样品尺寸在1 至10 cm3 之间，但是特殊情况下可低至0.01 cm3。样品的预处理只限于将两个样品切出一个平面即可。测量中需要着重注意的是，为了延长瞬变记录，被测样品的平面尺寸必须大于Hot Disk 探头的直径。 | 150元/小时 | 无 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 灵川县 | 灵川乡灵田镇桂林电子科技大学花江校区机电工程学院机电大楼224室 | 45 | 陈孟君 | 15298398450 | chenmengjun@guet.edu.cn | 广西桂林市灵川县灵田镇桂林电子科技大学花江校区 | 541004 | [6 empty] | 100.00% | 自治区教育厅 | 桂林电子科技大学 | 工艺实验设备 | 加工工艺实验设备 | 热处理加工工艺实验设备 | 2024-01-05 | 2024-01-05 | 2024-01-04
686331535b1873b46b21d44e | 2213976S | 无人驾驶轻型商用线控底盘 | Wire-Controlled Chassis for Driverless Light Commercial Vehicles | 无 |  | 机电工程学院 | 120199 | 购置 | 否 | 78.78 | 中国 | 一汽解放青岛汽车有限公司 | 2022-11-28 | 通用 | CA5043XXYP40L2BEVA84 | 该设备为中型纯电动厢式运输车，适用于城市配送、校园物流及科研测试等场景，具备良好的载重能力与综合性能。 技术参数： 1、整车质量参数 总质量：4495kg 整备质量：3070kg 额定载质量：1130–1340kg 2、车辆尺寸与结构 外形尺寸（L×W×H）：5995×2200×3210mm 轴距：3300mm 货厢内部尺寸：4160×2100×2200mm 悬架结构：前2片钢板弹簧，后3片钢板弹簧 接近角/离去角：21°/16° 离地间隙高，通过性强 3、动力系统 电机型号：TZ230XSIN101（永磁同步电机） 峰值功率：120kW 电池类型：磷酸铁锂电池 4、整车性能与配置 最高车速：90km/h 轮胎规格：7.00R16LT 8PR 制动系统：采用液压制动，配备ABS防抱死装置。 | 本设备面向智能驾驶与底盘控制技术研究，具备良好的系统开放性与拓展性，适用于算法验证、系统集成与多场景实车实验。 1、纯电驱动系统 采用磷酸铁锂电池与120kW永磁同步电机，零排放、低噪音，支持能耗管理与绿色控制策略研究。 2、结构规整货厢 大容积、布局合理，便于载荷建模、路径规划与运输任务测试。 3、智能制动系统 配备ABS并预留电液制动接口，支持纵向控制与紧急制动算法验证。 4、模块化拓展能力 支持冷链、物流等上装扩展，适用于底盘控制、多任务协同与环境适应性研究。 | 机械工程 | 其他资金 | 1、物资配送：承担教学设备、办公用品等校内物资配送任务，提升流转效率。 2、科研测试平台：支持数据采集、能耗监测与算法验证，服务新能源与自动驾驶科研。 3、交通调度管理：定点调度、多时段运营，优化校内交通组织。 4、绿色校园建设：推动低碳出行，构建智慧校园交通体系，促进交通服务与科研融合发展。 | http://oss.labeye.cn/gxyq/imgs/20250701114419_D1Ig4w2M.jpg |  | 为确保车辆安全、规范使用，请用户遵守以下规定： 1. 遵守交通法规与管理制度 用户须严格遵守交通安全法规，服从车辆管理与调度安排，确保行车安全与校园秩序。 2. 驾驶资格与操作规范 驾驶人员须持有效驾驶证，熟悉车辆性能与操作流程。禁止无证驾驶、超速、超载及擅自改装。 3. 使用前检查 使用前应确认车辆状态正常、电量充足，制动、转向等关键系统完好，安全装置齐备。 4. 乘坐安全要求 乘客应按规定落座，不得在车内随意走动、站立或干扰驾驶，确保行驶过程安全有序。 5. 行驶行为规范 驾驶应保持平稳，避免急加速、急刹车等操作，防止系统损耗与安全风险。 6. 异常情况处理 如遇系统异常或突发状况，应立即停止使用，并及时联系管理人员处理。 7. 卫生与物品携带要求 保持车内清洁，严禁携带易燃、易爆等危险品，禁止投掷杂物或破坏设备。 8. 合理安排使用时间 避免在校园高峰时段或重要活动期间占用车辆资源，保障交通流畅。 | 为保障车辆资源合理使用，提供有偿服务模式，费用标准根据服务类别、使用时长及应用场景确定，具体如下： 1、基础通勤与物资配送服务 校内短途通勤与日常物资运输：按小时计费，参考标准为200元/小时； 半日使用（≤4小时）：500元/次； 全天使用（＞4小时）：1000元/天。 2、科研测试用途（含远程驾驶、控制算法验证、数据采集等） 实验测试类使用：按技术支持与设备占用计费，基础费用为300元/半天、600元/全天； 若涉及定制功能配置或远程支持服务，费用可根据技术需求另行协商。 4、寒暑假及节假日使用 参照平日标准，根据运行成本及人员调配情况，可适当上浮10%–20%。 5、费用减免与优先使用 对校内科研团队、教改项目或联合课题支持可申请费用减免，经审核后执行优惠标准。 最终收费以项目审批或平台管理部门确认价格为准。 | www.yq.guet.edu.cn | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 灵川县 | 灵川乡灵田镇桂林电子科技大学花江校区机电工程学院机电大楼D120室 |  | 景晖 | 13481372107 | jinghui@guet.edu.cn | 广西省桂林市灵川乡灵田镇桂林电子科技大学花江校区机电工程学院 | 541004 | [6 empty] | 100.00% | 自治区教育厅 | 桂林电子科技大学 | 工艺实验设备 | 汽车工艺实验设备 | 其他 | 2025-07-07 | 2025-07-01 | 2025-07-01
686331535b1873b46b21d455 | 2214101S | 探地雷达 | Ground penetrating radar | 无 |  | 信息与通信学院 | 060206 | 购置 | 否 | 68.5 | 中国 | 青岛中电众益智能科技发展有限公司 | 2023-03-28 | 专用 | GER-MIMO400A10RS | 阵列形式：MIMO天线阵;通道个数：10通道;探测结果：二维探测数据、三维成像切片 | 机场跑道检测：机场跑道病害及脱空检测、跑道质量检测及评估;高速公路检测：高速公路结构层病害检测，路基状况检测及调查;市政道路检测：道路病害检测，道路空洞、脱空等检测成像;管线探测：管线普查及道路下方管线三维成像 | 电子与通信技术 | 其他资金 | 地下道路病害探测，管网探测等 | http://oss.labeye.cn/gxyq/imgs/20250701110643_n2RhrpEK.jpg |  | 仪器仅限上机使用 | 无 | www.yq.guet.edu.cn | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 七星区 | 桂林电子科技大学智能信息处理研究所 |  | 刘庆华 | 15878353796 | qhliu@guet.edu.cn | 桂林电子科技大学信息与通信学院 | 541004 | [6 empty] | 100.00% | 自治区教育厅 | 桂林电子科技大学 | 地球探测仪器 | 电磁法仪器 | 地质雷达 | 2025-07-07 | 2025-07-01 | 2025-07-01
65962bc7a641bc357d837ea8 | 2214149S | 导航信号模拟源 | 无 | 无 |  | 信息与通信学院 | 040102 | 购置 | 否 | 186.5 | 中国 | 湖南卫导信息科技有限公司 | 2022-12-11 | 专用 | NSS8900 | （1）具备模拟仿真北斗三号系统 B1I/B3I/B1C/B2a/B2b， GPS 系统 L1 C/A、L1C、L1P、L2C、L2P、L5I、L5Q， GLONASS 系统 L1 C/A、L2 C/A，Galileo 系统 E1/E5 频点卫星导航信号的仿真能力；每频点 18 个通道以 上； (2) 至少可同时仿真 4 颗卫星的多径信号，可升级支持 3D 环境建模功能，逼真地模拟外场的多径信号传输 效应，并能直观进行显示； (3) 能够导入标准星历或历书(包含 RINEX 和 3GPP 格 式等)；支持卫星轨道设置、历书参数设置、摄动设置、 轨道误差设置、钟差设置、卫星健康信息设置、完好 性及差分信息设置、格网点信息设置等； (4) 具备控制与显示功能，可进行信号中断、信号恢复、 可见星信号开关、调制方式选择和功率调节等控制； 能够以图形或文本形式显示系统运行时的卫星状态、 载体运行轨迹、星下轨迹、可见卫星分布等信息； (5) 具备载体运动轨迹仿真功能，支持静止/直线/正弦/ 圆周/椭圆/螺旋线等运动模型，并支持外部载入运动 模型文件进行仿真。<br> | 用于GNSS导航定位技术、接收机抗干扰算法技术。 | 航空、航天科学技术 | 地方财政资金 | 用于GNSS导航定位技术、接收机抗干扰算法技术。 | http://oss.labeye.cn/gxyq/imgs/20240104122514_Pd1AHCbJ.jpg | 260 | 1.提前预约；2.提前设计配套方案； | 5000元/天 | 无 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 灵川县 | 南宁研究院A1西塔1703 | 0 | 严素清 | 18378324106 | 1175810108@qq.com | 桂林市七星区金鸡路1号 | 541004 | [6 empty] | 100.00% | 自治区教育厅 | 桂林电子科技大学 | 电子测量仪器 | 通用电子测量仪器 | 信号发生器 | 2024-01-05 | 2024-01-05 | 2024-01-04
65960ac4a641bc357d8379b0 | 2214319S | 智能制造工程技术人员培训平台 | Intelligent manufacturing engineering and technical personnel training platform | 无 |  | 机电工程学院 | 990000 | 购置 | 否 | 166.65 | 中国 | 中国 | 2023-03-28 | 通用 | XPSD-S1-WH1 | 机架尺寸不小于1.3m*0.8m*2.2m,铝型材框架，库位数量不小于4层4列16个，三轴堆垛机各轴行程不低于x轴0.9m，y轴0.5m，z轴0.2m，货叉移动速度不低于20m/min | 1.以立体货架存放，能存放不少于16个物料托盘，每个托盘可存放不少于9个物料，且可把不同种类物料混合存放在一个托盘。2.可根据仓储管理系统的指令，进行物料托盘的取放。3.出入库操作由三轴堆垛机完成。4.出库口，入库口分别有RFID读写器，每个托盘配有RFID读写器，可读写托盘中物料信息。 | 机械工程 | 其他资金 | 自动化培训 | http://oss.labeye.cn/gxyq/imgs/20240104102451_2bNZNPKh.jpg | 344.5 | 智能仓储工站，智能运维实验台，网络模块，数字孪生与仿真，MES软件，智能生产管控虚拟实训软件 | 100元/小时 | 无 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 灵川县 | 灵川乡灵田镇桂林电子科技大学花江校区机电工程学院机电大楼2楼原乒乓球处 | 20 | 陆佳琪 | 18593272735 | 1121328895@qq.com | 灵川乡灵田镇桂林电子科技大学花江校区机电工程学院机电大楼2楼原乒乓球处 | 541004 | [6 empty] | 100.00% | 自治区教育厅 | 桂林电子科技大学 | 其他仪器 | 其他 | 其他 | 2024-01-05 | 2024-01-05 | 2024-01-04